Załącznik nr 3 do SWZ

ZP/06/23/TP

Specyfikacja techniczna lampy szczelinowej

| Lampa szczelinowa |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Producent | podać |  |
| Model/Typ | podać |  |
| Kraj pochodzenia | podać |  |
| Rok produkcji | podać |  |

|  | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Parametr oferowany przez Wykonawcę (należy podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nie używany - wymagany rok produkcji: 2023 | TAK |  |
| 2 | Oświetlenie halogenowe12V, 30W | TAK |  |
| 3 | Regulowana płynnie szerokość szczeliny w zakresie min. 0-14 mm | TAK |  |
| 4 | Regulowana płynnie długość szczeliny w zakresie min. 1-14 mm | TAK |  |
| 5 | Obrót osiowy szczeliny w zakresie minimum 0-180º | TAK |  |
| 6 | Obrót szczeliny względem części optycznej od 0º do 180º | TAK |  |
| 7 | Możliwość pochylenia szczeliny w kierunku pacjenta o 5, 10, 15, i 20 stopni | TAK |  |
| 8 | Powiększenia 6x, 10x, 16x, 25x oraz 40x | TAK |  |
| 9 | Nasadka binokularowa z regulacją rozstawu źrenic w zakresie 55 – 78 mm | TAK |  |
| 10 | Okulary o powiększeniu 12.5x | TAK |  |
| 11 | Ruch podstawowy: Oś strzałkowa – 90 mm Podbródek – 80 mm Boki – 100 mm Pion – 30 mm | TAK |  |
| 12 | Ramię nośne mikroskopu posiadające kanał do prowadzenia przewodów – umożliwiający poprowadzenie przewodów przystawki rejestratora obrazu, wewnątrz korpusu ramienia nośnego mikroskopu, tak, by przewody nie przeszkadzały podczas pracy przy urządzeniu | TAK |  |
| 13 | Lampa w komplecie z cyfrową przystawką (rozdzielczość zdjęć min. 2592 x 1944, rozdzielczość filmów min. 1294 x 970, liczba klatek 24 fps, filtr bezczerwienny | TAK |  |
| 14 | Filtry: niebieski, zielony, odcinający UV i IR, AMBER, szary (13% transmisji) | TAK |  |
| 15 | Punkt fiksacyjny – lampka LED (czerwona) | TAK |  |
| 16 | Płynna regulacja natężenia światła w korpusie lampy przy dżojstiku regulującym pozycję lampy | TAK |  |
| 17 | Wielkość matrycy przystawki cyfrowej 5M Pikseli | TAK |  |
| 18 | Transmisja danych przystawki cyfrowej poprzez złącze LAN | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie do obsługi przystawki cyfrowej umożliwiające archiwizację zdjęć i filmów pod określonym rekordem (pacjentem), oprogramowanie archiwizacyjne uruchamiane z przeglądarki np. Chrome | TAK |  |
| 20 | Stolik podnoszony elektronicznie, komputer All-in-one, mysz i klawiatura w zestawie | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji |  |  |
| 1 | Gwarancja – kryterium podlegające ocenie: 24 miesiące – 0 pkt od 25 do 36 miesięcy włącznie – 10 pkt od 37 miesięcy i więcej – 20 pkt | TAK, podać |  |
| 2 | Podjęcie czynności serwisowych, naprawczych aparatu: nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
| 3 | Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest świadczyć serwis w okresie trwania gwarancji, przez który należy w szczególności rozumieć: - wykonywanie planowej technicznej obsługi serwisowej zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy (w tym z wymianą pakietów serwisowych bądź części zalecanych przez producenta), - wykonywanie modyfikacji ustawień, - wykonywanie ekspertyz stanu technicznego, - dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| 4 | Usunięcie awarii: w ciągu 48 godzin od przystąpienia do czynności serwisowych, naprawczych. | TAK |  |
| 5 | W razie naprawy aparatu przedłużającej się powyżej 48 godzin zapewnienie Zamawiającemu aparatu zastępczego o parametrach nie gorszych niż wymagane. | TAK |  |
| 6 | W wypadku 3 trzech napraw tego samego podzespołu aparatu w okresie gwarancji wymiana aparatu na nowy. | TAK |  |
| 7 | 2 przeglądy w 12. i 24. miesiącu użytkowania – w cenie oferty. | TAK |  |
| 8 | Serwis pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 9 | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparaturę i sprzęt do użytkowania na terenie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa, takie jak: atesty, certyfikaty CE, deklaracje zgodności - zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 ze zm.). | TAK, dołączyć do oferty |  |
| 10 | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim. | TAK |  |

............................................…                                                       	.................................................................

data, miejscowość                                                                          podpis i pieczęć osoby upoważnionej                         								            do reprezentowania Wykonawcy