Załącznik Nr 1

FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Dostawa, montaż i uruchomienie myjni ultradźwiękowej wolnostojącej z przeznaczeniem do Centralnej Sterylizatorni

ZAPYTANIE OFERTOWE NPU/00298/2024

a) Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od dnia podpisania umowy.

b) Miejsce realizacji: Centralna Sterylizatornia  w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej ul. Ogińskiego 6

w Jeleniej Górze

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA WOLNOSTOJĄCA, NABLATOWA, ZE STOLIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DOSTOSOWANYM DO MYJNI | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE (PARAMETRY TECHNICZNE)

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | MYJNIA ULTRADŹWIĘKOWA WOLNOSTOJĄCA, NABLATOWA, ZE STOLIKIEM ZE STALI NIERDZEWNEJ DOSTOSOWANYM DO MYJNI |  |  | Nazwa urządzenia: ……………………………………….. Typ urządzenia: ……………………………………….. Rok produkcji: ……………………………………….. Kraj pochodzenia: ……………………………………….. |
| 1.1 | Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji 2024). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.2 | Myjnia ultradźwiękowa przeznaczona do zewnętrznego i wewnętrznego czyszczenia narzędzi chirurgicznych oraz instrumentów kanałowych. | TAK |  |  |
| 1.3 | Możliwość czyszczenia 5 kg załadunku w tym do 12 instrumentów kanałowych w jednym cyklu czyszczenia. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Urządzenie wolnostojące o wymiarach: 757 mm x 458 mm x 364 mm (dł. x szer. x wys. z tolerancją +/- 5%) nablatowe o wadze bez załadunku do 40 kg, wraz ze stolikiem ze stali nierdzewnej dostosowanym do myjni. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | Komora urządzenia o wymiarach: 627 mm x 275 mm x 155 mm (dł. x szer. x wys. z tolerancją +/-5%). Pojemność zbiornika max. 20 l, zbiornik wyposażony w zawór spustowy wraz z rurą odprowadzającą do kanalizacji wraz z zestawem montażowym. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.6 | Kosz wsadowy o wymiarach: 625 mm x 274 mm x 154 mm (dł. x szer. x wys. z tolerancją +/- 5%) z przyłączem do komory myjni oraz 6-cio portowym kolektorem umożliwiającym podłączenie minimum 12 instrumentów kanałowych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.7 | Ręczne dozowanie preparatów chemicznych. | TAK |  |  |
| 1.8 | Konstrukcja myjni oraz pokrywa wykonane ze stali kwasoodpornej min. AISI 304. | TAK |  |  |
| 1.9 | Konstrukcja komory /zbiornika myjni wykonana ze stali kwasoodpornej min. AISI 316. | TAK |  |  |
| 1.10 | Pokrywa myjni z uszczelką zatrzymującą aerozole, montowana na zawiasach, wyposażona po obu stronach w pneumatyczne siłowniki wspomagające otwierane. | TAK |  |  |
| 1.11 | 8 przetworników piezoelektrycznych o mocy min. 40 W każdy częstotliwość ultradźwięków 40 kHz+/-2 kHz. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.12 | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu min. 4,3 cala. Menu w języku polskim. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Graficzny interfejs – wbudowany przewodnik obsługi urządzenia przygotowania wsadu do procesu czyszczenia, prezentacja statusu urządzenia. | TAK |  |  |
| 1.14 | Ustawianie temperatury mycia w przedziale od 0 º do 55 º C. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Ustawianie czasu odgazowywania wody w przedziale od 0 do 10 minut. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.16 | Ustawianie czasu trwania cyklu czyszczenia w przedziale od 0 do 99 minut. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.17 | Prezentacja przebiegu cyklu mycia w czasie rzeczywistym na ekranie sterownika z wyświetlaniem informacji o etapie cyklu, temperaturze roztworu roboczego, czasu pozostałego do zakończenia cyklu, informacji o błędach, wszystkie komunikaty w języku polskim. | TAK |  |  |
| 1.18 | Czujnik przepełnienia roztworu roboczego w komorze czyszczącej. | TAK |  |  |
| 1.19 | Czujnik otwarcia pokrywy zapobiegający pracy urządzenia przy otwartej pokrywie. | TAK |  |  |
| 1.20 | Czujnik temperatury przerwanie pracy urządzenia w przypadku przekroczenia parametrów granicznych (24 ºC do 60º C) i raportowanie błędów na wyświetlaczu. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.21 | Sygnał optyczny i akustyczny po zakończeniu cyklu, optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach. | TAK |  |  |
| 1.22 | Zabezpieczenie kodem PIN dostępu do urządzenia, przed nieuprawnioną obsługą i zmianą parametrów. Kody autoryzacji przełożonego i operatora. | TAK |  |  |
| 1.23 | Wewnętrzna pamięć, w której zapisywane są dane dotyczące wydajności mycia w celu zapewnienia identyfikowalności narzędzi, które można pobrać na zewnętrzną pamięć flash USB. | TAK |  |  |
| 1.24 | Port USB do archiwizacji do 10 000 cykli czyszczenia na zewnętrznym przenośniku danych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.25 | Złącze RS232 umożliwiające podłączenie zewnętrznej drukarki. | TAK |  |  |
| 1.26 | Wbudowana pompa spustowa służąca do opróżniania zbiornika. | TAK |  |  |
| 1.27 | Wbudowana pompa obiegowa, wymuszająca przepływ roztworu roboczego przez kanały podłączonych instrumentów. | TAK |  |  |
| 1.28 | I program mycia (możliwość edycji parametrów). | TAK |  |  |
| 1.29 | Zasilanie elektryczne 240 V, 50/60 Hz, 10A, moc urządzenia nie przekraczająca 1,2kW- podświetlony w pozycji ON wyłącznik zasilania umieszczony na tylnej ścianie obudowy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.30 | Autotest przeprowadzony podczas każdorazowego uruchamiania urządzenia. | TAK |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia na okres ……..miesięcy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.2 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. Zgłoszenia złożone po godzinie 15:00 traktowane będą jak zgłoszenia złożone kolejnego dnia roboczego. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.3 | Wykonawca zapewni, dla przedmiotu zamówienia naprawy, serwis gwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta przedmiotu zamówienia, nie rzadziej niż raz w roku. Po upływie terminu gwarancji Wykonawca wskaże (określi) autoryzowany punkt serwisowy, który będzie pełnił serwis pogwarancyjny na koszt i ryzyko Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy i określonego w niej odrębnego wynagrodzenia. | TAK |  |  |
| 2.4 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe będą wykonywane bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.5 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, natomiast w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.6 | W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do naprawy i usunięcia na własny koszt wad/awarii/błędów/usterek przedmiotu zamówienia, w tym wymiany części zamiennych, nie powstałych z winy Zamawiającego. Gwarancja Wykonawcy obejmuje w szczególności: koszt usunięcia wad/awarii/błędów/usterek, naprawy, wymiany, konserwacji, dojazdu do Zamawiającego, transportu przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego, czas pracy serwisu, części zamiennych oraz wszystkie inne koszty związane z wykonywaniem czynności w okresie gwarancji. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.7 | W przypadku gdy naprawa przedłuży się powyżej 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić urządzenie zastępcze na czas naprawy o parametrach nie gorszych aniżeli urządzenie zakupione w ramach niniejszej umowy. | TAK |  |  |
| 2.8 | Wykonawca gwarantuje produkcję części zamiennych jak i rozbudowę urządzeń na minimum 10 lat od dostawy. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2.9 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia dla pracowników Centralnej Sterylizatorni WCSKJ. | TAK |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie,

zeskanować – załączyć do oferty poprzez platformę zakupową