Postępowanie nr 14 Z PN 21

Załącznik nr 1-4 do SWZ

Nazwa Wykonawcy  ..............................

Opis przedmiotu zamówienia

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW 
TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH GRANICZNYCH 
PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- PAKIET 4:   Przedmiot zamówienia: Szafa wentylowana do przechowywania materiału tkankowego dla Zakładu Patomorfologii (CPV: 39141500-7).

Producent: …………………………..

Oferowany model: ……………………..

Rok produkcji aparatu: 2020/2021

| L.p. | Parametry | Parametr graniczny | Parametr punktowany | Potwierdzenie parametru punktowanego określić |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
| 1 | Szafa wykonana ze stali nierdzewnej lub stali pokrytej dodatkowo proszkiem epoksydowym. Grubość stali min. 1,2 mm. | TAK | - | - |
| 2 | Szafa odporna na większość najbardziej agresywnych środków chemicznych, w tym na formalinę zbuforowaną. | TAK | - | - |
| 3 | Szafa wentylowana, z zamontowanym wentylatorem, z regulowaną mocą pracy. mocą pracy. | TAK | - | - |
| 4 | Nawiewne otwory wentylacyjne w dolnej części tylnej ściany urządzenia. | TAK | - | - |
| 5 | Kolektor do podłączenia do wentylacji szpitalnej w górnej części urządzenia o średnicy minimum 120mm. | TAK | - | - |
| 6 | Drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone. Szkło hartowane, o grubości minimum 5 mm. | TAK | Powyżej 5 mm – 10 pkt 5 mm – 0 pkt |  |
| 7 | Drzwi zamykane na zamek. | TAK | - | - |
| 8 | Kąt otwarcia drzwi – minimum 100º (aby można wyjąć półkę) | TAK | - | - |
| 9 | Minimum 4 stalowe, pełne (bez perforacji) półki, w kształcie tacek z rantem, regulowane (możliwość zawieszenia na różnej wysokości). | TAK | - | - |
| 10 | Dodatkowa półka spodnia wykonana ze stali nierdzewnej. | TAK | - | - |
| 11 | Wytrzymałość każdej półki – minimum 45 kg. | TAK | Powyżej 45 kg – 10 pkt 45 kg – 0 pkt |  |
| 12 | System filtracji oparów – wymienny filtr odpowiedni do oparów formalinowych. | TAK | - | - |
| 13 | Filtr do oparów formalinowych – 1 szt. | TAK | - | - |
| 14 | Licznik czasu pracy filtra. | TAK | - | - |
| 15 | W przypadku sygnalizowania przez urządzenie o zużyciu się filtrów możliwość dalszej normalnej pracy w okresie przejściowym bez konieczności wymiany filtrów na nowe. | TAK | - | - |
| 16 | Płynna regulacja tempa ekstrakcji wyciągu sterowana z głównego panelu sterującego. | TAK | - | - |
| 17 | Automatyczne zwiększenie mocy wyciągu do maksymalnego w momencie otwarcia drzwi. | TAK | - | - |
| 18 | Zewnętrzny wyświetlacz LCD nastawionych parametrów pracy . | TAK | - | - |
| 19 | Elektroniczny panel sterujący z przyciskiem bezpieczeństwa umożliwiającym szybkie odłączenie urządzenia od zasilania w przypadku awarii. | TAK | - | - |
| 20 | Alarm akustyczny zużycia filtra oraz informacja na wyświetlaczu. | TAK | - | - |
| 21 | Alarm akustyczny otwarcia drzwi oraz informacja na wyświetlaczu. | TAK | - | - |
| 22 | Przełącznik wyciszania alarmu. | TAK | - | - |
| 23 | Wymiary zewnętrzne: Szerokość – 1200 – 1300 mm Głębokość – 550 – 600 mm Wysokość – 1900 – 2100 mm | TAK | - | - |
| 24 | Możliwość wypoziomowania urządzenia w trakcie montażu we wskazanym pomieszczeniu. | TAK | - | - |
| II. GWARANCJA |  |  |  |  |
| 25 | Gwarancja 24 miesiące | TAK | - | - |