Łódź, 11.07.2024 roku

- WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na Dostawę odczynników do analizy moczu  wraz z dzierżawą analizatora - numer sprawy: 14/D/24

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605  ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Zestaw pytań nr 1

I. Dotyczy Załącznika nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów techniczno - granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu – 2 moduły, III Inne dodatkowe, Lp. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość uzyskania dostępu online 24h na dobę do aktualnych kart charakterystyk na stronie internetowej Wykonawcy?

Jeżeli tak proponujemy uzupełnienie zapisu: „lub zapewni całodobowy dostęp online do karty charakterystyki na stronie internetowej pod adresem: ………..”.

Odpowiedź: Tak

II. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy oraz Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §5 ust. 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów, do których materiały posiadają minimalny termin ważności 5 miesięcy od daty dostarczenia, z wyłączeniem materiałów kontrolnych z terminem ważności nie dłuższym niż 2 miesiące ze względu na specyfikę produktu?

Odpowiedź: Tak

III. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ - Formularz asortymentowo - cenowy:

Zamawiający wskazuje na obowiązek Wykonawcy dostarczania na swój koszt odczynników i materiałów pomocniczych w przypadku niedoszacowania ich ilości w ofercie. Prosimy o usunięcie zapisu „lub niedoszacowane”, ze względu na fakt, iż Wykonawca szacuje ilości odczynników biorąc pod uwagę wskazane przez Zamawiającego ilości przewidywanych badań i średnią ilość zużywania odczynnika na 1 badanie. Wykonawca nie ma wpływu i kontroli na faktyczną ilość zużywania odczynników przez Zamawiającego. Ewentualnie prosimy o uzupełnienie ww. postanowienia zapisem w brzmieniu:

„z wyłączeniem sytuacji, w której wzrost wykorzystania odczynników będzie
spowodowany wzrostem ilości badań, niż deklarowano w SWZ bądź użytkowaniem
analizatorów w sposób niezgodny z instrukcją obsługi analizatorów”.
Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 4 do SWZ - Wzór umowy,
§1ust.2.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W Formularzu cenowym Zamawiający ujął szacunkową ilość badań moczu pacjentów oraz QC. Wykonawca winien uwzględnić wszystkie odczynniki i materiały potrzebne do wykonywania ww badań. Kalkulując liczbę opakowań należy wziąć pod uwagę trwałość oferowanych odczynników, stabilność na pokładzie w odniesieniu do ilości badań deklarowanych przez Zamawiającego oraz trwałość kalibratorów, materiału kontrolnego (wszystkie poziomy) , itp.

IV. Dotyczy Umowy:
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy w formie elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione?
Odpowiedź: Tak

V. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §6 ust. 3 lit. d):
Prosimy o usunięcie zapisu. §6 ust. 3 lit. d) dubluje karę w §6 ust. 3 lit. a) zgodnie z zasadą łac. „Ne bis in idem” - tł. Nie można karać dwa razy za to samo.
Odpowiedź: Zamawiający, nie zmienia zapisów projektu umowy w wyżej zaproponowanym zakresie.

VI. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §6 ust. 3 lit. e):
Uprzejmie prosimy o dookreślenie zapisu i dodanie po wyrażeniu „w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań” zwrotu „z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”. Kara powinna pełnić funkcję dyscyplinującą, a nie paraliżującą. W obecnym brzmieniu zapisu Wykonawca nie ma wpływu na wysokość kary – nie zależy to od jego należytej staranności. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §7 ust. 2 lit. a), b), c) i d).

Odpowiedź: Zamawiający nie  zmienia zapisów projektu umowy w wyżej zaproponowanym zakresie.

VII. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §8 ust. 1 lit. a) i b):
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu dotyczącego wartości analizatora podstawowego i zastępczego, w sytuacji gdy Wykonawca zgodnie z §8 ust. 10 przenosi na siebie obowiązek ubezpieczenia wydzierżawianych urządzeń?

Odpowiedź: Tak, wyrażamy zgodę.

VIII. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §8 ust. 4):
Czy Zamawiający dopuści podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego na podstawie wzoru dostarczonego przez Wykonawcę wraz z przedmiotem dzierżawy?

Odpowiedź: Tak

IX. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §8 ust. 15:
Uprzejmie prosimy o ujednolicenie zapisu z Załącznikiem nr 2a do SWZ – Opis Wymaganych parametrów techniczno-granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu – 2 moduły, III Warunki serwisu i gwarancji Lp. 3 poprzez zastąpienie wyrażenia „Czas oczekiwania na naprawę” zwrotem „Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy”.

Odpowiedź: Zamawiający ujednolici zapisy w projekcie umowy.

X. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §8 ust. 16:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie gwarantowanego czasu naprawy poprzez dodanie zapisu „w dni robocze”? Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w §8 ust. 15 i 17 oraz w Załączniku nr 2a do SWZ - Opis Wymaganych parametrów techniczno-granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu – 2 moduły, III Warunki serwisu i gwarancji, Lp. 3 i 4.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie zapisu  ,, w dni robocze”. Z tego względu ulega zmianie gwarantowany czas naprawy z 48 h do 24 h.

XI. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §8 ust. 18:

Uprzejmie prosimy o usunięcie zapisu, §8 ust. 18 dubluje zapis z §6 ust. 3 lit. e).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na usunięcie zapisu.

XII. Dotyczy Załącznika nr 4 do SWZ - Wzór umowy, §8 ust. 22:

Uprzejmie prosimy o dodanie po wyrażeniu „Wykonawca winien zapewnić możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta” zwrotu „na adres e-mail. Wykonawca zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z inżynierem w dni robocze, w godzinach 8.00 – 17.00. W weekendy, święta oraz dni ustawowo wole od pracy dostępny jest dyżur telefoniczny w godzinach 9.00 – 14.00”. Wykonawca motywuje swoją prośbę względami organizacyjnymi. Uprzejmie prosimy o tożsamą modyfikację w Załączniku nr 2a do SWZ – Opis Wymaganych parametrów techniczno-granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu – 2 moduły, III Warunki serwisu i gwarancji Lp. 5 i zastąpienie wyrażenia „Telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta” zwrotem „Wykonawca zapewnia możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznego z inżynierem w dni robocze, w godzinach 8.00 – 17.00. W weekendy, święta oraz dni ustawowo wole od pracy dostępny jest dyżur telefoniczny w godzinach 9.00 – 14.00”.

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany we wzorze umowy.

XIII. Dotyczy SWZ, pkt 3.1:

Uprzejmie proszę o zastąpienie wyrażenia „” zwrotem „do analizy moczu”.

Odpowiedź: W  pkt 3.1 SWZ, - zaistniała  omyłka pisarska :

jest: ,,do badań hematologicznych”

winno być: ,,do analizy moczu”

XIV. Dotyczy Załącznika nr 2a – Opis wymaganych parametrów techniczno-granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu-2 moduły, pkt 2:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu/analizatora do badań fizykochemicznych wykorzystującego paski, w których poszczególne pola testowe zabezpieczone są przed wpływem kwasu askorbinowego (np. dla stężenia glukozy 100 mg/dL kwas askorbinowy nie ma wpływu, jeżeli jego stężenie jest ≤ 200 mg/dL)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

XV. Dotyczy Załącznika nr 2a – Opis wymaganych parametrów techniczno-granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu-2 moduły, pkt 8:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie analizatora (2 moduły), w którym identyfikacja próbek odbywa się za pomocą kodów kreskowych, w związku z tym oba moduły mają wbudowane czytniki kodów kreskowych. W przypadku braku kodu kreskowego na próbce Wykonawca w ramach umowy jako wyposażenie dodatkowe, dostarczy drukarkę kodów kreskowych, co pozwoli Zamawiającemu na wydrukowanie dodatkowego kodu kreskowego w przypadku próbki bez kodu. Zdecydowanie ułatwi to zarówno pracę jak i identyfikację takiej próbki.

Odpowiedź: Tak – zgodnie z Zał. 2a, p 6 i p.26.

XVI. Dotyczy Załącznika nr 2a – Opis wymaganych parametrów techniczno- granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu-2 moduły, pkt 10:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego, czy wyrazi zgodę na zaoferowanie modułu/analizatora do badań fizykochemicznych, dla którego stabilność pasków testowych wynosi 1 tydzień (7 dni) łącznie z czasem przechowywania? Dodatkowo w związku z tym, iż Zamawiający wykonuje średnio 46 moczy dziennie, jedno opakowanie pasków (100 szt.) będzie wykorzystywane nie dłużej niż 3 dni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie modułu/analizatora do badań fizykochemicznych, dla którego stabilność pasków testowych wynosi 1 tydzień (7 dni) łącznie z czasem przechowywania

XVII. Dotyczy Załącznika nr 2a – Opis wymaganych parametrów techniczno- granicznych dla analizatora do badania ogólnego moczu-2 moduły, pkt 12:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie modułu/analizatora do badań fizykochemicznych, który nie wymaga mieszania moczu przed wykonaniem oznaczenia, w związku z czym nie posiada funkcji mieszania.

Odpowiedź: Zmawiający dopuszcza zaoferowanie modułu/analizatora do badań fizykochemicznych, który nie wymaga mieszania moczu przed wykonaniem oznaczenia.

XVIII. Dotyczy SWZ pkt 18.3 Tabela parametrów punktowanych, pkt 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy uzna za równoważne i przyzna maksymalną ilość punktów w przypadku zaoferowania analizatora (2 moduły) wraz z oprogramowaniem zarządzającym pracą analizatora, w którym to oprogramowaniu znajduje się instrukcja obsługi w języku polskim, umożliwiająca szybkie odniesienie do opisu sposobu postępowania w przypadku informacji o błędzie, awarii.

Odpowiedź: Tak

XIX. Dotyczy SWZ pkt 18.3 Tabela parametrów punktowanych, pkt 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego czy uzna za równoważne i przyzna maksymalną ilość punktów w przypadku, kiedy funkcja wykrywania poziomu cieczy przy aspiracji próbek jest na module do badań fizykochemicznych.

Odpowiedź: Tak

XX. Dotyczy Załącznika nr 4 – Projekt umowy, §8, pkt 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zmianę zapisu z „(…) montaż i uruchomienie analizatorów w pomieszczeniu Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy” na „(…) montaż i uruchomienie analizatorów w pomieszczeniu Zamawiającego w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy”. Prośbę naszą motywujemy faktem, iż w weekendy Wykonawca nie przeprowadza montażu analizatorów, jak również obsada personelu w laboratorium jest

w systemie dyżurowym, a nie pełnym jak w dni robocze.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

XXI. Dotyczy Załącznika nr 2 Formularz ofertowy:

Uprzejmie proszę o usunięcie zapisu w pkt 2) „Koszt dzierżawy za 1 szt. analizatora pomocniczego do oznaczania parametrów hematologicznych wraz z niezbędnym wyposażeniem na okres 36 m-cy wynosi, .................................. zł brutto”

Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej zmiany w formularzu ofertowym.

Zestaw pytań nr 3

Dotyczy TSO:

Ze względu na okres urlopowy, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert o czas (2-3 dni robocze), który umożliwi Wykonawcom profesjonalne, a przede wszystkim rzetelne przygotowanie składanych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający przesunął termin składania ofert z 12.07.24r. na 16.07.24r.

Zestaw pytań nr 3

Proszę o udzielenie odpowiedzi na poniże pytania. Parametry techniczne: Pkt. 10
Prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający dopuści do oceny analizator, w którym stabilność pasków testowych na pokładzie analizatora wynosi 3 dni, spełniającego wszystkie pozostałe wymagania Zamawiającego. Deklarowana ilość oznaczeń przez Zamawiającego wyklucza możliwość utrzymywania pasków na pokładzie, aż 5 dni.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę, Wykonawca winien uwzględnić fakt , że w soboty, niedziele i święta ilość badań moczu wynosi ok. 5 -10. Należy w takiej sytuacji odpowiednio skalkulować ilość oferowanych odczynników.

Zamawiający