**Opis przedmiotu zamówienia**

**Cyfrowy elektrokardiogram przenośny**

|  |  |
| --- | --- |
| **Specyfikacja techniczna** | |
| **Atrybut** | **Opis/wymagane parametry techniczne** |
| Typ urządzenia | Cyfrowy elektrokardiogram przenośny do użytku weterynaryjnego |
| Zastosowanie | Cyfrowy elektrokardiogram przenośny jest niezbędnym wyposażeniem podczas kształcenia zawodowego w zawodzie technik weterynarii |
| Zapis | 12 – kanałowy zapis w czasie rzeczywistym |
| Sygnał EKG | analiza sygnału EKG zgodna z normą EN 60601-2-51 |
| Częstotliwość próbkowania | 1000 Hz/kanał |
| Klawiatura | alfanumeryczna |
| Ekran | wbudowany ekran graficzny kolorowy o rozdzielczości min. 320x240 dpi |
| Pamięć | wewnętrzna, min. badań 500 |
| Zapis | zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110-112 mm |
| Tryb zapisu | zapis w trybie ręcznym i automatycznym |
| Zasilanie | zasilanie sieciowe i akumulatorowe |
| Czułość | regulowana czułość w przedziale 2,5 - 20 mm/mV |
| Elektrody | komplet elektrod przyssawkowych oraz klipsowych wraz z okablowaniem |
| Dodatkowe funkcje | * detekcja symulatora serca * automatyczny test aparatu * regulowana prędkość przesuwu papieru * interfejs komunikacyjny USB |
| Gwarancja | 2 lata / 24 miesiące |