Załącznik nr 1.1  do SWZ

Nr sprawy Szp/ZP – 264A/2022

Zadanie 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot zamówienia:

Laser do fotokoagulacji siatkówki

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | OPIS PARAMETRÓW OFEROWANYCH* (należy dokładnie opisać oferowane parametry oraz podać ewentualne zakresy) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Laser okulistyczny zintegrowany z lampą typu Haag-Streit do laseroterapii siatkówki |  |
| 2. | Światłowodowe źródło lasera o długości fali 577nm |  |
| 3. | Tryb pracy lasera: podprogowy, impulsowy, ciągły |  |
| 4. | Zakres regulacji mocy wyjściowej lasera 50-2000mW |  |
| 5. | Średnica ogniska koagulacji w zakresie min. 50 - 400 μm, zmieniana w sposób ciągły |  |
| 6. | Czas trwania impulsu w trybie pracy impulsowej min.: od 0,01 s do 45,0 s |  |
| 7. | Czas trwania impulsu w trybie podprogowym min.: od 0,1ms do 1,00 ms; cykl pracy w zakresie min.: 5-100% |  |
| 8. | Przerwa między impulsami w zakresie min.: od 0,1 s do 1 s |  |
| 9. | Dostępne wzorce w trybie pattern: kwadrat, koło, łuk |  |
| 10. | Kwadrat regulowany w zakresie: min. 8x8 ognisk laserowych |  |
| 11. | Siatka plamki żółtej z polem niepoddawanym zabiegowi o promieniu regulowanym od 100 µm - 1000µm |  |
| 12. | Wielofunkcyjny sterownik nożny pozwalający na regulację mocy, wyzwalanie impaktu oraz uzbrojenie lasera |  |
| 13. | Lampa szczelinowa z oświetleniem LED z min. 5 powiększeniami |  |
| 14. | Zintegrowany komputer sterujący z kolorowym, dotykowym ekranem, pozwalający na bezpośredni wybór funkcji laserowania: zmianę energii, czas impulsu, częstotliwość powtarzania |  |
| 15. | Bezprzewodowy mikromanipulator do regulacji parametrów wzorców siatki lasera |  |
| 16. | Funkcja pozwalająca na wybór modelu używanej soczewki i automatycznego przeliczania wielkości ogniska na siatkówce |  |
| 17. | Funkcja działająca w trybie multispot pozwalająca na dokończenie przerwanego wzoru laserowania |  |
| 18. | Funkcja pozwalająca na generowanie raportów z badania i eksport na zewnętrzny nośnik danych poprzez złącze USB lub wydruk |  |
| 19 | Soczewka do laseroterapii Volk Area centralis - Laserowanie mikropulsami plamki |  |
| 20 | Soczewka OCULAR LATINA – soczewka so SLT/MLT |  |

*) w kolumnie należy opisać parametry oferowane i podać zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 jako wymagane są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 3  będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.