Załącznik 1A do TP-11/2023, OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z PARAMETRAMI GRANICZNYMI

1. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2023 roku ambulansu medycznego typu B wraz z fabrycznie nową zabudową (dalej zwanych również „ambulansem”) oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym wymienionym w załączniku, 
o standardzie ambulansu drogowego, spełniającym cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane, których szczegółowe dane zostały określone w Polskiej Normie PN-EN 1789:2021-02, zgodnie z wymaganiami (parametrami) techniczno – użytkowymi określonymi szczegółowo w załączniku do TP/11/2023 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – TABELA I). Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu dla wskazanych przez Zamawiającego osób, tj. personelu medycznego oraz pracowników, w zakresie działania, obsługi, eksploatacji i konserwacji ambulansu, sprzętu i wyposażenia medycznego. Jeżeli w niniejszym postępowaniu użyto parametrów wskazujących konkretnego producenta, konkretny produkt, lub wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkt dostarczony przez konkretnego Wykonawcę i mogłoby to uprzywilejować lub wyeliminować niektórych Wykonawców lub produkty Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań (urządzeń równoważnych), albo odmiennych z tym, że ww. rozwiązania (urządzenia) będą tożsame w kontekście obowiązującego standardu (funkcjonalności, rozwiązań technicznych) dla tych wymaganych przez Zamawiającego. Dopuszcza się urządzenia/produkty lepsze od wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (parametry minimalne). Wykonawca jest wówczas zobowiązany wskazać, że oferowane przez niego rozwiązania (urządzenia/produkty) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku sytuacji o której mowa w tym punkcie, Zamawiający wymaga złożenia opisu oferowanych rozwiązań (urządzeń/produktów) wraz z ofertą.

GWARANCJA: Wykonawca udzieli gwarancji na następujący okres, liczony od daty podpisania protokołu odbioru:

- na pojazd bazowy minimum 24 miesiące;

- na zabudowę medyczną minimum 24 miesiące;

- na perforację nadwozia minimum 120 miesięcy;

- na powłokę lakierniczą minimum 36 miesięcy.

- na sprzęty i urządzenia medyczne  minimum 24 miesięcy (parametr punktowany).

SERWIS:

Wykonawca zapewnia dla oferowanego ambulansu pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego. Koszty związane z serwisem gwarancyjnym i pogwarancyjnym ponosi Wykonawca i należy je uwzględnić w składanej ofercie.

Serwis medycznej zabudowy specjalistycznej realizowany w okresie gwarancji w siedzibie Zamawiającego lub w razie potrzeby dostępu do wyposażenia specjalnego (np. podnośnik, kanał itp.) w wynajętym przez wykonawcę, na koszt wykonawcy warsztacie naprawczym w odległości nie większej niż 60 km od siedziby Zamawiającego. Czas reakcji serwisu max 3 dni robocze od przyjęcia zgłoszenia.

Miejsca realizacji zamówienia:  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Szpitalna 3 
w Radziejowie.

Termin realizacji zamówienia max.: 60 dni od podpisania umowy

Marka/ typ oferowanego pojazdu  ………………………………………….………………….………………………………………………………………....

Rok produkcji: …………………………………….……Pojemność silnika: …………………………… Moc silnika…………..…………………………

Nazwa firmy zabudowującej przedział medyczny : ………………………………………………….…………………………………………………..

Ambulans spełnia wymogi NFZ oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym w zakresie zgodności z polską normą PN-EN 1789:2021-02.

Ambulans skompletowany posiada homologację typu WE wystawioną zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części  oraz Dyrektywą 2007/46/WE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA POJAZDU BAZOWEGO I ZABUDOWY SPECJALNEJ

AMBULANSU  typu B  WRAZ Z WYPOSAŻENIEM MEDYCZNYM

Oferowany ambulans sanitarny ( marka, typ,  podać ): 	…………………………………………………………………. .

Rok produkcji samochodu bazowego: ………………………….  ( wymagany 2023 r.)

Rok produkcji zabudowy medycznej :  …………………………..  ( wymagany 2023 r.)

- Oświadczam, że oferowany ambulans sanitarny jest zgodny z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zasad ich niezbędnego wyposażenia ( Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24.12 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz. 2560, z późn. zm.).

- Oświadczamy, że oferowany ambulans  odpowiada wymaganiom określonym w normie PN-EN 1789:2021-02 dla ambulansu i PN EN 1865 dla sprzętu medycznego oraz spełnia wszystkie warunki określone w Prawie o Ruchu Drogowym w zakresie odpowiednim do przedmiotu niniejszego postępowania, a nie określony w sposób odmienny w poniższych wymaganiach.

- Oświadczamy, że sprzęt medyczny zamontowany do ambulansu spełnia wymagania ustawy z dnia z dnia 7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 974).

- Oświadczamy, że sprzęt medyczny zamontowany w ambulansie spełnia wymagania dotyczące wyposażenia medycznego środka transportu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający dopuszcza dostawę ambulansu do siedziby Zamawiającego na kołach.

- Oświadczamy, że oferowany ambulans spełnia określone poniżej wymagania :

Tabela nr  1

Parametry techniczne:

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | POJAZD BAZOWY |  | POJAZD BAZOWY |
| 1). | Nadwozie |  | Nadwozie |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  |  |
|  | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5600 mm |  |  |
|  | Maksymalna wysokość pojazdu przed adaptacją 2500 mm |  |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe i prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |  |
|  | Kolor nadwozia żółty |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa, oba fotele regulowane w min. 3-ch płaszczyznach, z regulacjami oparcia i podłokietnikami |  |  |
|  | Fotele w kabinie kierowcy z fabrycznym systemem podgrzewania |  |  |
| 2). | Silnik i układ jezdny |  | Silnik i układ jezdny |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |  |  |
|  | Spełniający wymagania normy Euro VId |  |  |
|  | System AdBlue ze zbiornikiem o pojemności min. 20l |  |  |
|  | Moc silnika min. 120 kW, moment obrotowy min. 380 Nm. (podać moc oferowanego silnika również w KM ) |  |  |
|  | Skrzynia biegów manualna lub z automatyczną zmianą biegów min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) + bieg wsteczny |  |  |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |  |  |
|  | Alternator min. 185 A |  |  |
|  | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania' |  |  |
|  | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) |  |  |
|  | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 80 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. |  |  |
|  | System Start/Stop z możliwością wyłączenia |  |  |
|  | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 215 g/km (podać w cyklu łączonym) |  |  |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas |  |  |
|  | Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |
|  | Aktywny system wspomagania nagłego hamowania (system hamujący automatycznie w przypadku braku reakcji kierowcy na przeszkodę) |  |  |
|  | System rozdziału siły hamowania |  |  |
| 17 | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |  |
| 18 | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |  |
| 19 | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie |  |  |
| 20 | Opony zimowe zgodnie z pkt. 19 |  |  |
| 3). | Wyposażenie pojazdu bazowego |  | Wyposażenie pojazdu bazowego |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi sterowany pilotem |  |  |
|  | Autoalarm i immobilizer |  |  |
|  | Sygnalizacja niedomkniętych drzwi z wizualizacją na desce rozdzielczej |  |  |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |  |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy |  |  |
|  | Fabryczne reflektory przednie ze światłami dziennymi LED Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. |  |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie |  |  |
|  | Fabryczna klimatyzacja automatyczna kabiny kierowcy (typu Climatronic), z wyświetlaniem zadanej temperatury |  |  |
|  | Fabryczna kamera cofania z wyświetlaczem w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Fabryczne czujniki cofania z sygnalizacją dźwiękową i wizualizacją odległości na desce rozdzielczej |  |  |
|  | System monitorowania martwego pola |  |  |
|  | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
|  | Czujnik światła |  |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |  |
|  | Drzwi przednie z min. trzema schowkami |  |  |
| II. | MODYFIKACJA NA AMBULANS |  | MODYFIKACJA NA AMBULANS |
| 1). | Przedział medyczny |  | Przedział medyczny |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |  |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |  |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |  |  |
|  | Wzmocniona podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian oraz umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym, izolowane termicznie i akustycznie |  |  |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Dopuszcza się montowanie szufladek w górnym ciągu szafek. |  |  |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek (podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) umożliwiający montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |  |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami) |  |  |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - działaniem reflektorów zewnętrznych - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną - informujący i ostrzegający o poziomie naładowania akumulatorów - sterujący pracą sygnałów dźwiękowych pneumatycznych -wyświetlacz w technologii LCD -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
|  | Przedział medyczny wyposażony w panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara i kalendarza - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  |  |
|  | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, że składanym do pionu siedziskiem i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 |  |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |  |
|  | Miejsce mocowania ssaka umożliwiającego korzystanie w czasie jazdy (uchwyt po stronie Wykonawcy) wraz z kompatybilnym ssakiem (podać typ, model ssaka oraz dołączyć katalog do oferty oraz deklarację zgodności dla wyrobu medycznego). |  |  |
| 2). | Podstawa pod nosze |  | Podstawa pod nosze |
| 1. | Montaż posiadanej przez zamawiającego podstawy noszy głównych - model MEC 300S (Zamawiający po podpisaniu umowy wyślę podstawę do Wykonawcy) |  |  |
| 3). | Instalacja elektryczna |  | Instalacja elektryczna |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) |  |  |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. |  |  |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 3) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) |  |  |
|  | Gniazda zasilające 230V (min. 3) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 230V) |  |  |
|  | Gniazdo zasilające 230V (min 1) od zewnętrznej strony drzwi bocznych za kierowcą |  |  |
|  | Przetwornica 12/230 V o mocy min. 1000W umożliwiająca korzystanie z gniazd 230V bez podłączenia pojazdu do sieci zewnętrznej |  |  |
|  | Gniazdo zasilające 230V (min 1) od wewnętrznej strony drzwi bocznych za kierowcą – w schowku na sprzęt ratowniczy |  |  |
|  | Gniazdo zasilające 12V (min 1) od wewnętrznej strony drzwi bocznych za kierowcą – w schowku na sprzęt ratowniczy |  |  |
| 4). | Ogrzewanie i wentylacja |  | Ogrzewanie i wentylacja |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW |  |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika |  |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |  |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |
| 5) | Sygnalizacja uprzywilejowana |  | Sygnalizacja uprzywilejowana |
|  | W przedniej części pojazdu zintegrowana belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS |  |  |
|  | W tylnej części pojazdu zintegrowana belka typu LED koloru niebieskiego |  |  |
|  | Głośnik sygnalizacji świetlnej umieszczony w pasie przednim pojazdu |  |  |
|  | Możliwość włączania sygnalizacji świetlnej za pomocą jednego przycisku w kabinie kierowcy. |  |  |
|  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  |  |
|  | Min. dwie niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego |  |  |
| 6). | Oświetlenie |  | Oświetlenie |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |  |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe z kierunkowskazami zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |  |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) |  |  |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  |  |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |  |
|  | Lampka typu kokpit zamontowana w kabinie kierowcy po stronie pasażera |  |  |
| 7). | Oklejenie i oznakowanie |  | Oklejenie i oznakowanie |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |  |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |  |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17.12.2019 r. |  |  |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |  |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| 8). | Instalacja tlenowa |  | Instalacja tlenowa |
|  | Miejsce na dwie butle tlenowe 10l w schowku zewnętrznym - bez butli |  |  |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |  |
|  | Uchwyt małej butli tlenowej w zabudowie medycznej |  |  |
| 9). | Sprzęt medyczny - mocowania |  | Sprzęt medyczny - mocowania |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |  |  |
|  | Wszystkie montowane urządzenia medyczne, zainstalowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo, użytkowników i pacjenta, jednocześnie umożlwiający korzystanie z nich bez konieczności demontażu |  |  |
|  | Uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej zgodnie z pkt. 1 |  |  |
| 10). | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |  | Dodatkowe wyposażenie Ambulansu |
|  | Dodatkowa gaśnica zamontowana w przedziale medycznym |  |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do przecinania pasów bezpieczeństwa zamontowane w przedziale medycznym |  |  |
|  | Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  |  |
| 11) | Fotel kardiologiczny z rampą najazdową |  |  |
| 1. | Rampa najazdowa do fotela kardiologicznego |  |  |
| 2. | Fotel kardiologiczny (podać markę, model, oraz dołączyć folder wraz z opisem, dołączyć deklarację zgodności dla wyrobu medycznego) kompatybilny z rampą najazdową - z blokadą do wpięcia w rampę najazdową -dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg. |  |  |

| 12) | Krzesełko kardiologiczne składane |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Krzesełko kardiologiczne składane (podać markę, model, oraz dołączyć folder wraz z opisem, dołączyć deklarację zgodności dla wyrobu medycznego) |  |  |
| 2 | wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących |  |  |
| 3 | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia |  |  |
| 4 | Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm |  |  |
| 5 | Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach |  |  |
| 6 | Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia |  |  |
| 7 | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |  |  |
| 8 | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne |  |  |
| 9 | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |  |  |
| 10 | waga max 10 kg |  |  |
| 11 | dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg |  |  |
| 13) | Gwarancja i Serwis |  |  |
|  | .Okres gwarancji: - okres gwarancji na pojazd bazowy min. 24 miesiące; - okres gwarancji na zabudowę medyczną min. 24 miesiące; - okres gwarancji na perforację nadwozia min. 120 miesięcy; - okres gwarancji na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy |  |  |
|  | Usługi serwisowe zabudowy sanitarnej ambulansu wymienionego w opisie techniczno - jakościowym w okresie obowiązywania gwarancji wliczone w cenę zamówienia |  |  |
|  | Gwarancja na sprzęt medyczny (24,36,48 MIESIĘCY, PROSZĘ WPISAĆ) |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od przyjętego zgłoszenia do podjętej naprawy lub do serwisowania, min 48 godzin |  |  |
|  | Aktualna cena brutto w złotych za usługi serwisowe ambulansu według aktualnego cennika za 1 roboczogodzinę |  |  |

Zadaniem Wykonawcy jest dokładne zapoznanie się z powyższymi  wymaganiami minimalnymi i zaoferowanie przedmiotu zamówienia .

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

……………………………………..

Data i podpis Wykonawcy