Komora laminarna 1200 x1 szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie rekondycjonowane, rok produkcji 2022 lub 2023. |  |
|  | Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego zgodnie z normą EN 12469:2000 lub równoważną (potwierdzenie w formie certyfikatu niezależnej jednostki notyfikowanej dołączonego do oferty). |  |
|  | Wyposażona w filtry o skuteczności 99,999% dla cząstek 0,1 - 0,3 µm zapewniające czystość powietrza klasy ISO 3 wg normy ISO 14644 lub równoważnej. Maksymalne wymiary zewnętrzne (tolerancja wymiarów %): szerokość 1340 mm głębokość (bez podłokietnika) 770 mm wysokość 1400 mm |  |
|  | Minimalne wymiary wewnętrzne (tolerancja wymiarów 5%): szerokość 1220 mm głębokość 580 mm wysokość 650 mm |  |
|  | Szyba frontowa: ustawiona pod kątem, ukośnie w stosunku do blatu roboczego; nieprzepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca szczelne zamknięcie komory od frontu w pozycji całkowitego opuszczenia; przesuwana elektrycznie góra-dół, z funkcją obniżania w celu czyszczenia jej wewnętrznej strony; aerozoloszczelna |  |
|  | Wnętrze obszaru roboczego oraz strefa pod blatem roboczym wykonane z niemalowanej stali nierdzewnej, zaokrąglone w narożnikach, z oknami w ścianach bocznych. |  |
|  | Okna w ścianach bocznych wykonane ze szkła hartowanego |  |
|  | Pod blatem ruszt umożliwiający zamontowanie filtra wstępnego |  |
|  | Podłączenia mediów - po 2 szt. na stronę w metalowej części ścian bocznych. |  |
|  | Automatyczna kompensacja prędkości strumienia laminarnego w miarę zwiększającego się nasycenia filtrów. |  |
|  | 2 elektronicznie komutowane wentylatory zapewniające stabilną pracę urządzenia w przypadku wahań napięcia w sieci elektrycznej. |  |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem LCD posiadający min. funkcje: wyświetlania prędkości przepływów powietrza wylotowego i laminarnego; trybu pracy; poziomu szyby frontowej; temperatury; łącznego czasu pracy filtrów i lampy UV; zużycia filtrów w oraz lampy UV określonego w %; |  |
|  | Panel sterowania umieszczony centralnie, pod kątem umożliwiającym obserwację parametrów pracy z pozycji roboczej operatora. |  |
|  | Panel sterowania łatwo zmywalny bez odstających elementów typu pokrętło |  |
|  | Panel sterowania z oznaczonymi czytelnymi piktogramami, membranowymi przyciskami funkcyjnymi dedykowanymi włączaniu i wyłączaniu kluczowych komponentów: • wentylatora; • oświetlenia; • lampy UV; • gniazd elektrycznych; |  |
|  | Włącznik zasilania zabezpieczony kluczykiem. |  |
|  | Oświetlenie obszaru pracy energooszczędnymi lampami typu LED – intensywność ≥ 1100 lux, odizolowane od przestrzeni boksu laminarnego. |  |
|  | Poziom emitowanego hałasu < 52 dB mierzony wg normy EN 12469:2000 lub równoważnej. |  |
|  | Pod głównym filtrem demontowany dyfuzor chroniący filtr główny przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi i poprawiający jednorodność strumienia laminarnego. |  |
|  | Wyposażenie: • na stałe zamontowana w górnej części tylnej ściany lampa UV z licznikiem i programatorem czasu; • 2 gniazda elektryczne zlokalizowane na ścianach bocznych (po 1 na stronę). • blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, dzielony, składający się z segmentów, z możliwością autoklawowania, w części roboczej – pełny; • statyw na kółkach, do pracy w pozycji siedzącej; • podłokietnik dla przedramion na całej szerokości blatu roboczego, wykonany ze stali nierdzewnej, demontowalny, płaszczyzna podłokietnika powyżej płaszczyzny blatu roboczego; • otwory montażowe do zamocowania pręta poziomego w obszarze roboczym do podwieszania instrumentów; |  |
|  | Zewnętrzne elementy malowane techniką proszkowo-piecową z pokrywą antybakteryjną. |  |
|  | Funkcja stand-by - zmniejszona wydajność wentylatora dla ochrony personelu oraz produktu podczas, gdy komora nie jest używana; |  |
|  | Funkcja szybkiej gotowości komory do pracy poprzez automatycznie uruchomienie wentylatora i oświetlenia wraz z automatycznym ustawieniem szyby do pozycji roboczej; |  |
|  | Funkcja ograniczenia dostępu do funkcji komory dla administratora i operatorów. |  |
|  | Styki bezpotencjałowe umożliwiające podłączenie komory do indywidualnej sieci alarmowej lub synchronizację z zewnętrznym układem wentylacji. |  |
|  | Regulacja balansu proporcji przepływu powietrza re-cyrkulowanego i wylotowego. |  |
|  | Wyjście RS-232 umożliwiające podłączenie komory do komputera. |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz. |  |
|  | Nominalny pobór mocy ≤ 200 W. |  |

………………………

Podpis Wykonawcy