Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet 4- Lampa operacyjna trójramienna bezcieniowa z kamerą

Producent (marka) ……..…………………………

Model ……………………………………………………………………………………..………..

Kraj pochodzenia………………………………………….……………………………….

Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023r.

| #### Lp. | ## PARAMETR/WARUNEK | Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia wymagań granicznych TAK | ## Parametry oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lampy operacyjne 1 kpl |  |  |  |
|  | Lampa operacyjna wyposażona w dwie oprawy oświetleniowe (oprawa główna i satelita) mocowane na wspólnym zawieszeniu, z kamerą HD umieszczona w lampie głównej, Zestaw składający się z dwóch lamp operacyjnych (lampa główna / satelita) bezcieniowych wykonanych w technologii diodowej. | TAK, podać |  |  |
|  | Lampa mocowana w pomieszczeniu o wysokości 4,00m (mierzone od podłogi do stropu), grubość nawiewnika podwieszonego 42,00cm. | TAK, podać |  |  |
|  | Każda lampa mocowana na oddzielnym układzie ramion podwójnych (w tym jedno ramię uchylne) oraz dwuczęściowej obejmie zapewniające wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu we wszystkich przegubach o kąt 360° . Na tym samym zawieszeniu, zamontowany współosiowo dwuramienny wysięgnik z uchwytem pod monitor wielkości min. 27" | TAK, podać |  |  |
|  | Lampy o konstrukcji zwartej, okrągłej, w celu łatwego pozycjonowaniu wzajemnego czasz lampy o średnicy zewnętrznej nie większej niż 70 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Powierzchnia zewnętrzna lamp łatwa do utrzymania w czystości: gładka, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych, pokryta powłoką antybakteryjną | TAK, podać |  |  |
|  | Oprawy oświetleniowe wyposażone w wymienne uchwyty do przemieszczania opraw, tzn. uchwyt „czysty”, umieszczony w środkowej części oprawy, obsługiwany przez personel operujący oraz min. dwa umieszczone na obwodzie każdej oprawy tzw. uchwyty "brudne" – obsługiwane przez personel asystujący | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt „czysty” posiadający dwa pokrętła, główne do podstawowej regulacji wielkości oświetlanego pola, a dodatkowe do uruchamiania funkcji dodatkowych lampy | TAK, podać |  |  |
|  | W części centralnej każdej oprawy powinno być umieszczone gniazdo do szybkiego montażu wymiennych uchwytów (wielokrotnego użytku), mocowanie uchwytów powinno być niezależne od mocowania kamery | TAK, podać |  |  |
|  | Każda lampa powinna być wyposażona w moduły LED emitujące światło o temperaturze barwowej regulowanej w zakresie min. 3800 - 4700 K – regulacja min. 5-stopniowa | TAK, podać |  |  |
|  | Każda oprawa wyposażona w funkcję synchronizacji parametrów świetlnych obu opraw, włączana z panelu sterującego. | TAK, podać |  |  |
|  | Głębia oświetlenia L1 + L2 wg normy IEC 60601-2-41 dla oprawy głównej min 2000mm | TAK, podać |  |  |
|  | Głębia oświetlenia L1 + L2 wg normy IEC 60601-2-41 dla satelity min 1500mm | TAK, podać |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia lampy głównej EC w odległości 1m wg normy IEC 60601-2-41, 160 klux | TAK, podać |  |  |
|  | Natężenie oświetlenia satelity w odległości 1m wg normy IEC 60601-2-41, 160 klux | TAK, podać |  |  |
|  | Bezcieniowość światła uzyskiwana dzięki rozproszeniu na wielu powierzchniach soczewek, tzn. lampa powinna świecić światłem odbitym, nie powodujące zjawiska olśnienia u użytkowników | TAK, podać |  |  |
|  | W każdej oprawie matryca diodowa złożona z maksymalnie 100 punktów LED, diody LED umieszczone symetrycznie na powierzchni lampy. | TAK, podać |  |  |
|  | Średnica bezcieniowego pola oświetlanego regulowana przez wymienny uchwyt oraz z panelu umieszczonego przy lampie w zakresie nie mniejszym niż 19 - 30 cm dla lampy głównej | TAK, podać |  |  |
|  | Średnica bezcieniowego pola oświetlanego regulowana przez wymienny uchwyt oraz z panelu umieszczonego przy lampie w zakresie nie mniejszym niż 19 - 30 cm dla satelity | TAK, podać |  |  |
|  | Funkcja doświetlenia centralnej części pola oświetlanego realizowana w każdej lampie oddzielnie - włączana przez wymienny uchwyt oraz z panelu umieszczonego przy oprawie | TAK, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw światła Ra = min. 98 - obie lampy | TAK, podać |  |  |
|  | Współczynnik odwzorowania koloru czerwonego R9 = min. 98 - obie lampy | TAK, podać |  |  |
|  | Zakres roboczy każdej lampy nie mniejszy niż 70 - 160 cm | TAK, podać |  |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia oświetlenia w zakresie nie mniejszym niż 50 - 100 % | TAK, podać |  |  |
|  | Oświetlenie tzw. endoskopowe włączane z panelu każdej lampy, natężenie oświetlenia endoskopowego max. 2% wartości EC | TAK, podać |  |  |
|  | Przyrost temperatury w obszarze głowy chirurga max 0,5 °C | TAK, podać |  |  |
|  | Oprawa satelitarna wyposażona we wskaźnik laserowy do pozycjonowania oświetlanego pola (włączany z panelu lampy i przez „czystego” operatora). Funkcja ta powinna automatycznie wyłączać się po czasie < 1 min. | TAK, podać |  |  |
|  | Na panelu sterujący każdej oprawy powinien znajdować się włącznik zasilania. | TAK, podać |  |  |
|  | Żywotność układu świetlnego każdej oprawy nie mniejsza niż 60 000 godzin. | TAK, podać |  |  |
|  | Dodatkowy panel naścienny dublujący panel ustawień obu czas lampy umieszczony na ścianie w celu ułatwienia obsługi lampy | TAK, podać |  |  |
|  | W oprawie głównej, w części centralnej, powinna być zainstalowana kamera medyczna do transmisji obrazu jakości min. HD. Montaż i demontaż kamery powinien być łatwy do wykonania przez personel pomocniczy Użytkownika, tzn. bez użycia narzędzi (preferuje się systemy „plug & play”). | TAK, podać |  |  |
|  | Kamera HD sterowana przez pilota bezprzewodowego. Podstawowe funkcje: regulacja zoom optycznego do min. 30, zoom cyfrowy min 12, rozdzielczość min. 2 mln piksli, automatyczna/manualna regulacja ostrości i jasności obrazu, dwukierunkowy obrót kamery, stop-klatka, automatyczny balans bieli. | TAK, podać |  |  |
|  | Kamera lub obudowa kamery nie powinny pełnić funkcji uchwytu wymiennego lampy | TAK, podać |  |  |
|  | Pracą kamery powinien kierować sterownik bezprzewodowy. Sterownik powinien umożliwiać regulację wielkości obrazu (zoom), ustawienie pracy automatycznej (jasność, ostrość) lub regulację manualną, obrót obrazu video, możliwość "zamrożenia" obrazu. | TAK, podać |  |  |
|  | System wizyjny powinien umożliwiać wpięcie go do sieci LAN Szpitala i transmisję (online) obrazu na odległość. (instalacja LAN doprowadzona na miejsca instalacji lampy) oraz zapisywanie prze gniazdu USB | TAK, podać |  |  |
|  | Uchwyt monitora min.27" powinien być wyposażony w wymienny uchwyt o jego przemieszczania - taki sam jak uchwyty do przemieszczania opraw. Uchwyt monitora z wewnętrzną instalacją 230 VAC oraz kablem sygnałowym | TAK, podać |  |  |
|  | Wykonawca powinien zdemontować istniejącą lampę i wykorzystując płytę montażową tej lampy zamontować lampę oferowaną. | TAK, podać |  |  |
|  | Lampa wyposażona w uchwyty wymienne, przystosowane do sterylizacji parowej, minimum 3 kpl. | TAK, podać |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 m | TAK, podać |  |  |
|  | Min. dwuetapowe szkolenie personelu | TAK, podać |  |  |

c.d. Załącznik nr 1 do SWZ: specyfikacja asortymentowo - cenowa.

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | #### Nazwa #### własna #### Producent #### Numer #### katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka vat | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lampa operacyjna trójramienna bezcieniowa z kamerą | 1 szt. |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN