Znak sprawy: ZP/12/PN/2024		                               Zabrze, dnia 19.04.2024r.

Dot.: Modyfikacji SWZ nr 2 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: BUDOWA BUDYNKU ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ 
I WYBUDUJ W RAMACH DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI INWESTYCJI PN. „BUDOWA ŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII 
I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ”.

Zamawiający informuje iż na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) modyfikuje treść SWZ dot.  załącznika 
nr 12 do SWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia dla myjni dezynfektor przelotowa do narzędzi – 3 szt.

Zamawiający

z up. DYREKTORA

Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Adam Strzyżewski

Załączniki:

1. Załącznik nr 12 do SWZ po modyfikacji.

Załącznik nr 1 do Modyfikacji SWZ nr 1

Załącznik nr 12 do SWZ

PARAMETRY WYMAGANE SPRZĘTU

Opis przedmiotu zamówienia: Zgrzewarka do opakowań (rękawów) papier-folia – 3 sztuki

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zgrzewarka przeznaczona do dużych obciążeń pracy. | Tak, podać |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy minimum 4,3 cala. | Tak, podać |  |
|  | Obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej AISI 304, PN EN 1.4301. | Tak, podać |  |
|  | Menu w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Licznik ilości wykonanych zgrzewów i czasu pracy. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zegara i kalendarza | Tak, podać |  |
|  | Szybkość zgrzewania - 5 - 13 m/min | Tak, podać |  |
|  | Zakres temperatur – max. 220 0 C (+/- 2%). | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie temperatury zgrzewania, automatyczna kontrola odchyłki temperatury, regulowana w zakresie +/- 2-5 0C w przypadku jej przekroczenia następuje samoczynne zatrzymanie napędu | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zgrzeiny – minimum 12 mm | Tak, podać |  |
|  | Automatyczny start/stop napędu. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznego przełączania się w tryb czuwania, gdy zgrzewarka nie jest używana. Regulacja czasu w zakresie od 1 – 60 min. | Tak, podać |  |
|  | Wyjście komputerowe RS 232 do podłączenia komputera PC, wyjście komputerowe USB oraz Ethernet. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego rejestratora dokumentującego parametry procesu zgrzewania poprzez wyjście komputerowe USB. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki etykiet. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany program do przeprowadzania testu poprawności zgrzewu (przy przeprowadzaniu testu drukowanie takich informacji jak data i godzina przeprowadzenia testu, siła nacisku rolki, temperatura, osoba przeprowadzająca itp.) | Tak, podać |  |
|  | Walidowany proces zgrzewania zgodnie z normą PN-EN ISO 111607-2, monitorowana temperatura zgrzewania i siła nacisku rolki | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowana drukarka jednowierszowa, igłowa z automatycznym dopasowaniem wielkości czcionki. Możliwość drukowania daty produkcji, daty ważności (z automatycznym uaktualnieniem), nr partii, wsadu, kolejny numer pakietu, nr referencyjny, nr osoby odpowiedzialnej za proces, oznakowanie znakiem CE, nr zgrzewarki, określenie sterylny, rodzaj sterylizacji. Drukowanie symboli zgodnych z normą EN 980. Możliwość odwrócenia wydruku o 180 stopni. Możliwość ustawienia wielkości czcionki i odstępów między znakami. Możliwość wyłączenia drukarki. | Tak, podać |  |
|  | Zapisywanie danych procesu | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie identyfikacji za pomocą hasła. | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne -100-240V; 50/60Hz; pobór mocy max. 120W | Tak, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne - 550 x 250 x 150 cm (DxSxW) ( +/- 10 mm) | Tak, podać |  |
|  | Masa max. 17 kg | Tak, podać |  |
|  | Kolor: stal nierdzewna | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia: Obcinarka do rękawów – 3 sztuki

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dystrybutor rękawów z obcinarką o długości użytkowej cięcia min. 750 mm | Tak, podać |  |
| 2. | Urządzenie służące do cięcia na odpowiednie odcinki wszelkiego rodzaju rękawów foliowo-papierowych i foliowych. | Tak, podać |  |
|  | Wymiary gabarytowe 860 x 425 x 200 mm +/-5 mm. | Tak, podać |  |
|  | Nadstawka/podajnik do dystrybutora o wymiarach 870 x 125 x 420 mm (+/- 5 mm). | Tak, podać |  |
|  | Obcinarka z dystrybutorem wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia: Sterylizator parowy przelotowy – 2 sztuki

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma pojemność 6 jedn. wsadu zgodnie z PN EN 285/EN 285: - łatwe do demontażu przez obsługę szyny i filtr drenu, -powierzchnia wewnętrzna gładka poddana procesowi kuleczkowania (nie dopuszcza komory z polerowanym wnętrzem komory ze względu na ograniczone przekazywanie ciepła do sterylizowanego materiału). | Tak, podać |  |
|  | Całkowita szerokość sterylizatora wraz z komorą serwisową maksymalnie 1000mm. | Tak, podać |  |
|  | Komora i płaszcz oraz drzwi wykonane całkowicie ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Rama sterylizatora, opanelowanie wykonane ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4301 (AISI304). Instalacja parowa sterylizatora wykonana ze stali nierdzewnej klasy co najmniej 1.4404 (AISI316L). Dopuszcza się wykonanie fragmentów instalacji wodnej i parowej wykonanej z materiałów innych odpornych na korozję. | Tak, podać |  |
|  | Wejście do komory sterylizacyjnej o wymiarach z przedziału: 650-660, 650-660, (wysokość [mm], szerokość [mm],) | Tak, podać |  |
|  | Głębokość komory sterylizacyjnej 1000-1050[mm] | Tak, podać |  |
|  | Objętość komory nie przekraczająca 440 litrów |  |  |
|  | Grubość ściany komory 5mm +/-10% | Tak, podać |  |
|  | Wysokość załadowcza komory sterylizatora 700-800mm. | Tak, podać |  |
|  | Płaszcz parowy pierścieniowy umożliwiający kontrolę wszystkich spawów podczas próby wodnej wykonany ze stali co najmniej klasy 1.4404 (AISI316L). Pierścienie płaszcza grzewczego komory spawane wzdłuż całego obwodu komory celem wzmocnienia konstrukcyjnego komory. | Tak, podać |  |
|  | Wytwornica pary wyposażona w funkcję termicznej degazacji wody poprzez jej podgrzewanie oraz automatyczną funkcję odmulania z odzyskiem ciepła z odmulin, sterowaną przez niezależny sterownik z panelem sterowania dotykowym. | Tak, podać |  |
|  | Komora oraz wytwornica zaizolowana termicznie wełną mineralna o niskiej zawartości chloru, zabezpieczona pancerzem z blachy aluminiowej. | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne drzwi komory przesuwne pionowo: -napędzane elektrycznie -wyposażone w przeciwciężar pozwalające na ich otwarcie w przypadku awarii i potrzeby szybkiego wyjęcia sterylizowanych materiałów -wyposażone w zabezpieczenie uniemożliwiające zamkniecie drzwi, gdy natrafią na opór - blokowane w trakcie trwania procesu -z logiką działania (brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem) -zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. -wyposażone w oddzielne wyłączniki krańcowe położenia otwarcia oraz zamknięcia drzwi, kontrolujące swoje działanie wzajemnie w celu zwiększenie bezpieczeństwa | Tak, podać |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy. | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowe złącze transmisyjne umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do systemu rejestracji procesów mycia i wsadów, zbierającego dane. Podgląd i zapis parametrów z czujników sterowania procesu w systemie rejestracji w czasie rzeczywistym online | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zdalnego panelu serwisowego połączonego z interfejsem urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego (minimalna funkcjonalność: zdalny podgląd za pośrednictwem łącza internetowego parametrów czujników sterowania procesu, parametrów procesu, komunikatów alarmowych, stanu pracy urządzenia itp. w czasie rzeczywistym online na komputerze autoryzowanego serwis | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania szklany (odporny na środki dezynfekcji powierzchniowej) po stronie załadowczej i rozładowczej - sterowanie urządzeniem poprzez pola dotykowe panelu sterowania. Kolorowy wyświetlacz graficzny o przekątnej minimum 5,5 cali o rozdzielczości minimum 640x480 po stronie załadowczej oraz minimum 3,5” po stronie wyładowczej. | Tak, podać |  |
|  | Minimalne funkcjonalności w zakresie wyświetlanie i obsługa poprzez panel sterowania strony załadowczej. Sterowanie: • Wybór programu i uruchomienie, • Nocne wyłączenie i wczesne uruchomienie, • Interwencja w przebieg programu, • Funkcje specjalne, • Funkcje serwisowe, Wyświetlanie: • Wyświetlanie online na ekranie postępu procesu • Komunikaty o błędach i teksty instrukcji w postaci zwykłego tekstu z historią błędów • Komunikaty konserwacyjne • Wyświetlanie i konfiguracja danych podstawowych systemu i sterylizatora • Wyświetlanie mierzonych wartości • Diagnostyka PLC • Zarządzanie użytkownikami, hasła i uprawnienia, logowanie i wylogowywanie (poziom użytkownika (5 poziomów)) | Tak, podać |  |
|  | Minimalne funkcjonalności w zakresie wyświetlanie i obsługa poprzez panel sterowania strony rozładowczej. Wyświetlanie: datę / godzinę, Program sterylizacji, Bieżący krok programu, Komunikaty o błędach, Informacji w postaci piktogramów i wskaźników: Stacja załadunkowa lub rozładunkowa włączona Drukarka włączona Brzęczyk włączony komunikaty alarmowe Proces w toku Zamknięte drzwi Sterowanie: Otwierania / zamykania drzwi Wymiana uszczelki drzwi Włączanie / wyłączanie stacji rozładunkowej | Tak, podać |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia, ustalająca okresy pomiędzy przeglądami. | Tak, podać |  |
|  | Ekran strony załadowczej oraz rozładowczej zlokalizowany obok komory sterylizacyjnej po prawej lub lewej stronie (nie dopuszcza się ekranu ponad komorą ze względu na możliwość oparzenia operatora przy otwartych drzwiach i /lub uszkodzenia elektroniki wyświetlacza) | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji po stronie załadowczej i wyładowczej przez cały czas pracy sterylizatora. Wyświetlacz po stronie załadowczej oraz rozładowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm. | Tak, podać |  |
|  | Czytelny, graficzny wskaźnik postępu procesu umieszczony poza obszarem panelu sterującego informujący o postępie cyklu (dwa wskaźniki, jeden po stronie załadowczej drugi po stronie rozładowczej) celem łatwej identyfikacji czasu pozostałego do końca procesu. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana drukarka danych zlokalizowana obok komory sterylizacyjnej po prawej lub lewej stronie (nie dopuszcza się ponad komorą ze względu na możliwość oparzenia operatora przy otwartych drzwiach i /lub uszkodzenia elektroniki)) | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnie czołowe płaskie (brak wystających elementów z wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa). | Tak, podać |  |
|  | Panele czołowe oraz sterowania łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, wykonane ze stali nierdzewnej, szkła, materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | Tak, podać |  |
|  | Rejestracja istotnych parametrów procesu - wbudowana drukarka po stronie załadowczej sterylizatora. Alarmy i komunikaty ostrzegawcze na wydruku prezentowane w języku polskim. Działanie drukarki oraz układu sterowania niezależne, zgodnie wymaganiami normy PN EN 285. | Tak, podać |  |
|  | Program testujący Bowie & Dick. | Tak, podać |  |
|  | Program testu próżniowego. | Tak, podać |  |
|  | Program rozgrzewający. | Tak, podać |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak, podać |  |
|  | Materiał ramy sterylizatora - stal nierdzewna | Tak, podać |  |
|  | Niezależny, mikroprocesorowy system kontroli pracy sterownika, zatrzymujący automatycznie proces w przypadku nieprawidłowości cyklu. | Tak, podać |  |
|  | Minimum 5 programów sterylizacji materiałów opakowanych, zwalidowanych przez producenta dla określonych temperatur, w tym: - 121 st.C - parowy dla materiałów pakowanych z min. 3 próżniami wstępnymi i suszeniem o wadze minimum 7kg/STE - 134 st.C - parowy dla materiałów pakowanych z min. 3 próżniami wstępnymi i suszeniem o wadze minimum 7kg/STE - 134 st.C - parowy dla materiałów pakowanych z min. 3 próżniami wstępnymi i suszeniem wsadu ciężkiego o wadze minimum 15kg/STE | Tak, podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji narzędzi o wadze zestawu 20kg/1STE w programie załadunku ciężkiego potwierdzona w oryginalnej instrukcji obsługi. | Tak, podać |  |
|  | Czasy programów sterylizacyjnych nie przekraczające 65 minut. Informacje o programach potwierdzone w instrukcji obsługi urządzenia (załączyć fragment z instrukcji obsługi lub oświadczenie autoryzowanego przedstawiciela na terenie kraju, potwierdzające parametry programów oraz fakt zwalidowania programów fabrycznych zgodnie z PN EN 285). | Tak, podać |  |
|  | Faza kondycjonowania zawierająca minimum 3 pulsacje parowe w podciśnienieniu - nadciśnienie w celu skutecznego usunięcia powietrza oraz wygrzania materiału – potwierdzone testem PCD zgodnym z normą PN EN ISO 11140-4:2009. Dotyczy każdego programu. | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie programy gwarantujące bezpieczeństwo procesu zwalidowane przez producenta urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zmian parametrów cyklu bezpośrednio z panelu sterującego po podaniu odpowiedniego hasła dostępu. Zabezpieczenie programowalnych danych przed skasowaniem w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Hasła o różnych poziomach dostępu (minimum 3 poziomy: użytkownik, serwis techniczny szpitala, autoryzowany serwis). | Tak, podać |  |
|  | Książka serwisowa w sterowniku urządzenia ustalająca okresy pomiędzy przeglądowe. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana fabrycznie sygnalizacja akustyczna zakończenia procesu. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia w komorze oraz sterowanie procesem niezależne od ciśnienia atmosferycznego. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zaprogramowania uruchomienia urządzenia o zadanej godzinie niezależnie dla każdego dnia tygodnia. Automatyczne uruchomienie bez udziału personelu. Podczas uruchomienia : test komory, test szczelności, automatyczne rozgrzanie. | Tak, podać |  |
|  | Sterylizator wyposażony w automatyczny program serwisowy, uruchamiany z panelu sterowania (po każdej ze stron urządzenia) po wprowadzeniu hasła, pozwalający na bezpieczną wymianę uszczelki drzwi poprzez jej automatyczne „wypchnięcie” z rowka i „zassanie” do rowka dla każdej ze stron sterylizatora | Tak, podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącze RJ45. Możliwość współpracy ze wspólnym systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Trójstopniowy system próżniowy w celu uzyskania krótkiego czasu suszenia i szybkiej ewakuacji powietrza. Próżnia w komorze wytwarzana za pomocą mechanicznej dwustopniowej pompy próżniowej pierścieniowej z uszczelnieniem wodnym o napędzie elektrycznym oraz dodatkowy trzeci poziom próżni przy wykorzystaniu systemu wzmacniającego (podać). | Tak, podać |  |
|  | Zawory procesowe sterowane pneumatycznie. | Tak, podać |  |
|  | Fabryczne zabezpieczenia zaworami bezpieczeństwa wszystkich zbiorników ciśnieniowych urządzenia (komora, płaszcz, wytwornica) | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie fabrycznie wykrywające brak sprężonego powietrza wody chłodzącej oraz wody do wytwornicy pary niezbędnego do prowadzenia procesu -sygnalizowane jako błąd na panelu sterownika | Tak, podać |  |
|  | Uszczelka dociskana do drzwi sprężonym powietrzem. Wytrzymałość uszczelki drzwi min. 3500 cykli. | Tak, podać |  |
|  | Serwisowanie sterylizatora bez potrzeby wysuwania urządzenia -tylko i wyłącznie od przodu. | Tak, podać |  |
|  | Komora wykonana w sposób umożliwiający łatwe czynności mycia i konserwacji. | Tak, podać |  |
|  | Możliwe do demontażu przez obsługę szyny oraz filtr drenu (bez konieczności użycia narzędzi). | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie odpływu higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej ( brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów) | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie posadowione bezpośrednio na posadzce (brak konieczności stosowania zagłębień lub cokołów pod urządzenie). | Tak, podać |  |
|  | Wbudowana w sterylizator niezależna wytwornica pary: -wytwarzająca parę sterylizacyjną z wody dejonizowanej (o parametrach zgodnych z PN-EN 285 lub normą równoważną) -automatyczne odgazowywanie wody zasilającej wytwornicę pary w celu usunięcia gazów niekondensujących poprzez podgrzewanie wody zasilającej, -automatyczne oczyszczanie wytwornicy pary (odmulanie) wraz z odzyskiem ciepła skroplin i odmulin do podgrzania wody, - sterowane wytwornicy przez sterownik niezależny od sterownika sterylizatora wyposażony w wyświetlacz minimum 3,5” - wytwornica wyposażona w wizualny wskaźnik poziomu wody. - moc wytwornicy 30-45 kW | Tak, podać |  |
|  | Producencka gwarancja na komorę 15 lat | Tak, podać |  |
|  | Brak manometrów podłączonych do instalacji parowej na zewnętrznej obudowie urządzenia, w celu zachowania higieniczności panelu. | Tak, podać |  |
|  | Myjnie dezynfektory narzędziowe, myjnia wózków, sterylizatory parowe, jednego producenta. | Tak, podać |  |
| Wspólne wyposażenie dla 2 sterylizatorów: |
|  | Wózek wsadowy 6 STE kompatybilny z komorą sterylizatora 6 STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, przystosowany do ciężkiego załadunku, wyposażony w minimum 2 półki. Rama podstawy wózka wyposażona w uchwyt do prowadzenia wózka, wsparcie dla półki z regulacją położenia na minimum 10 wysokościach, ruszt podstawy wózka i półki przystosowany do umieszczania koszy i kontenerów wykonany z siatki w kształcie ok. 25-30xØ4 mm (nie dopuszcza się półek z blachy perforowanej) – szt.2 | Tak, podać |  |
|  | Wózek transportowy dostosowany do wózka wsadowego 6 STE, wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w cztery koła skrętne, system umożliwiający dokowanie do sterylizatora oraz blokadę wózka wsadowego. Płyta transportowa na którą wyjeżdża wózek wsadowych o regulowanej wysokości (+/- 20 mm). 2 koła skrętne z całkowitą blokadą D = 125 mm. 2 koła skrętne z blokadą kierunku D = 125 mm. Mechanizm centrujący i blokujący do dokowania. System umożliwiający dokowanie do sterylizatora, systemu automatycznego rozładunku, okna transferowego. – szt. 4 | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia: Sterylizator niskotemperaturowy przelotowy – 2 sztuki

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora prostokątna o objętości całkowitej 128-133 litry (objętość mierzona po wymiarach wewnętrznych zbiornika ciśnieniowego). | Tak, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne zbiornika ciśnieniowego: Głębokość komory 730 – 750 mm Szerokość komory 420 – 450 mm Wysokość komory 400 – 420 mm | Tak, podać |  |
|  | Komora wykonana ze stali kwasoodpornej wg PN EN 1.4401 lub normy równoważnej lub lepszej gatunkowo | Tak, podać |  |
|  | Wersja przelotowa dwudrzwiowa | Tak, podać |  |
|  | Drzwi komory przesuwne w pionie w dół. Napęd drzwi komory automatyczny. | Tak, podać |  |
|  | Przeznaczony do sterylizacji wrażliwych narzędzi w tym optyk. Przeznaczona do sterylizacji narzędzi Da Vinci. | Tak, podać |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych kanałowych tworzywowych o średnicy Ø 1mm i długości 12 metrów. | Tak, podać |  |
|  | Zdolność sterylizacji minimum 2 przewodów elastycznych kanałowych w wykonanych ze stali o średnicy Ø 2mm i długości minimum 1,5 metra (jednostronnie zamknięty). | Tak, podać |  |
|  | Zdolność sterylizacji minimum 20 przewodów elastycznych kanałowych o średnicy Ø 1mm i długości minimum 1 metr. | Tak, podać |  |
|  | Zdolność sterylizacji minimum 10 przewodów elastycznych w wykonanych ze stali o średnicy Ø 0,7mm i długości minimum 500 mm | Tak, podać |  |
|  | Zdolność sterylizacji przewodów elastycznych w wykonanych ze stali o średnicy Ø 0,7mm. | Tak, podać |  |
|  | Brak zakłóceń w przebiegu programu w przypadku dotknięcia sterylizowanego materiału do ścianki komory lub drzwi komory sterylizacyjnej. Generator plazmy i elektrody zlokalizowane poza komorą sterylizacyjną - brak możliwości dotknięcia materiału do elektrod. Nie dopuszcza się aby urządzenie posiadało w komorze zainstalowane elektrody generatora plazmowego. | Tak, podać |  |
|  | Plazma (sterylizacyjna) generowana w fazie sterylizacji (ekspozycji nadtlenku wodoru) (załączyć przebieg procesu z wykresem określającym fazę sterylizacji oraz fazy generowania plazmy) | Tak, podać |  |
|  | Każdy z programów zawierający 2 fazy sterylizacji | Tak, podać |  |
|  | Automatyczna kontrola procesu sterylizacji (temperatury, ciśnienia, fazy cyklu, itp) | Tak, podać |  |
|  | Czynnik sterylizujący nadtlenek wodoru (stężenie podczas procesu mniejsze lub równe 50%) oraz plazma gazu (brak toksyczności czynnika sterylizującego) | Tak, podać |  |
|  | Jednorazowy nabój sterylizacyjny (jeden nabój na jeden proces) | Tak, podać |  |
|  | Brak konieczności stosowania zbiornika pozostałości nadtlenku wodoru oraz opakowań czynnika sterylizującego. | Tak, podać |  |
|  | Stężenie czynnika w naboju sterylizacyjnym mniejsze lub równe 50%. | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie programy sterylizacyjne urządzenia w stężeniu nie przekraczającym 50% w komorze sterylizacyjnej. | Tak, podać |  |
|  | Temperatura cyklu sterylizacji maksymalnie 55 stopni C | Tak, podać |  |
|  | Minimum 3 programy sterylizacyjne. Czas trwania procesu do 70 minut, brak konieczności aeracji wsadu po procesie. | Tak, podać |  |
|  | Program krótki o czasie trwania do 30 minut | Tak, podać |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w złącze RS485 lub RJ45, umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi, a także wyliczania kosztów obróbki narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak, podać |  |
|  | Menu oraz komunikaty wyświetlane w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem (nie dopuszcza się przycisków membranowych). | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz o przekątnej minimum 8” | Tak, podać |  |
|  | Wydruku całego procesu sterylizacji oraz ewentualnych sytuacji alarmowych na wbudowanej drukarce. | Tak, podać |  |
|  | Kontrola procesu sterylizacji za pomocą wskaźników biologicznych i chemicznych. | Tak, podać |  |
|  | Kontrola penetracji przy wykorzystaniu testu Helixa o przekroju 2 mm i długości 1,5 m | Tak, podać |  |
|  | Możliwość natychmiastowego użycia wysterylizowanego sprzętu, brak procesu aeracji. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość stosowania opakowań oraz testów do sterylizacji plazmowej różnych producentów bez utraty skuteczności sterylizacji fabrycznego programu (załączyć do oferty potwierdzenie, oświadczenie producenta o skuteczności fabrycznych procesów sterylizacji w przypadku stosowania opakowań i testów przeznaczonych do sterylizacji plazmowej różnych producentów) | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V 50Hz, maksymalna moc przyłączeniowa 4kW,. Urządzenie nie wymagające dodatkowych przyłączy poza zasilaniem elektrycznym. | Tak, podać |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne (W x S x G) 1800x1100x1100 mm | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją ). | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia: Myjnia ultradźwiękowa

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Myjnia ultradźwiękowa o pojemności min. 45 l | Tak, podać |  |
|  | Komora prostopadłościenna wykonana ze stali kwasoodpornej co najmniej AISI 316L według normy EN 10088 lub odpowiednika normy, przystosowana do zabudowy. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do czyszczenia narzędzi chirurgicznych wykonane ze stali nierdzewnej klasy przynajmniej AISI 304 | Tak, podać |  |
|  | Skośne dno komory zapewniający łatwy spływ wody w kierunku zaworu. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej degazacji roztworu myjącego dla zapewnienia optymalnych warunków mycia. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak, podać |  |
|  | Częstotliwość ultradźwięków min. 35 kHz., moc min. 600 W. | Tak, podać |  |
|  | Czas trwania procesu kontrolowany elektronicznie, nastawiany w zakresie do co najmniej 30 min. | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji | Tak, podać |  |
|  | Wymiary komory myjni min. 700 x 400 x 200/220 mm (+/- 5 %) (D x S x G) | Tak, podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w pokrywę na zawiasach oraz kosz | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia: Myjnia dezynfektor przelotowa do narzędzi – 3 sztuki

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komora przelotowa, dwudrzwiowa. Komora wykonana ze stali kwasoodpornej zgodna z normą PN EN 1.4404 o grubości minimum 1,5mm. Wszystkie krawędzie wewnętrzne komory spawane (zaokrąglone). | Tak, podać |  |
| 2. | Drzwi komory przesuwne otwierane automatycznie (otwieranie drzwi w dół), napęd drzwi komory elektryczny. | Tak, podać |  |
|  | Drzwi automatycznie blokowane w trakcie trwania procesu. Drzwi z logiką działania – brak możliwości otwarcia drzwi wyładunkowych dla programów testowych oraz z błędem. Zabezpieczenie przed jednoczesnym otwarciem drzwi komory po stronie załadowczej i rozładowczej. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość myjni maksymalnie 90cm (konstrukcja urządzenia nie wymagająca dostępu serwisowego bocznego; konstrukcja urządzenia nie wymagająca wysuwania urządzenia na czas dokonywania napraw serwisowych). | Tak, podać |  |
|  | Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych mikrochirurgicznych i osprzętu anestezjologicznego i innego. Przeznaczona do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych da Vinci. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność komory w jednej myjni : - minimum 15 tac narzędziowych o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak, podać |  |
|  | Pojemność komory w dwóch myjniach : - minimum 10 tac narzędziowych o wym. Zgodnych ze standardem DIN 1/1. | Tak, podać |  |
|  | Komora myjąca ogrzewana elektrycznie o mocy grzewczej komory 21-22kW. | Tak, podać |  |
|  | Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne), obudowa wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak, podać |  |
|  | Wlot wody zimnej, ciepłej i uzdatnionej w górnej części komory. | Tak, podać |  |
|  | Ilość wody dla jednej fazy procesu z pełnym załadunkiem nie przekraczająca 35 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Wbudowany system automatycznego doboru ilości wody do mycia odpowiednio do wielkości załadunku. Automatyczny zredukowany pobór wody dla mniejszych wsadów we wszystkich fazach procesu działający niezależnie od zastosowanego wózka wsadowego oraz programu. | Tak, podać |  |
|  | Czujnik kontroli obecności piany w komorze myjącej zainstalowany w sposób dokonujący pomiaru obecności piany ponad lustrem wody. | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie i regulacja temperatury wody pobieranej dla poszczególnych faz procesu z alarmem w przypadku przekroczenia wartości bezpiecznej. | Tak, podać |  |
|  | System anty-pianowy realizujący funkcje mycia wstępnego brudnych narzędzi, zabezpieczający pracę urządzenia w przypadku pojawienia się piany w komorze myjącej poprzez automatyczne uruchomienie dodatkowych płukań(bez ingerencji użytkownika oraz zatrzymania programu) mających za zadanie skuteczne usunięcie środków pieniących lub pozostałości krwi na narzędziach. | Tak, podać |  |
|  | Końcowe płukanie wodą uzdatnioną dejonizowaną (demineralizowana). | Tak, podać |  |
|  | Spust wody z myjni po fazie procesu przy zastosowaniu zaworu spustowego o przekroju minimum 50mm (nie dopuszcza się pompy spustowej ze względu na zbyt długi czas opróżniania po każdej fazie mycia oraz koniczność serwisowania). | Tak, podać |  |
|  | Jedna pompa myjąca w celu równego rozkładu ciśnienia w układzie mycia: -wydajność pompy min 900 l/min -monitoring ciśnienia za pompą myjącą -wirnik pompy myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej -pompa oraz całość układu orurowania opróżniane całkowicie po każdej fazie procesu poprzez zawór spustowy. | Tak, podać |  |
|  | Prędkość obrotowa pompy myjącej regulowana za pomocą falownika zapewniają tzw. „miękki start pompy” zabezpieczający przed uderzeniami wodnymi i uszkodzeniem narzędzi w komorze podczas startu pompy. Możliwość zadania ciśnienia pompy odpowiednio do załadunku i fazy procesu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zadania ciśnienia pracy pompy obiegowej indywidualnie dla każdej fazy procesu i programu, odpowiednio do stopnia wrażliwości narzędzi. | Tak, podać |  |
|  | Pięć pomp detergentu każda z możliwością nastawy dozy środka bezpośrednio z panelu sterującego w ml/litr pobranej wody, dla każdego programu zawartego w sterowniku oddzielnie. Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących. Myjnia winna utrzymywać stałe stężenie roztworów roboczych niezależnie od wielkości załadunku komory. | Tak, podać |  |
|  | Pomiar ilości dozowanych środków za pomocą przepływomierzy dla wszystkich pomp dozujących z możliwością ich kalibracji. Zadane stężenie oraz ilość zadozowanego preparatu podana na wydruku. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dozowania minimum dwóch preparatów chemicznych w jednej fazie procesu w różnych temperaturach (preparat oraz aktywator). | Tak, podać |  |
|  | Stałe stężenie roztworów roboczych we wszystkich fazach procesu niezależnie od wielkości załadunku komory i ilości pobranej wody. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie przystosowane do współpracy z systemem centralnego dozowania środków chemicznych. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie i kontrola pracy urządzenia za pomocą sterownika mikroprocesorowego. | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowe złącze transmisyjne RJ45 umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do systemu rejestracji procesów mycia i wsadów, zbierającego dane. Podgląd i zapis parametrów z czujników sterowania procesu w systemie rejestracji w czasie rzeczywistym online. Autoryzacja potwierdzająca kompatybilność i możliwość współpracy z oferowanym systemem komputerowym, wystawione przez producenta/autoryzowanego przedstawiciela oferowanego urządzenia medycznego oraz systemu komputerowego (załączyć do oferty). | Tak, podać |  |
|  | Sterownik wyposażony w złącza: RJ45, USB. Możliwość współpracy z systemem komputerowej ewidencji i rejestracji obiegu narzędzi | Tak, podać |  |
|  | Wewnętrzna wbudowana w sterownik pamięć minimum 1000 przeprowadzonych cykli wraz z informacjami o alarmach, nieprawidłowościach procesu, działaniami użytkownika, z możliwością ich zapisania na nośnik USB za pomocą wbudowanego złącza USB. | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika. | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania po stronie załadowczej i wyładowczej z kolorowym graficznym wyświetlaczem o przekątnej powyżej 10 cali (nie dopuszcza się przycisków membranowych). Wyświetlanie informacji o: - aktualnym etapie procesu - informacji o przyczynach błędu i awarii - wartość A0 - postęp procesu, - informacje o przeglądzie Wszystkie komunikaty na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlacz po stronie załadowczej zlokalizowany na ergonomicznej wysokości 1400 – 1500mm | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. Informacja po stronie załadowczej i wyładowczej o czasie pozostałym do końca procesu | Tak, podać |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w dodatkowy wyświetlacz graficzny postępu procesu zlokalizowany poza wyświetlaczem. | Tak, podać |  |
|  | Sterownik urządzenia wyposażony w drukarkę parametrów procesu (drukarka po stronie rozładowczej). | Tak, podać |  |
|  | Panel sterowania urządzenia wykonany w wersji higienicznej tzn. na panelu sterującym nie ma żadnych wystających elementów obramowań drukarki, obramowań panelu sterowania utrudniających utrzymanie powierzchni czołowej w czystości (mycie, dezynfekcja). Powierzchnia czołowa panelu sterowania szklana po stronie załadowczej i wyładowczej. Dopuszcza się zgodne z przepisami ulokowanie przycisku awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Programowalna książka serwisowa w sterowniku (informacja o potrzebie wykonania przeglądu technicznego). | Tak, podać |  |
|  | Wszystkie komunikaty i alarmy wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej. | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie możliwości zmiany parametrów w postaci kodu lub klucza serwisowego. | Tak, podać |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termicznej w 93 st. C i termiczno-chemicznej w 55st.C. | Tak, podać |  |
|  | Myjnia wyposażona w fabrycznie zwalidowane programy: - instrumenty krótki - instrumenty standardowy - instrumenty intensywny - instrumenty da Vinci - kontenery - instrumenty neutralny - instrumenty alkaiczny | Tak, podać |  |
|  | Całkowity czas programu mycia, dezynfekcji termicznej w 93 st. C A0=3000, suszenia, nie przekraczający 45 min. dla następujących parametrów programu i załadunku: 1.Minimalne wymagane fazy programu: -mycie wstępne (pobór zimna woda), -mycie zasadnicze w temperaturze 60 st.C (5 minut) (pobór zimna woda) - płukanie (pobór zimna lub ciepła woda) - dezynfekcja termiczna w 93 st.C A0=3000 (pobór woda demineralizowana) - suszenie 130st.C 2. Załadunek komory myjącej na wózku narzędziowym minimum 5-cio poziomowym z narzędziami ze stali nierdzewnej o wadze 100kg. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie współczynnika dezynfekcji termicznej A0 na wyświetlaczu po stronie załadowczej (zgodnie z normą EN 15883) oraz możliwość sterowania procesem dezynfekcji wg zadanej w programie wartości A0 (zakończenie procesu dezynfekcji po osiągnięciu zadanej wartości A0).Wydruk osiągniętej rzeczywistej wartości A0 na wydruku. | Tak, podać |  |
|  | Liczba programów mycia – dezynfekcji do wyboru z panelu sterowania urządzenia minimum 15. | Tak, podać |  |
|  | Program samo dezynfekcji myjni-dezynfektora (wszystkich zbiorników wody urządzenia i orurowania wewnętrznego) w temperaturze minimum 93 st.C uruchamiany automatycznie na panelu sterowania w przypadku postoju urządzenia dłuższego niż 24 godziny, zabezpieczający przed kontaminacją wsadu. | Tak, podać |  |
|  | Zintegrowana suszarka z możliwością nastawy temperatury w zakresie od 55 do 120 st.C włącznie oraz czasem w zakresie do 30 minut indywidualnie dla każdego procesu. Wydajność tłoczenia powietrza suszącego regulowana z poziomu sterownika w zakresie minimalnym 150 - 500m3/h. Suszenie wsadu poprzez przyłącza wózka wsadowego. | Tak, podać |  |
|  | Suszarka ogrzewana elektrycznie, moc grzewcza elementów grzejnych min 10kW. | Tak, podać |  |
|  | Wydajność tłoczenia powietrza suszącego >= 600m3/h. | Tak, podać |  |
|  | Suszarka wyposażona w dwustopniowy system filtrów powietrza używanego do suszenia, w tym drugi stopień filtr absolutny. | Tak, podać |  |
|  | Czujnik zapchania systemu filtrującego powietrza używanego do suszenia. | Tak, podać |  |
|  | Kondensator oparów zabezpieczający instalację wentylacyjną przed zawilgoceniem: -chłodzony zimną wodą (nie dopuszcza się chłodzenia powietrzem ze względu na znikomą skuteczność kondensacji i zawilgocenie układu wentylacyjnego) -odzysk ciepła suszenia i wody chłodzącej kondensator - separacja na wywiewanego powietrza od wody chłodzącej -odprowadzenie skroplin oparów po stronie maszyny. | Tak, podać |  |
|  | Bojler przygotowawczy umieszczony poza obszarem komory myjącej do podgrzewania wody uzdatnionej (demi) w celu przyspieszenia procesu (temp. podgrzewu w bojlerze minimum 93st.C). | Tak, podać |  |
|  | Bezciśnieniowy grawitacyjny spust wody z bojlera do komory myjącej za pomocą zaworu spustowego. | Tak, podać |  |
|  | Silnik suszarki bezszczotkowy. | Tak, podać |  |
|  | Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób higieniczny łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji. Brak wystających śrub, klawiatur, wystających elementów elektrycznych (za wyjątkiem wyłącznika bezpieczeństwa, których mycie jest utrudnione. | Tak, podać |  |
|  | Ramiona spryskujące zapewniające natrysk każdej mytej tacy od góry oraz od dołu, system wózka wsadowego do sprzętu anestezjologicznego zapewniający przepływ wewnątrz węży oraz natrysk z zewnątrz. Suszenie wsadu realizowane za pomocą obwodu myjącego (dotyczy również wózków wsadowych). | Tak, podać |  |
|  | Oświetlenie elektryczne wnętrza komory umożliwiające obserwację prawidłowości procesu mycia. | Tak, podać |  |
|  | Przeszklone drzwi komory 100% powierzchni drzwi. Uszczelka drzwiowa doszczelniana do szklanej powierzchni drzwi. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja i działanie myjni zgodne z PN-EN 15883-1 oraz PN-EN 15883-2. Zgodność z normą potwierdzona w deklaracji zgodności oraz certyfikatem niezależnej jednostki certyfikującej. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja urządzenia nie wymagająca stosowania specjalnych elementów montażowych lub konstrukcyjnych typu – cokół, fundament, wanna cokołowa. | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie odpływu z myjni higienicznie bezpośrednio do kanalizacji bez potrzeby stosowania studzienki ściekowej oraz wanny cokołowej (brak możliwości rozwijania się drobnoustrojów). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie elektryczne 400V, 3P+N+PE, 50Hz, maksymalnie 25kW. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w 3 zawory przyłączeniowe do poboru wody: - wody ciepłej, -wody zimnej -wody demineralizowanej, Prędkość poboru wody przez myjnie minimum 40l/minutę. Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak, podać |  |
|  | Prędkość poboru wody przez myjnie minimum 40l/minutę | Tak, podać |  |
|  | Nie wymaga podłączenia do instalacji sprężonego powietrza. | Tak, podać |  |
|  | Myjnie dezynfektory narzędziowe, myjnia wózków, sterylizatory parowe, jednego producenta. | Tak, podać |  |
| Wspólne wyposażenie dla 3 myjni-dezynfektorów narzędziowych |
|  | Wózek załadowczy na 15 dużych tac narzędziowych 1/1DIN na 5 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 80mm). Wózek wyposażony w dwa demontowane poziomy które po demontażu zwiększają wysokość załadunkową poziomu do minimum 210 mm (półka demontowana wraz z ramieniem myjącym, przyłącze wodne ramienia myjącego wyposażone w automatycznie samozamykające przyłącze nie wymagające stosowania dodatkowych zaślepek). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Materiał stal kwasoodporna. - szt.1 | Tak, podać |  |
|  | Wózek załadowczy na co najmniej 10 dużych tac narzędziowych DIN na 4 poziomach (minimalna wysokość użytkowa każdego z poziomów pomiędzy półka a ramieniem myjącym 110 mm). Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180(). Jednolita spójna konstrukcja wózka (półki oraz ramiona zamontowane na stałe w celu zapobiegania przed przemieszczaniem). Wózek wyposażony w samozamykające podłączenie do tacy do mycia do mikro instrumentów (przepływowe mycie i suszenie wewnętrznej powierzchni mikro instrumentów, kanałów) – minimum 4 podłączenia zlokalizowane na 2 poziomach dla tac do mycia do mikro instrumentów kanałowych. Wózek przystosowany i zwalidowane do załadunku i mycia minimum 20 kg/poziom mycia. Materiał stal kwasoodporna - szt. 1. | Tak, podać |  |
|  | Tace o rozmiarze minimum 500 x 300 mm, wysokość minimum 50mm, z zestawem przyłączy do mycia mikro-instrumentów na minimum 12 narzędzi kanałowych w tym też trokary. Taca wyposażona w minimum: - 2 mocowania pozycji narzędzi, - 10 portów z samozamykaczem dla narzędzi kanałowych fi 5 - 6 mm. Ilość kompletnych tac - szt. 4. | Tak, podać |  |
|  | Wyposażenie tac – 1 kpl : -12 adapterów portu LLM z silikonowym wężykiem o średnicy 4mm i długości 300 mm - 12 adapterów portu LLF z silikonowym wężykiem 4mm i długości 300 mm - 6 adapterów portu modułowych o średnicy 4-8 mm dla instrumentów o średnicy 3-9 mm, - 6 adapterów portu o średnicy 2 mm z samozamykaczem dla instrumentów o średnicy 3 mm, - 6 adapterów portu o średnicy 3 mm z samozamykaczem dla instrumentów o średnicy 4 mm, - 6 adapterów portu o średnicy 4-8 mm z samozamykaczem dla instrumentów o średnicy 3-9 mm, - 3 dysze natryskowe o średnicy 3 mm i długości 80 mm, - 6 dysz natryskowych o średnicy 4 mm i długości 120 mm, - 3 dysze natryskowe o średnicy 6 mm i długości 180 mm, | Tak, podać |  |
|  | Wózek załadowczy na 12 narzędzi da Vinci (Xi) na 2 poziomach. Wózek wyposażony w system filtracji na podłączeniu wózka. Przyłącze myjąco suszące wózka umiejscowione centralnie w podstawie (brak błędów dokowania wózka przy obrocie o 180 stopni). Jednolita spójna konstrukcja wózka. Materiał konstrukcji wózka stal kwasoodporna. - szt. 1 | Tak, podać |  |
|  | Wózek transportowy do wózków załadowczych myjni z możliwością dokowania do myjni - szt. 4 | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia:  Urządzenie do ręcznego mycia i dezynfekcji powierzchni
z dozownikiem środka myjąco-dezynfekującego - 2 sztuki

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Uniwersalny przyrząd do mycia i dezynfekcji przy użyciu piany aktywnej z dozowaniem środka myjąco-dezynfekującego | Tak, podać |  |
|  | Dozowanie dwóch środków chemicznych z możliwością predefiniowania stężenia | Tak, podać |  |
|  | Podłączenie do baterii ½” (ciepła/ zima woda) nad zlewem lub do zaworu w ścianie | Tak, podać |  |
|  | Unikalny pistolet natryskowy posiadający dwie opcje natrysku i dwie piany | Tak, podać |  |
|  | Dwa koszyki do podwieszenia pojemników ze środkami chemicznymi | Tak, podać |  |
|  | Obudowa wykonana z materiału odpornego na korozję i środki chemiczne pistolet uniwersalny | Tak, podać |  |
|  | Zestaw zawiera uchwyt do zawieszenia węża | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia:  Stacja uzdatniania wody

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr mechaniczny przeciwprądowy 1”: - Maksymalne natężenie przepływu - 7,0 m³/h - Ciśnienie robocze - 0 – 6,0 barów - Próg filtracji - 50 µm - Przyłącze - DN25 - Ilość w układzie - 1 kpl | Tak, podać |  |
| 2. | Zmiękczacz jonowymienny: - Maksymalne natężenie przepływu - 8,5 m³/h - Ciśnienie robocze - 1,9 – 6,0 bar - System pracy - 24h - Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Zasilanie - 230V / 50Hz - Moc znamionowa - 25 W - Stopień ochrony - IP 54 - Przyłącze - DN25 - Ilość w układzie - 1 kpl | Tak, podać |  |
|  | Filtr węglowy - Maksymalne natężenie przepływu - 1,1 m³/h - Ciśnienie robocze - 0 – 6 bar -Temperatura wody - 3 – 30ºC -Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Ilość wkładów - 1szt - Przyłącze - DN20 - Ilość w układzie - 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Filtr antykoloidowy - Maksymalne natężenie przepływu - 1,1 m³/h - Ciśnienie robocze - 0 – 6 bar - Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Ilość wkładów - 1szt -Przyłącze - DN20 -Ilość w układzie - 1 szt | Tak, podać |  |
|  | Moduł odwróconej osmozy Urządzenie do odwróconej osmozy z pomiarem przewodności produkowanej wody i automatycznego płukania membran. Wydajność min 0,3 m3/h. Wyposażona w pompę wysokiego ciśnienia, elektroniczny moduł sterowania, ciągły pomiar zasolenia, pomiar ilości ścieków, pomiar ilości produktu, pomiar recyrkulacji, rama ze stali nierdzewnej. Urządzenie zaopatrzone jest w system automatycznego płukania membran. - Wydajność - 300 l/h - Stopień przemiany - 75 % - Ciśnienie robocze - 11 bar - Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Zasilanie - 230 V / 50Hz - Moc znamionowa - 0,55 k W - Prąd znamionowy - 1,8 A - Stopień ochrony - IP 54 - Przyłącza - DN20 Wyposażenie : - Solidna rama nierdzewna - Płyta czołowa na aparaturę pomiarową - Elektrozawór wejściowy - Elektrozawór płukania membran - Pompa ciśnieniowa - Manometry - Rotametry - Obudowy membran - Membrany - Zawory regulacyjne - Złączki PVC - Panel kontrolny wyposażony w miernik przewodności permeatu i wody surowej. | Tak, podać |  |
|  | Filtr ze złożem mieszanym - Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Przyłącze - DN25 -Automatyczny miernik przewodności -1 kpl - Ilość w układzie - 1 kpl | Tak, podać |  |
|  | Miernik przewodności wody demi: -Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Sonda - DN20 - Automatyczny miernik przewodności - 1 kpl - Ilość w układzie -1 kpl | Tak, podać |  |
|  | Zbiornik magazynowy -Ciśnienie robocze-bezciśnieniowy - Materiał - PE - Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Przyłącza - DN25 Wyposażenie : Czujnik poziomu cieczy 1 szt Właz rewizyjny 1 szt Wodowskaz 1 szt | Tak, podać |  |
|  | System sterylizacji UV: - Przepływ nominalny - 1.360 l/h - Ciśnienie pracy - 6 bar - Liczba promienników - 1 x 21W - Materiał - stal kwasoodporna - Zasilanie - 230 V / 50Hz - Trwałość promienników - 9.000 h (około 375 dni) - Stopień ochrony - IP 66 - Elektrozawór Inox NC - 1 szt - Przyłącza - DN20 Wydajność dla wody jest podana dla T10=95% i dawki 400 J/m2. | Tak, podać |  |
|  | Pompa obiegowa z falownikiem: - Maksymalne natężenie przepływu - 4,8 m³/h - Wysokość podnoszenia - 4,8,0 m - Temperatura wody - 3 – 30ºC - Temperatura otoczenia - 3 - 40ºC - Zasilanie - 230V / 50Hz - Moc znamionowa - 0,75 kW - Stopień ochrony - IP 54 - Przyłącze - DN25 -Ilość w układzie - 1 kpl | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia:  Automatyczna myjnia do łóżek i innych przedmiotów o znacznych gabarytach

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komora przelotowa prostopadłościenna, dwudrzwiowa pozioma o wymiarach wewnętrznych użytkowych komory z zakresu (Wys. x Szer. x Gł.) 2000–2200 x 1200-1300 x 2200-2400 mm. | Tak, podać |  |
|  | Ruchoma podłoga w postaci perforowanej platformy, ułatwiająca załadunek oraz rozładunek (platforma automatycznie przesuwająca się w kierunku otwartych drzwi). | Tak, podać |  |
|  | System przechyłu podłogi wspomagający mycie oraz suszenie. | Tak, podać |  |
|  | Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej. Rama, opanelowanie czołowe wykonane ze stali kwasoodpornej. Powierzchnie czołowe płaskie. Instalacja wodna wraz z pompą cyrkulacyjną wykonana ze stali kwasoodpornej. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość dostawy komory myjącej w postaci modułów składanych w miejscu instalacji (podział komory na minimum 4 moduły ścian bocznych komory umożliwiający transport przez standardowe drzwi). | Tak, podać |  |
|  | Dostęp do przestrzeni serwisowej przez drzwi serwisowe ze stali nierdzewnej. | Tak, podać |  |
|  | System mycia i spłukiwania przemieszczający się w płaszczyźnie poziomej wyposażony w minimum 10 dysz jezdnych po każdej ze stron komory. Przeciwbieżny system przesuwu ramion spryskujących po obydwu stronach komory. | Tak, podać |  |
|  | Skok przemieszczenia dysz w płaszczyźnie poziomej (wzdłuż głębokości komory) programowalny. | Tak, podać |  |
|  | Zbiornik recyrkulacyjny roztworu myjącego poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w grzałki zasilane parą technologiczną min. 90 kW (wykonanie stal kwasoodporna), system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury. Objętość zbiornika minimum 300 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Zbiornik recyrkulacyjny wody płuczącej poza obszarem komory myjącej wykonany ze stali kwasoodpornej, wyposażony w grzałki zasilane parą technologiczną min. 90 kW (wykonanie stal kwasoodporna), system kontroli poziomu oraz kontrolę temperatury. Objętość zbiornika minimum 300 litrów. | Tak, podać |  |
|  | Równoległe ogrzewanie dwóch zbiorników. | Tak, podać |  |
|  | Suszenie gorącym powietrzem. Wbudowany agregat suszący ogrzewany parą technologiczną: -wydajność tłoczenia powietrza min 1800 m3/h, -silniki suszarki bezszczotkowe, -moc grzałek suszenia zasilanych parą technologiczną min 30 kW, -temperatura suszenia regulowana 60 - 110°C. | Tak, podać |  |
|  | Drzwi komory myjącej po stronie załadowczej: - przeszklone (wykonane ze szkła bezpiecznego), - automatycznie przesuwne, - dwusegmentowe, otwierane na lewą i prawą stronę komory, - wyposażone w zabezpieczenie przed przycięciem osoby obsługującej, - blokowane w trakcie trwania procesu, - możliwość otwarcia wyłącznie przy zamkniętych drzwiach po stronie wyładowczej. | Tak, podać |  |
|  | Drzwi komory myjącej po stronie wyładowczej: - przeszklone (wykonane ze szkła bezpiecznego), - automatycznie przesuwne, - dwusegmentowe, otwierane na lewą i prawą stronę komory, - wyposażone w zabezpieczenie przed przycięciem osoby obsługującej, - blokowane w trakcie trwania procesu, - możliwość otwarcia wyłącznie przy zamkniętych drzwiach po stronie załadowczej. | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej 2 pompy dozujące środki odcinane zaworami, z czujnikami poziomu płynu w zbiornikach oraz przepływomierzami podłączonymi do układu sterowania. | Tak, podać |  |
|  | Zużycie wody na jeden proces składający się faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia – maksymalnie 15 litrów/cykl. | Tak, podać | . |
|  | Czas trwania procesu składającego się z faz: mycia dezynfekcji i płukania oraz suszenia - maksymalnie 7 minut. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość ustawienia fazy mycia wstępnego zimnego. | Tak, podać |  |
|  | Dobór środka chemicznego odpowiednio do ilości pobranej wody przez urządzenie. | Tak, podać |  |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe. | Tak, podać |  |
|  | Graficzny świetlny wskaźnik postępu procesu, widoczny z odległości kilku metrów, umieszczony na wysokości 150-200 cm, informujący o postępie cyklu, czasie pozostałym do końca procesu oraz stanie alarmowym (dwa wskaźniki, jeden po stronie załadowczej, drugi po stronie rozładowczej). | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z kolorowym wyświetlaczem graficznym o przekątnej powyżej 5,5 cali po stronie załadowczej. Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim w postaci tekstowej i graficznej. Wszystkie opisy na panelach operatora w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem minimum 4 linijkowym po stronie wyładowczej informujący o parametrach procesu. (Wyświetlacz informujący o parametrach wewnątrz komory przez cały czas pracy). | Tak, podać |  |
|  | Monitorowanie temperatury roztworu myjącego. | Tak, podać |  |
|  | Wyświetlanie informacji o aktualnym etapie procesu oraz informacji o przyczynach błędu i awarii na monitorze sterownika w języku polskim. | Tak, podać |  |
|  | Cyfrowe złącze transmisyjne umożliwiające transmisję danych związanych z parametrami procesu do systemu rejestracji procesów mycia i wsadów, zbierającego dane. | Tak, podać |  |
|  | Podgląd i zapis parametrów czujników sterowania procesu w systemie rejestracji w czasie rzeczywistym online; Funkcja zdalnego panelu serwisowego połączonego z interfejsem urządzenia za pośrednictwem łącza internetowego (minimalna funkcjonalność: zdalny podgląd za pośrednictwem łącza internetowego parametrów czujników sterowania procesu, parametrów procesu, komunikatów alarmowych, stanu pracy urządzenia itp. w czasie rzeczywistym online na komputerze autoryzowanego serwisu. | Tak, podać |  |
|  | Co najmniej trzy podłączenia mediów (woda zimna miękka, dejonizowana oraz para technologiczna). | Tak, podać |  |
|  | Pompa(y) wodna myjąca obiegowa: -elementy mające kontakt z wodą wykonane w całości ze stali kwasoodpornej, -moc pomp(y) minimum 8kW, -monitoring ciśnienia za pompą. | Tak, podać |  |
|  | Program autodezynfekcji urządzenia. | Tak, podać |  |
|  | Programy mycia i dezynfekcji termiczno-chemicznej w zakresie do 60 – 85st.C. | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 programy mycia i dezynfekcji w tym program do mycia wózków. | Tak, podać |  |
|  | Myjnia ładowana z poziomu posadzki – myjnia posadowiona w zagłębieniu. Po zainstalowaniu urządzenia brak wystających elementów i pochyłości na drodze wjazdu do komory. Wymagana zagłębienie max. 120mm. | Tak, podać |  |
|  | Hałas podczas mycia i suszenia mniejszy lub równy 65dB(A). | Tak, podać |  |
|  | Sygnał dźwiękowy końca procesu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia do systemu komputerowego przez złącze RJ45. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość modyfikacji i tworzenia własnych nowych programów (minimum 4). | Tak, podać |  |
|  | Wyłączniki bezpieczeństwa zlokalizowane po obu stronach komory oraz w jej wnętrzu. | Tak, podać |  |
|  | Szerokość urządzenia maksymalnie 2850mm. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przetransportowania urządzenia przez drzwi o szerokości 1 metra i wysokości 2 metry (urządzenie dostarczane w elementach). | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 3P+N+PE, 400 V, 50 Hz, 12-20kW, | Tak, podać |  |
|  | Producent posiada wdrożony system jakości ISO 9001 lub równoważny. | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja i wykonanie urządzenia zgodne z normą EN 15883 cz.7. | Tak, podać |  |
|  | Wózek do mycia obuwia operacyjnego (minimum 40 pary obuwia na jeden cykl). Maksymalne wymiary zewnętrzne dostosowane do oferowanego urządzenia. Wykonany ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej AISI 1.4301 – 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Wózek do mycia kontenerów na 3 poziomach (24 kontenery na cykl). Maksymalne wymiary zewnętrzne (DxSxG) 1150 x 872 1743 mm. Wykonany ze stali kwasoodpornej klasy co najmniej AISI 1.4301 – 1 szt. | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w możliwość podłączenia zewnętrznego systemu zbierania danych. | Tak, podać |  |
|  | Myjnie dezynfektory narzędziowe, myjnia wózków, sterylizatory parowe, jednego producenta. | Tak, podać |  |

Opis przedmiotu zamówienia:  System informatyczny Sterylizatorni

|  | Informacje podstawowe |
| --- | --- |
| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj i rok produkcji |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametry wymagane | Wykonawca winien uzupełnić: 1. parametr oferowany; 2. wskazać nr strony, na której w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych potwierdzone jest spełnienie parametru; Jednocześnie Wykonawca w załączonych przedmiotowych środkach dowodowych winien wyraźnie wskazać przy opisywanym parametrze nr liczby porządkowej parametru wymaganego z niniejszego formularza. W przypadku zastosowania przez producenta innej nazwy parametru niż wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca winien udokumentować i wykazać tożsamość nazwy parametru producenta z nazwą parametru wymaganego przez Zamawiającego. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | System zapewniający dokumentację procesu obiegu zestawów i narzędzi chirurgicznych z przypisaniem wykonywanych czynności do personelu fizycznie go wykonującego oraz dokładnego czasu wykonanej aktywności. | Tak, podać |  |
|  | System musi zapewniać współpracę z nabywanymi w tym postępowaniu przez Zamawiającego autoklawami przez bezpośrednie połączenie ze sterownikami urządzeń certyfikowane przez producenta autoklawów. | Tak, podać |  |
|  | System musi zapewnić współpracę z myjniami i sterylizatorami posiadanymi przez Zamawiającego, wskazanymi na etapie realizacji, w zakresie rejestracji parametrów procesów. | Tak, podać |  |
|  | System musi umożliwiać rozpoznawanie elementów w systemie na każdym stanowisku, poprzez zeskanowanie kodów 1D umieszczanych na etykietach zestawu lub 2D umieszczanych na narzędziach. | Tak, podać |  |
|  | System umożliwia sprawdzenie lokalizacji oraz aktualnego procesu zestawu lub narzędzia - funkcja dostępna na wszystkich stanowiskach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość graficznej prezentacji i przechowywania wykresów przebiegu procesów przeprowadzanych w podłączonych myjniach i sterylizatorach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wprowadzania przez personel na każdym stanowisku roboczym uwag przypisanych do konkretnego zestawu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość odtworzenia zdjęć lub filmów zawierających wygląd zestawów i ich elementów składowych. | Tak, podać |  |
|  | Zabezpieczenie przed wydaniem niezdezynfekowanych, niewysterylizowanych, obarczonych błędem zestawów lub wydania zestawów do niewłaściwego odbiorcy. | Tak, podać |  |
|  | Drukowanie samoprzylepnych etykiet umożliwiających identyfikację zawartości opakowania oraz dołączenie do dokumentacji pacjenta. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość tworzenia i edycji projektów oraz wielkości etykiet samoprzylepnych użytkowanych w procesie obiegu. Możliwość przypisania konkretnych projektów etykiet do zestawów i stanowisk. | Tak, podać |  |
|  | System umożliwia umieszczenie na etykietach kodów 1D lub 2D zawierających unikalne dane identyfikacji obiegu danego zestawu, umożliwiające zaczytanie ich do karty pacjenta w systemie szpitalnym. | Tak, podać |  |
|  | System wyposażony w funkcję drukowania spisu zawartości zestawu narzędziowego z każdego stanowiska. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyświetlenia informacji o definicji i instrukcji pakowania zestawu, składzie zestawu, o rozłożeniu narzędzi na tacach narzędziowych, przedstawianie w postaci zdjęć lub plików multimedialnych wyglądu danych narzędzi oraz ułożenia składu zestawów. | Tak, podać |  |
|  | Interfejs aplikacji w CS oparty wyłącznie na ekranach dotykowych bez konieczności używania myszy i klawiatur. | Tak, podać |  |
|  | Interfejs graficzny w aplikacji w CS dostosowany do obsługi przez osoby gorzej widzące i starsze, z przyciskami nie mniejszymi niż 2% powierzchni ekranu oraz kontrastem napisów minimum 4,5 : 1 (zgodnie z rekomendacją WCAG2.0). | Tak, podać |  |
|  | Funkcje administracyjne oprogramowania dostępne przez przeglądarkę internetową na każdym stanowisku pracy. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość przypisania do zestawów określonych rodzajów etykiet i ich automatyczny wydruk bez konieczności ręcznego wyboru przypisanej drukarki (np. etykiet dedykowanych do sterylizacji plazmowej). | Tak, podać |  |
|  | Gotowość systemu do identyfikacji zestawów i narzędzi na podstawie kodów 1D i 2D lub RFID. | Tak, podać |  |
|  | System wyposażony w pomiar zmiennych środowiskowych (temperatura, ciśnienie, wilgotność) w poszczególnych strefach oraz powiadamianie w systemie na wszystkich stacjach roboczych o przekroczeniu norm w magazynie sterylnym. Zamawiający dostarczy czujniki środowiskowe do każdej ze stref. | Tak, podać |  |
|  | System umożliwia wyświetlenia składu pakowanych zestawów (tzw. checklista) na ekranie a także automatycznego wydruku w czasie pakowania. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca wprowadzi dane początkowe niezbędne do rozpoczęcia eksploatacji systemu: definicje narzędzi, zestawów i ich składów, struktury organizacyjne, personel, rodzaje opakowań i pojemników, zgodnie z danymi dostarczonymi przez Zamawiającego i w formie uzgodnionej z Zamawiającym. | Tak, podać |  |
|  | Użytkowanie systemu po zalogowaniu osób uprawnionych, których dostęp nadawany jest przez Administratora systemu lub Kierownika Centralnej Sterylizatorni. | Tak, podać |  |
|  | System posiada budowę modułową tj. zapewnia możliwość rozszerzenia systemu o kolejne stanowiska w CS oraz w Salach Operacyjnych i Oddziałach. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zarządzania personelem CS w części wymaganej w procesie obiegu materiału sterylnego, nadawania personelowi uprawnień, wyposażenia w spersonalizowane identyfikatory z kodami poprzez administratora systemu. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wymuszenia przeprowadzania każdorazowej kompletacji zestawów na stanowisku pakietowania w strefie czystej. | Tak, podać |  |
|  | System zapewnia dokumentację pracy stanowiskowej w zakresie: przyjęcia, załadunku materiału do myjni, akceptacji mycia, pakowania zestawów, załadunku do sterylizatorów, akceptacji sterylizacji, dokumentacja wydania, przyjęcia i wydania na bloku operacyjnymi na oddziałach szpitalnych. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: PRZYJMOWANIE MATERIAŁU BRUDNEGO, szt.1 Minimalny zakres funkcjonalności: - Przyjęcie zlecenia elektronicznego na sterylizację. - Przyjęcie zlecenia na podstawie etykiety zwrotnej. - Przyjęcie zlecenia bez etykiety zwrotnej. - Wprowadzanie dodatkowych uwag do zestawów. - Przydzielanie zestawów do tac narzędziowych. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: ZAŁADUNEK MYJNI DEZYNFEKTORÓW ORAZ MYJNI WÓZKÓW, szt.2 Minimalny zakres funkcjonalności: - Ładowanie zestawów i narzędzi do procesu mycia. - Przydzielanie testów mycia i dezynfekcji dla wsadu. - Potwierdzenie załadunku wsadu do myjni. - Kontrola poprawności wybranego programu.. - Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku błędu. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: WYŁADUNEK MYJNI DEZYNFEKTORÓW ORAZ MYJNI WÓZKÓW, szt.2 Minimalny zakres funkcjonalności: - Wizualna weryfikacja skuteczności mycia (wykres). - Potwierdzenie zwolnienia poprawnego wsadu myjni. - Możliwość wycofania błędnego mycia na stronę brudną. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: PAKOWANIE MATERIAŁU DO STERYLIZACJI, szt.4 Minimalny zakres funkcjonalności: - Interaktywna kontrola składu zestawu. - Automatyczne przydzielanie terminu przydatności. - Wydruk etykiety obiegowej. - Podgląd multimediów i notatek. - Możliwość dodrukowania kopii etykiety obiegowej. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: ZAŁADUNEK STERYLIZATORÓW, szt.1 Minimalny zakres funkcjonalności: - Załadunek materiału do koszy sterylizacyjnych. - Załadunek spakowanego materiału do sterylizatora. - Kontrola zgodności wybranego programu sterylizacji. - Kontrola objętości i wagi wsadu (jeżeli wprowadzone). - Przydzielenie testów do wsadu. - Możliwość wycofania wsadu z myjni w przypadku błędu. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: AKCEPTACJA STERYLIZACJI, szt.1 Minimalny zakres funkcjonalności: - Wizualna weryfikacja skuteczności sterylizacji (wykres). - Potwierdzenie zwolnienia poprawnego wsadu sterylizatora. - Możliwość wycofania błędnej sterylizacji na stronę czystą. - Przydzielenie testów do wsadu. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: WYDANIE MATERIAŁU STERYLNEGO, szt.1 Minimalny zakres funkcjonalności: - Monitoring bieżącego stanu magazynowego. - Potwierdzenie wydania materiału dla konkretnego klienta. - Wprowadzanie notatek do wydawanego materiału. | Tak, podać |  |
|  | Licencja stanowiskowa dla funkcjonalności: STANOWISKO KIEROWNIKA, szt.1 Minimalny zakres funkcjonalności: - Definiowanie klientów wewnętrznych i zewnętrznych. - Definiowanie użytkowników z nadawaniem uprawnień. - Definiowanie cennika usług sterylizacyjnych. - Definiowanie rodzajów opakowań używanych w CS - Wprowadzanie danych podstawowych zestawów. - Definiowanie składu zestawów. - Przydzielanie kosztów, wagi i wielkości do zestawu. - Przydzielanie definicji pakowania do zestawu. - Określanie i przydzielanie procedur mycia i dezynfekcji. - Określanie i przydzielanie procedur pakowania. - Przypisanie fotografii i filmów do zestawu. - Dostęp do historii obiegu zestawów. - Monitoring materiału znajdującego się w każdej ze stref CS. - Dostęp do zestawienia kosztów sterylizacji. - Przegląd obiegów dostępnych zestawów i narzędzi. - Statystyka aktywności personelu. | Tak, podać |  |
|  | System zapewnia konfigurowanie stanowisk i przypisywanie do nich licencji. | Tak, podać |  |
|  | Instalacja na serwerach szpitalnych udostępnionych Zamawiającemu poprzez wirtualizację. | Tak, podać |  |
|  | Instalacja w sieci i infrastrukturze szpitalnej udostępnionej jako VLAN Zamawiającemu. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewni stały nadzór serwisowy w okresie gwarancji 2 lata (bezpłatny) i możliwość jego kontynuowania po okresie pogwarancyjnym. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na awarie krytyczne (uniemożliwiające korzystanie z systemu) do 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii. Zamawiający ze swojej strony zapewni możliwość całodobowego zdalnego dostępu do wydzielonej sieci VLAN, zgodnie z polityką Zamawiającego i na podstawie oddzielnej umowy zawartej z Wykonawcą. | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zapewni czas reakcji serwisu na błędy, które nie wstrzymują możliwości korzystania z systemu do 7 dni od momentu zgłoszenia awarii. | Tak, podać |  |
|  | Obsługa systemu w języku polskim, komunikaty wyświetlane na ekranach systemu w języku polskim. | Tak, podać |  |

# Text boxes

SAMODZIELNY PUBLICZNY                       SZPITAL  KLINICZNY NR 1                                     IM. PROF. STANISŁAWA SZYSZKO Śląskiego Uniwersytetu                         Medycznego w Katowicach

Dyrektor

dr n. med.

Dariusz Budziński

ul. 3-go Maja 13-15

41-800 Zabrze

SEKRETARIAT

Tel. (32) 370 43 07

fax: (32) 370 45 22

sekretariat@szpital.zabrze.pl

www.szpital.zabrze.pl