Załącznik Nr 2 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy

| Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat ultrasonograficzny | 1 |  |  |  |

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA OGÓLNE |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia |  |
| 2. | Wykonawca/Producent |  |
| 4. | Model/typ |  |
| 5. | Numer katalogowy |  |
| 5. | Rok produkcji 2022 r. /2023 r. |  |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |

| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Wartość wymagana | Wartość oferowana (Podać/opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Aparat fabrycznie nowy lub podemonstracyjny – rok produkcji 2022 lub 2023 | Tak |  | - Podemonstracyjny r. prod. 2022 – 0 pkt. - podemonstracyjny r. prod. 2023 – 2 pkt. - fabrycznie nowy r.prod. 2022 - 3 pkt - fabrycznie nowy r. prod. 2023 – 5 pkt |
|  | Aparat wykonany w technologii cyfrowej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ilość niezależnych kanałów procesowych (przetwarzania) | Min. 2 000 000 |  | ≤ 2 300 000 – 0 pkt > 2 300 000 i ≤ 4 000 000 – 3 pkt > 4 000 000– 5 pkt |
|  | Zakres częstotliwości pracy | Min. 1,5-18 MHz |  | Bez punktacji |
|  | Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne | Min. 4 |  | Bez punktacji |
|  | Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 10 cali | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD/LED bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas uruchomienia systemu | Max. 90 sek. |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja obrazów i pętli kinowych na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego | Min. 500 GB |  | Bez punktacji |
|  | Min. 1 port USB z przodu aparatu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) | Min. 90 |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Ilość klatek pamięci CINE | Min. 35 000 |  | ≤ 40 000 – 0 pkt > 40 000 ≤ 60 000 – 2 pkt > 60 000 – 5 pkt |
|  | Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie. Min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezprzewodowa łączność z siecią – Wi-Fi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany w aparat akumulator pozwalający co najmniej na odłączenie aparatu od zasilania w trybie standby, przewiezienie do miejsca wykonywania badania i szybkie ponowne uruchomienie. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany moduł EKG | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Biało-czarna drukarka | Tak |  | Bez punktacji |
| TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Tryb 2D (B-Mode) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ustawienia głębokości penetracji | Min. 2 – 40 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE | Min. 10x |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem inwersji lub przesunięcia faz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) | Min. 8 stref |  | Bez punktacji |
|  | Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) | Min. 6 stref |  | < 8 stref – 0 pkt ≥ 8 stref – 5 pkt |
|  | Zakres regulacji dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie | Min. do 240 dB |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość doboru prędkości akustycznej według charakterystyki tkanek, min.: tłuszcz, mięśnie, płyn | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rotacja obrazu co 90 stopni (0, 90, 180, 270 stopni) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość odświeżania w trybie 2D | Powyżej 1300 obr./sek. |  | Bez punktacji |
|  | Tryb M-mode | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M | Min. 5 |  | Bez punktacji |
|  | Tryb M z efektem Dopplera kolorowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do M) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb anatomiczny M-mode z min. 3 kursorów (linii prostych) jednocześnie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 8,5 m/s |  | < 9 m/s – 0 pkt ≥ 9 m/s ale poniżej 15 m/s – 5 pkt ≥ 15 m/s = 10 pkt |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej | Min. 0,5 - 20 mm |  | Bez punktacji |
|  | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej | Min. 0 do +/-89 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Szybka zmiana kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wyboru formatu wyświetlania (stosunek wielkości obrazu 2D do spektrum Dopplera PW) bezpośrednio z pulpitu aparatu lub ekranu dotykowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ | Min. 30 m/s |  | ≤ 35 m/s – 0 pkt > 35 m/s – 5 pkt |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego | Min. 320 obr./sek. |  | ≤ 330 obr./s – 0 pkt > 330 obr./s – 5 pkt |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | Min. +/-30 stopni |  | Bez punktacji |
|  | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Power Doppler kierunkowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne dopasowanie i podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera spektralnego PW za badanym naczyniem w badaniach naczyniowych | Tak |  | Bez punktacji |
| GŁOWICE |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. |  |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika | Min. 4,5 – 13 MHz |  | Bez punktacji |
|  | Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode | Min. 3 |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego | Min. 3 |  | Bez punktacji |
|  | Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler | Min. 3 |  | Bez punktacji |
|  | Ilość elementów (kryształów) | Min. 190 |  | Bez punktacji |
|  | Długość pola obrazowego | Max. 40 mm |  | Bez punktacji |
|  | Obrazowanie trapezowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość obrazowania | Min. 25 cm |  | Bez punktacji |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PS, ED, PI, RI, HR i inne z możliwością ich konfigurowania) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j. brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Raporty z każdego rodzaju badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dołączania zdjęć do raportu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny pomiar IMT w wyznaczonym obszarze | Tak |  | Bez punktacji |
| OPCJE ROZBUDOWY |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głowice convex, liniowe, endokawitarne i sektorowe (phased array) możliwe do podłączenia inne niż oferowane. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM np. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange | Tak |  | Bez punktacji |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
|  | Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy | Tak |  |  |
|  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |
|  | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE. | Tak |  |  |
|  | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy) | Tak |  |  |