# Załącznik nr 2a

# Opis Wymaganych parametrów granicznych  dla analizatorów hematologicznych

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator podstawowy - fabrycznie nowy | Tak |  |
| a. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| b. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
| c. | Rok produkcji | Podać |  |
| 2. | Analizator pomocniczy - dopuszcza się wyprodukowany nie wcześniej niż w roku 2020 | Tak |  |
| a. | Producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| b. | Nazwa, typ urządzenia, model | Podać |  |
| c. | Rok produkcji | Podać |  |
| 3. | Analizator podstawowy i pomocniczy pracujące w oparciu o te same odczynniki oraz materiały kontrolne. | Tak |  |
| 4. | Analizatory nastołowe – Wykonawca Zape zapewni odpowiednie stoły (oddzielne dla każdego analizatora), biurka pod komputery itp. funkcjonalne i niezbędne z punktu widzenia przeznaczenia oferowanego sprzętu . | Tak |  |
| 5. | Wydajność w trybie CBC+5DIFF minimum 100 oznaczeń/godz. – analizator podstawowy, minimum 70 oznaczeń/godz. – analizator pomocniczy. | Tak, podać |  |
| 6. | Rozdział WBC metodą fluoroscencyjnej cytometrii przepływowej z wykorzystaniem lasera. | Tak |  |
| 7. | Objętość aspirowanej próbki w każdym z dostępnych trybów pracy maks. 90µl. | Tak, podać |  |
| 8. | Parametry: - WBC wraz z NEUTRO, LY, MO, EO, BASO, IG (%, #), limfocyty atypowe - RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, NRBC (%, #) wraz z automatyczną korektą WBC - MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PDW, PCT, MPV - RET (#,%) - analizator podstawowy | Tak |  |
| 9. | Parametry mierzone: RBC, WBC, HGB, PLT | Tak |  |
| 10. | Liniowość mierzonych parametrów od wartości 0 | Tak |  |
| 11. | Liniowość do wartości (bez rozcieńczenia) dla parametrów: - WBC - min. 400x103/µl - PLT - min. 5 000x103/µl | Tak, podać |  |
| 12. | RET oznaczane metodą automatyczną z próbki pierwotnej, bez dodatkowych czynności przygotowawczych | Tak |  |
| 13. | Możliwość oznaczania płynów z jam ciała bez żadnych dodatkowych procedur przygotowawczych | Tak |  |
| 14. | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie | Tak |  |
| 15. | Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, automatyczne wczytywanie kodów | Tak |  |
| 16. | Analiza próbek z podajnika automatycznego (dostosowany do różnego typu systemów zamkniętych pobierania krwi) oraz z podajnika manualnego | Tak |  |
| 17. | Statywy próbkowe – na 10 probówek | Tak |  |
| 18. | Wewnętrzny czytnik kodów kreskowych | Tak |  |
| 19. | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej | Tak |  |
| 20. | Archiwizacja danych w analizatorze (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku) | Tak |  |
| 21. | Krew kontrolna w postaci probówek systemu zamkniętego z możliwością pracy z podajnika automatycznego | Tak |  |
| 22. | Parametry krwi kontrolnej wczytywane za pomocą kodu kreskowego lub nośnika zewnętrznego. | Tak, podać |  |
| 23. | Kontrola jakości zawierająca liczbowe i graficzne opracowanie wyników materiału kontrolnego w oprogramowaniu własnym analizatora (wykresy Levey – Jenningsa) | Tak |  |
| 24. | Zewnętrzna kontrola międzynarodowa Labquality (raporty - metoda tradycyjna). Częstotliwość sprawdzianów: - 12 razy w roku 1 próbka (RBC, WBC, PLT, Hb, HCT, RDW, MCV, MCH, MCHC) - 4 razy w roku 1 próbka - 5-częściowy rozdział leukocytów - 2 razy w roku 2 próbki - retikulocytoza (met. automatyczna)- marzec i wrzesień - 2 razy w roku - ocena preparatu krwi obwodowej | Tak |  |
| 25. | Analizatory wyposażone w drukarki laserowe zewnętrzne i zasilacze bezprzerwowe (UPS) podtrzymujące napięcie przez minimum 30 minut. Dopuszcza się zaoferowanie 1 drukarki podłączonej do obydwu analizatorów | Tak, podać |  |
| 26. | Na czas obowiązywania umowy Wykonawca dostarczy 2 mieszadła hematologiczne (typu ML-100 PROLAB) oraz zapewni jego serwis. Koszty związane z eksploatacją w/w sprzętu powinny być ujęte w ofercie. | Tak, podać typ, producenta |  |
| 27. | Kontrole parametrów morfologicznych wykonywane są codziennie - 3 poziomy na każdym analizatorze. | Tak |  |
| 28. | Retikulocyty są oznaczane w dniu zlecenia badania, kontrole wykonywane są naprzemiennie, z częstotliwością 1 poziom dziennie. | Tak |  |
| 29. | Wykonawca zobowiązany jest wraz z analizatorami dostarczyć 2 komplety zestawów startowych, zawierające odczynniki, materiały kontrolne, kalibracyjne, eksploatacyjne itp. niezbędne dla uruchomienia aparatów i przeprowadzenia szkolenia personelu. | Tak |  |
| 30. | Równocześnie z instalacją należy podłączyć analizatory do LIS – Centrum Marcel, komunikacja dwukierunkowa. Transmisja powinna obejmować wyniki badań pacjentów (wraz z formą graficzną rozdziału WBC na populacje i z flagami) oraz wyniki kontroli jakości. | Tak |  |
|  | Warunki serwisu i gwarancji |  |  |
| 31. | Okres gwarancji od daty podpisania protokołu odbioru przez okres trwania umowy | Tak |  |
| 32. | W okresie udzielonej gwarancji bezpłatne przeglądy okresowe, bez konieczności wzywania przez Zamawiającego (obejmujące bezpłatny dojazd, robociznę i części), min. 1 na rok (tj. pierwszy przegląd przed upływem 365 dni liczonych od daty podpisania protokołu) lub inaczej ale zgodnie z zaleceniami producenta - w przypadku przeglądów zgodnie z zaleceniami producenta należy dostarczyć w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego pismo z zaleceniami producenta w tym zakresie (potwierdzone za zgodność z oryginałem). W okresie udzielonej gwarancji po stronie Wykonawcy leży zapewnienie terminowego wykonania kolejnego przeglądu - przed upływem daty ważności ostatniego wykonanego przez Niego przeglądu | Tak |  |
| 33. | Gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 24 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy | Tak |  |
| 34. | Gwarantowany czas naprawy max. 48 [h] godzin od daty przystąpienia do naprawy | Tak |  |
| 35. | Telefoniczna dostępność serwisu 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia, również w soboty, niedziele i święta | Tak |  |
| 36. | W przypadku awarii 2 analizatorów w okresie od zgłoszenia awarii do czasu naprawy Wykonawca zapewni i poniesie koszty transportu próbek oraz poniesie koszty związane z wykonaniem badań przez inną jednostkę przy użyciu analizatorów tej samej klasy lub wyższej, na zlecenie Zamawiającego | Tak |  |
| 37. | Nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa | Podać |  |
|  | Inne dodatkowe |  |  |
| 38. | Szkolenie personelu zgodnie z potrzebami laboratorium przez cały czas trwania umowy | Tak |  |
| 39. | Wsparcie techniczne i merytoryczne poprzez moduł zdalnego | Tak |  |
| 40. | W przypadku zawarcia umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wraz z analizatorem karty charakterystyki materiałów niebezpiecznych | Tak |  |
| 41. | Materiały eksploatacyjne i części zużywalne nie ujęte w ofercie będą dostarczane w miarę potrzeb na koszt Wkonawcy | Tak |  |
| 42. | Oświadczenie producenta odczynników i analizatorów o pełnej kompatybilności odczynników i sprzętu | Tak, załączyć |  |

Instrukcja wypełniania załącznika nr 2A:

1. Wykonawca sporządzając ofertę wypełnia jedynie kolumnę „Parametr oferowany ” bez jakichkolwiek zmian powyższej tabeli.

2. Wykonawca wypełnia wszystkie wiersze kolumny  ,,Parametr oferowany” uwzględniając zapisy w poszczególnych wierszach i kolumnach powyższej tabeli.

3. Jeśli w kolumnie „Parametr graniczny” występuje zapis „TAK” to oznacza, iż Zamawiający bezwzględnie wymaga parametru podanego w kolumnie „Opis wymaganych parametrów technicznych”. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia parametru zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK”.

4. W przypadku, gdy w kolumnie „Parametr graniczny ”występuje zapis: „TAK, podać” lub TAK, opisać”  itp. to  Wykonawca zobowiązany jest do wpisania słowa „TAK” oraz do podania lub opisania parametrów dla zaoferowanego wyrobu.