## Opis przedmiotu zamówienia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY w postępowaniu na sukcesywne dostawy asortymentu medycznego sprawa numer D25M/251/N/4-15rj/20 po modyfikacji z dnia 20 kwietnia 2020 r.
Zadanie nr 1 - Sterylny zestaw obłożeń do laparotomii onkologicznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw do laparotomii onkologicznej - LO 1x Osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 6 5cm x 85 cm, wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 81g/m2, odporność na przenikanie cieczy 150cm H2O, 1x Serweta w na stolik instrumentariuszki służąca jako owinięcie zestawu, o wymiarach 150cm x 190cm, z warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 75cm x 190cm,wykonana z laminatu o łącznej gramaturze 73g/m2 odporna na przenikanie cieczy 140cm H₂O,. Odporność na rozerwanie w strefie krytycznej na sucho 100 kPa, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 175 x 175cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 20 x 55cm oraz organizatorami przewodów, 1x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 240 x 150cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 55 x 20 cm oraz organizatorami przewodów, 2x Serweta z taśmą lepną o wymiarach 75 x 75cm z dodatkową warstwą chłonną w strefie krytycznej o wymiarach 20 x 35cm, 1x Serweta o wymiarach 75 x 90 cm, wykonana laminat min. trójwarstwowy o gramatura 71 g/m2 1x Taśma lepna 9x49 cm dwuwarstwowa, łatwa w aplikacji, repozycjonowalna 4x Ściereczki do wycierania rąk 18 x 25 cm. 1 x pudełko magnetyczne tzw. "licznik igieł" na 20 igieł i skalpele Wymagania: Serwety (dolna, górna i boczne) wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59 g/m2 w strefie krytycznej laminat trójwarstwowy o gramaturze 71 g/m2, dodatkowa warstwa chłonna o gramaturze 50 g/m2, odporność na przenikanie cieczy 194cm H2O, odporność na rozerwania w strefie krytycznej na sucho/mokro 195/186 kPa. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony dokumentem wystawionym przez producenta wyrobu. Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Wymagana partia próbna 1 zestaw | szt | 2500
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 2 - Fartuch operacyjny (chirurgiczny) - sterylny
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Fartuch operacyjny ekstra wzmocniony (FOEW) - do procedur wysokiego ryzyka, wykonany z włókniny typu spunlanced/sontara, o właściwościach hydrofobowych, o łącznej gramaturze w części krytycznej min. 98g/m2; fartuch wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi i warstwą chłonną w części krytycznej - przodu i na rękawach; Rękaw zakończony mankietem z dzianiny, dobrze utrzymującym się podczas użytkowania, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru fartucha umożliwiające jego identyfikację przed rozłożeniem, wewnętrzne owinięcie papierowe, min. 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru Zamawiającego. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważną, spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: odporność na przenikanie płynów min. 100 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho i mokro min. 250/230 KPa. Szwy wykonane metodą nienaruszającą struktury włókniny. Opakowanie zewnętrzne posiadajace: dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, rozmiar, numer ref, numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Wymagana partia próbna 1 szt. | szt | 2500
2 | Fartuch operacyjny wzmocniony (FOW) - do procedur o podwyższonym ryzyku wykonany z włókniny typu sms/smms sterylny, z wstawkami nieprzemakalnymi z laminatu oraz wewnętrzną warstwą chłonną w części krytycznej – przód i rękawy powyżej łokcia. Rękawy zakończone elastycznymi mankietami z dzianiny, dobrze utrzymującymi się podczas użytkowania. Tylne poły zakładane i wiązane na troki (troki nie mogą się urywać) łączone kartonikiem, sposób złożenia pozwalający na aplikację z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu. Przy szyi zapięcie na rzep. Wewnętrzne owinięcie papierowe, min. 1 chłonny ręcznik. W pełnej numeracji rozmiarowej do wyboru Zamawiającego. Fartuch zgodny z normą PN-EN 13795 lub równoważną, spełniający minimalne wymagania dla obszaru krytycznego: gramatura min. 74g/m2 odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym min. 190 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie dla obszaru krytycznego na sucho i mokro minimum min. /194/125 kPa, poza obszarem krytycznym minimum > 100 kPa na sucho. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho minimum 29 N, na mokro minimum 30 N. Szwy wykonane metodą nie naruszającą struktury włókniny. Opakowanie zewnętrzne posiadajace: dwie etykiety samoprzylepne z nazwą wyrobu w języku polskim, rozmiar, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta. Wymagana partia próbna - 1 szt. | szt | 11000
Razem zadanie nr 2: | [12 empty] | 0
Słownie wartość brutto zadania nr 2:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 3 - Sterylna osłona głowic USG typu BK Medical
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Osłona na głowicę śródoperacyjną, laparoskopowa giętka do USG, jednorazowa sterylna, ze wzmocnioną komorą na czoło głowicy oraz rękawem na kable. Wymiary 15x244 cm, osłona kompatybilna z głowicą typu 8666 będącą w posiadaniu Zamawiajacego. | szt | 25
2 | Osłona na głowicę śródoperacyjną dwupłaszczyznową do USG, jednorazowa sterylna, bez lateksowa, z rękawem na kable. Szerokość komory głowicy min. 6 cm, wymiary osłony 20 x 244 cm , kompatybilna z głowicą typu 8814 | szt | 25
3 | Osłona na głowicę liniową do USG, jednorazowa sterylna , bez lateksowa, z rękawem na kable. Wymiary 20 x 244 cm, kompatybilna z głowicą typu 8811 | szt | 25
4 | Osłona na głowicę endovaginalną do USG, jednorazowa sterylna , bez lateksowa, z sterylnym pakietem żelowym. Wymiary 11,5, 3,5x61 cm, kompatybilna z głowicą typu 8819 będącą w posiadaniu Zamawiajacego. | szt | 25
5 | Osłona na głowicę anorektalną 3D do USG, jednorazowa sterylna. Wymiary 2,5x28 cm. | szt | 75
6 | Głowica śródoperacyjna I-SHAPED o regulowanym zakresie cząstotliwości 4,0-10,0MHz do obrazowania sutków, watroby, trzustki, układu żółciowego i nerek z prowadnicą do igieły i narzędzi wkładanych pod kątem 25 st., 45 st., 65 st. Wymagana partia próbna - 1 szt. sterylna prowadnica | szt | 1
7 | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa typ 8811 lub równoważna kompatybilna z USG będącym w posiadaniu Zamawiającego, uniwersalna o długości czoła 50 mm, z regulowanym zakresem pracy 5,0 - 12,0 MHz, z możliwością przyłaczenia przystawki biopsyjnej o regulowanym kącie wejścia 30 st., 45 st., 60 st. względem osi obrazu głowicy oraz regulowanej średnicy 0,9-2,1 mm. | szt | 1
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 4 - Czepek operacyjny (chirurgiczny)
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Czepek operacyjny (chirurgiczny): a) z szwem przez środek czepka, bez gumki w okolicy czoła, konstrukcja czepka odpowiednia dla osób z długimi włosami, b)czepek wiązany na troki z wydłużoną częścią przednią umożliwiającą jej wywinięcie i utworzenie przeciwpotnej taśmy - do wyboru Zamawiającego konstrukcja czepka a) lub b). Czepek wykonany z perforowanej antyalergicznej, miękkiej oddychającej włókniny, antyalergiczność potwierdzona badaniami w karcie parametrów techniczno-użytkowych producenta, gramatura 25 g/m2. Czepki pakowane w sztywny kartonik tzw. podajnik z perforowanym otworem, ułożone pojedynczo, tzn. jednoczasowo pobieramy tylko jeden czepek. Wymagana partia próbna 1 karton czepków o konstrukcji typu a). | szt | 36000
2 | Czepek operacyjny (chirurgiczny) o kształcie furażerki, przeznaczony dla osób z krótkimi włosami, wykonany z perforowanej antyalergicznej miękkiej włókniny (antyalergiczność potwierdzona badaniami w karcie parametrów techniczno użytkowych), wykończony podwójną warstwą dookoła głowy o gramaturze 25 g/m2 . Czepki pakowane w sztywny kartonik tzw. podajnik z perforowanym otworem, ułożone pojedynczo tzn. jednoczasowo pobieramy tylko jeden czepek. Partia próbna 1 karton . | szt | 36000
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 5 - Sterylne ręczniki do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylny jednorazowy wysokochłonny ręcznik celulozowy do osuszania rąk po ich chirurgicznym myciu o wymiarach 30x 30 cm, gramatura 55g/m2 - opakowanie zawiera 2 szt. ręcznika. Wymagana partia próbna 1 op. | op = 2 szt | 35000
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 6 - Odzież i okulary ochronne przed promieniowaniem rentgenowskim
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Odzież ochronna - fartuch ochronny wykonany z lekkiej mieszanki bezołowiowej, chroniącej przed promieniowaniem rentgenowskim typu Xenolite Strata Plus lub równoważny o równoważniku ołowiu 0,25 mm, 0,35 mm, 0,50 mm, dwustronny jednoczęściowy - typu TUNIKA, zapewniający całkowitą ochronę przodu i pleców, zapinany na ramieniu i z boku na rzep, wyposażony w miękkie wypełnienie na ramionach, kieszonkę umiejscowioną po lewej stronie klatki piersiowej. Ochrona rtg - przód fartucha 0.50 mm Pb, tył fartucha 0,25 mm Pb. W zestawie kołnierz typu stójka ze śliniakiem zapinany na regulowany rzep, zapewniający ochronę radiologiczną na poziomie 0.50 mm Pb oraz indywidualny wieszak do każdego fartuch o konstrukcji i wytrzymałości udźwigu dostosowanego do wagi fartucha. Rozmiar UNISEX. Minimum 4 kolory : pomarańczowy, bordowy, granatowy, błękitny - do wyboru Zamawiającego. Partia próbna 1 szt z kołnierzem w kolorze pomarańczowym. | szt | 20
2 | Okulary ochronne dla osób noszących okulary. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód- 0,75 mm Pb, boki - 0,50 mm Pb. | szt | 20
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 7 - Mobilny wieszak na fartuchy ochronne rtg
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6*7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Mobilny wieszak na fartuchy rtg z sześcioma obrotowymi ramionami. Ramiona wieszaka umocowane na ruchomym statywie jezdnym, wykonanym ze stali, całość konstrukcji wieszaka pokryta białym lakierem proszkowym, odpornym na odpryski i zarysowania. | szt | 2 | 970
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 8 - Sterylny zestaw do operacji okulistycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Zestaw okulistyczny Skład zestawu: 1 x Serweta z włókniny trójwarstwowej typu SMS lub laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 51g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 92 N, wytrzymałości na wypychanie 100 Kpa o wymiarach 140 x 140 cm z jednym zbiornikiem płynów, kształtkami z otworem w centralnej części serwety o wymiarach 8 x 10cm i folią samoprzylepną o grubości 0,025 mm. Folia powinna utrzymać swe właściwości lepne przez cały okres zabiegu bez względu na warunki (mokro, sucho) Partia próbna 1 zestaw. | szt | 1200
2 | 2 x Osłona na podłokietnik z taśmą lepną zabezpieczającą przed osunięciem się osłony z łokietnika lub gumką 30 x 50 cm. Pakowane po 2 szt.. | szt | 1200
3 | 1 x Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego lub włókniny typu sms o wymiarach 75 x 90 cm niepylącego o gramaturze 54 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 92 N, wytrzymałość na wypychanie 100 Kpa. Partia próbna - 1 szt. | szt | 1300
4 | Serweta wykonana z włókniny sms lub dwuwarstwowego laminatu z otworem o średnicy 7 cm z przylepcem o wymiarach 75 x 90 cm | szt | 600
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 9 - Osprzęt eksploatacyjny jednorazowego użytku do napędu neurochirurgicznego typu Linvatec
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8= 6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrze jednorazowego użytku typu 7021-815 lub równoważne kompatybilne z kraniotomem Linvatec posiadanym przez Zamawiającego | szt. | 20
2 | Wiertło typu różyczka, śr. 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm, 4,0 mm,4,5 mm, 5,0 mm kompatybilne z posiadaną przez Zamawiającego kątnicą-prostnicą typu Linvatec. Rozmiar wiertła do wyboru Zamawiającego. | szt. | 20
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 10 - Elementy eksploatacyjne do posiadanego sprzętu firmy Richard Wolf, wielokrotnego użytku
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 = 6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Filtry do insuflatora firmy Richard Wolf posiadanego przez Zamawiającego | op | 2
2 | Dren ssący do pompy 2216 firmy Richard Wolf, posiadanej przez Zamawiającego łączący pompę z instrumentarium laparoskopowym. | szt | 1
3 | Filtr higieniczny do odsysania, do pompy laparoskopowej, opak = 10szt | op | 2
4 | Adapter ssąco-płuczący z kranikiem dwudrożny typu 8383.819 lub równoważne kompatybilne ze sprzętem Richard Wolf będącym w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 2
5 | Zapasowy moduł lampy xenonowej z lampą 300 W | szt | 2
6 | Kabel do głowic do kamery typ 5525, łączący głowicę ze sterownikiem kamery WOLF będącą w posiadaniu Zamawiającego. | szt | 1
7 | Uszczelki do zamykania kanału narzędzi laparoskopowych | op | 2
8 | Kraniki plastikowe, śr 3 mm, do trokarów śr. 10 mm i 5 mm, op=5 szt | op | 2
9 | Zestaw uszczelek do trokarów 12 i 15 mm | op | 2
10 | Uszczelka do trokaru o śr 12 i 15 mm do wyboru Zamawiającego | op | 1
11 | Morcelator ginekologiczny posiadany przez Zamawiającego - uszczelki żółte do prowadnic śr 12i15 mm, op=10 szt | op | 1
12 | Uszczelka do instrumentów o średnicy 9,5 - 10,1mm , czerwona op= 10 szt | op | 2
13 | Uszczelka do instrumentów o średnicy 3,4 - 5,1mm, czerwona op= 10 szt | op | 2
Razem Zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto Zadania nr 10:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 11 - Endoskopowe kleszczyki do usuwania ciał obcych, osprzęt do operacji z zakresu chirurgii szczękowej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 = 6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Kleszczyki chwytające do endoskopowego usuwania ciał obcych z układu moczowo-płciowego u dzieci, giętkie, obie bransze ruchome, średnica 3 Fr, długość 28 cm. | szt | 1
2 | Kleszcze chwytające do endoskopowego usuwania ciał obcych z układu moczowo-płciowego u dzieci, obie bransze ruchome, średnica 5Fr, długość 40 cm | szt | 1
3 | Optyka Hopkins II 45˚, ś 4 mm dł. 18 cm wraz płaszczem ssąco-płuczącym i światłowodem śr. 3,5 mm, dł. 230 cm. światłowód kompatybilny z posiadanym źródłem światła f Storz, całość autoklawowalna. Optyka, płaszcz i światłowód wypozycjonowane w dobranym wielkościowo kontenerze sterylizacyjnym z możliwością przechowywania asortymentu po procesie sterylizacji bez dodatkowego opakowania. Kontener sterylizacyjny z koszem zamykanym umożliwiającym mycie i dezynfekcję maszynową pozycjonerami na ufiksowanie optyki płaszcza i światłowodu. Pokrywa kontenera z filtrami na min 5000 czyli sterylizacyjnych lub wielorazowa (krotność lub wielorazowość filtra potwierdzona dokumentem producenta), wanna kontenera z tabliczkami identyfikacyjnymi po obu stronach wanny 2-4 tabliczki. Tabliczki oznakowane trwałym napisem wg Zamawiającego tj. " ENDO_CH_SZCZ" WINCENTY" | szt | 1
4 | Światłowód śr. 3,5 mm, dł. 230 cm, kompatybilny z posiadanym źródłem światła f Storz oraz optyką opisaną w poz 3. całość autoklawowalna. | szt | 2
5 | Wziernik nosowy Hartman dla dorosłych długość 13 cm | szt | 1
6 | Wiertła z węglika wolframu prostym trzonkiem, wykonane ze stali nierdzewnej , długość 7 cm rozmiar od 006-070 - zestaw 15 szt. | zestaw | 2
7 | Wiertło diamentowe wielorazowego użytku, długość 7 cm , rozmiar 006-070, zestaw 15 szt. | zestaw | 2
8 | Ostrze shavera proste, jedna krawędź z ząbkami, śr. 4 mm, długość 12 cm, wielorazowego użytku sterylizowane 134 C | szt | 4
9 | Ostrze shavera 35° tylne, jedna krawędź z ząbkami, śr. 4 mm, długość 12 cm, sterylizowane. | szt | 4
10 | Kleszczyki nosowe typu Blakesley_wilde- rhinoforce II, bransze 45 st., zagięte do góry, rozmiar 1 , długość robocza 13 cm. | szt | 2
11 | Kleszczyki nosowe typu Blakesley_wilde- rhinoforce II, bransze proste, rozmiar 1 , długość robocza 13 cm. | szt | 2
12 | Kleszczyki zatokowe TYPU HEUWIESER, zakrzywione w prawo 90 st. , rozwarcie bransz do 120 st., długość robocza 10 cm. | szt | 2
13 | Kleszcze nosowe tnące, bransze 45 st. do góry, kształt typu Blakesley, szer. 4,8 mm, długość robocza 11 cm. | szt | 2
14 | Kleszcze nosowe tnące, bransze 45 st. do góry, kształt typu Blakesley, szer. 3,5 mm, długość robocza 11 cm. | szt | 2
15 | Kleszcze nosowe typu Blakesle - Wilde, bransze 90 st. do góry, rozmiar 3,5 x14 mm długość robocza 11 cm. | szt | 2
16 | Rurka ssąco-koagulacyjna Kleinsasser, śr. zew 3 mm, długość robocza 26 cm | szt | 2
17 | Szczypce nosowe typu Blakesley Wigand, długość 11 cm, pyszczek zagięty 60 st., długość robocza 11 cm. | szt | 2
18 | Jednorazowy frez shavera 40 st. diamentowa kulka 4 mm bez osłonki, rozmiar 4 mm długość 12 cm. | op | 4
19 | Jednorazowy frez shavera 15 st. kulka 3,6 mm bez osłonki, rozmiar 4 mm długość 12 cm - | op | 4
20 | Jednorazowy frez shavera 70 st. diamentowa kulka 4 mm bez osłonki, rozmiar 4 mm długość 12 cm. | op | 4
Razem zadanie 11:
Słownie wartość brutto Zadania nr 11:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 12 - Elektrody monopolarne wielorazowego użytku do konizacji szyjki macicy
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 = 6x7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Uchwyt elektrody monopolarnej z dwoma przyciskami cięcia i koagulacji o średnicy pyszczka 4 mm, z wbudowanym przewodem, kompatybilnym z generatorem Valleyab i Tunderbit Olympus | szt | 6
2 | Elektroda pętlowa druciana do konizacji części pochwowej macicy, całkowita długość elektrody 128 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica pętli 10 mm. | szt | 6
3 | Elektroda pętlowa druciana do konizacji części pochwowej macicy, całkowita długość elektrody 133 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica pętli 15 mm | szt | 6
4 | Elektroda pętlowa druciana do konizacji części pochwowej macicy, całkowita długość elektrody 138 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica pętli 20 mm | szt | 6
5 | Elektroda kulkowa, całkowita długość elektrody 124 mm, średnica trzonu 4 mm, średnica kulki 6 mm | szt | 6
6 | Uchwyt do haka zimnego swiatła, długości 280 mm z możliwością podłączenia światłowodu - światłowód kompatybilny ze źródłem światła Wolf, posiadanym przez Zamawiającego | szt | 1
7 | Łyżka haka podświetlanego rozmiar 135 x 40 mm | szt | 1
8 | Łyżka do haka podświetlanego rozmiar 145 x 50 mm | szt | 1
9 | Autolkawowalny światłowód, śr. 4,8 mm, długość 250 cm , w nieprzeźroczystej osłonie posiadającej dodatkowe wzmocnienie zabezpieczające przed jego uszkodzeniem, o zwiększonej liczbie wiązek światłowodowych dla uzyskania lepszego doświetlenia obrazu HD .Światłowód kompatybilny z hakiem podświetlanym opisanym w poz. 6 i żródłem światła Wolf posiadanym przez Zamawiającego. | szt | 2
10 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 470x285x142 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali, z pozycjonerami do haka świetlnego i łyżek oraz 4 tabliczki identyfikacyjne z trwałym napisem "HAK PODŚWIETLANY" | Komplet | 2
Razem Zadanie nr 12:
Słownie wartość brutto Zadania nr 12:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Zadanie nr 13 – Elektrody do operacji nosa i zatok oraz krtani kompatybilne z generatorem posiadanym przez Zamawiającego typu Valleylab, Emed ES 350, Tunderbit-Olympus
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 = 6×7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Pęseta bipolarna bagnetowa, średnica pyszczka 2 mm długość 195 mm | szt | 10
2 | Pęseta bipolarna bagnetowa, średnica pyszczka 1 mm długość 195 mm | szt | 10
3 | Pęseta bipolarna bagnetowa, kątowa średnica pyszczka 1 mm długość 195 mm | szt | 3
4 | Pęseta bipolarna, bagnetowa średnica pyszczka 1 mm długość 160 mm | szt | 3
5 | Pęseta bipolarna prosta, średnica pyszczka 0,5 mm, długość 110 mm | szt | 3
6 | Przewód bipolarny długość 3 m, złącze 2 płaskie wtyki, kompatybilny z opisanymi pęsetami w poz.1,2,3,4,5 oraz generatorem typu EMED posiadanym przez Zamawiającego | szt | 10
7 | Uchwyt elektrody argonowej, wraz z igłą prostą długość robocza 115 mm, oraz przewodem długość 3 m kompatybilnym z generatorem typu EMED ES 350 posiadanym przez Zamawiającego | szt | 2
8 | Igła prosta, sztywna 14 mm śr. 5 mm długość robocza 115 mm kompatybilna z uchwytem argonowym opisanym w poz. 7 | szt | 2
Razem Zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto Zadania nr 13:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 14 – Komplet do operacji w trybie pilnym typu CC_SET
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto | Symbol Katalogowy | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6×7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Kleszczyki do opatrunków odgięte typu Maier, długość 265 mm z zamkiem, szerokość szczęk 7 mm, skok ząbków 1,25 mm | szt | 10
2 | Naczynie laboratoryjne stalowe, typu miska o pojemności 1 L | szt | 10
3 | Naczynie laboratoryjne stalowe, typu miska o pojemności 0,5 L | szt | 5
4 | Uchwyt do skalpela nr 4 długość 135 mm | szt | 5
5 | Pinceta chirurgiczna standardowa prosta, końcówka robocza 1/2 ząbki, długość całkowita 180 mm | szt | 10
6 | Pinceta anatomiczna standardowa prosta, długość całkowita 180 mm | szt | 5
7 | Kleszczyki okienkowe proste typu Foersterballenger długość 245 mm z zamkiem, szerokość okienka 13,5 mm, szczęki ząbkowane, skok ząbka 1,75 mm | szt | 15
8 | Kleszczyki do otrzewnej typu Mikulicz odgięte, długość 205 mm, końcówka robocza 1x2 ząbki | szt | 15
9 | Kleszczyki jelitowe typu Allis - Thoms, długość 200 mm , proste, 6x7 ząbków . | szt | 25
10 | Kleszczyki naczyniowe typu Kocher proste długość 200 mm końcówka robocza 1x2 ząbki skok ząbków 0,9 mm | szt | 10
11 | Kleszczyki naczyniowe typu Pean proste długość 140 mm skok ząbków 0,9 mm | szt | 10
12 | Kleszczyki naczyniowe typu Wertheim, proste długość 250 mm. | szt | 5
13 | Nożyczki preparacyjne odgięte typu Metzenbaum długość 200 mm, ostrze tępo -tępe utwardzone z twardą wkładką, ucha złocone | szt | 10
14 | Nożyczki do ligatury odgięte długość 180 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym, jedno złote ucho. | szt | 5
15 | Nożyczki do ligatury odgięte długość 230 mm ostrza tępo tępe utwardzone z twardą wkładką ze szlifem falistym, jedno złote ucho | szt | 10
16 | Nożyczki do przecięcia pępowiny długość 160 mm | szt | 5
17 | Nożyczki chirurgiczne proste tępo ostre długość 145 mm | szt | 5
18 | Imadło chirurgiczne typ Hegar z zapadką długość 205 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm | szt | 10
19 | Skrobaczka ginekologiczna typ Recamier długośc 360 mm, ' figura 2, tępa szer. 39,5 mm szyjka sztywna | szt | 5
20 | Hak operacyjny typ US-Army długość 220 mm dwustronny wymiary łyżek 26x15/43x15-22x15/39x15 | komplet | 5
21 | Hak operacyjny do powłok brzusznych typ Fritsch 64x85 mm figura 5 długość 235 mm | szt | 5
22 | Nożyczki do episiotomii typu Braun- Stadler długość 145 mm | szt | 15
23 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium o wymiarach 470x274x135 mm. Na wannie po obu stronach miejsce na plomby i tabliczki identyfikacyjne z wygrawerowaną nazwą oddziału i nazwą zestawu, wielkość liter dopasowana do tabliczki (nazwa oddziału: GIP; nazwa zestawu" CC_SET), pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowym wystarczającym na minimum 5000 cykli sterylizacji. W kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali wraz z matą silikonową | zestaw | 5
Razem zadanie nr: 14
Słownie wartość brutto Zadania nr 14:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 15 - Sterylny zestaw obłożeń do cystoskopii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6×7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Obłożenie do cystoskopii - skład: 1 x obłożenie chirurgiczne 100x150cm posiadające otwór eliptyczny 15x20cm otoczony warstwa chłonną 37,5x45cm; 1 x ( para) osłony na kończynę z taśmą lepną 73x118cm; 2 x Sterylna taśma lepna 9x49cm, 1 x Serweta na stół (owinięcie obłożenia)100x150cm; 1 x Fartuch z włókniny typu spunlace o gramaturze łącznej 98 g/m2, wzmocniony do zabiegów urologicznych - rozmiar L. Obłożenie chirurgiczne wykonane z laminatu dwuwarstwowego, nieprzemakalnego o gramaturze 55 g/m2 wzmocnione warstwa chłonną w strefie krytycznej. Wytrzymałość na wypychanie w strefie krytycznej na sucho mokro min 110/108 kPa. Wszystkie serwety muszą cechować się I klasą palności ma poziomie > 3,5s – wynik badania potwierdzony w jednym z dokumentów składanych na etapie postępowania na potwierdzenie spełniania wymogów Zamawiającego. Partia próbna - 1 zestaw | zestaw | 40
Razem zadanie nr 15:
Słownie wartość brutto zadania nr 15…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 16 - Obuwie operacyjne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6×7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12
1 | Obuwie operacyjne ochronne, wykonane z polimeru typu STERI-TECH lub równoważnego odpornego na rozpuszczalniki, detergenty, działanie cieczy w tym krwi, chemikalia, kwas mlekowy, słoną wodę, zapobiegający powstawaniu nieprzyjemnego zapachu, hamujący wzrost grzybów i bakterii. Obuwie posiadające nastepujące parametry techniczne: absorbcja wstrząsów, utrzymanie prawidłowej rzeźby anatomicznej stopy, powodującej redukcję energii statycznej, otwory wentylacyjne w bucie i wkładce wewnętrznej zapewniające przepływ powietrza wokół stopy podczas chodzenia, wkładka antystatyczna nie wyjmowana, podeszwa zabezpieczona przed poślizgiem i wyładowaniom elektrostatycznym, z tyłu na odpinany pasek z możliwością przesunięcia na grzbiet buta. Obuwie może być poddawane procesowi mycia i dezynfekcji w preparatach zatwierdzonych przez PZH oraz poddawać myciu maszynowemu w myjniach, z możliwością sterylizacji w temp. 121 i/lub 134 st. C, asortyment zgodnt z normą EN ISO 20347:20212 Środki ochrony indywidualnej - Obuwie zawodowe, kl. II lub równoważną. Min 3 kolory w ofercie (granatowy, zielony, biały) do wyboru Zamawiającego. Partia próbna 1 para rozmiar 41 granatowe. | par | 350
Razem zadanie nr 16:
Słownie wartość brutto zadania nr 16…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 17 - Wózek do transportu materiału sterylnego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m | Ilość na 24 m-cy | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto w PLN | Stawka VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto w PLN | Ilość szt w opak. jednostkowym | Symbol katalogowy | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6x7 | 9=6+8 | 10 | 11 | 12 | z
1 | Wózek do koszy przeznaczony do przechowywania i transportowania modułowych drucianych koszy sterylizacyjnych oraz pojemników typu Tote Box, a także do magazynowania koszy z wsadem (materiałem do sterylizacji i materiału sterylnego). Wózek wyposażony w jeden kosz, posiadający 4 kółka obrotowe (o średnicy 75 mm), zamontowane na łożyskach kulkowych zapewniających łatwość sterowania w wąskich przejściach. Wykonany ze stali nierdzewnej łatwy do utrzymania w czystości z możliwością dezynfekcji w myjni-dezynfektorze. Wózek wyposażony w łatwo podłączaną zdejmowaną rączkę, która zwiększa komfort prowadzenia wózka podczas transportu. Pojemność załadunkowa: 150 kg. Wymiary 730 x 505 x 15 mm | szt | 2
Razem zadanie nr 17:
Słownie wartość brutto zadania nr 17…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 18 - Dzierżawa panelu laparoskopowego do operacji laparoskopowych z zakresu ginekologii, urologii i pediatrii
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Nr kat. | wymagana ilość zestawów | Okres dzierżawy w miesiącach | Cena jedn. netto za urządzenie | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=4*5*6 | 8 | 9=7×8 | 10=7+9 | 11 | 12
1 | Monitor medyczny o przekątnej 26 cali, z ekranem antyrefleksyjnym, Minimalna rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli, Format 16:9, Wejścia sygnału video: 2xDVI-D, 2x SDI/HD-SDI, 2x Kompozyt (BNC), RGB, 2xS-VHS. Wyjścia: DVI-D, SDI/HD-SDI, S-VHS, współczynnik kontrastu 1000:1, Maksymalna jasność 800 (Cd/m2). mocowanie versa 100. Płyn do czyszczenia monitora 10 szt (poj. 250 ml). |  | 1 | 24
2 | Sterownik kamery Full HD CMOS, obsługiwana rozdzielczość 1920x1080 Pikseli, kompatybilny z głowicami kamery z zoom, wzdłużną i pojedynczą, posiadający menu w j. polskim, wyjścia 2xDVI-D 1080p(50/60 Hz), 2xHD-SDI 1080i (50/60 Hz), S-Video, Złącze komunikacyjne Mis Bus, złącze zdalnego sterowania, możliwość sterowania z głowicy wszystkimi funkcjami kamery, Masa 5,2 kg, wymiary 305x75x305 mm, 6 trybów pracy w tym tryb fiberoskop (eliminujący efekt Moora) i 3 tryby użytkownika
3 | Kamera Full HD, Typ przetwornika: 1/3 "CMOS, Rozdzielczość 1920 x 1080 pikseli Progresywne skanowanie obrazu Ogniskowa: 14 do 28 mm Szybkość migawki: 1/50 do 1/10 000 s zoom cyfrowy 2,5x 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta Zaprogramowane funkcje 4 przycisków na głowicy kamery w trybie żywym: menu, balans bieli, zoom cyfrowy, włączanie i wyłączanie źródła światła, nagrywanie zdjęć / start lub stop wideo), Wymiary (szer. X wys. X gł.): 52 mm x 52 mm x 130 mm, długość przewodu min. 4 m , Typ odporności na defibrylację CF Standardowa zgodność wg. Do IEC / DIN EN 60601-1 lub równoważną Klasa ochrony przed spadającą wodą: IPX 7 EMC wg. Do IEC / DIN / EN 60601-1-2 lub równważną Klasyfikacja wg. Do 93/42 / EWG: lla
4 | Źródło światła LED. Panel przedni z wyświetlaczem LCD Średnia żywotność modułu LED, ~ 30 000 godzin pracy Wyświetlacz monochromatyczny 2,4 cala umożliwiające sterowanie stanem pracy (tryb czuwania), temperatura barwowa modułu LED ok. 5665 K (± 6,3%) Strumień świetlny: 2,510 lumen (± 3,6%) Regulacja natężenia światła za pomocą pokrętła w krokach co 5% (0-100%) Automatyczne regulowanie natężenia światła za pośrednictwem modułu (MIS-BUS) Obsługa (światło w trybie uśpienia / wstrzymania)realizowana przez głowicę kamery Uniwersalne złącze do kabli światłowodowych Aesculap / Storz, Olympus i Wolf będących w posiadaniu Zamawiajacego o średnicy zewnętrznej od 3,5 - 4,8 mm Wbudowana ochrona przeciwblaskowa w przypadku braku podłączenia światłowodu Automatyczne ściemnianie wiązki światła podczas wyjmowania światłowodu z gniazda Zintegrowane miernik stanu technicznego światłowodu wyświetlający wynik na wyświetlaczu LCD Wymiary (szer.x głęb.): 305 x 125 x 305 mm Waga: 7 kg
5 | Urządzenie do wytworzenia odmy podczas zabiegów laparoskopowych. Regulacja ciśnienia insuflacji 1-30 mmHg, Maksymalny przepływ CO2 min. 40 l/min Zintegrowany system podgrzewania gazu do temp 37C, Automatyczna desuflacja gazu, dwa tryby pracy: niski przepływ igła Veressa, wysoki przepływ, wyświetlacz parametrów LCD, Sygnalizacja objętości butli CO2 oraz ilości zużytego gazu w trakcie zabiegu, waga 11 kg, wymiary (szer.x wys.x gł.) 305x175x340, Dren do insuflacji z podgrzewaniem, autoklawowalny-1szt, Przewód wysokociśnieniowy do połączenia z butlą CO2-1szt, filtry – 25 szt.
6 | Wózek transportowy, z wbudowanym wieszakiem na płyny infuzyjne i miejsce na butlę z gazem, mobilny z min. 5 półek
Razem zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto zadania nr 18…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..zł
Zadanie nr 19 - Wielorazowe narzedzia do Poradni Otolaryngologicznej
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | ilość | Cena jedn. netto w PLN | Wartość netto | Stawka VAT % | Wartość VAT [zł] | Wartość brutto | Nr katalogowy | Nazwa handlowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4×5 | 7 | 8=6×7 | 9=6+8 | 10 | 11
1 | Wziernik nosowy typ Killian dł. 145 mm złącze rozbieralne długość trąbki 56 mm, szerokość końca trąbki 7 mm | szt. | 2
2 | Wziernik nosowy typ Killian dł. 145 mm złącze rozbieralne długość trąbki 75 mm, szerokość końca trąbki 7 mm | szt. | 2
3 | Wziernik nosowy typ Hartmann-Halle długość. 155 mm złącze rozbieralne długość trąbki 33,5 mm szerokość końca trąbki 7 mm | szt. | 10
4 | Wziernik nosowy typ Hartmann-Halle długość. 155 mm złącze rozbieralne długość trąbki 30 mm szerokość końca trąbki 7 mm | szt. | 10
5 | Szpatułka językowa dwustronna typ Buchwald szerekość 19/23mm, dł 180 mm | szt. | 40
6 | Nożyczki chirurgiczne proste ostro ostre długość 130 mm | szt. | 20
7 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Lucea długość 140 mm | szt. | 20
8 | Pinceta bagnetowa anatomiczna typ Jansen długość 160 mm | szt. | 20
9 | Haczyk zakrzywiony pod kątem 90 stopni tępy z kulką długość zagięcia 4 mm dł. 150 mm | szt. | 20
10 | Kleszczyki do tamponady uszu typ Hartmann o wym. 135mm mocne | szt. | 10
11 | Kleszczyki do kostki sitowej typ Weil-Blakesley proste szerokość 4,2 mm dł. 120 mm | szt. | 5
12 | Uchwyt do lusterka krtaniowego okragłego długość 110 mm | szt. | 10
13 | Lusterko krtaniowe figura 4 średnica lusterka 18 mm. | szt. | 10
14 | Lusterko krtaniowe figura 5 średnica lusterka 20 mm. | szt. | 10
15 | Lusterko krtaniowe figura 6 średnica lusterka 22 mm. | szt. | 10
16 | Lusterko krtaniowe figura 7 średnica lusterka 24 mm. | szt. | 10
17 | Lusterko krtaniowe figura 8 średnica lusterka 26 mm. | szt. | 10
18 | Lusterko krtaniowe figura 9 średnica lusterka 28 mm. | szt. | 10
19 | Wziernik uszny Hartmann śr. 3,0 mm | szt. | 10
20 | Wziernik uszny Hartmann śr. 4,0 mm | szt. | 10
21 | Wziernik uszny Hartmann śr. 5,0 mm | szt. | 10
22 | Wziernik uszny Hartmann śr. 6,0 mm | szt. | 10
23 | Haczyk zakrzywiony pod kątem 90 stopni tępy z kulką długość zagięcia 2.5 mm dł. 150 mm | szt. | 5
Razem zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto Zadania nr 19:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zł
Osoby upoważnione do podpisu w imieniu Wykonawcy
[8 empty] | Imię i Nazwisko | Data | Podpis

## szacunek (hidden)
umowa planowana na kwiecień |  |  |  | 8m-ce |  | 4m-ce | 24 |  | 4.2693
|  |  | 0 | 2020 | 2021 | 2022 | miesiąc | 0 |  | € | netto | brutto
koszty rodzajowe | CPV | [8 empty] | 0 | 0 | 0
B.II.1.f.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 958463.11 | 1065389.7288
posciel i materiały jednorazowe | 33141000-0 | [9 empty] | 224501.2321
B.II.1.f. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odzież jednorazowa | 33199000-1
odzież wielorazowa
B.II.1.b.1.11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
pozostałe materiały medyczne | 33190000-8
B.II.1.b.1.1 | 33141000-0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sprzet medyczny jednorazowego uzytki
B.II.1.b.1.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
sprzet medyczny wieloorazowego uzytki | 33190000-8
B.II.1.b.1.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
wyposażenie medyczne | 33190000-8
B.VI.2.c |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
odzież ochronna i robocza | 18110000-3
B.III.14 | 33190000-8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
dzierżawa i leasing sprzętu medycznego
koszt rodzajowy | zadania: | 2020 | 2021 | 2022 | 0
B.II.1.f.1.2 | 1,4,5,8,15 | 0 | 0 | 0 | 0
B.II.1.f. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
B.II.1.b.11 | 3,6,7, | 0 | 0 | 0 | 0
B.II.1.b.1.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
B.II.1.b.1.2 | 10,11,12,13,14,19 | 0 | 0 | 0 | 0
B.II.1.b.1.3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0
B.VI.2.c | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
B.III.14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0

## wymagania (hidden)
1. Proponowane kryteria ocen ofert oraz waga tych kryteriów i sposób punktowania
( oprócz zadań (47,48,49):
Cena – 80%
Czas dostawy – 20% według wzoru :
Termin dostawy( sukcesywne dostawy) :
>5 dni roboczych – 0%
3-5 dni robocze – 10%
2 dni robocze – 20%
2. Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane wyroby medyczne wymagań określonych przez Zamawiającego dla wszystkich zadań należy dołączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:
Karta(y) techniczna(e) producenta (KTP) które muszą jednoznacznie potwierdzić wszystkie szczegółowe wymagania opisu przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącego integralną część SIWZ oraz zapisy SIWZ – dla wszystkich zadań.
Instrukcja użytkowania/ obsługi, mycia, dezynfekcji sterylizacji dla asortymentu wielokrotnego i wielorazowego użytku. – poz. 8
Dokumenty producenta- karta folii i włóknin, laminatów z którego wykonany jest gotowy sterylny wyrób zestawu obłożeń pola operacyjnego, serwet, prześcieradeł, fartuchów – dla zadań
Certyfikat CE lub deklaracja zgodności, wpis do rejestru wyrobów medycznych zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o wyrobach medycznych.
kartę technicznej producenta wraz katalogiem wyrobu i instrukcję użytkowania -poz. 6
W przypadku braku wymaganych dokumentów Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do ich uzupełnienia;
ZAPISY DO UMOWY:
· Dostawy następować będą w ilości i asortymencie zgodnie z zamówieniami częściowymi Zamawiającego zgłaszanymi e-mailem w terminie ….dni robocze od daty otrzymania zamówienia.”
„Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wymaganym terminie.”
„Dostawy odbywać się będą na ryzyko i koszt Dostawcy do:
Magazynu Bielizny przy ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni
Magazynu Centralnego w lokalizacji przy ul. Powstania Styczniowego 1 w Gdyni w godzinach od 7:30 do 13:30
„Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 75% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów. Pozostałe 25% ilości asortymentu określonej w poszczególnych pozycjach pakietów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia takiej potrzeby. Z tytułu niewykorzystania ilości asortymentu nie przysługują Dostawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze.”
· Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian ilościowych zamawianego asortymentu w zakresie poszczególnych pozycji zamówienia zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Szpitali Pomorskich. Zamawiający będzie uprawniony do dowolnego zwiększania lub zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu przy zachowaniu cen jednostkowych wyszczególnionych w tabeli, pod warunkiem iż wartość umowy brutto NIE ULEGNIE ZMIANIE.
· Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całej wartości umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie względem Zamawiającego z tytułu konieczności wykorzystania pełnej ilości przedmiotu zamówienia
· Zamawiający zastrzega sobie prawo w momencie niewykorzystania całości asortymentu do przedłużenia terminu obowiązywania umowy.

## Arkusz1 (hidden)
zadanie 19.
Wymagania:
1. Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali wysokogatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta.
2. Zamawiający wymaga aby ramiona nożyczek były łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.
3. Zamawiający wymaga aby wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem.
4. Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia ppodlegały procesowi:
- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez PZH)
dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH
- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 - 134 stopnie Celcjiusza , niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacj
5. Gwarancja
- min 24 miesięcy gwarancji - 0 pkt
- 36 miesięcy gwarancji - 5 pkt
- 36 miesięcy gwarancji z możliwością zapewnienie procesu regeneracji* z 12 miesięczną gwarancją - 10 pkt
Proces regeneracji narzędzia chirurgicznego to proces przywrócenia pełnej jego sprawności funkcjonalnej i użytkowej polegającej na:
- całkowitym demontaż instrumentów i ich czyszczeniu, polerowaniu całej powierzchni instrumentów, naprawie typu: ostrzenie, przy zachowaniu bądź przywróceniu oryginalnego kształtu, wymianę części zamiennych, ulegających procesowi eksploatacji, wymianę wkł
5. Zamawiający wymaga aby wszystkie oferowane narzędzia spełniały normę EN ISO 7153-1. potwierdzone certyfiktem
6. Zamawiający wymaga aby narzędzia były oznaczone kodem Data marix czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowy, pozwalającym na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie.
7. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym oraz napisem określonym przez zamawiającego.
8. Dla potwierdzenia wymaganych parametrów i wymagań Zamawiający wymaga dostarczenia nastepujacych certyfikatów.
8.1. certyfikatu ISO 9001 : 2009 dla potwierdzenia jakości warunków procesu produkcyjnego oferowanych narzędzi.
8.2. certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego.
8.3 karty katalogowej/karty technicznej wraz ze zdjęciem oferowanego narzędzia, potwierdzającej wymagane parametry zawarte w opisie przedmiotu zamówienia i wymaganiach
9. Załączone dokumenty muszą być w języku polskim i jednozanacznie potwierdzać wymagania zawarte w SIWZ.
|  | 0 | 0
| 1 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0
| 4 | 0 | 0
| 5 | 0 | 0
| 6 | 0 | 0
| 7 | 0 | 0
| 8 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0
| 13 | 0 | 0
| 14 | 0 | 0
| 15 | 0 | 0
| 16 | 0 | 0
| 17 | 0 | 0
| 18 | 0 | 0
| 19 | 0 | 0