## Pakiety
Postępowanie nr 8/24 | [6 empty] | Załącznik nr 1 do SWZ
"Dostawa endoprotez dla oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej SPZZOZ w Gryficach"
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 1 - endoproteza bezcementowa szyjkowo - przynasadowa stawu biodrowego
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Trzpień w minimum 11 rozmiarach i 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na catej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, opcjonalnie trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo-wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo-trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus, lub Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami de rotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotawość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiający wysokie, podgłowowe cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką , bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Stożek trzpienia 12/14. W opcji: 120 szt., 20 szt., 10 szt |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20um), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo- wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek: ceramicznej, metalowej i PE. Wkładki panewkowe dostosowane do rosnących rozmiarów głów: 28mm, 32mm, 36mm i 40mm.Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 17 rozmiarach zewnętrznych od 38mm do 70mm. Czasza z 3 otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Pokrycie zewnętrzne w formie napylonej, porowatej warstwy tytanowej. Dostępna opcja czaszy z dodatkowym pokryciem HA. |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu, dostosowane do "rosnących" głów metalowych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 130 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Wkładki panewkowe wykonane z wysoce-usieciowanego (HXLPE) polietylenu stabilizowanego witaminą E, dostosowane do" rosnących" głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
5 | Głowy metalowe CoCro podwyższonej gładkości, dostosowane do artykulacji metal/metal, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 130 | szt. |  |  |  | 8% | 0
6 | Ostrza do napędów |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
7 | Głowy wykonane z ceramiki Biolox DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm i 40mm |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 2 - endoproteza bezcementowa stawu biodrowego
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
METAL/POLIETYLEN
1 | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwóch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, α = 125° o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Głowa metalowa - ze stopu CoCrMo, o średnicy 28 mm, 32 mm lub 36 mm, dostępna w 5 rozmiarach (S, M, L, XL, XXL). |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM ZA KOMPLET | [6 empty] | 0
CERAMIKA/POLIETYLEN
1 | Trzpień - ze stopu tytanu, prosty, bezcementowy, przynasadowy zwężający się w kierunku dystalnym, posiadający geometrię klina w dwuch płaszczyznach, w przekroju o kształcie prostokątnym z zaokrąglonymi krawędziami, z kanałem po obu stronach, pokryty powłoką porowatego tytanu(w cześci bliższej) z hydroksyapatytem lub porowatym tytanem(w cześci bliższej) z Si-DLC, kąt nachylenia szyjki α = 135°, α = 125° o stożku 12/14, trzpień w minimum 11 rozmiarach Lub Trzpień - przynasadowy bezcementowy, ze stopu tytanu, o owalnym przekroju. W części proksymalnej z przewężeniem szyjki zwiększającym zakres ruchu w stawie. W części dystalnej z wypolerowanym podcięciem ułatwiającym wprowadzenie oraz z dwoma kanałkami. Pokryty powłoką tytanu z hydroksyapatytem lub powłoką tytanu z Si-DLC. Kąt nachylenia szyjki α=130°, stożek trzpienia 12/14, trzpień w minimum 9 rozmiarach. |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Panewka - bezcementowa ze stopu tytanu pokrytego tytanem z hydroksyapatytem lub tytanem z Si-DLC, z wypustkami w postaci ząbków umożliwiającymi pierwotną stabilizację. Dostępna w wersji bezotworowej oraz z 3 otworami pod śruby kotwiczące z zaślepkami, o średnicy od 44mm do 70mm, panewka w minimum 14 rozmiarach, zapewniająca możliwość zamiennego stosowania wkładów polietylenowych i ceramicznych. |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Wkład polietylenowy - z UHMWPE z witaminą E, o średnicy wewnętrznej 28 mm, 32 mm lub 36 mm, standardowy lub antyluksacyjny o kącie kołnierza 15° ze znacznikiem. Wkład polietylenowy i panewka pakowane osobno. |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Głowa ceramiczna - Biolox delta , o średnicy 28 mm dostępna w 3 rozmiarach (S, M, L) oraz o średnicy 32 mm lub 36 mm dostępne w co najmniej w 4 rozmiarach (S, M, L, XL). |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM ZA KOMPLET | [6 empty] | 0
ELEMENTY DODATKOWE
1 | Wkręt panewkowy o średnicy 6,5 mm i długościach od 15 mm do 80 mm |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Trzpień rewizyjny - bezcementowy, ze stopu tytanu, w przekroju o kształcie prostokątnym, z zaokrąglonymi krawędziami, zwężający się w kierunku dystalnym, z rowkami po obu stronach, rozcięty w części dystalnej w kierunkach AP i ML. Pokryty powłoką porowatego tytanu oraz powłoką węglowo-krzemową. Kąt nachylenia szyjki 135°, występujący w wersji "high ofset", stożek trzpienia 12/14. Trzpień w minimum 9 rozmiarach o długościach co najmniej od 180 do 230 mm. |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)
`
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 3
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
I | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO DLA ALERGIKÓW
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna (lewa i prawa) wykonana z chromokobaltu pokryty ZrN przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu, pokryta ZrN, modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą pokryta ZrN do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ). Użyczenie instrumentarium na czas trwania zabiegu. |  | 10 | kpl. |  |  |  | 8% | 0
ELEMENTY 1 KOMPLETU
a | część udowa |  | 1 | szt.
b | część piszczelowa |  | 1 | szt.
c | wkładka polietylenowa |  | 1 | szt.
ELEMENTY DODATKOWE
d | Trzpień przedłużający |  | 1 | szt.
e | Podkładka augumentacyjna |  | 1 | szt.
RAZEM | [8 empty] | 0
II | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO CEMENTOWA
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Endoproteza cementowa, dwukłykciowa stawu kolanowego: Część udowa anatomiczna ( lewa i prawa ) wykonana z chromokobaltu przynajmniej w 7 rozmiarach dla każdej ze stron. Możliwość zaoferowania dodatkowych( oprócz standardowych) – wąskich rozmiarów elementu udowego. Część piszczelowa uniwersalna, wykonana z chromokobaltu , modularna ( nie związana na stałe z wkładką polietylenową) przynajmniej w 9 rozmiarach z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających i podkładek augmentacyjnych o grubościach 4mm i 8mm. Wkładka polietylenowa realizująca 3 stopniowe, fabryczne tyłopochylenie, dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm , przynajmniej w 5 rozmiarach dla każdej grubości. Sterylizowana promieniami beta. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej. Możliwość zastosowania wkładki pogłębionej lub rotacyjnej. W wersji ze stabilizacją tylną mocowana dodatkową śrubą do części piszczelowej. Resekcja części piszczelowej do wyboru: śródszpikowo lub zewnętrznie. Retrakcyjny pomiaru szpary stawowej w wyproście i zgięciu. Endoproteza musi dawać możliwość śródoperacyjnego wyboru wersji z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej ( bez użycia CT ) |  | 100 | kpl. |  |  |  | 8% | 0
ELEMENTY 1 KOMPLETU
a | część udowa |  | 1 | szt.
b | część piszczelowa |  | 1 | szt.
c | wkładka polietylenowa |  | 1 | szt.
ELEMENTY DODATKOWE
d | Trzpień przedłużający |  | 1 | szt.
e | Podkładka augumentacyjna |  | 1 | szt.
2 | Zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu- ręczny, hermetyczny ( niewymagający użycia pompy próżniowej) z cementem (1x 40g) z gentamycyną) umieszczonym fabrycznie wewnątrz zestawu |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Cemex system genta z antybiotykiem 40g |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Ostrza do piły |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
III | ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Trzpień endoprotezy bezcementowej, ze stopu tytanu, w 1/3 bliższej pokryty napyleniem porowatym z czystego tytanu. Trzpień w części bliższej zaopatrzony w dwa łukowato wygięte „skrzydła” gwarantujące stabilność. Stożek konusa 12/14. Offset zmienny wraz ze wzrostem rozmiaru trzpienia. Dostępny w opcji trzpień o kącie szyjkowo – trzonowym 128 stopni i zwiększonym offsecie o 6mm w stosunku do trzpieni standartowych. Trzpień min. w 11 rozmiarach, od 10 mm do 21 mm, skok co 1 mm. |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Endoproteza stawu biodrowego- trzpień ze stopu tytanu, w kształcie podwójnego klina, stożek 12/14 , w części bliższej napylany porowatą okładziną z czystego tytanu. Wyposażony proksymalnie w dodatkowe elementy antyrotacyjne. System oferuje dwa typoszeregi- standardowy oraz o zwiekszonym o 6 mm offsecie. Długość trzpieni w 13-u rozmiarach |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Głowy metalowe, średnica 28 mm, 32 mm, 36 mm,40 mm w pięciu rozmiarach, konus 12/14 |  | 120 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Głowy ceramiczne biolox delta, średnica 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm, w trzech rozmiarach, konus 12/14 |  | 30 | szt. |  |  |  | 8% | 0
5 | Panewka, typ press- fit z możliwością mocowania 3 śrubami, opcja panewki press-fit bez otworów. Materiał: stop tytanu, część zewnętrzna napylona czystym tytanem o porowatej strukturze. Średnica od 44 do 68mm co 2mm. |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
6 | Śruby: Materiał: stop tytanowy. Rozmiary: Ø 6,5mm, długość od 16 do 44mm, co 4mm |  | 30 | szt. |  |  |  | 8% | 0
7 | Wkłady do panewek, symetryczne polietylen wzmocniony, na głowe 32 mm do panewek 48mm-68mm |  | 30 | szt. |  |  |  | 8% | 0
8 | Wkłady do panewek, kształt: symetryczny, asymetryczny lub z tzw. okapem ( posterior wall), materiał: polietylen stabilizowany witaminą E, crosslinkowany . Rozmiary: średnica wewn. 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm. |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
9 | wkład do panewki ceramiczny, biolox delta, kształt symetryczny, rozmiary średnica wewn. 28 i 32 , 36 i 40 mm |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
10 | Ostrza do piły |  | 200 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
IV | ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO ROTACYJNO - ZAWIASOWA
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Endoproteza stawu kolanowego rotacyjno-zawiasowa. Komponent udowy przynajmniej w trzech rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Bloczki dystalne jak i tylno-dystalne o grubościach 4mm, 8mm, 12mm zapewniające uzupełnienie ubytków kostnych po stronie udowej Komponent piszczelowy uniwersalny przynajmniej w trzech rozmiarach z możliwością dokręcenia przedłużek offsetowych zarówno w wersji cementowanej jak i bezcementowej przynajmniej w dwóch długościach i trzech średnicach dla każdej wersji. Podkładki augmentacyjne pod komponent piszczelowy o grubościach 4mm, 8mm, 12mm, 16mm. Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na ścieranie o grubościach od 10mm do 24mm ze skokiem co 2mm.Rzepka dostępna w sześciu rozmiarach. Korki polietylenowe do cementu. Endoproteza musi zapewniać możliwość wykonywania wahań rotacyjnych +/- 12 stopni oraz współpracować z posiadanym przez Zamawiającego kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). Skład kompletu: Komponent udowy 1 szt., Komponent piszczelowy 1 szt., Przedłużka udowa cementowana 1 szt., Przedłużka udowa bezcementowa 1 szt., Bloczek udowy dystalny 1 szt., Bloczek udowy tylno-dystalny 1 szt., Przedłużka piszczelowa bezcementowa 1 szt., Przedłużka piszczelowa cementowana 1 szt., Podkładka piszczelowa 1 szt., Łącznik udowy 1 szt., Polietylen1 szt. Korek polietylenowy do cementu – 1 szt. |  | 2 | kpl. |  |  |  | 8% | 0
ELEMENTY 1 KOMPLETU
a | Komponent udowy |  | 1 | szt.
b | Komponent piszczelowy |  | 1 | szt.
c | Przedłużka udowa cementowana |  | 1 | szt.
d | Przedłużka udowa bezcementowa |  | 1 | szt.
e | Bloczek udowy dystalny |  | 1 | szt.
f | Bloczek udowy tylny |  | 1 | szt.
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa |  | 1 | szt.
h | Przedłużka piszczelowa cementowana |  | 1 | szt.
i | Podkładka piszczelowa |  | 1 | szt.
j | Łącznik udowy |  | 1 | szt.
k | Polietylen |  | 1 | szt.
RAZEM | [8 empty] | 0
V | ENDOPROTEZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego. Część udowa: wykonana z chromokobaltu , anatomiczna, dostępna w minimum 7 rozmiarach (dla każdej ze stron), możliwość zastosowania przedłużek offsetowych zarówno cementowanych (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowych (średnica od 12mm do 20 mm) . Podkładki uzupełniające ubytki zarówno w części dystalnej jak i tylnej. Część piszczelowa: wykonana z chromokobaltu, uniwersalna , przynajmniej w 11 rozmiarach , przedłużki offsetowe cementowane (średnica od 12 mm do 18mm) jak i bezcementowe (średnica od 11 mm do 20mm). Półpodkładki uzupełniające ubytki o grubościach 5mm,10mm,15mm. Wkładka polietylenowa: dostępna w grubościach 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 24mm, 28mm, 32mm mocowana dodatkową śrubą do tacy piszczelowej, realizująca trzystopniowe fabryczne tyłopochylenie. Rzepka dostępna w 4 rozmiarach. Instrumentarium musi współpracować z kinematycznym systemem nawigacji komputerowej (bez użycia CT). |  | 2 | kpl. |  |  |  | 8% | 0
ELEMENTY 1 KOMPLETU
a | Komponent udowy |  | 1 | szt.
b | Komponent piszczelowy |  | 1 | szt.
c | Przedłużka udowa cementowana |  | 1 | szt.
d | Przedłużka udowa bezcementowa |  | 1 | szt.
e | Bloczek udowy dystalny |  | 1 | szt.
f | Bloczek udowy tylny |  | 1 | szt.
g | Przedłużka piszczelowa bezcementowa |  | 1 | szt.
h | Przedłużka piszczelowa cementowana |  | 1 | szt.
i | Podkładka piszczelowa |  | 1 | szt.
j | Łącznik udowy |  | 1 | szt.
k | Polietylen |  | 1 | szt.
RAZEM | [8 empty] | 0
X | PODSUMOWANIE PAKIETU NR 3 | [5 empty] | RAZEM I, II, III, IV, V |  | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 4 - endoproteza bezcementowa pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
A | Trzpień prosty, tzw klin stożkowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w cześci bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w roziarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku 11.3/12.5 mm Trzpień posiada zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostepności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior - w tym komplet odpowiednich poważek w standardowym instrumentarium). Trzpień rewizyjny stożkowy o kącie stożka 2 stopni o mocowaniu press-fitowym w części diaphisalnej kanału kości udowej w co najmniej 3 długościach i 8 grubościach. Część proksymalna wykonana ze stopu tytanu pokrytego porowatą okładziną tytanową i napylaną hydroksyapatytem w co najmniej 4 długościach ze zmiennym offsetem w co najmniej 7 grubościach, łączenie części proksymalnej z dystalną za pomocą śruby. Głowa metalowa o średnicach 22mm, 28mm, 32mm, każda przynajmniej w 3 rozmiarach długości szyjki; tzw. duża głowa metalowa o średnicy 36mm,40mm,44mm wysokopolerowana (technologia LFIT) przystosowana do wkładek polietylenowych, w 3 długościach szyjki. System pozwalający na zaopatrzenie pacjenta głową metalową 44mm do panewki 54mm. Panewka drukowana w technologii 3D w rozmiarach od 42 do 66 mm skok co 2 mm. bezcementowa sferyczna typu press-fit , tytanowa, pokryta hydroksyapatytem w rozm. średnicy zewnętrznej od 40 do 72mm (skok co 2mm). Wkładka polietylenowa bezokapowa lub z 10 stopniowym okapem o rozmiarach wewnętrznych 22, 28, 32mm. oraz 36mm, 40mmmi 44mm Polietylen poddany procesowi (gamma; 9 Mrad; 3 dawki x 3 Mrad) i kolejno trzykrotnie wyżarzanego (temp. 130 st) w wyniku naprzemiennego, sekwencyjnego procesu, sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu. Wkładka do panewki dwumobilna - antyluksacyjna w opcji cementowanej i press-fitowej. System wkładek chromokobaltowych implantowanych w czaszach tytanowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu zatrzaskowego, umozliwających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. Półzwiązana proteza panewki stawu biodrowego, złożona z dwóch komponentów umożliwiających dwuosiową artykulację. Panewka z pressfitem brzeżnym w rozmiarach od 40 do 72 mm skok co 2mm
1 | Trzpień prosty 12 rozmiarów dla każdego kąta 127 i 132 |  | 120 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Trzpień rewizyjny |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Część proksymalna |  | 25 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Głowa |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
5 | tzw. duża głowa |  | 60 | szt. |  |  |  | 8% | 0
6 | Głowa ceramiczna 28,32,36mm |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
7 | Panewka press-fit pressfit brzeżny(otworowa, bezotworowa) |  | 70 | szt. |  |  |  | 8% | 0
8 | Panewka przestrzenna press-fit drukowana 3D (otworowa, bezotworowa) |  | 60 | szt. |  |  |  | 8% | 0
9 | Wkładka polietylenowa (rozm. 22, 28, 32) (36,40,44) |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
10 | Wkładka ceramiczna |  | 2 | szt. |  |  |  | 8% | 0
11 | Wkładka antyluksacyjna w opcji cementowanej do dna panewki i presfitowej do panewki tytanowej,cementowana w rozmiarach 44-60mm, skok co 2mm, do zastosowania na głowy 22,2; 28,32mm |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
12 | Wkładka chromokobaltowa do tytanowej panewki bezcementowej |  | 6 | szt. |  |  |  | 8% | 0
13 | Wkładka polietylenowymi do wkładu chromokobaltowego |  | 6 | szt. |  |  |  | 8% | 0
14 | Zaślepka panewki |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
15 | Wkręty do czaszy panewki |  | 100 | szt. |  |  |  | 8% | 0
16 | Zaślepka panewki drukowanej |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
17 | Wkręty do czaszy panewki drukowanej |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
18 | Ostrza do piły |  | 120 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 5 - system alloplastyki kolana pierwotny, rewizyjny, zawiasowy
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
A | Endoproteza pierwotna kłykciowa dostępna w wersji cementowanej i bezcementowej: Element udowy jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej, anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, z podniesioną o 7° przednią częścią, zapobiegającą tzw. notching – nadmiernemu naciskowi implantu na warstwę korową przedniej części uda, w 8 rozmiarach dla każdej ze stron w wersjach pozwalających na zachowanie lub usunięcie więzadła krzyżowego tylnego. Technika tylnoreferencyjna. - Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach, taca piszczelowa pierwotna standardowa. - Element piszczelowy modularny, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, dostępny w 8 rozmiarach uniwersalny do tzw. trudnych kolan, z możliwością dokręcenia przedłużek cementowanych i zastosowania bloczków uzupełniających ubytki kostne. - Element piszczelowy pokryty tytanem o budowie przestrzennej z czteroma pegami zlokalizowanymi obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej - Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzany (temp. 130 st), sterylizowany nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w 3 wersjach: CR (bez stabilizacji), PS (z tylną stabilizacją), CS (o zwiększonej stabilizacji w płaszczyźnie czołowej, bez konieczności usuwania PCL ). Wkładka mocowana do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. Wszystkie wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm. W wersji PS oraz CS możliwość zastosowania wkładek 22mm i 25mm. -Trzpienie śródszpikowe cementowane do elementu piszczelowego uniwersalnego, wykonane z CoCr do tzw. trudnych piszczeli. 3 rozmiary (9mm/100mm, 12mm/100mm, 12mm/50mm). - Płyta piszczelowa w całości wykonana z polietylenu w 4 grubościach (9, 11, 13, 16 mm) zarówno w wersji PS, jak i CS dla wszystkich 8 rozmiarów elementu udowego pozwalająca na dobór implantu w zależności od śródoperacyjnej oceny klinicznej pacjenta. Implantacja płyty (cementowana taca piszczelowa-monoblok) możliwa przy zastosowaniu tylko trzech dodatkowych narzędzi. - Komponent rzepkowy w opcji symetrycznej i niesymetrycznej (po 5 rozmiarów) wykonany z tego samego polietylenu, co wkładka piszczelowa.
B | Endoproteza rewizyjna modularna, cementowana, anatomiczna. Mocowanie do kości zarówno elementu udowego, jak i piszczelowego oparte na trzpieniach śródszpikowych. Za pomocą mimośrodowych elementów dystansujących (offsetów) dopasowuje się właściwie położenie komponentów, jak i zapewnia właściwe umieszczenie trzpieni w kanale szpikowym. System umożliwia zastosowanie podkładek pod płytę piszczelową oraz bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Wkładka piszczelowa posiada dodatkową stabilizację do płyty za pomocą trzpienia. -Element udowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), anatomiczny (prawy i lewy) w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, jednopromieniowy w łuku funkcjonalnym zakresu zgięcie-wyprost 10-110 stopni dla osi przebiegającej w linii przeznadkłykciowej lub równolegle do niej w tylnej części kłykci kości udowej. -Element piszczelowy wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr), modularny w 8 rozmiarach. -Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego radiacyjnie, wyżarzanego (temp. 130 st), sterylizowanego nieradiacyjnie, w plazmie gazu, w grubościach od 9 do 31 mm (9 wysokości w 8 rozmiarach). -Trzpienie śródszpikowe wykonane z tytanu w długościach 100 i 150 mm, i średnicach od 10 do 25 mm. Możliwość zastosowania tzw .extenderów czyli przedłużaczy trzpieni o 25, 50 mm. - Podkładki pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm , mocowane za pomocą mechanizmu blokującego - Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubościach 5,10, 15 mm oraz tylne o grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą śruby. - Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi o 2,4,6,8 mm, zarówno w elemencie piszczelowym jak i udowym
C | Endoproteza półzwiązana zawiasowa rewizyjna. System oparty na obrotowym mechanizmie zawiasowym. Część kłykciowa anatomiczna : lewa, prawa po 5 rozmiarów. Trzpień niecementowany-tytanowy w 2 rozmiarach 80 i 155mm długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm, potem rozmiary 21 i 23 mm). Trzpień cementowany CoCr w 2 rozmiarach 80 i 155mm długości i średnicy 11-19mm (skok co 1mm, potem rozmiary 21 i 23 mm). Część piszczelowa modularna w 4 rozmiarach. Wkładka polietylenowa w 2 rozmiarach, każdy z rozmiarów dostępny w 5 wysokościach. Podkładki augmenty pod element piszczelowy wykonane z CoCr występują jako bloki połówkowe oraz jako bloki pełne w grubościach 5 i 10 mm, mocowane za pomocą cementu do tacy piszczelowej. Podkładki augmenty pod element udowy wykonane z CoCr - dystalne o grubości 10mm, mocowane do implantu udowego za pomocą śruby. Mimośród wykonany z CoCr pozwalający na zróżnicowanie osi i poprawne dopasowanie elementu udowego o 4mm (instalowane do elementu udowego). System zawiasowy, składający się z piszczelowego mechanizmu obrotowego, kompletu 4 uszczelek, osi łączącej udo/piszczel. Ostrze jednorazowe do napędu ortopedycznego.
1 | Element udowy cementowany pierwotny PS/CR |  | 60 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Element udowy niecementowany pierwotny PS/CR |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Element udowy cementowany rewizyjny TS |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Element piszczelowy pierwotny cementowany |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
5 | Element piszczelowy cementowany uniwersalny |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
6 | Element piszczelowy z pegami |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
7 | Wkładka piszczelowa CR/PS/CS |  | 105 | szt. |  |  |  | 8% | 0
8 | Wkładka piszczelowa rewizyjna TS |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
9 | Trzpienie stabilizujące cementowane, niecemnetowane |  | 40 | szt. |  |  |  | 8% | 0
10 | Podkładki piszczelowe- augmenty 5 i 10 mm |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
11 | Podkładki udowe- augmenty |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
12 | Offsety – mimośrody |  | 15 | szt. |  |  |  | 8% | 0
13 | Taca piszczelowa polietylenowa PS/CS |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
14 | Rzepka symetryczna. |  | 2 | szt. |  |  |  | 8% | 0
15 | Ostrze jednorazowe do napędu. |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
16 | Rewizyjno/zawiasowy element udowy |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
17 | Rewizyjno/zawiasowy element piszczelowy |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
18 | Rewizyjno/zawiasowa wkładka piszczelowa |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
19 | Rewizyjno/zawiasowy bloczek udowy – podkładka, augment |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
20 | Rewizyjno/zawiasowa podkładka piszczelowa, augment |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
21 | Rewizyjno/zawiasowa przedłużka – trzpień stabilizujący (udo/piszczel w opcji cementowanej i bezcementowej |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
22 | Rewizyjno/zawiasowy offset – mimośród |  | 3 | szt. |  |  |  | 8% | 0
23 | Rewizyjno/zawiasowy element rotacyjny, element rotacyjny poresekcyjny |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
24 | System uszczelek polietylenowych do: systemu rewizyjno – zawiasowego, systemu poresekcyjnego umiemożliwiający kontakt metal-metal w obrębie „zawiasu” |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
25 | Oś do systemu rewizyjno – zawiasowego, oś poresekcyjna |  | 5 | szt. |  |  |  | 8% | 0
26 | Uzupełnienia nasady bliższej i dalszej kolana drukowane w tech. 3D |  | 2 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 6 - endoproteza cementowa pierwotna i rewizyjna stawu biodrowego
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Panewka cementowa z polietylenu wysokousieciowianego z kołnirzem dla artykulacji z głowam 22,2 ,28, 32, 36 i 40 mm wyposażona w dystansery z PMMA o wysokości 2 lub 3 mm |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Panewka zatrzaskowa w rozmiarach 44 - 60 co 2 mm, dla głów 22,28 i 32 mm |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Czasza bipolarna w rozmiarach 41mm -72mm. Do rozmiaru 56 skalowania co 1mm.Dostosowana do głów wewnętrzych 28mm (od rozmiaru 44), głowa wewnętrzna zatrzaskiwana dzięki wbudowanemu pierścieniowi polietylenowemu, mocowane bez demontażu czaszy |  | 30 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Głowa protezy ze stopu CoCr w czterech wielkościach długości szyjki w średnicach 22mm , 28mm , 32 mm |  | 120 | szt. |  |  |  | 8% | 0
5 | Głowa o średnicy 36 i 40 mm |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
6 | Trzpień cementowany stalowy wysokopolerowany, bezkołnierzowy w kształcie klina, z centralizerem w 9 rozmiarach do wyboru i 3 wielkościach ofsetu 35,5 -37,5 -44mm. |  | 130 | szt. |  |  |  | 8% | 0
7 | Trzpień rewizyjny cementowy wysokopolerowany w długościach 200, 220, 240 i 260 mm w ofsecie 44 mm |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
8 | Korek dokanałowy wykonany z PMMA w średnicach 8mm -18mm |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
9 | Cement kostny z 2 antybiotykiem (Tobramycyną) nie mniej niż 40g o wydłużonym czasie wiązania |  | 150 | szt. |  |  |  | 8% | 0
10 | Cement kostny o wysokiej gęstości z gentamycyną, 40g |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
11 | Cement kostny o wydłużonym czasie wiązania - 40g |  | 300 | szt. |  |  |  | 8% | 0
12 | System do płukania kanału szpikowego i loży panewkowej typu "pulse lavage"- składający się z zespołu napędowego-płucząco ssącego, z wbudowanym autonomicznym systemem zasilania, jednorazowy, pakowany sterylnie oraz dodatkowo szczoteczki. |  | 300 | szt. |  |  |  | 8% | 0
13 | Końcówki do płukania |  | 300 | szt. |  |  |  | 8% | 0
14 | Kabel z plombą |  | 40 | szt. |  |  |  | 8% | 0
15 | Kabel |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
16 | Plomba |  | 20 | szt. |  |  |  | 8% | 0
17 | Płyta do złamań okołoprotezowych prosta |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
18 | Zaślepka do płyty prostej |  | 10 | szt. |  |  |  | 8% | 0
19 | Płyta hakowa |  | 4 | szt. |  |  |  | 8% | 0
20 | System do mieszania cementu manualny i przy użyciu napędu |  | 300 | szt. |  |  |  | 8% | 0
21 | System do mieszania cementu do TKA |  | 300 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)
FORMULARZ CENOWY
PAKIET NR 7 - endoproteza cementowa stawu biodrowego z głową bipolarną
Lp | Rodzaj asortymentu | Nazwa handlowa | Ilość | Jm | Nr katalogowy | Producent | Cena jednostkowa brutto | Stawka Vat w % | Wartość brutto
1 | Trzpień cementowany typu Muller, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący w kanale szpikowym, wykonany ze stopu CoCr w 10 rozmiarach. Pionowe żebrowanie zwiąkszające powierzchnię kontaktu z cementem. Stożek trzpienia w standardzie Eurokous (12/14) |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
2 | Czasza bipolarna wykonana ze stopu CoCr z wewnętrznym wkładem polietylenowym dostosowanym do głów 28mm. Średnica zewnętrzna czaszy od 38mm do 62mm ze skokiem co 1mm. Podwójny mechanizm mocowania głowy metalowej w czaszy: zatrzaskowy we wkładce PE i polietylenowy pierścień mocujący |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
3 | Głowy metalowe CoCr o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm,32mm, 36mm, w 4 długościach szyjki; montowane śródoperacyjnie wewnątrz czaszy bipolarnej (nie zatrzaśnięta fabrycznie) |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
4 | Uniwersalny korek kanałowy wykonany z polietylenu pasujący do wszystkich rozmiarów kanału |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
5 | Ostrza do pił |  | 50 | szt. |  |  |  | 8% | 0
RAZEM | [8 empty] | 0
…………………………………………………........................................ (Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowalnym podpisem elektronicznym)