## Sterylizator parowy
Załącznik Nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Przedmiot zamówienia |  | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto | VAT % | Cena jednostkowa brutto
Sterylizator parowy |  | 1
Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametry oferowane (podać)
I. | WYMAGANIA OGÓLNE
1. | Nazwa oferowanego urządzenia
2. | Wykonawca/Producent
3. | Model/typ
4. | Numer katalogowy
5. | Rok produkcji 2022 r.
6. | Kraj pochodzenia
II. | WYMAGANIA TECHNICZNE | WYMAGANE |  | Oferowane (Podać/Opisać)
1. | Sterylizator parowy 8 jednostek wsadu (600litrów) z zapisem i wydrukiem procesów i rejestratorem danych. | Tak | Podać
2. | Sterylizator przelotowey do zabudowy w dwie ściany | Tak | Podać
3. | Konstrukcja sterylizatora spełniająca wymagania normy PN EN 285, | Tak | Podać
4. | Urządzenie oznaczone znakiem CE z notyfikacją dla wyrobów medycznych | Tak | Podać
5. | Wyposażony w wózek wsadowy 2-półkowy o perforowanych półkach | Tak | Podać
6. | 2 wózki transportowe bez regulacji wysokości blatu, kompatybilne z wysokością komory załadunku, 20 koszy ½ wsadu | Tak | Podać
7. | Komora, płaszcz grzejny komory, drzwi komory, wewnętrzne instalacje parowe, rama i panele zewnętrzne wykonane ze stali kwasoodpornej | Tak | Podać
8. | Wbudowana, automatyczna, elektryczna wytwornica pary wyposażona w zbiornik rezerwowy wody zdemineralizowanej | Tak | Podać
9. | Automatyczny system degazacji wody zdemineralizowanej oraz automatyczny system czyszczenia | Tak | Podać
10. | Minimum 6 programów do sterylizacji w temperaturze 121°C, 134°C | Tak | Podać
11. | Frakcjonowana próżnia wstępna | Tak | Podać
12. | Program test Bowie – Dick | Tak | Podać
13. | Program testu szczelności | Tak | Podać
14. | Programowanie czasu automatycznego rozpoczęcia pracy przez sterylizator (wykonanie testu szczelności i programu rozgrzewającego). | Tak | Podać
15. | Komunikaty o błędach wyświetlane w języku polskim | Tak | Podać
16. | Wyświetlanie aktualnego etapu procesu i czasu pozostałego do jego zakończenia | Tak | Podać
17. | Automatyczna archiwizacja wszystkich raportów i wykresów procesu w sterowniku sterylizatora. | Tak | Podać
III. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | WYMAGANE |  | Oferowane (Podać/Opisać)
1. | Gwarancja producenta - min. 24 m-cy od daty dostawy | Tak | Podać
2. | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak | Podać
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | Podać
4. | Dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR) wraz z wypełnionym paszportem oraz deklaracją zgodności CE. | Tak | Podać
5. | Przegląd wg zaleceń producenta w trakcie trwania gwarancji na koszt Wykonawcy (minimum 2 przeglądy) | Tak | Podać

## Zintegrowana Sala Operacyjna (hidden)
Platforma integracyjna Sali operacyjnej oraz wykładowej , sterowania oraz dwukierunkowego przekazu sygnału adio-wideo
Certyfikat CE
Rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016.
Urządzenia sterujące zainstalowane na salach operacyjnych posiadałają certyfikat urządzenia medycznego IEC 60601-1-2, MDD 93/42/EEC
Software w języku polskim
Platforma integracyjna Sali operacyjnej/wykładowej - SwitchPoint Infinity® 3 light - 2 sztuki
System sterowania - centralny punkt kontroli i integracji kompatybilnego wyposażenia, sprzętu audio, wideo oraz przekierowania danych, jak również jako system telekonferencji dla personelu medycznego
Modułowy system (możliwośc wymiany kartsygnałów wejściowych i wyjściowych) wideo routera AV kompatybilny ze standardowymi sygnałami wideo: m.in.: Composite, S-Video, 3G HD-SDI, DVI
Konfiguracji min. 8 wejść/wyjść sygnałowych wide możliwych w standardach: o Composite o DVI o DVI - D o DVI - D o DVI - I o RGBHV o 3G HD-SDI o DVI o cyfrowe optyczne 4xLC o SoG (FastScan)
Moduł wideo routera AV kompatybilny z sygnałami wideo o możliwie najwyższej dostępnej rozdzielczości, min. 1080p
Parę głośników zainstalowanych na ścianie lub suficie
Sterowanie urządzeniami zintegrowanymi z systemem: SDC3, kamera 1488, źródło światła L9000, PTZ, kamera w lampie operacyjnej, pompa CrossFlow, waporyzacja CrossFire
Zarządzanie cyfrowymi danymi medycznymi
Zarządzanie połączeniami konferencyjnymi
Moduł generowania złożonego cyfrowego sygnału wideo typu PIP (obraz w obrazie) i PbP (obraz obok obrazu) komponowanego z dwóch dowolnie wybranych źródeł sygnałów wideo podłączonych do systemu wyświetlania/przekierowania go do wszystkich wybranych odbiorników/wyjść wideo (monitory, ekran naścienny, rejestrator, wyjścia dla transmisji konferencyjnej)
Programowanie nastaw/profili użytkownika, 288 zaprogramowanych nastaw konfiguracji systemu
Dla zapewnienia bezpieczeństwa operowanego pacjenta system integracji iSuite zapewni możliwość przeprowadzenia zabiegu operacyjnego w wypadku awarii lub braku zasilania wideoroutera – wyświetlanie obrazu z preferowanego głównego źródła sygnału wideo na min. dwóch monitorach.
System routera wraz z dedykowanym okablowaniem (audio/wideo/IT) zainstalowanym w obrębie sali operacyjnej - zapewnia bezstratne przetwarzanie i przekierowywanie sygnałów wideo o rozdzielczości do 1200p bez żadnych opóźnień.
Otwarta architektura wideoroutera umożliwia prostą rekonfigurację poszczególnych modułów urządzenia wpóźniejszym czasie (wymiana kart sygnałowych)
System umożliwia równoległą obsługę sygnałów wideo pochodzących z następujących źródeł: • kamera endoskopowa, • kamera w lampie operacyjnej • kamera obserwacyjna PTZ, • cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi (2 kanały cyfrowe), • komputer PACS/HIS (m.in. UltraViol DiCO 1M 40”), • kodek wideokonferencyjny. • ramię C
System umożliwi równoległą obsługę sygnałów wideo min. 1080p50 transmitowanych do min. następujących odbiorników/wyświetlaczy: • monitor pola operacyjnego (min. 2szt.), • wielkoformatowy monitor ścienny, • cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi (2 kanały cyfrowe), • kodek wideokonferencyjny
Router AV umożliwia zaawansowany routing sygnałów audio dla następujących urządzeń: o bezprzewodowe mikrofony sali operacyjnej, o moduł kodeka konferencyjnego, o zewnętrzny odtwarzacz typu MP3, o zewnętrzny komputer zintegrowany z systemem routera AV, o cyfrowy system zarządzania danymi medycznymi.
Komputer sterujący 2 sztuki
System wyposażony w centrum sterowania (stacja instrumentariuszki) składające się z dotykowego monitora sterującego LCD 22", klawiatury i myszy, zainstalowane na uchwycie naściennym lub w dedykowanej stacji dokumentacyjnej na sali operacyjnej
Dotykowy monitor sterujący o przekątnej min. 22” i rozdzielczości natywnej min. 1680 x 1050
Możliwość przyłączenia dotykowych monitorów sterujących do medycznego routera min. 2 szt.
Wbudowany moduł zarządzalnego przełącznika KVM (klawiatura, ekran, mysz) pozwalający na integrację i zarządzanie min. 3 zewnętrznymi komputerami np. komputer pielęgniarki koordynującej, komputer danych PACS, stacja komputerowego wspomagania chirurgicznego
Pełna integracja (audio, wideo, sterowanie) z wideoruterem
System operacyjny nie gorszy i nie starszy niż MS Windows 7 Pro 64bit lub najnowszy dostępny na rynku krajowym w dniu oddania systemu do użytkowania
Komputer posiadający minimum procesor 2 rdzeniowy (min 2,5 GHz) i min 2GB RAM, pojemność dysku twardego min. 500 GB, zintegrowana karta dźwiękowa, graficzna, karta sieciowa 10/100/1000Mb. – niniejszy opis należy traktować jako opis „benchmarkowego” produktu na dzień sporządzania niniejszego dokumentu. Parametr ten należy odnieść do parametrów sprzętu komputerowego w dniu oddania
Lokalizacja komputerów – sala operacyjna/ sala konferencyjna
Kamera obserwacyjna PTZ – kamera naścienna obrotowa z dużym powiększeniem optycznym umożliwiająca obserwację dowolnej części sali operacyjnej - 1 sztuka sala operacyjna
Pełna integracja (wideo, sterowanie) kamery obserwacyjnej z wideoruterem
Możliwość wprowadzenia przez użytkownika dowolnego tekstu wyświetlanego na obrazie z kamery
Rozdzielczość sygnału wideo min. 1080i
Typ sygnału wideo: HD-SDI
Zakres obrotu: min. 350°
Zakres pochylenia: min. 120°
Prędkość max. obrotu/pochylenia: 60°/s
Powiększenie optyczne: min. 18x
Powiększenie całkowite (optyczne+cyfrowe): min. 72x
Min. zakres kąta widzenia: 4 do 55 stopni
Min. czułość: 6 luxów
Możliwość zapamiętania 5 pozycji kamery
Możliwość montażu kamery w pozycji standardowej lub odwróconej
Statyw do kamery PTZ
Szpitalna Platforma Telekonferencyjna - Connect Suite
System umożliwiający obsługę oraz uzyskiwanie dostępu do telekonferencji (wideokonferencji), a także do transmisji na żywo obrazu i sygnału dźwiękowego między pomieszczeniami znajdującymi się zarówno na terenie placówki służby zdrowia, jak i poza nią. System przeznaczony jest do użytku przez personel medyczny.
Platforma Telekonferencyjna umożliwia nawiązywanie połączeń konferencyjnych z max. jakością 1080p: • sala operacyjna-sala operacyjna, • sala operacyjna-sala konferencyjna w obrębie szpitala jak również poza szpitalem. Ponadto platforma zapewnia: • realizację przekazu audio-video z sali operacyjnej do dowolnych stacji roboczych w sieci szpitalnej (jednoczesny przekaz do wielu odbiorców w trybie Multicast), • zdalny monitoring sal operacyjnych z dowolnej stacji roboczej w sieci szpitalnej: o zdalny wybór źródła sygnału wideo danej sali operacyjnej, o zdalne sterowanie kamerą podglądową PTZ.
Platforma Telekonferencyjnadaje możliwość nawiązywania połączeń z salą operacyjną bądź też odbierania przekazu audio-wideo z sali operacyjnej z poziomu przeglądarek internetowych
Platforma Telekonferencyjna zarządza połączeniami wideokonferencyjnymi realizowanymi przez platformy integracji sal z zainstalowanym modułem kodeka.
Z Platforma Telekonferencyjną dostarczane są aplikacje zainstalowane na dedykowanym serwerze, który należy podłączyć w serwerowni szpitala.
Sala operacyjna oraz wykładowa zostaną wyposażone w moduył kodeka telekonferencyjnego zlokalizowanego w miejscu instalacji routera audio-wideo.

## Wózek do integracji (hidden)
ITD - wózek aparaturowy z atestem medycznym
Wózek jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół
Minimum 3 półki z regulowaną wysokością, szerokość półki max 45 cm
Listwa zasilająca z min. 10 gniazdami
Ramię wózka umieszczone centralnie o dł. min, 700 mm
Możliwośc ustawiania monitora w min. 3 płaszczyznach
Transformator izolacyjny wbudowany w ramę wózka