## pakiet 1
Załącznik nr 1.1
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 1 - Koszulki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiar 4F do 6F (co 1); Długość od 5,5 cm do 13 cm; Prowadnik nitinolowy 0,018; Silikonowa zastawka (budowa heliksalna) z możliwością zdjęcia; Rozszerzacz o temperowanej końcówce; Duża odporność na załamania; Koszulka z elastycznego polimeru z hemostatyczną zastawką; |  | szt. | 150
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 2
Załącznik nr 1.2
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2 - Cewniki diagnostyczne typu Berman
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik Bermana do angiografii z otworami znajdującymi się proksymalnie do balonu rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F. Cewnik Berman do angiografii okluzyjnej z otworami znajdującymi się dystalnie do balonu, rozmiar: 4F, 5F Na końcu dystalnym cewnika znajduje się balon |  | szt. | 60
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 3
Załącznik nr 1.3
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 3 - Cewniki diagnostyczne typu Wedge
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik z pojedynczym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F; 5F; 6F; 7F; 8F. Długość: 60 -110 cm; Cewnik z podwójnym kanałem pomiaru ciśnienia, rozmiar: 4F/110cm Na końcu dystalnym cewnika znajduje sie balon max 6-7-9-10mm |  | szt. | 80
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 4
Załącznik nr 1.4
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 4 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu 40, 60 mm Długość cewnika balonowego 80, 110 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 profil 7F Średnica balonu: 14,15, 16, 18, 20, 22, 25 Maksymalne ciśnienie rozprężania (RBP): 6 atm dla cewników o średnicy do 20mm i 5 atm dla cewników o większej średnicy Koszulka wprowadzająca do 12F |  | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 5
Załącznik nr 1.5
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 5 - Cewniki balonowe do septostomii u noworodków
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewniki do septostomii z otworem na prowadnik na dystalnym końcu. Introduktor 6F. Długość cewnika 50cm |  | szt. | 20
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 6
Załącznik nr 1.6
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 6 - Spirale do embolizacji PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Spirale odczepiane mechanicznie , pokryte na całej długości włóknami syntetycznymi , zwiększającymi powierzchnie wykrzepiania Średnice spirali 3 mm, 5 mm, 6,5 mm Wymagana ilość pętli od 3 do 5 Spirale bezpieczne w MR do maksymalnej wartości pola 1,5 Tesla System do kontrolowanego odczepiania Oplot spirali zabezpieczony przed zerwaniem |  | szt. | 50
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 7
Załącznik nr 1.7
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 7 - Zestaw dostarczający dla spirali PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Mechaniczny stalowy system uwalniający do spirali PDA, pokryty powłoką TFE na prowadniku długości 80 - 110 cm. Zestaw wprowadzający typu Van Andel 5F długości 7 cm z prowadnikiem 0,018" Cewnik prowadzący zbrojony 5F typu MPA długości od 65 do 80 cm z minimalnym wymaganym światłem wewnętrznym 0,041" |  | szt. | 50
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 8
Załącznik nr 1.8
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 8 - Cewniki diagnostyczne noworodkowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik typu pig tail prosty, pig tail kątowy, NIH wieloczynnościowy z jednym otworem, wieloczynnościowy z kilkoma otworami, wieńcowe bardzo delikatna giętka końcówka , bezpieczna dla serca noworodka Wymagane średnice każdego z nich 4F, a dla Piga i MP również 3F Długość - nie dłuższe niż 65 cm Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 600 psi |  | szt. | 150
……………………………………………………
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 9
Załącznik nr 1.9
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 9 - Koszulki
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Rozmiar 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 12F, 14F; długość od 11 cm Światło wewnętrzne na prowadnik nie mniejszy niż 0,035" Duża odporność na załamania |  | szt. | 300
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 10
Załącznik nr 1.10
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 10 - Cewniki diagnostyczne do podawania kontrastu i pomiaru ciśnień prowadzone z przelotką prowadzone po zewnętrznym prowadniku
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik do podawania kontrastu i pomiarów ciśnień prowadzony boczną przelotko po prowadniku - typu Multitrac Wymagane średnice 5 F , 6 F, 7F Gładka powierzchnia zapobiegająca powstawaniu skrzepów Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 800 psi |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 11
Załącznik nr 1.11
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 11 - Cewniki do plastyk balonowych o wysokich ciśnieniach
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonu: 30mm , 40 mm Długość cewnika balonowego 100 cm Średnica kanału wewnętrznego 0,035 Średnica balonu: od 12 mm do 25 mm Ciśnienie rozprężania: od 9 atm do 14 atm Koszulki do wprowadzania od 7F do 9F Balon z 5 cieniodajnymi znacznikami |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 12
Załącznik nr 1.12
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 12 - Stentgraft nitinolowy kryty obwodowy samorozprężalny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | stent nitinolowy umieszczony w materiale ePTFE między dwiema warstwami (wtopiony), niepokryty na końcach ok. 2 mm dostępne średnice: 5mm,6mm,7mm,8mm,9mm,10mm,12mm; 13.5mm długości stentgraftu w średnicach od 5-8 mm: 20,30,40,60,80,100,120 mm długość stentgraftu w średnicach od 9-13,5 mm: 30,40,60,80,100,120 mm długość systemu wprowadzającego: 80cm i 117cm, System wprowadzający kompatybilny z prowadnikiem 0,035" na zakończeniach markery tantalowe, poprawiające widoczność w rtg. wewnętrzna powierzchnia stentgraftu impregnowana carbonem (zapobiegająca wczesnej trombogenezie) zalecana koszulka, odpowiednio: 8Fr, 9Fr, 10Fr |  | szt. | 5
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 13
Załącznik nr 1.13
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 13 - Implanty do zamykania ubytków międzykomorowych typu okołobłoniastego z zestawem wprowadzającym
LP | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zakres średnic części środkowej okludera od 4 do 18 mm, przy czym w całym zakresie średnic wymagana jest dostępność okluderów o wielkości części środkowej rosnącej co 1 mm W przypadku okluderów o średnicy części środkowej do 12mm wymagany zestaw wprowadzający o maksymalnym wymiarze do 7F, dla pozostałych implantów zestaw wprowadzający do 9F Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera Samocentralizacja okludera w ubytku |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 14
Załącznik nr 1.14
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 14 - Urządzenia do zamykania uszka lewego przedsionka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Konstrukcja z nitinolowej siatki,składająca się z płatka i dysku połączonych ze sobą centralnym przewężeniem, wprowadzana przezskórnie Mechanizm zamknięcia uszka lewego przedsionka poprzez wypełnienie struktury serca przez samorozprężenie płata i dysku urządzenia. Zakres średnic płatka urządzenia od 16 do 30 mm oraz zakres średnic dysku urządzenia od 20 do 36 mm umożliwiający zamykanie małych, średnich i dużych struktur uszka lewego przedsionka. Zestaw składający się z : • Urządzenia • Systemu uwalniającego • Prowadnika 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o odpowiedniej wielkości dla implantów o odpowiednich wielkościach płata(mm)/dysku(mm): • 16mm/20mm - koszulka 9F • 18mm/22mm,20mm/24mm,22mm/26mm - koszulka 10F • 24mm/30mm,26mm/32mm,28mm/34mm, 30mm/36mm - koszulka 13F |  | szt. | 1
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 15
Załącznik nr 1.15
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 15 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw w kształcie dwóch dysków połączonych talią z siatki nitinolowej (pokrytej tlenkiem tytanu) z samocentralizacją implantu w ubytku 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Dostępne rozmiary: 4mm, 5mm, 6mm, 7.5mm, 9mm, 10,5mm, 12mm, 13,5mm, 15mm, 16,5mm, 18mm, 21mm, 24mm, 27mm, 30mm, 33mm, 36mm, 39mm, 40mm. 3. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru od 4mm do 10,5mm, 9Fr dla rozmiaru od 12mm do 18mm oraz 11Fr dla rozmiaru 21mm i 24mm, z koszulkami 12Fr od 27mm do 40mm 4. System odczepiania w formie kleszczy. 5. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 6. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 7. Konstrukcja implantu umozliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiedzy okluderem a systemem wprowadzajacym co pozwala uzyskac optymalne ulozenie implantu przed jego uwolnieniem |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 16
Załącznik nr 1.16
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 16 - Diagnostyczne cewniki pediatryczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Atraumatyczna końcówka Szeroki zakres krzywizn: JL (1,5-3,0), JR (1,5-3,0), Pigtail Rozmiary JR, JL: 4 i 5F, Pigtail: 3, 4, 5, 6, 7F Cewniki zbrojone Końcówka cieniująca Doskonała pamięć kształtu Duża odporność na złamania, gładka powierzchnia |  | szt. | 200
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 17
Załącznik nr 1.17
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 17 - Prowadniki do trudnych lokalizacji
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica: 0,014 Prowadnik wykonany ze stali nierdzewnej, rdzeń- z jednego kawałka drutu Końcówka cieniująca 4cm Część dystalna pokryta silikonem Kształt końcówki: prosta i J Przeznaczenie: do zabiegów, gdzie wymagane jest niezwykle dobre podparcie Przeznaczenie: naczynia z ograniczoną ilością miejsca dla końcówki roboczej |  | szt. | 40
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 18
Załącznik nr 1.18
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 18 - Stenty do PDA
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Kompatybilność z koszulką 4F Wykonanie stentu z jednolitego fragmentu metalu Dobra widoczność w RTG Długość zestawu wprowadzającego 80, 135 cm Odporność na zgniatanie |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 19
Załącznik nr 1.19
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 19 - Cewnik tnący do atrioseptostomii typu Parka
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | średnice cewników 5,7 i 7, 3 F długość cewników 68,5; 69 i 87 cm długość ostrza 9,4; 13,4; 20 mm |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 20
Załącznik nr 1.20
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 20 - Igła do nakłuć transseptalnych dostarczana razem z odowiednim zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | W skład zestawu wchodzi: 1) Igła wykonana ze stali nierdzewnej wraz ze styletem wysuwanym poza końówke igły, wyposażona w kranik oraz uchwyt ze wskaźnikiem kierunku zgięcia igły (rozmiar igły 18G, długość 71cm); 2) Koszulka o końcowym odcinku zgiętym pod katem 45-50st, wyposażona w zastawkę hemostatyczną, boczny dren do przepłukiwania (z kranikiem trójdrożnym), pokryta materiałem ułatwiającym poślizg dostarczana wraz rozszerzaczem (rozmiar koszulki 8F - 8,5F, długość 62-63cm) |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 21
Załącznik nr 1.21
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 21 - Okludery do zamykania ubytków międzykomorowych (VSD) oraz przetrwałych przewodów tętniczych (PDA) o konstrukcji spiralnej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zestaw do zamykania VSD okołobłoniastego i/lub mięśniowego ora rzetrwałych przewodów tętniczych Okluder do zamykania VSD typu spiralnego o średnicach dystalnych od 8 mm do 16 mm oraz okluder do zamykania PDA typu spiralnego o średnicach dystalnych od 4 mm do 14 mm Zestaw składający się z: - Okluder typu spiralnego; - System wprowadzający do zamykania ubytków międzykomorowych; - Pętla; - Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 22
Załącznik nr 1.22
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 22 - Stent aortalny niepokryty zamontowany na cewniku balonowym typy "balon w balonie"
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 23
Załącznik nr 1.23
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 23 - Cewniki diagnostyczne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Cewnik Pig Tail prosty, kątowy, wieloczynnościowy, wieńcowe prawe oraz lewe typu Judkins i Amplatz, mamaria interna oraz typu tiger Wymagana średnica 4 F i 5F, minimalna średnica otworu wewnętrznego 0.038" Cewnik podwójnie zbrojony zapewniający optymalną kontrolę, miękka końcówka cewnika Wytrzymałość na wysokie ciśnienia do 1200 psi |  | szt. | 150
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 24
Załącznik nr 1.24
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 24 - Cewniki balonowe
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość balonów: 20mm, 40mm oraz 30mm, 60mm (dla średnicy 20, 22, 24, 26mm) Średnica balonów: 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30mm Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 125cm RBP: 4-10 bar CSI 7-14 bar Światło wewnętrzne na prowadnik 0.035" |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 25
Załącznik nr 1.25
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 25 - Torquer z funkcją kranika dwudrożnego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Końcówka typu Luer Lock do podłączenia cewnika Mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej, blokada prowadnika wraz z blokadą hemostatyczną Kompatybilny z prowadnikami 0.018-0.035” Zawór wysokiego ciśnienia do 1200psi Brak elementów metalowych |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 26
Załącznik nr 1.26
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 26 - Stent aortalny pokryty zamontowany na cewniku balonowym typy "balon w balonie"
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Długość stentu od 16mm do 45mm Możliwość rozprężenia stentu do średnicy od 12mm do 24mm Segmentowa budowa i konstrukcja dużych oczek |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 27
Załącznik nr 1.27
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 27 - Koszulki naczyniowe sterowalne
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Zakres rozmiarów sterowalnych koszulek od 5F do 10F (co 1F) oraz 10F, 12F i 14F. Zakres kąta odchylenia sterowalnych koszulek przezprzegrodowych od 5F do 10F od 0 do 160 stopni oraz dla koszulek sterowalnych 12F i 14F od 0 do 90 stopni Długość koszulek: 55cm, 70cm, 80cm, 90cm. |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 28
Załącznik nr 1.28
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 28 - Koszulki typu Mullins
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnice 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, 11F, 12F, 14F; Długość 30 cm, 40 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm; Zestaw składa się z koszulki ze szczelną zastawką hemostatyczną zaopatrzoną w system zatrzaskowy współpracujacy z rozszerzaczem oraz kranikiem boczny z możliwością płukania i podawania kontrastu; zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,038" Atraumatyczne precyzyjnie temperowane koszulki do rozszerzacza Znacznik na końcu koszulki dobrze widoczny w promieniach RTG Koszulka i rozszerzacz pokryte warstwą hydrofilną. Duża odporność koszulki i rozszerzacza na zginanie i zgniecenie. |  | szt. | 30
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 29
Załącznik nr 1.29
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 29 - Stenty zamontowane na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Średnica stentów: 4mm (długość 12, 16, 20mm), 5mm (długość 12, 16, 20mm), 6mm (długość 12, 16, 20mm), 7mm (długość 12, 16, 20mm). Brak skracania się stentu przy implantacji Ciśnienie nominalne cewnika balonowego 8 atm oraz RBP minimum 12 atm Rozmiar koszulki wprowadzającej do 5F oraz cewnik prowadzący 6F. Długość zestawu wprowadzającego: 80cm, 135cm. Kompartybilne z prawdnikiem 0.014" |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 30
Załącznik nr 1.30
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 30 - Implant do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu PFO z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Okluder do zamykania przetrwałego otworu owalnego zbudowanego z dwóch dysków nitynolowych 1. Budowa okludera w kształcie dwóch dysków wyplecionych z nitynolu. 2. Dostępność okludera z dyskiem lewoprzedsionkowym jednowarstwowym o rozmiarze 25mm kompatybilnym z koszulką 9F. 3. Dostępne rozmiary: 18mm, 25mm, 30mm, 35mm 4. Okludery współpracujące z koszulkami 7Fr dla rozmiaru 18mm, 9Fr dla rozmiaru 25mm i 30mm oraz 11Fr dla rozmiaru 35mm 5. System odczepiania w formie kleszczy 6. Brak elementu spinającego druty nitynolu na dysku lewoprzedsionkowym 7. Dysk lewoprzedsionkowy wykonany z mniejszej ilość drutów nitynolowych zapewniających niski profil okludera oraz mniejsze obciążenie dla przegrody międzyprzedsionkowej. 8. Konstrukcja implantu umożliwia uzyskanie konta do 50 stopni pomiędzy okluderem a systemem wprowadzającym co pozwala uzyskać optymalne ułożenie implantu przed jego uwolnieniem |  | szt. | 10
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 31
Załącznik nr 1.31
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 31 - Implant do zamykania przetrwałych przewodów tętniczych z zestawem wprowadzającym
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Okluder do przeskórnego zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego o konstrukcji nitynolowej 1. Budowa stożkowa zakończona płaskim dyskiem 2. Materiał: nitynol oraz PET 3. Uchwyt do systemu wprowadzającego zrobiony ze stali nierdzewnej 4. Dostępność okluderów z długim i krótkim trzonem 5. Dostępne średnice dysków PDA standardowego: 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24mm 6. Dostępne długości PDA standardowego: 4.25; 5.00; 6.05; 6.30; 7.0; 12; 14,16mm 7. Dostępne średnice dysków PDA z przedłużonym trzonem: 9, 10, 11, 13, 16 mm 8. Dostępne długości PDA z przedłużonym trzonem: 7.0; 7.50; 8.50; 9.0; 10.50mm |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 32
Załącznik nr 1.32
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 32 - Stent zamontowany na balonie
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia • Materiał konstrukcyjny: CrCo • Długości 12, 15, 19 mm. • Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm. • Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx • jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania • Kompatybilne z introducerem 4F i 5F • Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm. • Ciśnienie nominalne 10 atm • RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.) • Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm. • Konstrucja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna |  | szt. | 15
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 33
Załącznik nr 1.33
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 33 - Zestaw embolizacyjny
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | Mikrocewnik • pleciona konstrukcja dla lepszej kontroli, sterowalności i odporności na załamania; • zgodność z Lipidolem/DMSO dla szerszego zakresu zastosowań; • pokrycie hydrofilne; • śr.2,5F (wew.średnica cewnika 0,021”), kompatybilna z cząsteczkami do 500 μm oraz 2,8F ( wew. .średnica cewnika 0,025”), kompatybilny z cząsteczkami do 700 μm • dł.:135-150 cm. • kształtowalna końcówka |  | szt. | 10
2. | Spirale embolizacyjne obwodowe : • spirale embolizacyjne ze stali nierdzewnej oraz platynowe • pokryte na całej długości włóknami systetycznymi zwiększającymi powierzchnię wykrzepiania • kompatybilne z cewnikiem dla średnicy światła 0,018” ; 0,035’’ • kształt stożkowy oraz helikalny, • uwalniane przez popychanie prowadnikiem oraz odczepialne, • możliwość uwalniania od węższego lub szerszego końca, • różne kombinacje średnic i długości ( długość od 1-5 cm , średnica od 2-15 mm ), stożkowe (śr. w części proksymalnej po uwolnieniu od 3-10 mm, w części dystalnej po uwolnieniu 2-5 mm ). |  | szt. | 20
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 34
Załącznik nr 1.34
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 34 - Prowadnik naczyniowy noworodkowy
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1. | prowadnik o śr. 0.030" dł 140 cm, wykonany ze stali nierdzewnej pokrywanej PTFE, końcówka 2cm zwężana, prosta lub typu "J". |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 35
Załącznik nr 1.35
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 35 - biologiczna zastawka aortalna
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Biologiczna zastawka aortalna wykonana z tkanki cielęcej w oprawie kobaltowo chromowej wraz z systemem wprowadzajacym |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## Pakiet 36
Załącznik nr 1.36
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanychw kardiologii inwazyjnej u dzieci
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 36- biozastawka pnia płucnego
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Biologiczna zastawka pnia płucnego,wykonana z żyły szyjnej wołu, osadzonej w platynowo--irydowym stencie, która może być rozprężona do 18, 20 i 22 mm. wraz z zestawemm wprowadzajacy. |  | szt. | 3
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

## pakiet 37
Załącznik nr 1.37
| ……………………………………………………… | [9 empty] | do oferty na dostawę wyrobów medycznych stosowanych w kardiologii inwazyjnej u dzieci II
| Nazwa (firma) Wykonawcy | [9 empty] | dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu
znak postępowania Szp-241/ZP-061/2023
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 37 - Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej
L.p. | Przedmiot zamówienia | Parametr oferowany | JM | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | cena jedn. brutto | wartość brutto | nazwa własna/ kod | producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Cewnik balonowy do przezskórnej plastyki wewnątrznaczyniowej • wykonany z wysokiej jakości lateksu, hydrofilny • kompatybilny z prowadnikiem 0,035" i koszulką 4-6F • system OTW • średnice: 3,0-5,0mm (system 5F), 5,5-10mm (system 6F), 12,0mm(9F) • długości;10-280mm • dostepne długości systemu dostarczania 80,110 i 150cm • balon wykonany z Pebaxu • dwa markery po jednym na obu końcach • tip 0,037" • NP 7, RBP 10-13 |  | szt. | 50
…………………………………………….
(Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)