Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-83/2020                                                            Załącznik nr 2A do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 1: „Piec gazoszczelny z wyposażeniem”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Rodzaj pieca: komorowy | - | Tak |  |
| 2 | W skład pieca wchodzi: piec właściwy, szczelna retorta z przyłączami procesowymi, układ zasilający w gazy osłonowe, zespół zasilająco – sterujący | - | Tak |  |
| 3 | Przedział grzania pieca co najmniej od 100°C do 1100°C, regulacja temperatury z krokiem co 1°C | - | Tak |  |
| 4 | Osłona termiczna pieca wykonana z materiałów ogniotrwałych | - | Tak |  |
| 5 | Gazoszczelna retorta wykonana jest z blach ze stali żarowytrzymałej, mocowana w płaszczyźnie czołowej konstrukcji pieca. Wymagana szczelność retorty zapewniona jest przez dociski zamontowane na drzwiach | - | Tak |  |
| 6 | Izolowane drzwi z dodatkowym płaszczem wodnym. W drzwiach wykonany króciec termoparowy do pomiaru temperatury wewnątrz retorty | - | Tak |  |
| 7 | Zawieszenie drzwi pieca na podwójnych zawiasach pozwalające na ich dobre dopasowanie. Docisk drzwi przez dociski zapewniające uszczelnienie komory pieca podczas eksploatacji | - | Tak |  |
| 8 | W tylnej ścianie, górnej lub bocznych ścianach retorty wykonane doprowadzenia gazów procesowych oraz króćca wylotu gazów | - | Tak |  |
| 9 | Wymiary przestrzeni roboczej retorty w przedziale od (szer. x wys. x gł.) 100 x 100 x 200 mm (2,0 l) do (szer. x wys. x gł.) 200 x 200 x 350 mm (14,0 l) | - | Tak / Podać |  |
| 10 | Elementy grzejne rozmieszczone w ścianach bocznych oraz górnej i dolnej oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym | - | Tak |  |
| 11 | Układ zasilający w gazy osłonowe komorę pieca hartowniczego | - | Tak |  |
| 12 | Rotametr o zakresie pomiarowym minimum 0 – 15 l/min z rozdzielczością 1 l/min (dotyczy gazów osłonowych) | - | Tak |  |
| 13 | Chłodnica gazów wylotowych z układem zaworów odcinających i zbiornikiem kondensatu (dotyczy gazów osłonowych) | - | Tak |  |
| 14 | Pompa próżniowa wraz z filtrem pozwalająca na uzyskanie podciśnienia (próżni) w przedziale od 0 do 50 mbar abs. | - | Tak |  |
| 15 | Układ chłodzenia pieca z nadciśnieniowym zaworem zapewniającego nadciśnienie do min. 50 mm H2O | - | Tak |  |
| 16 | Urządzenie sterownicze będzie posiadać: - Wyłącznik główny - załączenie (doprowadzenie napięcia zasilania) i wyłączenie urządzenia (odcięcie napięcia zasilania). - Programator temperatury - umożliwia nastawianie parametrów i kontrolę nad procesem. - Rotametr - umożliwia nastawienie wartości przepływu - Miernik temperatury - wyświetla wartość z termopary pomiarowej umieszczonej we wnętrzu stalowej retorty - Przełącznik pompy próżniowej - umożliwia sterowanie pompą próżniową (zmiany nastaw) | - | Tak |  |
| 17 | Układ kontrolno-pomiarowy składający się z regulatora temperatury oraz termopary. Mikroprocesorowy programator temperatury - regulator temperatury typu PID z wyświetlaczem cyfrowym sterujący poprzez elektroniczny człon mocy pracą układu grzejnego. Wyświetlacze umożliwiające odczyt temperatury rzeczywistej obiektu i parametrów zadanych | - | Tak |  |
| 18 | Regulator temperatury typu PID z funkcją: - zaprogramowania czasu opóźnionego startu, jak również czasu wygrzewania, (utrzymania temperatury pieca przez określony czas). - zaprogramowania czasu (czyli szybkości) dojścia do zadanej temperatury. - kształtowanie dowolnej krzywej grzewczej ze zmiennymi odcinkami przyrostu lub spadku temperatury w czasie. (zaprogramowania minimum 10 etapów w każdym programie pracy, przy czym przez etap rozumie się temperaturę zadaną, czas dojścia do tej temperatury oraz czas wygrzewania w temperaturze | - | Tak |  |
| 19 | Zakres mierzonych temperatur minimum od 0°C do 1200°C; Kontrola przekroczenia zakresu pomiarowego | - | Tak |  |
| 20 | Niepewność pomiaru temperatury maksymalnie +/- 2°C z automatyczną kompensacją zimnego końca termopary | - | Tak |  |
| 21 | Kontrola rozwarcia obwodu termopary z kontrolą odwrotnej polaryzacji termopary | - | Tak |  |
| 22 | Izolacja pieca nie zawierająca azbestu | - | Tak |  |
| 23 | Butla z gazem ochronnym. Gaz ochronny zapobiegający utlenianiu próbki stalowej np. argon lub równoważny. Butla wyposażona w reduktory ciśnienia z wyjściami umożliwiającymi podłączenie do pieca gazoszczelnego | - | Tak |  |
| 24 | Czas osiągnięcia maksymalnej temperatury pieca nie więcej niż 3 godziny | - | Tak / Podać |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-83/2020                                                           Załącznik nr 2B do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 2: „Dylatometr automatyczny”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Dylatometr składa się z zespołu zasilająco sterującego i zespołu pomiarowego. Dylatometr służy do badania zjawisk przemian strukturalnych w stopach metali | - | Tak |  |
| 2 | Przedział temperatur pracy dylatometru co najmniej od 80°C do 1050°C | - | Tak |  |
| 3 | Temperatura pieca minimum 1100°C | - | Tak |  |
| 4 | Aparatura kontrolno-sterująca będzie umożliwiać wprowadzenie i wykonanie dowolnego programu nagrzewania i chłodzenia w szerokim zakresie szybkości i czasu (parametry w ppkt 5). Możliwa pełna obserwacja przemian fazowych i ich kinetyki | - | Tak |  |
| 5 | Szybkość nagrzewania w przedziale minimum od 1 K/s do 5 K/s, Chłodzenie powietrzem lub gazem osłonowym w przedziale minimum od 1 K/s do 5 K/s | - | Tak / Podać |  |
| 6 | Dokładność pomiaru temperatury w przedziale od ± 1°C lub mniej do maksymalnie ± 3°C, | ± 1°C - 5 pkt ± 2°C - 3 pkt ± 3°C - 1 pkt | Tak / Podać |  |
| 7 | Rozdzielczość pomiaru temperatury maksymalnie 0,2°C | 0,05°C - 5 pkt 0,1°C - 3 pkt 0,2°C - 1 pkt | Tak / Podać |  |
| 8 | Dokładność pomiaru wydłużenia próbki maksymalnie ± 10 μm | ± 1μm - 5 pkt ± 5μm - 3 pkt ± 10μm - 1 pkt | Tak / Podać |  |
| 9 | Rozdzielczość pomiaru wydłużenia próbki maksymalnie 0,5 μm. | 0,1 μm - 5 pkt 0,2 μm - 3 pkt 0,5 μm - 1 pkt | Tak/ Podać |  |
| 10 | Wymiary próbek: -średnica w przedziale od 2 mm do 15 mm, -długość w przedziale od 5 mm do 65 mm | - | Tak / Podać |  |
| 11 | Izolacja pieca nie będzie zawierać azbestu | - | Tak |  |
| 12 | Parametry komputera równoważne: - RAM minimum 8 GB, - procesor minimum i5 - dysk twardy o pojemności min. 500 GB, (SSD) - karta graficzna minimum 2 GB - minimum 4 porty USB 2.0 i 2 porty 3.0 - nagrywarka DVD - monitor LCD minimum 20 cali | - | Tak |  |
| 13 | Komputer (minimalne lub równoważne parametry podane w ppkt. 12) sterujący pomiarem, podłączony do aparatury złączem USB lub zintegrowany z stanowiskiem pomiarowym | - | Tak |  |
| 14 | Sterowanie pomiarem i rejestracja wyników automatyczna za pomocą komputera (minimalne lub równoważne parametry podane w ppkt. 12) | - | Tak |  |
| 15 | Komputer (minimalne lub równoważne parametry podane w ppkt. 12) z oprogramowaniem do sterowania i rejestracji zmian długości próbki w czasie w zależności od zmian temperatury, (zarejestrowane dane w postaci wykresu i tabeli z danymi z możliwością eksportu do pliku txt lub excel) | - | Tak |  |
| 16 | Możliwość pomiaru w osłonie gazu obojętnego | - | Tak |  |
| 17 | Falowód stalowy żaroodporny austenityczny lub ceramiczny mający bezpośredni kontakt z próbką i umożliwiający podłączenie szerokopasmowego sensora (przetwornika) do pomiaru Emisji Akustycznej (EA) typu WD na drugim końcu. | - | Tak |  |
| 18 | Typ mocowania czujnika do falowodu – płaska powierzchnia (średnica czujnika w podziale od 20 do 30 mm). | - | Tak |  |
| 19 | Średnica falowodu w miejscu styku z próbką dostosowana do największej średnicy próbki podanej w ppkt 10. | - | Tak |  |
| 20 | Długość falowodu dostosowana do konstrukcji urządzenia i zapewniająca odprowadzenie ciepła do otoczenia – sensor montowany na zewnątrz urządzenia (maksymalna temperatura pracy sensora 45°C – powierzchnia nie powinna nagrzewać się powyżej tej temperatury). | - | Tak |  |
| 21 | Falowód służy do rejestracji sygnału EA z badanej próbki w dylatometrze, klasyczny kształt falowodu to walec lub pręt zakończony stożkiem, na którym mocowany jest sensor. | - | Tak |  |
| 22 | Aparatura będzie umożliwiać podłączenie falowodu do badanej próbki | - | Tak |  |
| 23 | Możliwość nagrywania płyt DVD z wynikami badań wykonanych na aparaturze | - | Tak |  |
| 24 | Zasilanie maksymalnie 240V na zabezpieczeniu 16A, maksymalnie 3,5 kVA | - | Tak |  |
| 25 | Wersja nabiurkowa masa do 70 kg, o wymiarach max. 600 x 1200 x 600 mm | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-83/2020                                                        Załącznik nr 2C do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 3: „Zgrzewarka do termopar”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2017. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 12 miesięcy * | od 12 do 23 miesięcy – 1 pkt od 24 do 35 miesięcy – 3 pkt 36 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 14 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Zgrzewarka do termopar do łączenia termoelementów w postaci drutu z powierzchnią elementów, których temperatura będzie mierzona. Zgrzewanie termopary z powierzchniami metalowymi (stalowymi) | - | Tak |  |
| 2 | Płynna regulacja napięcia / natężenia umożliwiająca zgrzewanie termopar o średnicy co najmniej od 0.5 mm do 1.2 mm | - | Tak |  |
| 3 | Płynna regulacja napięcia / natężenia umożliwiająca spawanie termopar o średnicy co najmniej od 0.5 mm do 1.2 mm (Spawanie drutów termopary - tworzenie termopary o średnicy od 0.5 mm do 1.2 mm) | - | Tak |  |
| 4 | Na przednim panelu wyświetlacz umożliwiający odczyt i nastawę parametrów zgrzewania / spawania | - | Tak |  |
| 5 | Automatyczne przygotowanie do wykonania kolejnej termopary np. samoczynne ładowanie kondensatorów po każdym wykonanym zgrzewie termopary | - | Tak |  |
| 6 | Zgrzewane druty termopary o średnicy co najmniej od 0.5 mm do 1.2 mm | - | Tak |  |
| 7 | Układ umożliwiający spawanie drutów termoparowych w celu wytworzenia termopary. Układ ma umożliwić zgrzanie wytworzonej wcześniej termopary do próbki stalowej | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.

Numer sprawy: UKW/DZP-281-D-83/2020                                                            Załącznik nr 2D do SIWZ

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU

Część nr 4: „Przenośny rejestrator emisji akustycznej wyposażony w dwa sensory i falowód”

- CZĘŚĆ DO WYPEŁNIENIA PRZEZ PRZYSTĘPUJĄCEGO DO PRZETARGU:

| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podać |
| 2. | Typ urządzenia |  |
|  |  | Podać |
| 3. | Producent |  |
|  |  | Podać |
| 4. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
|  |  | Podać |
| 5. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
|  |  | Podać |
| 6. | Kraj pochodzenia |  |
|  |  | Podać |
| 7. | Warunki gwarancji i serwisu wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Gwarancja na urządzenie nie mniej niż 24 miesiące * | od 24 do 35 miesięcy – 1 pkt od 36 do 48 miesięcy – 3 pkt 49 miesięcy i więcej – 5 pkt | Tak / Podać |  |
| 2 | Reakcja serwisu na zgłoszenie problemu ze strony Użytkownika nie dłużej niż 48 h z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 3 | Czas rozwiązania problemu zgłoszonego przez Użytkownika nie dłużej niż 7 dni roboczych z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce | - | Tak |  |
| 4 | Dostawca zapewnia dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w obecności zamawiającego w terminie z nim uzgodnionym, w miejscu instalacji urządzenia | - | Tak |  |
| * parametr podlegający ocenie w dodatkowym kryterium oceny ofert „Gwarancja” |
| 8. | Walory techniczno – eksploatacyjne wymagane przez Zamawiającego. |
| Nr ppkt. | OPIS PARAMETRÓW lub RÓWNOWAŻNE | PARAMETR PUNKTOWANY | WYMAGANIA GRANICZNE | PARAMETRY OFEROWANE (podać zakres lub opisać) |
| 1 | Przedział pasma rejestrowanego sygnału emisji akustycznej nie mniej niż 5 kHz - 500 kHz | - | Tak |  |
| 2 | wzmocnienie: regulowane w przedziale nie mniejszym niż 20 dB - 40 dB z krokiem co 1 dB | - | Tak |  |
| 3 | Czujniki 2 szt. szerokopasmowego przetwornika sygnału EA typu WD | - | Tak |  |
| 4 | Tryb rejestracji sygnału: sekwencyjnie minimum 1800 sekund, po minimum 100 milisekund z każdej kolejnej sekundy | - | Tak |  |
| 5 | Interface do przesyłania danych minimum USB 2.0 (praca z laptopem lub komputerem stacjonarnym) | - | Tak |  |
| 6 | Własne zasilanie – wewnętrzny akumulator zapewniający minimum 1 godzinę pracy wraz z możliwością zasilania urządzenia z sieci, który umożliwia pracę w terenie | - | Tak |  |
| 7 | Oprogramowanie do rejestracji i analizy sygnału EA na stanowisku z systemem operacyjnym | - | Tak |  |
| 8 | Urządzenie przenośne o maksymalnej wadze 10 kg umożliwiające pracę w terenie | - | Tak |  |
| 9 | Rejestracja sygnału na EA na wbudowanym wewnętrznym nośniku danych lub karcie np. typu SD | - | Tak |  |
| 10 | Możliwość rejestracji sygnału EA bezpośrednio na przenośnym stanowisku z systemem operacyjnym po podłączeniu aparatury przez interface USB | - | Tak |  |

UWAGA:

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagania graniczne.