MOZ.SZ.2510.11.2024                                                                                           Załącznik nr 3 do SWZ

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Weterynaryjny Aparat USG - 1 szt. wraz z wyposażeniem

Uwaga!

- Wykonawca winien wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie o nazwie „Parametr oferowany”, podając oferowane przez siebie parametry, w taki sposób, aby Zamawiający mógł dokonać oceny zgodności oferowanej dostawy w pełnym zakresie określonych wymagań.

- Wykonawca zobowiązany jest jednoznacznie odnieść się do wszystkich opisanych przez Zamawiającego parametrów, wymogów jakościowych, użytkowych, technicznych, funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, poprzez podanie konkretnych rozwiązań.

- W przypadku, gdy Zamawiający określił w SWZ wymagane parametry techniczne przedmiotu zamówienia poprzez podanie ich zakresu – górnej lub dolnej granicy przedziału wartości, w którym winny się one mieścić, Wykonawca będzie zobowiązany do określenia oferowanego parametru poprzez podanie konkretnych wartości, danych.

- W przypadku braku możliwości wskazania konkretnej wartości, Wykonawca zobowiązany jest umotywować taką sytuację.

- Jedynie w przypadku, gdy Zamawiający dał możliwość odniesienia się do opisanego wymogu poprzez zaznaczenie słowa: „TAK” lub „NIE”, Wykonawca nie musi dodatkowo opisywać oferowanego parametru, a jedynie zaznaczyć właściwe.

| Lp. | Opis parametru wymaganego/ granicznego | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| I | Typ urządzenia |  |
|  | Weterynaryjny aparat USG przenośny o budowie laptopa z fizyczną lub dotykową klawiaturą odporną na zachlapania lub zabezpieczoną dedykowaną nakładką ochronną z min. poziomową regulacją TGC z akumulatorem i wadze z akumulatorem nie więcej niż 5 kg. |  |
|  | Zainstalowany na dedykowanym wózku jezdnym, wyposażony w walizkę | TAK/NIE* |
| II | Specyfikacja techniczna urządzenia |  |
|  | Cyfrowy beamformer o min. 200 000 systemowych kanałach nadawczo-odbiorczych |  |
|  | Maksymalna ilość możliwych do uzyskania klatek na sekundę minimum 1700 FPS |  |
|  | Głębokość obrazowania w zakresie 1-30 cm |  |
|  | Możliwość ustawienia do minimum 6 punktów skupienia wiązki ultradźwiękowej (Focus) |  |
|  | Zakres częstotliwości obsługiwanych głowic Min. 2-18 MHz Min 256 poziomów skali szarości Systemowy zakres dynamiki min 260 dB |  |
| III | Porty głowic |  |
|  | Min. 1 aktywny port głowic obrazowych oraz możliwość rozbudowy o wózek jezdny z możliwością podpięcia min. 3 głowic |  |
| IV | Archiwizacja danych |  |
|  | System archiwizacji danych na dysku SSD min 900 GB |  |
|  | Możliwość eksportu danych z aparatu na nośnik zewnętrzny w formacie DICOM oraz w formatach zgodnych z systemem Windows oraz MacOS |  |
|  | Możliwość zapisywania pętli CINE oraz obrazów statycznych w trybie „LIVE” oraz w trybie obrazu zamrożonego |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania zapisanych pętli cine w zakresie min od 0,2 X do 4 X |  |
|  | Aplikacja do badań jamy brzusznej, badań w rozrodzie, bad. ortopedycznych naczyniowych i kardiologicznych wraz z dedykowanymi pakietami pomiarowymi |  |
| V | Tryby obrazowania |  |
|  | B-MODE | TAK/NIE* |
|  | M-MODE | TAK/NIE* |
|  | COLOR M-MODE | TAK/NIE* |
|  | POWER M-MODE | TAK/NIE* |
|  | Kierunkowy Power Dopler | TAK/NIE* |
|  | PW DOPLER | TAK/NIE* |
|  | CW DOPLER | TAK/NIE* |
| VI | Tryb elastografii |  |
|  | Wgrany aktywny tryb elastografii statycznej na min. jednej głowicy |  |
| VII | Tryb dopplera tkankowego |  |
|  | Wgrany aktywny tryb dopplera tkankowego (dla głowic kardiologicznych) przy ewentualnej rozbudowie |  |
| VIII | M-MODE anatomiczny |  |
|  | Wgrany aktywny M-MODE anatomiczny (dla głowic kardiologicznych), przy ewentualnej rozbudowie |  |
| IX | Obrazowanie 3D/4D |  |
|  | Aktywne obrazowanie 3D/4D na przynajmniej 1 głowicy |  |
| X | Obrazowanie panoramiczne |  |
|  | Aktywna opcja obrazowania panoramicznego na min. jednej głowicy (dostępnej) |  |
| XI | Tryb obrazowania przepływów bez technologii dopplerowskiej |  |
|  | Specjalny tryb obrazowania przepływów niezależny od dopplera, umożliwiający uwidocznienie drobnych naczyń w trybie b-mode dostępny na dwóch typach głowic liniowa oraz convex |  |
| XII | Funkcje wspomagające obrazowanie |  |
|  | Moduł redukcji szumów i artefaktów typu speckle reduction – możliwość ustawienia min. 5 poziomów redukcji |  |
|  | Moduł obrazowania harmonicznego z inwersją fazy |  |
|  | Moduł obrazowania w skrzyżowanych ultradźwiękach typu Compound Imaging |  |
|  | Obrazowanie trapezowe, w tym obrazowanie trapezowe z włączonym trybem Compound Imaging |  |
|  | Zapisywanie danych w aparacie w formacie danych surowych (raw data) umożliwiającym zmianę parametrów zamrożonych i zapisywanych w archiwum obrazów i pętli CINE min. w zakresie : - wzmocnienia filtru speckle reduction - wzmocnienie prędkości przesuwu (SWEEP) mapy szarości i koloryzacji oraz układu prezentacji obrazu B+M w trybie M - wzmocnienie mapy szarości i koloryzacji prędkości przesuwu (SWEEP), pozycji linii bazowej (BASELINE), układu prezentacji obrazu B+PW, B+CW w trybach dopplera - wzmocnienie koloryzacji mapy, pozycji linii bazowejw trybie dopplera kolorowego i power doppler |  |
| XIII | Oprogramowanie do porównywania obrazu pacjenta |  |
|  | Oprogramowanie służące do oceny zmian u pacjentów w różnym czasie o takich samych parametrach obrazowania – prezentujące obrazy obok siebie w celu ich porównania |  |
| XIV | Regulacja i parametry obrazowania w trybie B |  |
|  | Min. 4-poziomowa regulacja gęstości linii obrazowych |  |
|  | Min. 8-stopniowa regulacja trybu persystencji |  |
|  | Min. 3-stopniowa regulacja trybu obrazowania krawędzi narządu |  |
|  | Min. 9-map koloryzacji trybu B oraz min. 6 rodzajów map szarości |  |
|  | Możliwość wyboru min 4-częstotliwości pracy dla każdej z głowic obrazowych |  |
| XV | Regulacja i parametry obrazowania w trybach doplerowskich |  |
|  | 1.Tryb CFM | TAK/NIE* |
|  | - inwersja koloru | TAK/NIE* |
|  | - redukcja artefaktu błysku podczas poruszania się pacjenta w trakcie badania – możliwość wyboru 5 poziomów redukcji i funkcja niezależna od filtra ściennego (WALL FILTER) |  |
|  | - regulacja PRF w zakresie 0,3 - 25 KHz |  |
|  | - minimum 4 poziomowa regulacja filtra ściennego |  |
|  | - mapa kolorów – min 20 |  |
|  | - możliwość min. 3 stopniowej regulacji przezroczystości mapy koloru |  |
|  | 2. TRYB PW | TAK/NIE* |
|  | - min. 8 rodzajów skali szarości |  |
|  | - możliwość regulacji PRF w zakresie min. 0,3-25 kHz |  |
|  | - maksymalna mierzalna prędkość min. 7 m/s |  |
|  | - możliwość projekcji trybu B+PW: min 3 wertykalne, min. 2 horyzontalne oraz możliwość prezentacji samego spectrum przepływu |  |
|  | - zakres częstotliwości pracy w trybie dopplera PW min 2-10 Mhz |  |
|  | - min 7 stopniowa możliwość regulacji przesuwu (sweep speed) |  |
|  | - możliwość regulacji szerokości bramki dopplerowskiej min w zakresie 1-16 mm |  |
|  | - możliwość pracy w trybie symultanicznym B+PW oraz B+CFM+PW |  |
|  | - automatyczna analiza widma przepływu w trybie live oraz na obrazach zamrożonych i zapisywanie w archiwum |  |
|  | 3. TRYB CW | TAK/NIE* |
|  | - min. 8 rodzajów skali szarości |  |
| - I | - maksymalna mierzalna prędkość przepływu min. od - do +6 m/s bez podnoszenia bądź opuszczania baseline |  |
| XVI | Głowice w zestawie |  |
|  | - Głowica elektroniczna typu microconvex o częstotliwości 4,5-10 MHz, pole widzenia min. 130 stopni, maksymalne wymiary stopki głowicy 12mmx23mm, długość trzonka głowicy maksymalnie 90 mm, promień krzywizny głowicy max 11 mm |  |
|  | - Głowica elektroniczna typu convex o częstotliwości za zakresie 2-5 MHz, R60, pole widzenia min 55 stopni |  |
|  | - Głowica elektroniczna liniowa o częstotliwości w zakresie min 4,5- 13 MHz, MIN. 192.elementowa i długości stopki 48 mm |  |
|  | D) Głowica elektroniczna typu hokej o zakresie częstotliwości min. 7-18 MHz do bad. małych zwierząt laboratoryjnych i egzotycznych, dł stopki: max 35 mm x 11,5 mm |  |
| XVII | Możliwość rozbudowy o dodatkowe głowice |  |
|  | - Głowica elektroniczna kardiologiczna typu phased array o częstotliwości w zakresie min 2-4 MHz i pow obrazowania 120 stopni | TAK/NIE* |
|  | - Głowica elektroniczna kardiologiczna typu phased array o zakresie częstotliwości min. 5-12 MHz do badań kardiologicznych małych zwierząt i laboratoryjnych | TAK/NIE* |
|  | - Głowica elektor. liniowa endorektalna do badań w rozrodzie min. 128 elementowa, długość stopki min. 65 mm, o zakresie częstotliwości min. 4-10 MHz | TAK/NIE* |
| XVIII | Wózek jezdny |  |
|  | Wózek jezdny z 4 kołami skrętnymi | TAK/NIE* |
|  | - z rozdzielaczem głowic oraz min. 3 aktywnymi portami głowic | TAK/NIE* |
|  | - regulacja wysokości wózka | TAK/NIE* |
| XIX | Gwarancja i serwis |  |
|  | Gwarancja na cały oferowany zestaw min.24 miesiące (Oferowany okres gwarancji i rękojmi należy podać w formularzu ofertowym - stanowi kryterium oceny ofert) | TAK/NIE* |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną wadę/ustrkę – maksymalnie 24 godz. Od zgłoszenia | TAK/NIE* |
|  | Czas naprawy wady/usterki – maksymalnie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK/NIE* |
|  | Na czas naprawy zapewnienie sprzętu zastępczego (ten sam lub podobny model o zbliżonych parametrach) | TAK/NIE* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (.pdf lub w wersji papierowej) | TAK/NIE* |
| XX | Pozostałe wymogi |  |
|  | Monitor nie mniejszy niż 15,6 cala |  |
|  | Menu USG w języku polskim lub angielskim |  |
|  | Dostawa w terminie max 12 tygodni od dnia zawarcia umowy | TAK/NIE* |
|  | Oferowany producent (firma), typ-model** |  |

*Należy zaznaczyć właściwe

*** Należy wpisać jeśli producent sprzętu nadał nazwę handlową oraz model, w przeciwnym układzie należy wpisać nazwę producenta i zwrot „nie dotyczy”. Zapis musi być zgodność z deklaracją złożoną w formularzu oferty, w punkcie 1

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne– niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Informacja dla wykonawcy:

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy jednym z nw. podpisów elektronicznych:

- kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

- podpisem zaufanym (e-PUAP) lub

- elektronicznym podpisem osobistym (e-dowód z warstwą cyfrową)