**Załącznik nr 2.1 do SWZ**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa obiektywu mikroskopowego, filtra dichroicznego, kamer USB 3.0 oraz obiektywów do kamery dla Instytutu Mikromechaniki i Fotoniki PW, w podziale na pakiety”

**Pakiet nr 1 – Dostawa obiektywu mikroskopowego 40x – 1 sztuka**, oferujemy dostawę obiektywu spełniającego poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Obiektyw mikroskopowy 40x – 1 sztuka** | | |
| **Producent ……………………………………………..………………………………….… *(Należy podać)***  **Typ / Model .………………………………………………………………………………… *(Należy podać)***  **Rok produkcji (nie wcześniej niż 2022 r.) ………………….…………………...…….. *(Należy podać)*** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane** |
| Powiększenie | 40x | ……………………  Tak/Nie |
| Typ korekcji | na nieskończoność | ……………………  Tak/Nie |
| współpraca z soczewką tubusową o ogniskowej f’=165mm | ……………………  Tak/Nie |
| Korekcja aberracji | plan-apochromat | ……………………  Tak/Nie |
| Apertura numeryczna | 1,3 | ……………………  Tak/Nie |
| Grubość szkiełka nakrywkowego | 0,17 mm | ……………………  Tak/Nie |
| Rodzaj immersji | olejowa (zgodna z olejem Immersol 518F) | ……………………  Tak/Nie |
| Odległość robocza | 0,21 mm | ……………………  Tak/Nie |
| Pole widzenia | 25 mm | ……………………  Tak/Nie |
| Odległość parafokalna | poniżej 50mm | ……………………  Należy podać |
| Gwint mocujący | M27x0,75 | ……………………  Tak/Nie |
| Średnica | max. 34 mm | ……………………  Należy podać |
| Zastosowania | kontrast Nomarskiego (DIC) | ……………………  Tak/Nie |
| Gwarancja | ~~24~~ 12 miesiące | ……………………  Tak/Nie |

………………………………………

*elektroniczny podpis osoby/ osób*

*uprawnionych do wystąpienia w imieniu wykonawcy*