- AE/ZP-27-68/24		                                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry aparatu EKG 5 szt.

UWAGA! W kolumnie „Parametry oferowane” nleży podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne“ oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagane parametry aparatu EKG |
|  | Aparat EKG fabrycznie nowy, nie powystawowy, rok produkcji 2024 | TAK |  |
|  | Aparat EKG dopuszczony do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r. poz.974 z póź. zmianami). Niezbędne dokumenty dopuszczające Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie. | TAK |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-25:2015 lub równoważną; czas trwania analizy max. 5 sek. | TAK |  |
|  | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | TAK |  |
|  | Membranowa klawiatura alfanumeryczna, nie dopuszcza się klawiatury wirtualnej na ekranie | TAK |  |
|  | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 800 x 480 ) z panelem dotykowym | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna minimum 1500 badań | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | TAK |  |
|  | Zapis w trybie ręcznym ( manual ) | TAK |  |
|  | Zapis w trybie automatycznym; 10 sekund z regulowaną długością wydruku w czasie rzeczywistym i jednoczasowo | TAK |  |
|  | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) | TAK |  |
|  | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . | TAK |  |
|  | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | TAK |  |
|  | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz | TAK |  |
|  | Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) | TAK |  |
|  | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny co najmniej 2 x USB; Ethernet | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przewodowa (LAN) komunikacja z systemami szpitalnymi | TAK |  |
|  | Bezpośrednia współpraca z systemami szpitalnymi PACS w standardzie DICOM z obsługą zleceń (WorkListy) | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania min.800 Hz/kanał | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 10 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Przetwornik A/C 24 bit | TAK |  |
|  | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | TAK |  |
|  | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | TAK |  |
|  | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 lub równoważną | TAK |  |
|  | Automatyczny test aparatu | TAK |  |
|  | Waga max 1,3 kg (bez wyposażenia ); 1,8 kg (z wyposażeniem ) | TAK |  |
|  | Wyposażenie standardowe: 1 komplet elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka | TAK |  |
|  | Wózek do przewożenia aparatu z wysięgnikiem na kabel pacjenta, cztery koła skrętne w tym dwa z blokadą. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Dostarczony przedmiot zamówienia ma być kompletny, pracować zgodnie z przeznaczeniem bez konieczności dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy w okresie gwarancji wliczone w cenę oferty. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej dostarczone wraz przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis minimum 24 miesiące na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i termininie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. - 0 pkt Maksymalna wartość - 20 pkt Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz przedmiotu zamówienia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

........................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty