## Arkusz1
| Załacznik nr 2 do SWZ | znak: D25M/251/N/13-31rj/24
Zadanie nr 1 - Sterylny "worek" do usuwania zresekowanych narządów wewnętrznych CPV 33140000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Worek laparoskopowy o pojemność 190-260 ml do usuwania resekowanych narządów sterylny, jednorazowego użytku - jałowy worek bez sztywnego pałąka, średnica ramienia narzędzia 10 mm, wymiary worka min 67- 90 mm x 150 mm. 1 op = 20 szt | op. | 10
2 | Worek laparoskopowy o pojemność 260 ml i 720 ml do usuwania resekowanych narządów, o średnicy ramienia 10 mm, ze sztywnym pałąkiem, pojemności 260 ml, jednokrotnego użytku worek o wymiarach 90 x150 mm oraz 13 0x 170 mm o pojemności min 720 ml do wyboru Zamawiajacego (1op = 5 szt). Partia próbna - 1 szt | op. | 850
3 | Sterylny system zapobiegający parowaniu optyk endoskopowych typu "anti fog" składający się z pojemnika z płynem zabobiegającym parowaniu optyk oraz gąbki do przecierania optyk. Pakowane pojedynczo. | op. | 25
Razem Zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto Zadania nr 1: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 2 - Klipsy tytanowe CPV 33141620
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Sterylne klipsy tytanowe o podwójnych szczękach do appendektomii X-Large z haczykowatą zapinką na końcu szczek klipsa, jednorazowego użytku12 kardridżów po 4 klipsy, rozmiar klipsa 16,2 mm x 11,5 mm. Użyczenie 2 klipspwnic kompatybilnych z opisanym klipsem.Użyczenie 2 klipsownic kompatybilnych z opisanym klipsem dla Bloku Operacyjnego Szpitala Morskiego PCK. Partia próbna - 1 opakowanie jednostkowe - 1 kartridż 1 op = 48 klipsów. | op. | 20
2 | Klipsy tytanowe rozmiar S (małe) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 3,1 mm, rozwartość ramion: 4 mm, długość zamkniętego klipsa 3,7mm. Użyczenie 1 klipspwnicy kompatybilnej z opisanym klipsem.(Blok Operacyjny Szpitala Wincentego a Paulo), 3 klipsownice kompatybilne z opisanym klipsem (Blok Operacyjny Szpitala Morskiego im.PCK) Partia próbna - 1 opakowania jednostkowe (6 szt) 1 op = 180 klipsów | op. | 120
3 | Klipsy tytanowe rozmiar ML (średnio-duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: 8,1 mm, długość zamkniętego klipsa 9 mm. Użyczenie klipsownic laparoskopowych i klipsownic do chirurgii klasycznej kompatybilnych z opisanym klipsem naczyniowym w ilości 6 szt.Zamawiający w ramach zadania wymaga użyczenia klipsownic laparoskopowych i do klipsownic do chirurgii klasycznej kompatybilnych z opisanym klipsem M/L w ilości 8 sztuk w ilości 8 sztuk rodzaj klipsownicy do wyboru zamawiającego>Klipsownice należy dostarczyć wraz z protokołem zdawczo odbiorczym na czas trwania umowy na Blok Operacyjny Szpitala i.PCK. Partia próbna - 1 opakowania jednostkowe (6 szt) 1 op = 120 klipsów | op. | 100
4 | Klipsy tytanowe rozmiar L (duże) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne użebrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach.klipsownicy. Wymiary: długość 10,7 mm, rozwartość ramion: 11 mm, długość zamkniętego klipsa 12,5mm. Użyczenie 2 klipspwnic kompatybilnych z opisanym klipsem na Blok Operacyjny Szpitala Sw.Wincentego a Paulo i 2 sztuk na Blok Operacyjny Szpitala Morskiego PCK.Klipsownice należy dostarczyć wraz z pierwszym zamówieniem klipsów przekazując je bezopśrednio użytkownikowi. 1 op = 120 klipsów | op. | 10
5 | Klipsy tytanowe SM (mało-średnie) - do klipsownic półautomatycznej zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa, a następnie zwarcie ramion na całej długości co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa. Posiadające wewnątrzą "chropowatą " strukturę. zabezpieczajacą klips przed spadnięciem z klipsowanego naczynia Wymiary: długość 7,9 mm, rozwartość ramion: min 8,0 mm, kąt rozwarcia 18 stopni, przekrój trójkątny 0,8 X 0,85 mm, instalowane w magazynku z przezroczystego tworzywa, wyposażonego w metalową, ażurową prowadnicę, umożliwiającego kontrolę aplikacji klipsów, dodatkowo ostatni klips w magazynku powinien być oznaczony innym niż pozostałe klipsy kolorem w celu sygnalizacji konieczności ewentualnej wymiany magazynka. Użyczenie 1 klipswnicy półautomatycznej kompatybilnej z opisanym klipsem. | op. | 4
6 | Klipsy tytanowe rozmiar SM (mało-średnie) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion na całej długości, zabezpieczające wysunięcia się klipsowanej struktury anatomicznej w momencie zamykania klipsa. Każdy klips wyposażony w użebrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, oraz zewnętrzne użebrowanie zapewniajace stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4 mm, rozwartość ramion: 4,5 mm. Użyczenie 2 klipsownic Blok operacyjny Szpitala Morskiego PCK i 2 Blok Operacyjny Szpitala Wincentego a Paulo.-rodzaj klipsownicy do wyboru zamawiającego.Klipsownice należy dostarczyć wraz z pierwszym zamówieniem klipsów,przekazując bezpośrednio użytkownikowi wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym na czas trwania umowy. | op. | 2
Razem Zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto Zadania nr 2: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 3 - Klipsy naczyniowe - polimerowe CPV 33141620
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Klips naczyniowy, polimerowy - "M" niewchłanialny, rozmiar średnie , do zamykania struktur o obwodzie 2-7 mm, pakowane w zasobnikach po 6 szt. Zamawiający wymaga użyczenia klipsownic wiekorazowego użytku kompatybilnych z opisanym klipsem w ilość 6 szt ,1 op = 120 klipsów | op. | 5
2 | Klips naczyniowy, polimerowy - M/Lniewchłanialny,rozmiar średni/duże, do zamykania struktur średnicy 3-10 mm,pakowane w zasobnikach po 4 szt. Zamawiający wymaga użyczenia klipsownic wiekorazowego użytku kompatybilnych z opisanym klipsem w ilość 6szt, 1 op = 80 klipsów | op. | 32
3 | Klips naczyniowy polimerowy - L- niewchłanialny, rozmiar duży,do zamykania struktur wielkości 5-13 mm,pakowane w zasobnikach po 4 szt. Zamawiający wymaga użyczenia klipsownic wiekorazowego użytku kompatybilnych z opisanym klipsem w ilość 6 szt, 1 op = 80 klipsów | op. | 390
4 | Klips naczyniowy polimerowy - XL- niewchłanialny, rozmiar extra duże, do zamykania struktur wielkości 7-16 mm,pakowane w zasobnikach po 4 szt. Zamawiający wymaga użyczenia kompatybilnej z opisanym klipsem klipsownycy endoskopowej wielorazowego uzytku w ilość 4 szt, 1 op = 80 klipsów | op. | 40
5 | Klips naczyniowy polimerowy,- M/L, L, XL niewchłanialny, powierzchnia wewnętrzna klipsa z naprzemiennym układem wypustek "zębów" osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku klipsowanej tkanki. Rozmiar M,L,XL do wyboru Zamawiajacego. Pakowane po 6 szt w zasobniku | op. | 150
6 | Nożyczki endoskopowe typu Metzenbaum, końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę, monopolarne, obrotowe z ergonomiczną rękojeścią, bez blokady, izolowane do końca z przyłączem do elektrokoagulacji, jednoczęściowe Ø 5 mm, długość 330mm. Partia próbna - 1 szt | szt. | 700
7 | Elastyczny retraktor ran chirurgicznych jednorazowego użytku składający się z rękawa ochronnego wykonanego z poliuretanu, pierścienia prosksymalnego oraz dystalnego,rozmiar średni - cięcie 5-9cm | szt. | 250
8 | Kaniula do insuflacji gazu w procedurach laparoskopowych długość 120mm i 150 mm bezpiecznym ostrzem.Długość igły do wyboru zamawiającego.Partia próbna 1 szt. | szt. | 1000
Razem Zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto Zadania nr 3: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 4 - Jednorazowe ostrze chirurgiczne CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ostrza chirurgiczne jałowe pasujące do trzonka nr 3 lub 4 wykonane ze stali węglowej, na każdym ostrzu wytłoczone logo producenta i rozmiar, opakowania indywidualne kodowane kolorem w zależności od rozmiaru, rysunek ostrza w skali 1:1 na opakowaniu, opakowania zbiorcze zabezpieczone dodatkową folią. | op. | x | x | x | x | x | x | x | x | x
1a | Rozmiary do wyboru zamawiającego:10A,12D,15A,15C, 22A, 25A. Opakowanie 100 szt. Partia próbna 1 szt z dowolnego rozmiaru. | op. | 500
1b | Rozmiary do wyboru zamawiającego: 6,9,10,11,12,15,18,19,20,21,22,23,24,25. Opakowanie 100 szt. Partia próbna 1 szt. z dowolnego rozmiaru. | op. | 500
2 | Ostrze ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 10, 11, 15 stanie sterylnym, znajdujace sie wewnątrz ochronnej, przesuwanej osłony, która całkowicie zakrywa ostrze, ułatwiając w ten sposób bezwypadkową obsługę. Osłona całkowicie odsłania ostrze chirurgiczne podczas użycia, z intuicyjną blokadą, która zapobiega przesuwaniu się osłony do przodu podczas zabiegu. Łatwy do odłączenia system zamyka zanieczyszczone ostrzeostrze chirurgiczne, ostrza bezpieczne kompatybilne z większością standardowych rękojeści chirurgicznych nr 3 i 4 .Opakowanie 50 szt. | op. | 300
3 | Ostrze ze stali nierdzewnej w rozmiarach: 20, 21, 22, 23, 24 w stanie sterylnym, znajdujace sie wewnątrz ochronnej, przesuwanej osłony, która całkowicie zakrywa ostrze, ułatwiając w ten sposób bezwypadkową obsługę. Osłona całkowicie odsłania ostrze chirurgiczne podczas użycia, z intuicyjną blokadą, która zapobiega przesuwaniu się osłony do przodu podczas zabiegu. Łatwy do odłączenia system zamyka zanieczyszczone ostrzeostrze chirurgiczne, ostrza bezpieczne kompatybilne z większością standardowych rękojeści chirurgicznych nr 3 i 4 . Opakowanie 50 szt | op. | 250
4 | Wysuwany, sterylny skalpel chirurgiczny wykonany z stali nierdzewnej, gotowy do użycia, jednorazowy.Rozmiary : 20, 21, 22, 23, 24, 25A oraz przecinacz szwów. Bezpieczne skalpele umożliwiają zablokowanie ostrza zarówno w pozycji wysuniętej, jak i schowanej, zapewniając łatwą i bezpieczna utylizację. Wysuwany, bezpieczny skalpel charakteryzuje się ergonomiczną rękojeścią z oznaczeniemk kolorystycznym dla poszczególnych rozmiarów skalpeli wysuwanych.Opakowanie 25 szt . Partia próbna 1 szt. z dowolnego rozmiaru. | op. | 250
5 | Wysuwany, sterylny skalpel chirurgiczny wykonany z stali nierdzewnej, gotowy do użycia, jednorazowy; rozmiary :10, 11, 15. Bezpieczne skalpele umożliwiają zablokowanie ostrza zarówno w pozycji wysuniętej, jak i schowanej, zapewniając łatwą i bezpieczna utylizację. Wysuwany, bezpieczny skalpel charakteryzuje się ergonomiczną rękojeścią z oznaczeniem kolorystycznym dla poszczególnych rozmiarow skalpeli wysuwanych.Opakowanie 25 szt. Partia próbna 1 szt. z dowolnego rozmiaru. | op. | 250
6 | Liczniki i usuwacz ostrzy, z podwojnym magnesem. Pojemnik posiada zamknięcie z zabezpieczeniem przed otwarciem oraz możliwość rozłączenia w celu osobnego stosowania przykrywki. Podziałki na 30 szt. Produkt Sterylny. | op. | 300
Razem Zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto Zadania nr 4: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 5 - Ewakuator Laparoskopowy CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 200 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N ;obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 54 x 200 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm. | szt. | 350
2 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 400 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N obręcz wykonana z nitinolu o średnicy 80mm, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 110 x 190 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm | szt. | 350
3 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 800 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N;obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 100 x 205 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 mm | szt. | 200
4 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 1200 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N;obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 130 x 205 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długośćpopychacza 250 m | szt. | 150
5 | Ewakuator laparoskopowy o pojemności 1500 ml, wykonany z przeziernego poliuretanu nieprzepuszczającego płynów, wytrzymałość na wysokie naprężenia i ciśnienia o sile do 50 – 60 N ;obręcz wykonana z nitinolu, samorozprężalna (zachowująca pamięć otwarcia); rozmiar 130 x 205 mm; prowadnik (tuleja) 10 mm x 223 mm; długość popychacza 250 m | szt. | 250
Razem Zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto Zadania nr 5: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 6 - Zestaw do ekstrypacji żylaków kończyn dolnych CPV 33141620
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstrypacji żylaków, składający się giętkiego prowadnika oraz ostro zakończonej głowicy usuwającej. W komplecie: rozszerzadła do żył o śr: 9;12;15 mm; linka rozszerzadła wraz z uchwytem. Partia próbna 1 szt. | szt. | 150
Razem Zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto Zadania nr 6: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 7 - Stapler z zakrzywioną głowicą do niskiej resekcji jelita CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze zielonym do tkanki grubej o wysokości zszywki otwartej 4,7 mm, po zamknięciu 2 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiadajacy chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt. | 235 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Ładunek w kolorze zielonym do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki grubej. Wysokość otwartej zszywki 4,7 mm, po zamknięciu 2,0 mm. Zszywki zamykające się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiadający chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt. | 27 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto Zadania nr 7: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 8 - Sprzęt jednorazowego użytku staplery liniowe, nożyczki do cięcia i kooagulacji, noże harmoniczne (użycznie 1 szt. generatora kompatybilnego z asortymentem wymaganym w pakiecie nr 8) CPV 33190000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 61 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. | szt. | 56 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 61 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. | szt. | 225 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 25 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. | szt. | 11 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji i przecinania tkanek, zamykające naczynia o śr. do 7 mm włącznie, wykorzystujące zaawansowaną eletryczną technologię bipolarną, śr. ramienia 5mm, dł. 37 cm, zakrzywione bransze o długości 24 mm. Ciągła Rotacja ramienia roboczego w zakresie 360°. Uchwyt pistoletowy z dwoma oddzielnymi przyciskami do cięcia i koagulacji. Dzwignia zamykająca bransze zatrzaskująca sie w uchwycie. Możliwość koagulowania dolną szczęką w pozycji otwartej. | szt. | 26 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
5 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości.Instrumenty pozwalające na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą.Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu.Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiadająca dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwiająca generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika.Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygeneruje drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą.Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt. | 7 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
6 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości.Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą.Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu.Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiada dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika.Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygenerujący drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą.Skuteczność zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm, potwierdzona co najmniej 3 badaniami opisanymi w literaturze medycznej o IF >2. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt. | 7 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
7 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 23 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiadający powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. | szt. | 20 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
8 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiadający powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. | szt. | 20 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
9 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do 2,2 mm. Rozmiar staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiadający powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. | szt. | 20 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto Zadania nr 8: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 9 - Jednorazowe narzędzie do zamykania, uszczelniania i rozdzielania naczyń kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem typu Ligasure wraz z dzierżawą platformy elektrochirurgicznej CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 9- Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Narzędzie z zaawansowaną energią bipolarną 5mm/23cm. Narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 23 cm, średnica trzonu 5 mm, długość szczęk 19,5mm,długość cięcia 17,8mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, szczęki pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. | szt. | 120 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 23 cm , średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. | szt. | 425 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń pęczków tkankowych, naczyń limfatycznych do 7mm włącznie, długość 37 cm , średnica trzonu 5 mm, z wbudowanym nożem, z przewodem, trzon obracany o 350 stp., zakrzywione szczęki typu Maryland pokryte nanocząsteczkami minimalizującymi przywieranie tkanki. Długość uszczelniania 20,3mm, długość cięcia 18,5 mm. | szt. | 580 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Narzędzie z zaawansowaną energią bipolarną 5mm/37cm. Laparoskopowe narzędzie do preparowania, uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica trzonu 5 mm, długoć szczęk 19,5mm,długość cięcia 17,8mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem | szt. | 60 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
5 | Jednorazowy instrument do zamykania naczyń krwionośnych do średnicy 7mm włącznie o długości 21cm z wbudowanym nożem (cięcie mechaniczne), aktywna część 19,5mm, aktywowany włącznikiem ręcznym bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii | szt. | 60 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
6 | Elektroda z zaawansowaną energią bipolarną 25cm - wpinana do wielorazowych kleszczyków o długości 25 cm, z przewodem przyłaczeniowym i nożem wbudowanym w elektrodę. Długość lini cięcia 22,3 mm. Zamawiający wymaga użyczenia wielorazowych nakładek do elektrody typu klema - w ilości 4 szt. | szt. | 1350 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
7 | Narzędzie z zaawansowaną energią bipolarną z haczykiem 37cm. Laparoskopowe narzędzie pracujące w systemie zamykania naczyń krwionośnych oraz limfatycznych do 7 mm oraz pęczkach naczyń aktywowane za pomocą włącznika nożnego lub ręcznie przez dwu-stopniowy zacisk uchwytu, szczęki w kształcie disektora z wbudowanym nożem. Długość 37cm. Urządzenie wyposażone w haczyk monpolarny . | szt. | 145 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
8 | Narzędzie do zespalania i rozdzielania tkanek (naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie i grubych pęczków tkankowych), długość trzonu 23cm, 37cm , średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, długość elektrod 22,6 mm, długość cięcia 21,8 mm, aktywacja energii ręczna: poprzez dociśnięcie dźwigni zamykającej szczęki wciskającej przycisk aktywacyjny lub rękojeść z dźwignią zamykająco/zatrzaskową i aktywacją przyciskiem na górze narzędzia, z wbudowanym nożem aktywowanym spustem działającym niezależnie od procesu zamykania naczyń, z przewodem, z obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnie otwieranymi typu Maryland, wskazanie w IFU do użycia w zabiegach m.in. kolorektalnych oraz bariatrycznych, kompatybilny z generatorem Valleylab FT10 . | szt. | 30 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
9 | Narzędzie bipolarne do zabiegów klasycznych, średnica trzonu 13,5 mm, dł. 18 cm, trzon obracany o 180°, szczęki zakrzywione pod kątem 14°, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem. Szczęki urządzenia z powleczeniem w nanotechnologii. | szt. | 40 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 9 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 9 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 9 - Dzierżawa platformy elektrochirurgicznej CPV 33141620
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa platformy elektrochirurgicznej. Urządzenie mono i bipolarne z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie oraz resekcją bipolarną wraz z kompatybilnym wózkiem do transportu. Blok Operacyjny Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie | 30 |  | 1
Razem Zadanie nr 9 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 9 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 9 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 10 - Osprzęt wielokrotnego i jednorazowego użytku do elektrochirurgii mono i bipolarnej wraz z dzierżawą platformy do elektrokoagulacji (kompatybilny z posiadanymi przez zamawiającego generatorami typu Force Triad FT 10 Valleylab, ESG Olympus,Vio 300 ERBE) CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 10 Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda czynna monopolarna, z przyciskami ręcznymi do cięcia i koagulacji, z przewodem o długości od 4,5 do 5,0 m i końcówką nożową wykonaną ze stali nierdzewnej. Elektroda kompatybilna z generatorem Valleylab,Erbe, Emed autoklawowalna wielokrotnego użytku. | szt. | 200
2 | Elektroda ostrzowa powlekana EDGE, przedłużona dł. całkowita 10 cm, długość robocza min2,5 cm z typowym trzonkiem, kompatybilna z elektrodą czynną opisaną w pkt 1 | szt. | 5000
3 | Elektroda kulkowa o średnicach 3,2 mm i 5,6 mm ze stali nierdzewnej, wielorazowego użytku o długości 5,33 zm i 5,1 cm średnica trzonka 2,4 mm, kompatybilna z lektrodą czynna opisana w pkt 1. | szt. | 5
4 | Elektroda neutralna bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab i przewodem dla pacjentów dorosłych o masie ciała powyżej 13 kg z hydrożelem, jednorazowego użytku. | szt. | 35000
5 | Elektroda neutralna bierna kompatybilna z systemem REM generatora Valleylab dla dzieci o masie ciała ponizej 13 kg z hydrożelem, jednorazowego użytku. | szt. | 100
6 | Czyścik do czyszczenia elektrod ze stali nierdzewnej, samporzylepny, jałowy, jednorazowego użytku, radiocieniodajny. | szt. | 22000
7 | Przedłużenie elektrody prostej wielorazowego użytku, długość całkowita 34,3 cm, długość robocza 31,5 cm, średnica trzonka 2,4mm | szt. | 4
8 | Przedłużka do elektrody monopolarnej, wielokrotnego użytku, autoklawowalna, długość całkowita 13 cm ±10%, przedłużenie elektrody czynnej min 10 cm. | szt. | 25
9 | Przewód /zacisk elektrody biernej długość od 4,5 do 5,0 m, kompatybilny z elektrodą bierną opisaną w pozycji nr 4 i nr 5, wielorazowego użytku, przewód kompatybilny z generatorem typu Valleylab, ERBE, Tunderbit-Olympus - do wyboru Zamawiającego | szt. | 45
10 | Przewód jednobiegunowy do narzędzi endoskopowych do łącznika nożnego kompatybilny z generatorem elektrochirurgii typu Valleylab, ERBE,Tunderbit-Olympus, złącze typu "jack" 8 mm, długość przewodu 3,0 m-3,5 m.- do wyboru Zamawiajacego. | szt. | 10
11 | Przewód do pincety bipolarnej z włącznikiem nożnym, dł. 4,5 m, złącze dwubolcowe kompatybilne z generatorem Valleylab, wtyk odlewany, sterylizacja parowa i gazowa, wielorazowego użytku | szt. | 90
12 | Pinceta bipolarna bagnetowa Cushinga .Pinceta z izolacją , końcówka gładka . Całkowita długość 19,1 cm . Końcówka 0,7mm | szt. | 5
13 | Pinceta do koagulacji, bipolarna, aktywacja nożna, bagnetowa tytanowa prosta, długość całkowita 22,2 cm zakończenie 1,0mm, Do stosowania z przewodami wielokrotnego użytku | szt. | 5
14 | Pinceta bipolarna bagnetowa Gerarda . Pinceta z izolacją , końcówka gładka . Całkowita długość 19,1 cm . Końcówka 0,7mm | szt. | 5
15 | Pincety bipolarne Cushinga ∙∙Z izolacją ∙∙Gładkie końcówki ∙∙Całkowita długość: 15,2 cm ∙∙Końcówka: 0,7 mm | szt. | 170
16 | Pincety bipolarne bagnetowe Cushinga ∙∙Z izolacją ∙∙Gładkie końcówki ∙∙Całkowita długość: 19,1 cm ∙∙Końcówka: 2,0 mm | szt. | 1625
17 | Uchwyt monopolarny z przyciskami kołyskowymi ∙ Elektroda nożowa z blokadą sześciokątną ze stali nierdzewnej ∙ Dren 3 m | szt. | 1300
Razem Zadanie nr 10 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 10 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 10 - Dzierżawa platformy do elektrokoagulacji CPV 33162000
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa platformy do elektrokoagulacji z funkcją mono - bipolarną z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie, w wyniku automatycznego trybu regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki wraz z niezbędnym osprzętem. Szczegółowy opis parametrów technicznych platformy do elektrochirurgii zawiera Załącznik do SWZ. | 30 |  | 5
Razem Zadanie nr 10 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 10 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 10 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 11 - Asortyment jednorazowy dedykowany do procedur w obszarze chirurgii endokrynologicznej oraz laryngologicznej wraz z dzierżawą aparatu do neuromonitoringu CPV 33190000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 11 - Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Rurki intubacyjne wraz z zintegrowanymi w specjalnej konstrukcji elektrodami o powierzchni przylegającej do strun głosowych dostosowanymi do lokalizacji nerwu krtaniowego wstecznego oraz nerwu błędnego pakowane o średnicy od 5 do 9mm, pakowane po 1 lub 3 lub 5 szt. | szt. | 300
2 | Elektrody jednorazowe czterokanałowe , podwójne igłowe podskórne. Odległość między elektrodami 2,5mm, długość elektrod: 12 i 12,5mm, pakowane po 1 szt. lub 5 szt. w op. | szt. | 150
3 | Jednorazowa sonda monopolarna o średnicy 0,5mm, pakowana po 5 szt. w op. | szt. | 300
Razem Zadanie nr 11 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 11 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 11 - Dzierżawa aparatu do neuromonitoringu CPV 33162000
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Urządzenie do neuromonitoringu kompatybilne z asortymentem zamieszczonym w Tabeli nr 1 Zadnia 11 (interface pacjenta, system podtrzymania typu UPS) x 1 szt. | 30 |  | 1
Razem Zadanie nr 11 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 11 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 11 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 12 - Akcesoria zużywalne do zestawów zabiegowych do elektroresekcji ginekologicznej i urologicznej wraz z dzierżawą zestawów do histeroresekcji z generatorem do elektrochirurgii CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 12- Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda resekcyjna bipolarna typu pętla mała, średnia i duża, oraz pętla odchylona pod kątem 45 st do optyki 12°lub 30°, sterylna, jednorazowego użytku - rozmiar do wyboru Zamawiajacego. | szt. | 10900
2 | Elektroda resekcyjna bipolarna tybu grzybek do waporyzacji bipolarnej w 0,9% NaCl TCRis, do optyki 12° lub 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 130
3 | Elektroda resekcyjna bipolarna igłowa/kulka TCRis, 45° - do wyboru Zamawiającego, do płaszcza 24 Fr., optyki 12° lub 30°, sterylna, jednorazowego użytku. | szt. | 20
4 | Elektroda kulkowa jednorazowego użytku do koagulacji, kompatybilne z optykami 12 lub 30 stopni.Pakowane po 12 szt | op | 70
5 | Drut wiodący o hybrydowej budowie, rdzeń nitinolowy, końcówka dystalna gietka, prosta; część dystalna nitinolowa, hydrofilowa o długości 5 cm; część dalsza w oplocie stalowym, powleczona PTFE i usztwyniona dla precyzyjnego manewrowania; koniec proksymalny powleczony PTFE i gętki zapewniający bezpieczną aplikacje endoskopu; inuktor sterowany kciukiem oraz klasyczny,. Rozmiar 0.035", długość 150, 1x użytku, sterylny. | szt. | 2
6 | Osłona dostępu moczowodowego (koszulka dostępowa), 1 x użytku z powłoką hydrofilną, oplot stalowy zapewniający odpornośc na skrecanie i załamywanie; atraumatyczny obturator rozszerzający ujście moczowodu od 6 Fr z proksymalnym przyłaczem typu luer; rozmiar 10/12Fr, długość 38 cm. Sterylna. | szt. | 2
Razem Zadanie nr 12 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 12 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 12- Dzierżawa zestawów do histeroresekcji z generatorem do elektrochirurgii CPV 33141620
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa zestawu do resekcji bipolarnej w środowisku soli fizjologicznej z uniwersalnym generatorem ( 2szt) do elektrochirurgii bipolarnej i monopolarnej. Zestaw w w konfiguracji : 1) histeroresektoskop ginekologiczny - 8 zestawów 2) resektoskop urologiczno- -ginekologiczny -2 zestawy Szczegółowy opis przedmiotu dzierżawy zawiera Załacznik do SWZ | 30 |  | 10
Razem Zadanie nr 12 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 12 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 12 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 13 – Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu CPV 33190000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Sterylny system do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu z taśmą podcewkową , zakładaną załonowo. Taśma wykonana z 100% polipropylenu, monofilamentowa o wymiarach 1,1 x 12 cm, cietea laserowo, w zestawie nici pozycjonujące. Wielkość porów 1182 µm, grubość 0,66 mm, Taśma posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej, na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla zakotwiczenia w tkance.Taśma z wypustką środkującą zapewniającą równmierny rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej, ułatwijąca naprężenie. System aplikacji w postaci igły o średnicy maks. 2,7 mm, z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym ułatwiający implantację taśmy. | szt. | 85 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 13:
Słownie wartość brutto Zadania nr 13 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 14 - Laparoskopowy trokar ostrzowy/bezostrzowy optyczny wraz z dzierżawą urządzenia typu ewakuator dymu elektrochirurgicznego z pola operacyjnego CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 14 - Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Trokar ostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny średnica 5 mm/70mm/100mm - sterylny,jednorazowego użytku z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V aktywującym się tylko podczas oporu powłok, długośc tulei 100 mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze oraz trokar z karbowaną kaniulą i trzpieniem separującym bez aktywnego ostrza, optyczny - do wyboru Zamawiającego. Podwójny wskaźnik, dźwiękowy i wizualny informujący o aktywacji ostrza oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne Trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. | szt. | 8300
2 | Trokar ostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny śr 5-11 mm/100/150mm, 15mmsterylny,jednorazowego użytku z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V aktywującym się tylko podczas oporu powłok, długośc tulei 100 mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Podwójny wskaźnik dzwiękowy i wizualnyinformujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne oraz trokar z karbowaną kaniulą i trzpieniem separującym bez aktywnego ostrza - do wyboru Zamawiającego. Trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja nazaworze.Trokar musi posiadać wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-11mm.Całość wykonana z z przeżiernego tworzywa. Partia próbna 1 szt. | szt. | 7000
3 | Trokar ostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny, średnica 5 mm - 12 mm/100/150mm sterylny,jednorazowego użytku z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V aktywującym się tylko podczas oporu powłok, długośc tulei 100 mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Podwójny wskaźnik dzwiękowy i wizualnyinformujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne.Trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja nazaworze.Trokar musi posiadać wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-11mm.Całość wykonana z z przeżiernego tworzywa. | szt. | 2200
4 | Trokar bezostrzowy i trokar bezostrzowy optyczny 5 mm - 15 mm100/150 mm sterylny,jednorazowego użytku z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem w kształcie litery V aktywującym się tylko podczas oporu powłok, długośc tulei 110 mm, a trzpień wyposażony w płaskie ostrze. Podwójny wskaźnik dzwiękowy i wizualny informujący o aktywacji noża oraz jego blokadzie po przejściu przez powłoki brzuszne.Trójstopniowy zawór do insuflacji umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania drenu podającego CO2 z opisanym i widocznym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja nazaworze.Trokar musi posiadać wbudowaną uniwersalną uszczelkę przyjmującą narzędzia 5-11mm.Całość wykonana z z przeżiernego tworzywa. Partia próbna 1 szt. | szt. | 450
5 | Trokar tępo zakończony o średnicy 10 mm posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5 mm i 7 mm/8 mm. Trokar na dalszym końcu wyposażony w balon dociskany do bliższego końca, zapewniający szczelność otworu i stabilizację trokara w powlokach brzusznych. Do pompowania balonika służy dołączona do zestawu strzykawka o pojemności 20 ml | szt. | 100
6 | Trokar tępo zakończony trokar o średnicy 12 mm posiadający konwertery na narzędzia o średnicy 5 mm i 10mm . Dla zwiększenia szczelności otworu i unieruchomienia trokara w stabilnej pozycji, na dalszym końcu posiadający balon, którego uzupełnienie stanowi piankowy kołnierz (dociskany z bliższego końca trokara). Do pompowania balonika służy dołączona do zestawu strzykawka o pojemności 20 ml. | szt. | 100
7 | Trokar tępy z gwintowaną kotwicą mocującą, średnica 5mm-12mm, standardowy z uniwersalną kaniulą i gwintowaną kotwicą mocującą. Partia próbna 1 szt. | szt. | 100
8 | Dren laparoskopowy do ewakuatora dymu chirurgicznego bez zaworu o średnicy 6 mm x 3 m bezpośrednio podłączany do ewakuatora dymu opisanego w zadaniu 14.1, kompatybilny z opisanymi trokarami bezpiecznymi w poz od 1- 7. Partia próbna 1 szt. | szt. | 500
9 | Filtr do ewakuatora dymu pokoagulacyjnego.Pakowany po 2 szt. | op. | 40
10 | Narzędzie do zakładania szwów typu ENDO CLOSE, jednorazowego użytku, posiadające mechanizm zabezpieczający ze sprężynowym tępym mandrynem. Mandryn chowany przy przeprowadzaniu igły przez powłoki brzuszne i automatycznie wysuwany po dojściu do jamy otrzewnej. Narzędzie do zakładania szwów używane do zamykania nacięć. Mandryn posiadający karbowany koniec używany do uchwycenia i utrzymywania szwu. | szt. | 10
Razem Zadanie nr 14:
Słownie wartość brutto Zadania nr 14 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 14 - Dzierżawa urządzenia typu ewakuator dymu elektrochirurgicznego z pola operacyjnego CPV 33162000
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa urządzenia - typu ewakuator do usuwnia dymu elektrochirurgicznego, z jamy brzusznej podczas operacji laparoskopowych wraz z filtrem do systemu odprowadzania dymu z trzema portami , wielokość portów 6 mm, 10 mm 22 mm, kompatybilnego z asortymentem opisanym w Zadaniu 14. | 30 |  | 4
Razem Zadanie nr 14 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 14 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 14 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 15 - Staplery liniowe i okrężne do chirurgii jelit i naczyń krwionośnych - jednorazowego użytku CPV 33162000
Lp. |  | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 25 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu).i | szt. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 80 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) | szt. | 50 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
5 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 10 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
6 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki cienkiej (3,5mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) | szt. | 5 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
7 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 20 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
8 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 45mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | op | 4 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
9 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 60mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 60 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
10 | Ładunek liniowy, długość 60mm, wysokość otwartej zszywki, tytanowej 4,8 mm, dwa rzędy zszywek, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 5 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
11 | Jednorazowy automatyczny stapler liniowy o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, załadowany ładunkiem do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu), ze zintegrowaną pinezką ograniczającą wysuwanie tkanki opuszczaną manualnie lub automatycznie; stapler posiada jedną dżwignię zamykająco-spustową. Możliwość obsługi staplera jedną dłonią. | szt. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
12 | Ładunek do jednorazowego automatycznego staplera liniowego o długości linii szwu 90mm, z podwójną linią naprzemiennie ułożonych tytanowych zszywek wykonanych z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczony do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu). | szt. | 5 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
13 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, stopniowany ładunek z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 lub 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem; stapler posiadający ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Do wyboru przez zamawiającego . | szt. | 350 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
14 | Ładunek do staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 80mm z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki o wysokości 3,0 - 3,5 - 4,0 przed zamknięciem lub zszywki o wysokości 4,0 - 4,5 - 5,0 przed zamknięciem . Do wyboru Zamawiajacego | szt. | 400 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
15 | Stapler liniowy z nożem z załadowanym ładunkiem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony) oraz sześć rzędów zszywek po trzy z kazdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm oraz 4,8mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 200 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
16 | Ładunek liniowy z nożem, długość 80mm, obecność noża tnącego w ładunku, cztery rzędy zszywek (po dwa z każdej strony) oraz sześć rzędów zszywek po trzy z każdej strony, wysokość otwartej zszywki tytanowej 3,8mm ORAZ 4,8mm, zszywki tytanowe spłaszczone bilateralnie na całej długości | szt. | 230 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
17 | Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 25mm, zakrzywiony, o długości trzonu 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, minimalna liczba zszywek 22 szt., stapler ze zszywkami tytanowymi wykonanymi z drutu obustronnie spłaszczonego, przeznaczonymi do tkanki grubej (4,8mm przed zamknięciem, 2,0mm po zamknięciu) i normalnej (3,5 mm przed zamknięciem, 1,5mm po zamknięciu) . Do wyboru zamawiajacego | szt. | 120 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
18 | Jednorazowy stapler okrężny z łamanym kowadełkiem i potrójną linią zszywek. Stopniowane bransze staplera minimalizujące napięcie na linni szwu. Średnica staplera 21,25,28,31mm, zszywki o 3 różnych wysokościach przed zamknięciem: (3,0mm-3,5mm-4,0mm) i po zamknięciu: (1,25mm-1,5mm-1,75mm) lub (4,0mm-4,5mm-5,0mm) i po zamknięciu: (1,75mm-2,0mm-2,25mm) do wyboru Zamawiającego | szt. | 5 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
19 | Jednorazowy stapler liniowy zamykająco-tnący, załadowany ładunkiem z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu; stapler posiada ruchomą dźwignię spustową umożliwiającą odpalanie staplera na dwie strony; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę; stapler posiada oddzielny przycisk otwierania staplera. Minimalna liczba zszywek 64 szt. | op | 4 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
20 | Ładunek do jednorazowego staplera liniowego zamykająco-tnącego, z nożem stanowiącym część ładunku, o długości linii szwu 60mm, z dwoma podwójnymi rzędami tytanowych zszywek ułożonych naprzemiennie, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości, zszywki o wysokości 2,5mm przed zamknięciem i 1,0mm po zamknięciu; po odpaleniu staplera nóż chowa się w plastikową zabezpieczającą pochewkę. Minimalna liczba zszywek 64 szt. | op | 5 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
21 | Uniwersalny jednorazowy stapler laparoskopowy do ładunków staplerów jednorazowych laparoskopowych, 11 punktów artykulacyjnych do 45 stopni w obie strony, funkcja grasperowania w rękojeści staplera, wspólna rękojeść dla ładunków prostych i z artykulacją, z możliwością ponownego ładowania do 25 razy, przycisk odblokowujący ładunek zlokalizowany w rączce staplera, o średnicy trzonu 12mm, z możliwością rotacji o 360 st. | szt. | 400 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
22 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem2,0mm 2,5mm 3,0mm, . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym | szt. | 250 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
23 | Ładunek do staplera laparoskopowego, zamykająco-tnący, z nożem w ładunku, umieszczający 6 rzędów tytanowych zszywek (3 + 3), o długości linii szwów 45mm lub 60mm, sztywne kowadełko w celu poprawy kompresji, posiadający możliwość zginania w obie strony o 45°, o wysokości zszywek przed zamknięciem 3,0mm; 3,5mm; 4,0mm, . Ładunek kompatybilny z automatycznym systemem staplerowym oraz staplerem laparoskopowym uniwersalnym | szt. | 500 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
24 | Sterylna osłona jednorazowego użytku, będąca częścią automatycznego systemu staplerowego kompatybilna z systemem w celu utworzenia aseptycznej bariery, interfejsu sterowania i złącza uniwersalnej przejściówki. Oferuje również interfejs komunikacyjny dla jednorazowych ładunków, wkładów i kaset. | szt. | 10 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 15
Słownie wartość brutto Zadania nr 15 (dostawa):………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 15 - Dzierżawa rękojeści służącej do podłączenia ładunków CPV 33162000
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa Zestawu : 1 x Zasilana bateryjnie rękojeść do zszywania, wielokrotnego użytku, zawiera mikroprocesory, silnik, ekran OLED oraz akumulator litowo jonowy, 1 x końcówka prosa kompatybilna z rękojeścią służącą do podłączenia ładunków, jednokomorowa ładowarka | 30 |  | 3
Razem Zadanie nr 15 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 15 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 15 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie 16 - Akcesoria endoskopowe CPV 33168000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 9 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długośc robocza 165 cm. Do endoskopów o rozmiarach 8,5-11,0 mm | szt. | 4 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego w składzie: klips 11 mm okrągły gotowy do założenia po 4 zęby w każdej ze szczęk, z nakładką na końcówke endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-14,00 mm | szt. | 4 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Kotwica do uchwycenia tkanki. Trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. | szt. | 2 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Szczypce dwustronne. Zamykana strona prawa i lewa, niezależnie od siebie. Do mocowania brzegów perforacji. | szt. | 8 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
5 | Zestaw do pełnościennej resekcji ściany jelita w składzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odciecia. Oraz sonda do znakowania zmiany, szczypce do usunięcia materiału. Długość robocza 220 cm. Do endoskopów o rozmiarach 11,5-13,2 mm | szt. | 6 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
6 | Zestaw do połnościennej resekcji ściany żołądka-dwunastnicy w kładzie: klips gotowy do założenia, z nakładką na końcówkę endoskopu, mechanizm zwalniający montowany na kanale roboczym, rękaw na endoskop, pętla do odciecia. Oraz sonda do znakowania zmiany, szcypce do usunięcia materiału, prowadnik i balon. Długość robocza 180 cm. Do endoskopów o rozmiarach 10,5-12,0 mm | szt. | 2 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 16
Słownie wartość brutto Zadania nr 16 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 17 - Nóż harmoniczny do cięcia, hemostazy, termofuzji i koagulacji z dzierżawą generatora CPV 33141411
Tabela nr 1 dla Zadania nr 17 - Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Noż harmoniczny w rozmiarze 5/35cm 5/45cm, do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek/naczyń do 7 mm przy jednoczasowym użyciu energii bipolarnej i ultradźwiękowej. Długość robocza noża harmonicznego: 5 cm, 45 cm; średnica 5 mm, uchwyt pistoletowy. Rekojeść noża harmonicznego wyposażona w dwa przyciski: zamykanie i ciecie/zamykanie, szczęki narzędzia wyposażone w jedną, przegubową branszę ruchomą, umożliwiającą równoległy docisk tkanki. Narzędzie kompatybilne z urządzeniem do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek przy użyciu energii bipolarnej i ultradźwiekowej. | szt. | 150 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisaniu umowy
2 | Nóż harmoniczny w w rozmiarze 5mm/9cm,uchwyt nożycowy | szt. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisaniu umowy
3 | Nóż harmoniczny w w rozmiarze 5mm/10mm/20cm,uchwyt pistoletowy | szt. | 40 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisaniu umowy
Razem Zadanie nr 17 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 17 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 17- Dzierżawa generatora
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30m-cy | Wartość VAT w okresie 30m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa hybrydowego generatora do cięcia, hemostazy i termofuzji tkanek jednocześnie integrującego energię bipolarną i ultradźwiękową, kompatybilny z nożem opisanym w zadaniu 17 | 30 |  | 3
Razem Zadanie nr 17 (dzierżawa):
Łącznie Zadanie nr 17 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 18 - Membrana kolagenowa CPV 33140000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Membrana kolagenowa pochodząca z osierdzia wołowego do naprawiania, wzmacniania i substytucji struktur tkanki, rozmiar 15 mm x 20 mm | szt. | 20
Razem Zadanie nr 18:
Słownie wartość brutto Zadania nr 18: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 19 - Elementy eksploatacyjne do generatora kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego generatorem typu VIO 300 ERBE CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Elektroda neutralna bierna dwudzielna z pierścieniem ekwipotencjalnym 23 cm 2 powierzchnia 85 cm2 , jednorazowego użytku . Opakowanie = 50 szt | op. | 160
2 | Przewód do elektrody biernej opisanej w poz 1, długość min 4 m, wielorazowego użytku | szt. | 15
3 | Przedłużka do elektrod monopolarnych, trzpień Ø 4 mm, długość 100 mm | szt. | 24
4 | Elektroda igłowa, monopolarna, zagieta dłuość 35 mm, wielorazowego uzzytku Opakowania zawiera 5 szt | op. | 7
5 | Elektroda igłowa, monopolarna, prosta dłuość 40 mm, wielorazowego użytku Opakowania zawiera 5 szt | op. | 7
6 | Elektroda igłowa, monopolarna, nozowa , zagięta, długość 30 mm, wielorazowego użytku Opakowania zawiera 5 szt | op. | 4
7 | Uchwyt elektrody monopolarny , kompatybilny z opisanymi elektrodami w poz. 3,4,5 | szt. | 6
8 | Przewód bipolarny dł 4 m kompatybilny z posiadanymi generatorami typu ERBE | szt. | 10
9 | Elektroda pętlowa śr.20mm,dł 140mm | szt. | 10
10 | Elektroda pętlowa śr.15mm,dł 135mm | szt. | 10
11 | Elektroda kulkowa ,śr.6mm,dł.40mm.Opakowanie =5szt | op. | 6
12 | Elektroda szpatułkowa prosta.Opkowanie=5szt | op. | 18
13 | Kabel bipolarny,wtyk MF | szt. | 6
14 | Adapter do APC2 | szt. | 5
15 | Aplikator argonowy długość 35 mm / jednorazowy/ | szt. | 4
16 | Aplikator argonowy długość 100 mm jednorazowy | szt. | 4
17 | Aplikator argonowy długość 320 mm, jednorazowy | szt. | 3
18 | Aplikator do noza wodnego z funkcją ssania dł 65 mm | op. | 4
19 | Aplikator do noza wodnego z funkcją ssania dł 80 mm | op. | 3
20 | Pompka do noża wodnego | op. | 3
21 | Laparoskopowe narzędzie typu Bisect długość 350mm | szt. | 7
21.1 | Wkład roboczy do laparoskopowych nożyczek bipolarnych typu Bi Sect Micro/Macro Ø5mm, długość 350mm | szt. | 50
21.2 | Płaszcz do laparoskopowych nożyczek bipolarnych typu Bisect Micro/Macro Ø5mm.,długość 350mm | szt. | 15
21.3 | Osłonka do laparoskopowych nożyczek bipolarnych typu BiSect | szt. | 12
21.4 | Uchwyt do laparoskopowych nożyczek bipolarnych BiSect Micro/Macro | szt. | 18
22 | Laparoskopowe narzędzie typu Biclam Kelly o dłługości 340mm i średnicy 5mm z wtyczką MF kompatybilną z posiadanym przez Zamawiającego modelem diatermii typu VIO 300D | szt. | 7
22.1 | Wkład roboczy do narzędzia Biclam Kelly o długości 340mm i średnicy 5mm | szt. | 16
22.2 | Uchwyt do wkładu roboczego typu Biclam Kelly | szt. | 17
Razem Zadanie nr 19:
Słownie wartość brutto Zadania nr 19: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 20 - Dreny endoskopowe wraz z dzierżawą panelu laparoskopowego i pompy ssąco-płuczącej CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 20 - Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren silikonowy do pompy ssąco - płuczącej, długości min 450 cm, 1 x użytku | szt. | 2500
3 | Sterylna osłona do głowicy kamery i wideolaparoskopu 3D o kącie 0º i 30º jednorazowego użytku - do wyboru Zamawiającego | szt. | 587
4 | Dren do oddymiania jednorazowego użytku do insuflatora wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania. Partia próbna 1 szt | szt. | 500
5 | Filtr CO2 do insuflarora wysokoprzepływowego z funkcja automatycznego oddymiania, sterylny jednorazowego użytku | szt. | 375
6 | Kaseta z filtrem systemu oddsysania do insuflatora wysokoprzepływowego z funkcją automatycznego oddymiania z 6 miesięcznym terminem użytkowania | szt. | 12
7 | Dren CO2 z funkcją podgrzewania gazu do insuflarora wysokoprzepływowego z funkcją automatycznego oddymiania, wielorazowego użytku, autoklawowalny | szt. | 5
8 | ROZTWÓR PRZECIW PAROWANIU OPTYKI, | szt. | 125
9 | Pokrowiec do obłożeń kamety i przewodu | szt. | 75
10 | Jednorazowy dren CO2 z funkcją podgrzewania gazu do insuflarora wysokoprzepływowego z funkcją automatycznego oddymiania | szt. | 600
Razem Zadanie nr 20 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 20 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 20 - Dzierżawa panelu laparoskopowego i pompy ssąco - płuczącej
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Panel laparoskopowy do operacji laparoskopowych (szczegółowy opis zawiera załącznik SWZ) składający się elementów wymienionych w pkt 1.1-1.6 z: ZESTAW składajacy się z: | 30 |  | 2
1.1 | Wideolaparoskop 3D Full HD 0° i 30° - do wyboru Zamawiającego | x |  | 1
1.2 | Uniwersalny sterownik kamery 2D/3D | x |  | 1
1.3 | Monitor LCD 4K o przekątnej 31’’ z aktywną matrycą TFT | x |  | 1
1.4 | Źródło światła LED | x |  | 1
1.5 | Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania | x |  | 1
1.6 | Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych | x |  | 1
2 | Pompa ssąco-płucząca do zabiegów endoskopowych (szczegółowy opis zawiera załącznik do SWZ ) | x |  | 2
Razem Zadanie nr 20 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 20 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 20 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 21 - Bipolarne narzędzie do chirurgii klasycznej i laparoskopowej wraz z dzierżawą kompatybilnego urządzenia do elektrochirurgii CPV 33162000
Tabela nr 1 dla Zadania nr 21 - Dostawa
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Narzędzie bipolarne do chirurgii otwartej typu typu Seal&Cut bipo o parametrach: - długość narzędzia 240 mm średnica 5 mm, - długość zespalania części roboczej 26,5 mm - długość cięcia części roboczej 23,5 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia 360° - strumień cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo. | op | 280
2 | Narzędzie laparoskopowe typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 440 mm średnica 12 mm - długość zespalania części roboczej 50 mm - długość cięcia części roboczej 47 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia - spread cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo. | op | 17
3 | Narzędzie do chirurgii otwartej typu Seal&Cut bipolarne o parametrach: - długość narzędzia 360 mm średnica 5 mm i 12 mm - do wyboru zamawiajacego - długość zespalania części roboczej 26,5 mm - długość cięcia części roboczej 23,5 mm - przycisk aktywujący proces zintegrowany z rękojeścią - konstrukcja części roboczej gwarantująca jednorodny nacisk od końca dystalnego do proksymalnego - rotacja trzonu narzędzia - strumień cieplny <1 mm Narzędzie jednorazowego użytku pakowane sterylnie pojedynczo | op | 35
Razem Zadanie nr 21 (dostawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 21 (dostawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Tabela nr 2 dla Zadania nr 21 - Dzierżawa urządzenia do elektrochirurgii
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres dzierżawy (miesiące) |  | Ilość urządzeń w dzierżawie | Kwota czynszu za 1 m-c netto | VAT % | Kwota VAT | Kwota czynszu za 1 m-c brutto | Wartość czynszu netto w okresie 30 m-cy | Wartość VAT w okresie 30 m-cy | Wartość czynszu brutto w okresie 30 m-cy
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 = 3 x 5 | 10 = 3 x 7 | 11 = 9 + 10
1 | Dzierżawa urządzenia z technologią bipolarną kompatybilną z narzędziem opisanym w Zadaniu nr 21. | 30 |  | 2
Razem Zadanie nr 21 (dzierżawa):
Słownie wartość brutto Zadania nr 21 (dzierżawa): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Łącznie Zadanie nr 21 (dostawa+ dzierżawa):
Zadanie nr 22 - Wielokanalikowy sterylny dren jednorazowego użytku CPV 33140000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Dren wielokanalikowyWykonane z biokompatybilnego, białego silikonu o jakości implantów chirurgicznych, w całości kontrastującego w RTG • Zbudowany z połączonych ze sobą, niezależnych kanalików • Kanaliki drenujące o idealnie gładkiej powierzchni wewnętrznej zapobiegającej inkrustacji i osadzaniu wydzielin na ściankach, zapewniając w pełni skuteczny odpływ • Możliwość dzielenia drenu wzdłuż przebiegu kanalików • Płyny odprowadzane są na zewnątrz poprzez zjawisko przesączania kapilarnego • Długość: 40 cm • Wyrób sterylizowany tlenkiem etylenu • Opakowanie podwójne - opakowanie zewnętrzne: papier/folia, opakowanie wewnętrzne folia | x | x | x | x | x | x | x
1a | 12 kanalikowy | op. | 45
1b | 16 kanalikowy | op. | 45
Razem Zadanie nr 22:
Słownie wartość brutto Zadania nr 22 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 23 - Elementy jednorazowe do urządzenia shavera laryngologicznego CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy płaszcz do optyki 0 stopni wraz z drenem pakowany po 5 szt. w op. | szt. | 250
2 | Jednorazowy płaszcz do optyki kątowej (30 sztopni) pakowany po 5 szt. w op. | szt. | 125
3 | Jednorazowy płaszcz do optyki kątowej (45 sztopni) pakowany po 5 szt. w op. | szt. | 125
4 | Jednorazowy dren do płukania optyki pakowany po 5 szt. w op. | szt. | 250
5 | Jednorazowe ostrze proste nienawigowane do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider | szt. | 187
6 | Jednorazowe ostrze kątowe nienawigowane do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider pakowane po 5 szt. w opakowaniu | szt. | 125
7 | Jednorazowe wiertło proste lub kątowe pracujące do 30k obrotów na minutę do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider będącego na wyposażeniu Zamawiającego pakowane po 1 szt. w op. | szt. | 187
8 | Jednorazowe, sterylnie pakowane, kodowane kolorami wiertła i ostrza do prostnic i kątnic z możliwością regulacji ekspozycji wiertła o różnych długościach, średnicach i kształtach, min: kulkowe, kulkowe diamentowe, główkowe, stożkowe, żołędziowe, walcowe, kręte, owalne-do wyboru przez zamawiajacego | szt. | 62
9 | Jednorazowe, podwójne sterylne pakowanie, kodowane kolorami frezy do kraniotomu obrotowego –wersja do kraniotomu obrotowego zintegrowanego ze stopką osłaniającą Ostrza stożkowe o długości 8 cm , 1,5mm i 2,3 mm stożek, 1,5 mm i 2,3 mm stożek spiralny-do wyboru, długość główki : 11,1 mm, 13,1 mm, 15,9 mm, 16,4 mm –do wyboru przez zamawiającego | szt. | 37
10 | Ostrza jednorazowe do perforatora typu Hudson | szt. | 37
11 | Jednorazowe, sterylne mikropiły. Kształt prosty lub zakrzywiony. Sagitalne lub rotacyjne. Grubość od 0,3mm do 0,6mm. Głębokość cięcia od 8mm do 30mm. Zęby drobne lub grube. | szt. | 37
12 | Jednorazowe dreny do irygacji do szybkoobrotowego napędu otologicznego "Indigo Drill" firmy Medtronic będącego na wyposażeniu Zamawiającego | szt. | 62
13 | Wielorazowe wiertła diamentowe do napędu Indigo Drill pakowane po 1 szt. w op. | szt. | 25
14 | Wielorazowe wiertła typu różyczka do napędu Indigo Drill pakowane po 1 lub 5 szt. w op. | szt. | 25
15 | Jednorazowe ostrze proste nawigowane do urządzenia M5 Straightshot Microdebrider pakowane po 1 szt. w op. | szt. | 37
16 | Jednorazowy lokalizator narzędzi kompatybilny z systemem nawigacji Flex ENT będącym na wyposażeniu Zamawiającego, 1 szt. w op. | szt. | 37
17 | Jednorazowe, fabrycznie skalibrowane balony do zatok przynosowych dedykowane do nawigacji elektromagnetycznej będącej na stanie Zamawiającego wraz z jednorazowym inflatorem | zestaw | 25
18 | Jednorazowe, fabrycznie skalibrowane balony do rozszerzania kanału trąbki Eustachiusza dedykowane do nawigacji elektromagnetycznej będącej na stanie Zamawiającego wraz z jednorazowym inflatorem | zestaw | 25
Razem Zadanie nr 23:
Słownie wartość brutto Zadania nr 23: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 24 - Ostrza jednorazowe sterylne do posiadanego przez Zamawiajacego napędu ARTHREX 600 CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Brzeszczot strzałkowy grubość 1 mm długość 90 mm, szerokość 19 mm | szt. | 30 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Brzeszczot strzałkowy grubość 1 mm długość 90 mm, szerokość 25,4 mm | szt. | 30 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Brzeszczot strzałkowy grubość 1,27 mm długość 105 mm, szerokość 19 mm | szt. | 30 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Brzeszczot strzałkowy grubość 0,8 mm długość 65 mm, szerokość 46 mm | szt. | 50 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 24:
Słownie wartość brutto Zadania nr 24: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 25 - Ostrza jednorazowe sterylne do posiadanego przez Zamawiajacego dermatomu ZIMMER BIOMET CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Ostrza do dermatomu elektrycznego Zimmer 1op/10 szt | op. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Siatki do siatkownicy Zimmer NeshGraft II współczynnik rozciągania przeszczepu 1,4:1 , 3:1, 6:1 1op/20 szt | op. | 3 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 25:
Słownie wartość brutto Zadania nr 25: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 26 - Automatyczny stapler do zakładania szwu kapciuchowego wewnątrz jamy brzusznej CPV 33190000-8
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Automatyczny stapler do zakładania szwu kapciuchowego 1 x użytku, długość rączki 256 mm, długość ładunku 67 mm, długość szwu 730mm, stapler wyposażony w 28 zszywek ze stali nierdzewnej o konstrukcji typu HUG tj. zszywki po zamknięciu staplera unoszą się ku górze dla zwiększenia stabilności szwu kapciuchowego. Produkt sterylny. | op. | 100
2 | Automatyczny stapler do zakładania szwu kapciuchowego 1 x użytku, długość rączki 310mm, długość ładunku 47 mm, długość szwu 690 mm, stapler wyposażony w 18 zszywek ze stali nierdzewnej o konstrukcji typu HUG tj. zszywki po zamknięciu staplera unoszą się ku górze dla zwiększenia stabilności szwu kapciuchowego. Produkt sterylny. | op. | 100
Razem Zadanie nr 26:
Słownie wartość brutto Zadania nr 26: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 27 - Zestaw do scalania kości czaszki CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | ALUMINIOWY APLIKATOR W FORMIE RĘKOJEŚCI, AUTOMATYCZNY DO ZACISKÓW TAMUJĄCYCH KRWAWIENIE WIELORAZOWEGO UŻYTKU | szt. | 1
2 | SZCZYPCE DO ZDEJMOWANIA ZACISKÓW CZEPCA | szt. | 1
3 | ZACISKI PLASIKOWE DO TAMOWANIA KRWAWIENIA Z OTWARTYCH PLATÓW SKÓRY, MOGĄ BYĆ STOSOWANE PODCZAS REZONANSU, PAKOWANE STERYLNE PO 10 SZT W MAGAZYNKU, | op. | 10
4 | APLIKATOR DO ZACISKÓW PŁATA KOSTNEGO, DYNANOMETRYCZNY, AUTOMATYCZNY, NIEROZBIERALNY | szt. | 1
5 | KLESZCZE CHWYTAJĄCE ZACISK PŁATA KOSTNEGO | szt. | 1
6 | CĄŻKI DO ODCINANIA PRĘCIKA OD ZACISKU PŁATA KOSTNEGO | szt. | 1
7 | KLESZCZE DO ZDEJMOWANIA ZACISKÓW | szt. | 1
8 | ZACISK DO PŁATA KOSTNEGO ŚR. 11 MM, WYKONANY ZE STOPU TYTANU, STERYLNY (OPAKOWANIE ZBIORCZE 12 SZT ZACISKÓW STERYLNYCH) | op. | 6
9 | ZACISK DO PŁATA KOSTNEGO ŚR. 16 MM, WYKONANY ZE STOPU TYTANU, STERYLNY (OPAKOWANIE ZBIORCZE 6 SZT ZACISKÓW STERYLNYCH) | op. | 6
10 | KOSZ WYKONANY Z JEDNEGO KAWAŁKA STALI O WYMIARACH 243X253X56 MM KOSZ POSIADA TABLICZKĘ IDENTYFIKACUJNĄ Z UNIKALNYM KODEM DATA MATRIX W KOSZU MATA SILIKONOWA | szt. | 2
11 | JEDNORAZOWY PERFORATOR Z WBUDOWANYM MECHANIZMEM BEZPIECZEŃSTWA POZWALAJĄCYM NA STOSOWANIE TEGO SAMEGO NACISKU NA BARDZIEJ MIEKKICH OBSZARACH Z TĄ SAMA SKUTECZNOSCIA. 8 RODZAJÓW WIERTŁA DO WYBORU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OD 6/9 MM DO 11/14 MM | szt. | 5
Razem Zadanie nr 27:
Słownie wartość brutto Zadania nr 27 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 28- Sprzęt laparoskopowy jednorazowego użytku I CPV 33141620
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Ładunek w kolorze niebieskim do staplera z zakrzywioną głowicą o długości linii cięcia 40mm, do tkanki standardowej. Wysokość otwartej zszywki 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiadający chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek | szt. | 45
2 | Jednorazowy stapler zamykająco tnący z zakrzywioną główką (kształt półksiężyca), długość linii cięcia 40mm. Stapler umożliwia 5-krotne przeładowanie ładunku i 6 wystrzeleń podczas jednego zabiegu, zawiera ładunek w kolorze niebieskim do tkanki standardowej o wysokości zszywki otwartej 3,5 mm, po zamknięciu 1,5 mm. Zszywki zamykają się w wielopłaszczyznowej techologii 3D. Zszywki wykonane ze stopu tytanu. Ładunek posiadający chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, nadające dodatkową kompresję na tkankę i przytrzymujące ją przed i podczas wystrzelenia zszywek. | szt. | 101
Razem Zadanie nr 28:
Słownie wartość brutto Zadania nr 28 : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 29 - Sprzęt laparoskopowy jednorazowego użytku II CPV 33141620
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowy port dostępu laparoskopowego rozmiar - średni (do 4 do 7 cm). | szt. | 68 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Jednorazowa pokrywa (zawór) uszczelniająca wykonana z poliuretanu, przeznaczona do portów dostępu laparoskopowego w rozmiarach małym, średnim, i dużym. | szt. | 68 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego) posiadająca dźwignię zamykającą i elektryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 34 cm lub 44 cm (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 112 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Jednorazowe ładunki liniowez trzema rzędami naprzemiennie ułożonych z każdej strony noża zszywek wykonanych ze stopu tytanu (w sumie 6 rzędów zszywek) w kolorze białym, niebieskim, złotym, zielonym do staplera endoskopowego, umożwliającego wykonanie zespolenia na długości 45 mm lub 60 mm (do wyboru przez Zamawiającego), ładowane w szczęki staplera. Ładunki do tkanki cienkiej (wysokość zszywki 1 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki standardowej (wysokość zszywki 1,5 mm po zamknięciu), ładunki do tkanki pośredniej (wysokość zszywki po zamknięciu 1,8 mm), ładunki do tkanki grubej (wysokość zszywki 2 mm po zamknięciu). Ładunki wyposażone w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane z stopu tytanu. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podcz\as wystrzelenia zszywek (do wyboru przez Zamawiającego) | szt. | 1260 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
5 | Jednorazowa rękojeść staplera endoskopowego z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o długości 45 mm lub 60 mm, posiadająca dwie dźwignie zamykającą i spustową. Długość ramienia 34 cm. lub 44 cm do wyboru przez zamawiającego | szt. | 112 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
6 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 33 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt. | 60 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
7 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 29 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt. | 90 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
8 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 25 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt. | 37 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
9 | Jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywki o wymiarze od 1,5 mm do min. 2,2 mm. Rozmiary staplera: 21 mm. Wysokość otwartej zszywki minimum 5,2 mm. Ergonomiczny uchwyt staplera pokryty antypoślizgową gumową powłoką. | szt. | 7 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
10 | Elektryczny jednorazowy stapler okrężny, wygięty, z kontrolowanym dociskiem tkanki w zakresie 1,5 – 2,2 mm. Rozmiar staplera 31 mm. Wysokość otwartej zszywki 5,2 mm. Zszywki wykonane ze stopu tytanu formujące się przestrzennie w techologii 3D. Stapler posiada powierzchnię chwytną zabezpieczającą przed przemieszczaniem się tkanki podczas wykonywania zespolenia. | szt. | 7 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
11 | Automatyczna jednorazowa klipsownica endoskopowa z sygnalizacją trzech ostatnich klipsów. Średnica obrotowego ramienia 10 mm, dł. ok. 29 cm, załadowana 20 tytanowymi klipsami średnio - dużymi (długość klipsa po zamknięciu 8,8 mm). | szt. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 29:
Słownie wartość brutto Zadania nr 29 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 30 - Sprzęt laparoskopowy jednorazowego użytku III CPV 33141620
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 23 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonek instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej podczas dysekcji, chwytania, koagulacji i cięcia. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości.Instrument pozwala na koagulację naczyń o średnicy do 5 mm włącznie.Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. . Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt. | 480 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji.Trzonek instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej podczas dysekcji, chwytania, koagulacji i cięcia. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości.Instrument pozwala na koagulację naczyń o średnicy do 5 mm włącznie.Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt. | 225 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 45 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Trzonki instrumentu można obracać o 360°, aby umożliwić wizualizację i dostęp do tkanki docelowej. Końcówka nie wykorzystuje prądu elektrycznego wysokich częstotliwości.Instrumenty pozwalają na koagulację naczyń o średnicy do 7 mm włącznie, przy użyciu przycisku sterowania ręcznego zaawansowaną hemostazą.Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i tępo zakończona, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min oraz przyciskiem "Zaawansowana Hemostaza" przeznaczonym do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy do 7 mm, umieszczonym po obu stronach uchwytu.Możliwość nastawienia co najmniej 5 wartości mocy dla przycisku Min. Możliwość używania przycisku Min w trybie „Zaawansowana Hemostaza”. Nieaktywna bransza posiada dwa wskaźniki w odległości 5 mm, które mogą służyć do oceny średnicy naczynia.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika.Generator emituje sygnały dźwiękowe wskazujące, kiedy ostrze instrumentu jest aktywne. Generator wygeneruje drugi sygnał aktywacji, gdy adaptacyjna technologia tkankowa będzie regulować dostarczanie energii, w celu lepszego zarządzania temperaturą. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. ramienia 36 cm, śr. 5 mm o uchwycie pistoletowym z możliwością cięcia i koagulacji. Zakrzywiona profilowana bransza aktywna o długości 18 mm, pokryta czarną matową powłoką minimalizującą przywieranie tkanki. Końcówka z przyciskiem aktywującym pracę narzędzia w trybie standardowym oraz po jednym z obu stronach rękojeści przyciskami "Zaawansowana Hemostaza” do zamykania naczyń do 7mm. Urządzenie posiadające wbudowaną technologię adaptacji do tkanki umożliwiającą generatorowi ciągłe monitorowanie instrumentu podczas jego pracy i automatycznie modulowanie wartości wyjściowej energii drgań harmonicznych, a także generowanie zwrotnego sygnału dźwiękowego dla użytkownika. Końcówka z wbudowanym przetwornikiem piezolelektrycznym i kablem podłączeniowym do generatora noża hamonicznego. | szt. | 16 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
5 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7 mm włącznie , uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 38 mm, długość ramienia 20 cm, rotacja pełna 360 stopni, końcówka robocza zaprojektowana do jednoręcznego użycia. Kompatybilny z generatorem GEN11 | szt. | 30 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
6 | Jednorazowa elektryczna rękojeść staplera endoskopowego zasilana baterią, z wbudowanym przegubem w ramieniu, który stanowi integralną część rękojeści. Przegub umożliwiający obustronne zgięcie (artykulację) ramienia. Konstrukcja rękojeści umożliwiająca jednoręczną obsługę zgięcia ramienia. Rękojeść przeznaczona do ładunków wykonujących zespolenie o dł. 60 mm, posiadająca dźwignię zamykającą i eletryczny spust aktywujący wystrzelenie ładunku. Dł. ramienia 44 cm. | szt. | 7 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
7 | Jednorazowa rączka staplera liniowego z nożem wbudowanym w ładunek, umożliwiająca sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), pośredniej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Stapler kompatybilny z ładunkiem posiadającym sześć rzędów zszywek wykonanych w technologii przestrzennej 3D o długości linii szwu 81 mm. Rączka staplera pakowana bez ładunku. | szt. | 15 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
8 | Uniwersalny ładunek do jednorazowego staplera liniowego z nożem posiadającego sekwencyjną regulację wysokości zszywek przeznaczonych do tkanki standardowej (1,5 mm po zamknięciu), średnio-grubej (1,8 mm po zamknięciu) i grubej (2 mm po zamknięciu). Ładunek posiadający sześć rzędów zszywek ze stopu tytanu wykonanych w technologii przestrzennej 3D o dł. lini szwu 81 mm. Nóż zintegrowany z ładunkiem. | szt. | 60 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
9 | Przetwornik piezoelektryczny, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH, jest przeznaczona do przetwarzania energii elektrycznej z kompatybilnego generatora Ethicon na ruch mechaniczny ostrzy instrumentu. Wyposażony w licznik monitorowana ilość cykli pracy. Podłączenie do generatora G11 bez dodatkowego adaptera. Przeznaczony do podłączenia narzędzi pracujących również w trybie do zamykania naczyń krwionośnych o średnicy 7 mm. (1 szt./op.) | szt. | 37 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
10 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 17 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji naczyń 5 mm. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i szpiczasto zakończona o długości 16 mm. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Przyciski wykonane w kształcie półpierścienia dla ułatwienia ich aktywacji w przypadku trudnej anatomii. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt | 45 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
11 | Jednorazowa końcówka noża harmonicznego, dł. 9 cm. o uchwycie nożycowym z możliwością cięcia i koagulacji naczyń o średnicy 5 mm. Bransza aktywna zakrzywiona, zwężana ku końcowi i szpiczasto zakończona o długości 16 mm. Uchwyt z dwoma przyciskami aktywującymi Max i Min. Przyciski wykonane w kształcie półpierścienia dla ułatwienia ich aktywacji w przypadku trudnej anatomii. Możliwość nastawienia 5 wartości mocy dla przycisku Min.Adaptacyjna technologia tkankowa umożliwia generatorowi identyfikowaniei monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika. W razie potrzeby reguluje dostarczanie energii do tkanki w celu lepszego zarządzania temperaturą, dzięki technologii adaptacji do tkanki. Zmiana tonu sygnalizuje, kiedy technologia adaptacji do tkanki reguluje dostarczenie energii. Końcówka współpracująca z generatorem bipolarno harmonicznym, nie zasilanym bateryjnie.Przeznaczona do stosowania z generatorem G11 (GEN11) potwierdzone w instrukcji używania narzędzia i instrukcji używania G11 (GEN11) | szt | 37 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
12 | Przetwornik piezoelektryczny, zaopatrzony w ceramiczny transducer – zakres częstotliwości pracy 55,5kH, jest przeznaczona do przetwarzania energii elektrycznej z kompatybilnego generatora Ethicon na ruch mechaniczny ostrzy instrumentu. Wyposażony w licznik monitorowana ilość cykli pracy. Podłączenie do generatora G11 bez dodatkowego adaptera.Przeznaczony do podłączenia narzędzi z rękojeścią nożycową jak również ołówkową.(1 szt./op.) | szt | 3 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
13 | Klipsy tytanowe średnio - duże o wymiarach przed zamknięciem 5,5 mm i 8,8 mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 6 klipsów w magazynku i 18 magazynków w opakowaniu, posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowanie zabezpieczające przed zsunięciem się z naczynia i wysunięciem z klipsownicy | op | 10 | [8 empty] | ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 30:
Słownie wartość brutto Zadania nr 30: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 31 - Stapler do operacji proktologicznych CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość sztuk przekazanych do pierwszego depozytu
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Stapler kolorektalny rozmiar 29, o zewnetrznej średnicy kowadełka 29,5 mm, średnica ostrza 20,5 mm; 24 zszywki wykonane ze stopu tytanu o wyskokości 5 mm przed zamknięciem, 1,00 - 2,50 mm po zamknięciu; wysokość obudowy 4 cm, pojemność główki staplera 12,6 cm3. Stapler wyposażony w 4 otwory trakcyjne pozwalajace na ściągnięcie linni zszywek i tkanek do główki staplera, wzmocnione ostrzem oraz systemem jego uwalniania konieczne do wycięcia przecinających się linii zszywek. W zestawie elementy transanalne typu - anoskop- 1 szt, trokary pomocnicze - 2 szt, szydełko - 1 szt, zestaw do oceny szczelnosci zespolenia - 1 szt | szt. | 35 | 13: ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
2 | Stapler do wybiórczej terapii tkanek, rozmiar 33 - stapler przeznaczony do leczenia chorób odbytnicy, poprzez wykonanie selektywnej resekcji zmienionej chorobowo tkanki i zespolenia odbytnicy poprzez wszystkie jej warstwy. Stapler okrężny, prosty, rozmiar 33; średnica kowadeka 33,5 mm, trzonek kowadełka zintegrowany ze staplerem pojemność główki 19 ml; 32 zszywki wykonane ze stopu tytanu, wysoksć zszywki przed zamknięciem 4,0 mm, po zamknięciu w zakresie 0,75 mm-1,5mm; stapler wyposarzony w automatyczą blokadę przed i po zamknięciu. W zestawie akcesoria trananalne do wykonania operacji: rozszerzacz- 1 szt. | szt. | 10 | 13: ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
3 | Stapler do wybiórczej terapii tkanek rozmiar 36 - stapler przeznaczony do leczenia chorób odbytnicy, poprzez wykonanie selektywnej resekcji zmienionej chorobowo tkanki i zespolenia odbytnicy poprzez wszystkie jej warstwy. Stapler okrężny, prosty, rozmiar 36; średnica kowadeka 36,5 mm, trzonek kowadełka zintegrowany ze staplerem, pojemność główki 35 ml ml; 34 zszywki wykonane ze stopu tytanu, wysoksć zszywki przed zamknięciem 4,2 mm, po zamknięciu w zakresie 0,75 mm-1,8mm; stapler wyposarzony w automatyczą blokadę przed i po zamknięciu. W zestawie akcesoria trananalne do wykonania operacji: anoskop - 1 szt, rozszerzacz standardowy i wydłużony - 1 szt, obturator- 1 szt, nawlekacz do nici - 1 szt, rozszerzacz motylkowy szt. 1. | szt. | 10 | 13: ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
4 | Stapler okrężny zakrzywiony w trzech rozmiarach kodowanych kolorami - do wyboru Zamawiającego. 1)średnica zewnętrznea kowadełka 25mm, średnica ostrza 17 mm, 20 zszywek 2)średnica zewnętrznea kowadełka 29mm, średnica ostrza 20,5mm, 24 zszywki 3)średnica zewnętrznea kowadełka 33mm, średnica ostrza 24,8 mm, 28 zszywek Kowadełko zaopatrzone w otwór do przeciągania szwu prowadzącego. Staplery wyposażone w:- zintegrowaną automatyczną blokadę bezpieczeństwa, zapobiegającą przypadkowemu "oddaniu strzału", przed i po zespoleniu, - system obrotowego ostrza, zszywki wykonane ze stopu tytanu, ułożone w dwóch krzyżujących się rzędach z kontrolowanym dociskiem tkanki i regulowaną wysokością zamknięcia zszywek w zakresie od 1 mm do 2,5 mm, wysokość otwartej zszywki 5 mm, regulacyjne pokrętło typu "motylkowego" ułatwiajace zamykanie i otwieranie staplera. Stapler pakowany pojedyńczo. Rozmiar do wyboru zamawiającego. | szt. | 50 | 13: ilość do uzgodnienia po podpisania umowy
Razem Zadanie nr 31: | bar: 5; 7; 10 to 12
Słownie wartość brutto Zadania nr 31:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 32 - Retraktor i haczyki do operacji proktologicznych CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Retraktor chirurgiczny w kształcie samostabilizującej obręczy z możliwością mocowania odciągów chirurgicznych jednorazowego użytku, sterylna; o wielkości 14,1 cm x 14,1 cm lub 32,5cmx 18,3 cm zawierająca dwa klipsy dom mocowania drenów przez Zamawiajacego | szt. | 30
2 | Odciągi chirurgiczne długość haczyka 5 mm, ostre/tępe - do wyboru Zamawiającego, kompatybilne ze samotabilizująca się obręczą chirurgiczną opisaną w poz 1., jednorazowego użytku, sterylne. | szt. | 530
Razem Zadanie nr 32: | bar: 5; 7; 10 to 12
Słownie wartość brutto Zadania nr 32 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 33 - Trokar jednorazowy laparoskopowy z balonowym systemem fiksacji powłokach brzusznych CPV 33162000
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Jednorazowy trokar nożowy z automatyczną osłoną noża 5 mm, kaniula o długości 100 mm z lejkowatym otworem , liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar dostępny w 2 wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym , do wyboru przez zamawiającego . Wersja z balonem - strzykawka do napełnienie balonu w zestawie, informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli Partia próbna 1 szt | szt. | 225
2 | Jednorazowy trokar nożowy z automatyczną osłoną noża 10 mm, kaniula o długości 100 mm z lejkowatym otworem , liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar dostępny w 2 wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym , do wyboru przez zamawiającego . Wersja z balonem - strzykawka do napełnienie balonu w zestawie, informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli Partia próbna 1 szt | szt. | 250
3 | Jednorazowy trokar nożowy z automatyczną osłoną noża 12 mm, kaniula o długości 100 mm z lejkowatym otworem , liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli. Trokar dostępny w 2 wersjach: z żebrowaną kaniulą oraz z bezlateksowym balonem i dyskiem mocującym , do wyboru przez zamawiającego . Wersja z balonem - strzykawka do napełnienie balonu w zestawie, informacja o pojemności balonu umieszczona na kaniuli Partia próbna 1 szt | szt. | 225
4 | Trokar bezostrzowy 5 mm z kaniulą żebrowaną o długości 100 mm i 80 mm - do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 225
5 | Trokar optyczny z separatorem tkamek 10 mm, kaniula żebrowana o dł 100 mm , korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej , liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli | szt. | 250
6 | Trokar optyczny z separatorem tkamek 12 mm, kaniula żebrowana o dł 100 mm i 150 mm do wyboru przez zamawiającego . Korpus obturatora wykonany ze stali nierdzewnej , liczbowe oznaczenie rozmiaru umieszczone na obturatorze i kaniuli | szt. | 300
7 | Trokar bezostrzowy 8mm kaniula żebbrowana o dlugości 100mm i 120 mm do wyboru przez zamawiającego | szt. | 75
Razem Zadanie nr 33: | bar: 5; 7; 10 to 12
Słownie wartość brutto Zadania nr 33………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Zadanie nr 34 - Jednorazowe ostrze chirurgiczne CPV 33141411
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Razem ilość na 30 m-cy | Cena jedn. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent | Numer katalogowy/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Bezpieczny skalpel j.u.– ostrze wykonane ze stali węglowej w przezroczystej osłonie, umożliwiającej stałą obserwację ostrza w każdym położeniu. Skalpel powinien posiadać przycisk umożliwiający obsługę jednoręczną. Skalpel winien mieć mechanizm blokujący pozwalający na bezpieczne zablokowanie ostrza w pozycji uniemożliwiającej zakłucie. Blokada ostrza w pozycji bezpiecznej musi być trwała uniemożliwiająca ponowne użycie go. Obudowa skalpela powinna być wyposażona w miarkę w centymetrach od 0 do 5 cm. Pakowane po 10 sztuk. Każda figura powinna mieć osobny kolor na opakowaniu zbiorczym w celu łatwej identyfikacji. Nadruk numer serii i data ważności wydrukowana na każdej pojedynczej sztuce. Skalpele muszą być sterylne jednorazowego użytku. Rozmiar od nr 10 do nr 25.Partia próbna: 1 op. w rozmiarze 20 | op | 300
Razem Zadanie nr 34: | bar: 5; 7; 10 to 12
Słownie wartość brutto Zadania nr 34 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł
Osoby upoważnione do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy
| Imię i Nazwisko | Data | Podpis