## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ
Formularze asortymentowo-cenowe należy przygotować wg. poniższego wzoru:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat w % | Wartość brutto | Nazwa producenta | Nr katalogowy | Nazwa handlowa | Klasa wyrobu medycznego
1
2
..
RAZEM:
Pakiet nr 1 - Endoproteza tytanowa stawu biodrowego z trzpieniem przynasadowym
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
Trzpień prosty, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem i hydroksyapatytem. Trzpień musi posiadać wzdłużne rowki antyrotacyjne w 12 rozmiarach. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 132 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD. Trzpień kompatybilny z głowami o stożku V40. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów metodą małoinwazyjną (MIS – metodą anterior). Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm, 40mm, 44mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki lub głowa ceramiczna 28mm,32mm,36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji lub wkładu ceramicznego. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. Zaślepka do panewki oraz śruby o długości od 15 mm do 60 mm w skoku co 5 mm.
Komplet:
• Trzpień – 1 szt.
• Panewka – 1 szt.
• Wkładka polietylenowa – 1 szt.
• Głowa – 1 szt.
• Śruby/zaślepka – 1 szt.
1 | trzpień | Szt. | 50
2 | panewka bezcementowa 3D | Szt. | 50
3 | wkładka polietylenowa | Szt. | 50
4 | głowa | Szt. | 50
5 | śruby/zaślepka | Szt. | 50
6 | ostrze do piły oscylacyjnej | Szt. | 50
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez po 2 komplecie z każdego rozmiaru .
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Wkład antyluksacyjny do panewki osadzonej presfitowo.
lp. | Nazwa artykułu | jednostka | ilość
1 | System wkładek chromo-kobaltowych implantowanych w czaszach metalowych panewek bezcementowych dzięki zastosowaniu systemu Innerchange, umożliwiających zastosowanie artykulacji dwupłaszczyznowej. | Komplet | 20
Wkładki akceptujące głowy polietylenowe w rozmiarach 42 mm OD do 64 mm OD, wykonane z nowoczesnego ultra usieciowanego polietylenu o wzmocnionej odporności na ścieranie i zwiększonej wytrzymałości mechanicznej. Głowy polietylenowe umożliwiające jednocześnie artykulację wewnętrzną o średnicy 22,2 mm ID i 28 mm ID. Rozmiary wkładek chromo-kobaltowych : od 36 mm ID do 58mm ID , o możliwości zastosowania głowy polietylenowej o średnicy zewnętrznej 36 mm już w panewce o rozmiarze 44 mm . Zastosowanie możliwe z wkładami polietylenowymi kompatybilnymi z głowami 22 i 28 mm w dowolnej formie materiałowej.
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Pakiet nr 2 - Endoproteza stawu biodrowego cementowana.
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Trzpień wykonany ze stopu CoCr bezkołnierzowy. Trzpień zwężający się dystalnie, szeroki w części kielichowej, nie wymagający stosowania centralizera ( samocentrujący się w kanale szpikowym). Trzpień prosty spłaszczony gładki w minimum 5 rozmiarach .Stożek 12/14. | Szt. | 5
2 | Panewka antyluksacyjna w wersji cementowej .Średnica zewnętrzna panewki cementowej od 44mm-60mm. Zmienna co 2mm. | Szt. | 5
3 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt. | 5
4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 5
Pakiet nr 3 - System do próżniowego mieszania cementu kostnego do endoprotez .
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Klej do endoprotez ( cement kostny 2x40g ) | Szt. | 10
2 | Mieszalnik podciśnieniowy do kleju składający się z: - dwóch pojemników do mieszania próżniowego i podawania cementu do kanału szpikowego wraz z długą dyszą podającą i do panewki wraz z krótką dyszą, - dociskacz krętarzowy do sprężania cementu w kanale szpikowym, - ochronny filtr ( do pochłaniania szkodliwych gazów polimeryzacyjnych ) | Kpl. | 10
3 | Korek kanałowy wykonany z polietylenu z metalowym znaczkiem rentgenowskim w zakresie rozmiarów od 11 – 23 mm. | Szt. | 30
4 | Szczotka do czyszczenia kanału | Szt. | 30
5 | Szczotka do czyszczenia panewki | Szt. | 30
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez po 2 komplecie .
Pakiet nr 4 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1. | Trzpień typu MIS, krótki (przynasadowy) w dwóch płaszczyznach posiadający kształt klina, zwężający się dystalnie, spłaszczony, samocentrujący się w kanale szpikowym (nie wymaga centralizatora), bez kołnierza. Bezcementowy wykonany ze stopu tytanu, w 2/3 części bliższej pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo i opcjonalnie dodatkowo warstwą hydroksyapatytu. Posiadający jako opcję (offset lateralny) w celu umożliwienia regulacji napięcia tkanek miękkich bez konieczności zmiany długości szyjki implantu głowy. Dostępny w 14 rozmiarach na każdą z opcji std. i lat. Długość trzpienia od 95mm do 121mm. Stożek 12/14 | Szt. | 100
2 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi jednomilimetrowymi ząbkami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Wewnątrz panewki Znajdują się dwa bolce antyrotacyjne Poprawiające stabilizację wkładu. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek od 42 do 74 mm. | Szt. | 100
3 | Wkładka panewkowa płaski lub z okapem | Szt. | 100
4 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 32mm w4 długościach szyjki,36mm w 5 oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 100
5 | Panewka antyluksacyjna w wersji bezcementowej .Średnica zewnętrzna od 44mm do 64mm.Zmienna co 2mm. | Szt. | 50
6 | Wkładka panewkowa z polietylenu wzbogacona wit.E. Nie zatrzaskująca się w czaszy (wkładka porusza się swobodnie w czaszy) umożliwiająca zatrzaśnięcia głowy 22,2mm oraz 28mm. | Szt. | 50
7 | Głowa ceramiczna do wyboru śródoperacyjnego 22,2mm w 3 długościach szyjki oraz 28mm w 5 długościach szyjki. | Szt. | 50
8 | Ostrze do napędu | Szt. | 50
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez po 2 komplecie z każdego rozmiaru
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 5 - Endoproteza stawu biodrowego bezcementowa
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Trzpień prosty, przynasadowy, proporcjonalny wykonany ze stopu tytanu w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem (dostępny także w wersji pokrytej na całej długości powłoką HA wzmacniającą osteointegrację oraz fiksację implantu). Trzpień w kształcie potrójnego klina musi posiadać użebrowania antyrotacyjne. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 10 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 37 mm do 50 mm. Trzpień ze stożkiem 12/14. Wspólne instrumentarium dla wersji cementowej i bezcementowej. Trzpień powinien posiadać zmieniające się krzywizny w części przyśrodkowej jak i bocznej. Wymagana także, jako wariant do wyboru przez Operatora, opcja trzpienia prostego, krótkiego, przynasadowego, wykonanego ze stopu tytanu w części bliższej pokrytego porowatym czystym tytanem. Trzpień w kształcie potrójnego klina w rozmiarach: długość: 91,5 – 115,5 mm szerokość: 28.7 – 38.2mm. Kąt szyjkowo trzonowy CCD w rozmiarach 127 i 135 stopnie dostępny w 12 rozmiarach dla każdego kąta CCD zmienny offset od 35 mm do 53 mm. Trzpień musi posiadać stałą krzywiznę w części przyśrodkowej co ułatwia bezpieczną fiksacje w przynasadzie. Dla wszystkich powyższych wariantów trzpienia wymaga się dostępności instrumentów do wykonania zabiegów z minimum 3 dostępów operacyjnych: przedni, tylni, boczny. Z wykorzystaniem kaniuli nawigującej do dostępu bezpośredniego przedniego.. | Szt. | 150
2 | Panewka Bezcementowa, tytanowa napylana czystym tytanem o grubości 0,3 mm i/lub HA o grubości 0,4 mm i porowatości od 20 do 40%, umożliwiającej wzrost kostniny w głąb porowatości panewki, pressfit panewki 1,3 mm dający bardzo dobrą stabilność pierwotną i wtórną implantu. Panewki w rozmiarach 42-70 mm ze skokiem co 2 mm w wersji press-fit, z antyrotacyjnym systemem zatrzaskowym wkładki, dostępna w wersji z 3 otworami i bez. Kodowane kolorami dla poszczególnych rozmiarów panewki i wkładu. Umożliwiająca zastosowanie artykulacji ceramicznej oraz polietylenowej w pełnym rozmiarkowaniu panewki. Panewki dostępne także w wersji z powłoką HA o grubości 0.1 mm. | Szt. | 150
3 | Wkładka polietylenowa z 0 i 15 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm, 32mm, 36mm sterylizowana w ETO. Wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 10 MRad, z dodatkiem witaminy E stabilizującej wolne rodniki. Brak wolnych rodników eliminuje potrzebę wyżarzania. Możliwość zastosowania głowy 36 mm w rozmiarze panewki od 50 mm. Wkładka mocowana w panewce zatrzaskowo za pomocą 12 wypustek umiejscowionych na obwodzie panewki co 30 st. Wkładka licuje się z brzegiem panewki potwierdzając tym samym jej właściwe osadzenie. Kodowana kolorami w celu ułatwienia dopasowania rozmiaru. Wkładki dostępne również w wersji bez witaminy E wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu poddanemu promieniowaniu gamma w dawce 7,5 MRad, które na etapie produkcji natychmiast po napromieniowaniu podgrzewa się powyżej temperatury topnienia polietylenu, aby wyeliminować resztkowe wolne rodniki i utworzyć dodatkowe wiązania poprzeczne. | Szt. | 150
4 | Głowa ceramiczna Biolox Delta o średnicy 28mm, 32mm, 36mm w min. 3 rozmiarach długości szyjki | Szt. | 150
5 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22mm w min. 2 rozmiarach długości szyjki oraz głowa metalowa CoCr o średnicach 28,32 i 36 mm w min. 4 rozmiarach długości szyjki. Głowy na stożek 12/14. | Szt. | 20
6 | Zaślepka otworu centralnego w panewce, wkręcana | Szt. | 150
7 | Śruby panewkowe o średnicy 6,5 mm zaprojektowane w sposób umożliwiający wieloosiowe pozycjonowanie śruby w dowolnym kierunku w zakresie od 0 st. do 15 st., tak aby nie wchodziły w konflikt z wkładką panewkową. Długości śrub od 15 do 50 mm w skoku co 5 mm | Szt. | 30
8 | Ostrze do piły | Szt. | 150
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez po 2 komplecie z każdego rozmiaru . Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium oraz napędy chirurgiczne. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 6 - Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
| Endoproteza stawu biodrowego rewizyjna bezcementowa modularna, składająca się z trzpienia tytanowego w kształcie konikalnym oraz elementu krętarzowego pokrytego napylonym tytanem i hydroksyapatytem, min. cztery offsety z możliwością rotacji po założeniu trzpienia. Trzpienie długości 155, 195, 235 mm. Konus trzpienia V40. Głowa metalowa CoCr o średnicy 28mm lub 32 mm w minimum 3 rozmiarach długości szyjki. Panewka pierwotna, sferyczna wdrukowana z tytanu w technologii 3D. Implant o strukturze przestrzennej, imitujący kość gąbczastą, umożliwiająca przerost tkanką kostną wraz z jej unaczynieniem i unerwieniem, tzw. biointegrację panewki. Współczynnik tarcia 1,2 ; porowatość powierzchni panewki wynosi 76%. Dostępna w opcji pełnej jak i otworowej do dodatkowej fiksacji śrubami. Panewka w rozm. zewnętrznych 42-66mm. W opcji wielootworowej do 72mm. Możliwość zastosowania głowy 36 mm już do panewki 48 mm. Panewka pozwala zastosować wszystkie systemy artykulacyjne : dwumobilny, ceramikę, polietylen. Opcjonalne śruby mocujące pozwalają na fixację kątową w promieniu 37 stopni. Możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego, co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji lub wkładu ceramicznego. Wkładka polietylenowa z 0 i 10 stopniowym okapem, o średnicy wewnętrznej 28mm lub 32mm, z możliwością zastosowania wkładu ekscentrycznego dającego co najmniej 6mm lateralizacji, oraz wkładu typu związanego (constrained) zapobiegającego dyslokacji. | komplet | 5
1 | Trzpień | Szt. | 5
2 | Panewka | Szt. | 5
3 | Wkładka polietylenowa | Szt. | 5
4 | Głowa metalowa 28, 32 mm | Szt. | 5
5 | Element krętarzowy | Szt. | 5
6 | śruby/zaślepka | Szt. | 5
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 7 - System do zaopatrywania złamań okołoprotezowych biodra.
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Kable stalowe o średnicy 1,6mm oraz 2,0mm i długości min.500mm ,z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem | Szt. | 50
2 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min 4 długości | Szt. | 10
3 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100,110,150,160,200 i 210mm | Szt. | 10
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi instrumentarium stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment .
Pakiet nr 8 - Endoproteza cementowana stawu kolanowego , anatomiczna, kłykciowa
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Komponent udowy, cementowany, wykonany ze stopu CoCrMo, anatomiczny (prawy, lewy), w 8 rozmiarach dla każdej ze stron, z podniesioną o 6˚ przednią częścią zapobiegającą tzw. notchingowi. Element wykonany zgodnie z filozofią medial - pivot, pozwalającej na odwzorowanie anatomicznego ruchu kolana. Komponent posiadający sferyczną geometrię, tj. identyczny promień strzałkowy i czołowy, zapewniające utrzymanie stałego promienia w zakresie -45˚ do 100˚ od strony przyśrodkowej. O zwiększonej grubości w płaszczyźnie tylnych kłykci, zapewniającą większą powierzchnię kontaktu przy głębokim zgięciu. Element posiadający specjalne wyżłobienie w części przedniej dające możliwość uzyskania do 8˚ przeprostu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | Szt. | 100
2 | Element piszczelowy, cementowany, anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu CoCr, w 11 rozmiarach dla każdej ze stron, z wbudowanym 3˚ tyłopochyleniem, ułatwiającym zgięcie. Element posiadający mechanizm zatrzaskowy przesunięty o 8˚ do przyśrodka, w celu uniknięcia konfliktu z więzadłem rzepki w zgięciu. Dostępny także w wersji z powłoką tytanowo-azotanowo-niobową (TiNbN), redukującą ryzyko wystąpienia objawów alergicznych na jony (Co, Cr). | Szt. | 100
3 | Wkładka polietylenowa typu CS, wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu, anatomiczna (prawa, lewa), w min. 15 rozmiarach oraz 6 grubościach. Wkładka posiadająca wbudowane 3˚ tyłopochylenie ułatwiające zgięcie. | Szt. | 100
4 | Ostrze do piły oscylacyjnej | Szt. | 100
Wykonawca gwarantuje udostępnienie 2 zestawów narzędzi (instrumentarium poszerzone o napędy chirurgiczne – piła oscylacyjna i wiertarka z osprzętem) do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.
Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt po 2 komplety z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 9 - Endoproteza stawu kolanowego bezcementowa tytanowa
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
| Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, bezcementowa , z zachowaniem lub bez zachowania PCL. Element udowy bezcementowy jednoosiowy o jednopromieniowości w zakresie 10-110 stopni w osi A/P, anatomiczny ( prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, przynajmniej w 8 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka polietylenowa z polietylenu III generacji poddana trzykrotnemu procesowi wyżarzania (annealing), min. w 5 grubościach dla wkładki zachowującej PCL i min. w 7 grubościach dla wkładki bez zachowania PCL, o geometrii zapewniającej zwiększoną rotację komponentu udowego. Możliwość zastosowania wkładek CR/PS/CS. Element piszczelowy wydrukowany w technologii 3D. Pierwotna płyta piszczelowa modularna wykonana ze stopu tytanowego Ti64 oraz częściowo z powłoką z czystego tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi). Posiadająca 4 pegi zlokalizowane obwodowo, częściowo pokryte strukturą 3D poprawiające pierwotne umocowanie płyty w kości gąbczastej. Wkładki o geometrii zapewniającej poruszanie się elementu udowego po łuku rotacyjnym; w grubościach: 9mm, 11mm, 13mm, 16mm i 19mm mocowane do płyty piszczelowej za pomocą systemu zatrzaskowego. W instrumentarium dostępne prowadnice do pegów wraz z wiertłami w dwóch średnicach. Dostępna w ośmiu rozmiarach: od 1 do 8. Przeznaczona zarówno do zastosowania bezcementowego, jak i cementowanego. | komplet | 50
Komplet:
• Komponent udowy – 1 szt.
• Komponent piszczelowy – 1 szt.
• Wkładka polietylenowa – 1 szt.
• Ostrze do piły oscylacyjnej – 1 szt.
1 | komponent udowy | Szt. | 50
2 | komponent piszczelowy | Szt. | 50
3 | wkładka polietylenowa | Szt. | 50
4 | ostrze do piły oscylacyjnej | Szt. | 50
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi do zakładania ww. endoprotez z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzony.
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment endoprotez oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych.
Płatność za endoprotezy zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt po 2 komplety z każdego rozmiaru strony lewej i strony prawej.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 10 - Endoproteza rewizyjna stawu kolanowego.
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
| Endoproteza całkowita, cementowa, anatomiczna rewizyjna stawu kolanowego. Wymagany komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) o geometrii jednoosiowej (w osi A/P). W wersjach do zabiegów bez zachowania więzadeł krzyżowych (tylnostabilizowana). System powinien dawać możliwość zastosowania podkładek pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego. Przedłużki umożliwiające przesunięcie osi za pomocą mimośrodu. Wkładka piszczelowa z możliwością dodatkowej stabilizacji za pomocą trzpienia. Element udowy oraz piszczelowy w minimum 8 rozmiarach. Trzpienie w długościach od 100 mm skok co 25 mm. Możliwość zastosowania offsetów w rozmiarach 2,4,6,8 mm zarówno w elemencie udowym jak i piszczelowym. Komplet stożków do systemu rewizyjnego do realloplastyki stawu kolanowego. Kony – stożki modularne wykonane ze tytanu Tritanium (komercyjnie czysty tytan- CpTi .System stożków dedykowany do uzupełniania dużych ubytków kostnych kości gąbczastej rewidowanego stawu kolanowego. Stożki fiksują się w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej stawu kolanowego. Struktura 3D stożków, poprawia pierwotne, biologiczne umocowanie tych implantów do istniejących w pozostałej kości gąbczastej. Zastosowanie stożków nie ogranicza użycia mimośrodów śródszpikowych – offsetów. Możliwość rotacji 5 stopni w udzie oraz 5 - 10 stopni w piszczeli. Stożki są dostępne w 3 wersjach: 5 rozmiarów symetrycznych stożków piszczelowych, 8 rozmiarów asymetrycznych stożków piszczelowych; po 4 dla strony prawej przyśrodkowej/lewej bocznej i 4 dla strony prawej bocznej/lewej przyśrodkowej. 12 rozmiarów symetrycznych stożków udowych, po 6 dla stawu kolanowego prawego i lewego. Przeznaczone do zastosowania bezcementowanego. | komplet | 10
1 | Komponent udowy | Szt. | 10
2 | Komponent piszczelowy | Szt. | 10
3 | Wkładka polietylenowa | Szt. | 10
4 | Trzpień cementowany | Szt. | 10
5 | Trzpień bezcementowy | Szt. | 10
6 | podkładka dystalna/tylna | Szt. | 10
7 | podkładka piszczelowa | Szt. | 10
8 | stożki udowe/piszczelowe | Szt. | 10
9 | mimośród/offset | Sz.t | 10
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 11 - Endoproteza poresekcyjna/zawiasowa stawu kolanowego
System endoprotezy rewizyjnej stawu kolanowego oparty na mechanizmie obrotowego zawiasu, z wkładką polietylenową piszczelową zapewniającą stabilność stawu, z możliwością zastosowania klinów pod płytę piszczelową (prostych i kątowych), bloczków uzupełniających ubytki kostne do elementu udowego oraz różnej długości i średnicy przedłużek. Możliwość asymetrycznego mimośrodkowego mocowania przedłużki pod dowolnym kątem w zakresie 360 stopni za pomocą offsetu oraz Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej. W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomocą trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomocą elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej. W obrębie stawu kolanowego element udowy i piszczelowy połączony jest ze sobą zawiasowo za pomocą osi i elementu rotacyjnego pozwalając z stworzenie kolana rotacyjno-zawiasowego . Połączenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwość szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację. Implant rzepki wykonany z polietylenu. Element piszczelowy All-Poly PS lub CS.
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Element udowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiada po 5 rozmiarów , odpowiednio dla każdej ze stron. | Szt. | 5
2 | Element udowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , anatomiczny ( prawy i lewy ) . Element udowy posiadający min 2 rozmiary , standardowy i mały. | Szt. | 5
3 | Element piszczelowy poresekcyjny: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadający min 2 rozmiary , standardowy i mały. | Szt. | 5
4 | Element piszczelowy zawiasowy: Wykonany ze stopu chromowo – kobaltowego (CoCr) , uniwersalny Element piszczelowy posiadający min. 4 rozmiary. | szt | 5
5 | Elementy polietylenowe do połączeń w obrębie elementów rotacyjno-zawiasowych kolana | szt | 5
6 | Element rotacyjny uniwersalny dla wszystkich elementów kolana, w opcji element mały | Szt. | 5
7 | Wkładki polietylenowe w min. 5 grubościach od 10-24 mm | Szt. | 5
8 | Trzpienie śródszpikowe do systemu zawiasowego: Wykonane z CoCr o długościach 80 i 155 mm , średnice od 10 do 23 mm | Szt. | 5
9 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego: Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromo-kobaltowego o długości 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm | Szt. | 5
10 | Podkładki pod element piszczelowy. Wykonane z CoCr występują jako połówkowe bloki o grubościach 5 i 10 mm. | Szt. | 5
11 | Podkładki pod element udowy wykonane z CoCr . Dystalne o grubości 10mm | Szt. | 5
12 | Mimośrody wykonane z CoCr pozwalające na zróżnicowanie osi komponentu udowego o 4mm. | Szt. | 5
13 | Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | Szt. | 5
14 | Oś łącząca element udowy i piszczelowy | Szt. | 5
15 | Rzepka | Szt. | 5
16 | Element piszczelowy All-Poly | Szt. | 5
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 12 - Endoproteza poresekcyjna stawu biodrowego
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Modularny system endoprotez stosowanych w zabiegach poresekcyjnych i onkologicznych. System zapewnia zaopatrzenie części bliższej i dalszej kości udowej oraz części bliższej kości piszczelowej. W częściach wymagających resekcji kości implant mocowany jest za pomocą trzpieni cementowych lub bezcementowych z możliwością regulacji wielkości resekcji za pomocą elementów przedłużających. System za pomocą elementu łączącego daje możliwość odtworzenia całej długości kości udowej. Komponenty biodrowy posiadający konus V40. Połączenie jest kompatybilne z endoprotezą rotacyjno – zawiasową , stosowaną w nie uszkodzonej części stawu kolanowego. Elementy protezy muszą być kompatybilne ze sobą i łączone bez użycia śruby za pomocą stożka dające możliwość szybkiego rozłączenia jej elementów i płynną, bezstopniową ich regulację. Cementowa panewka typu constrained zapobiegająca dyslokacji dostępna w rozmiarze od 44 mm. System panewkowych implantów rewizyjnych do uzupełniania ubytków kostnych w obrębie panewki stawu biodrowego. System umożliwiający zastosowanie zarówno z sferyczną panewką bezcementową jak i z implantami cementowanymi. Implanty systemu wykonane z czystego tytanu (CpTi), w pełni biokompatybilne z tkanką kości ludzkiej o budowie przestrzennej umożliwiającej wrastanie tkanki kostnej w implant. Implanty w kształcie półksiężyca umożliwiające ich stabilizację w tkance kostnej w dwóch wariantach. Implanty w 18 rozmiarach i 3 wielkościach: od 46 mm średnicy zewnętrznej do 66 mm średnicy zewnętrznej, o skoku co 4 mm. Średnica wewnętrzna każdego implantu jest o 2 mm mniejsza od średnicy zewnętrznej. Każdy rozmiar posiada wersje w 3 wielkościach : 15 mm , 20 mm i 25 mm. Implanty augmentów wyposażone są w otwory pod druty Kirschnera o średnicy 1,6 mm do 2,0 mm i otwory pod śruby tytanowe do stabilizacji augmentów . Śruby tytanowe o średnicy 6.5 mm mogą być dzięki specjalnej konstrukcji otworów wprowadzane pod kątem 18 stopni , niezależnie w każdym kierunku. Przymiary implantów kodowane kolorami w zależności od rozmiaru. Śruby tytanowe o długości 15, 20,25,30, 35,40,45,50,55, 60 mm. Panewka rewizyjna, bezcementowa, anatomiczna (strona prawa oraz lewa) wykonana w technologii 3D (3-wymiarowej) z wysoce porowatego czystego Tytanu (CPTi) z przesunięciem osiowym (offsetem) centrum rotacji (w zależności od rozmiaru od 3.3mm do 8.4mm) oraz ściętym przednim stropem zmniejszającym ryzyko konfliktu z sąsiadującymi tkankami miękkimi. Budowa panewki umożliwiająca użycie tradycyjnych śrub panewkowych do kości gąbczastej (od 15mm do 60mm), w zależności od rozmiaru 6 lub 7 śrub oraz dzięki pogrubionemu górnemu stropowi panewki użycie śrub obwodowych skierowanych w stronę kolumny tylnej miednicy, w zależności od rozmiaru 2 lub 5. Panewka dostępna dla strony prawej oraz lewej w rozmiarach od 54mm do 80mm ze skokiem co 2mm. Panewka w pełni kompatybilna z wkładkami ceramicznymi, polietylenowymi oraz wkładką dwumobilną. Panewka umożliwia zastosowanie głowy ceramicznej lub CoCr. | komplet | 5
2 | Trzpienie śródszpikowe do systemu poresekcyjnego: Wykonane ze stopu tytanowego bezcementowe długościach 125,150 i 200 mm , średnice od 11 do 19 mm. Cementowane ze stopu chromo-kobaltowego o długości 102 i 127 mm i średnicach od 8 do 17 mm | Szt. | 4
3 | Elementy przedłużające o długościach od 30 mm do 80 mm o skoku co 10 mm i w zakresie od 100mm do 220 mm o skoku 20 mm. | Szt. | 4
4 | Komponenty do zastąpienia części bliższej kości udowej Wykonane z CoCr standardowy i krętarzowy oraz w anatomiczny prawy i lewy montowany bez użycia śruby. | Szt. | 4
5 | Element przedłużający w min 2 długościach umożliwiający polączenie elementów biodrowych z kolanowymi łączony za pomocą stożka bezśrubowo | Szt. | 4
6 | Panewka/wkładka constrained | Szt. | 10
7 | Augment rewizyjny | Szt. | 4
8 | Śruba | Szt. | 10
9 | Panewka anatomiczna rewizyjna wykonana w technologii 3D | Szt. | 4
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 13 - Cement kosnty, mieszalnik i zestaw do płukania ciśnieniowego
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Cement kostny z Tobramycyną | Szt. | 110
2 | Mieszalnik próżniowy, przeźroczysty, składający się z 3 części: pojemnik do mieszania cementu, łopatka do jego podawania oraz elastycznej rurki zapewniającej połączenie mieszalnika z pompą próżniową. Mieszalnik z przełożeniem 2:1 dzięki czemu następuje szybsze i dokładne wymieszanie cementu. | Szt. | 110
3 | Pulse lavage zasilane bateriami kpl. z końcówką płuczącą | Szt. | 110
4 | Ostrze do piły oscylacyjnej | Szt. | 100
5 | Ostrze do mikro piły oscylacyjnej Wymiary szerokość 5,5-17,0x 0,38-0,51,grubość 11-42 mm. Ostrze montowane beznarzędziowo (szybkozłączka).Konstrukcja ostrza umożliwiająca montowanie w 5 pozycjach. Ostrze jednorazowe sterylne w podwójnym opakowaniu. Kompatybilne z posiadanym przez zamawiającego systemem REMB,S8SB, | Szt. | 40
Pakiet nr 14 - Endoproteza stawu ramiennego odwrócona modularna
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Trzpień prosty bezcementowy dostępny w minimum 10 rozmiarach w zakresach od 5 do 15.Trzpien pokryty fosforanem wapnia. Możliwość nachylenia kielicha na jednym trzpieniu w zakresie 135 lub 155 stopni. | Szt. | 4
2 | Kielich w 3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każdy dostępny w 3 opcjach: neutralna, prawa +2 mm, lewa +2 mm. | Szt. | 4
3 | Wkładka do kielicha dostępna w 3 rozmiarach 36, 39 i 42 mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Każdy rozmiar wkładki dostępny również w wersji constrained. | Szt. | 4
4 | Płytka bazowa dostępna w średnicy 24mm i 28 mm oraz z możliwym przesunięciem bocznym +0mm, +2mm, +4mm z porowatą częścią do przerośnięcia kością. Płytka bazowa mocowana na 4 śruby obwodowe, blokowane lub nie. | Szt. | 4
5 | Glenosfera w średnicach 33mm, 36mm, 39mm, 42mm oraz 45mm. Dostępne w opcji offsetu wersji +0 mm, +4 mm boczne i +2,5 mm ekscentryczne. | Szt. | 4
6 | "Peryferyjne śruby blokujące. Śruby blokowane dostępne w średnicy 5,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach. | Szt. | 16
Peryferyjne śruby nie blokowane dostępne w średnicy 4,5mm oraz długościach od 16mm do 48mm w 9 długościach"
7 | Drut do centralizacji elementów panewkowych o średnicy 2,8 mm | Szt. | 4
8 | Wkładka dystansująca – spacer - w 3 średnicach 36mm, 39mm, 42mm. Dostępna w 4 opcjach +6, +9mm, +12mm, +15mm. | Szt. | 4
9 | Centralna śruba blokująca dostępna w długościach 20mm, 25mm, 30mm, 35mm | Szt. | 4
10 | Wkładka do kielicha 36mm z przejściem na głowę 33mm, każda dostępna w opcjach +3 mm oraz + 6mm. Każdy rozmiar wkładki dostępny również w wersji constrained. | Szt. | 4
11 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | Szt. | 8
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Wykonawca gwarantuje udostępnienie programu do planowania przedoperacyjnego, które pozwala na precyzyjne zaplanowanie procedury implantacji. Wykorzystanie systemu do zaplanowania zabiegu istotnie wpływa na bezpieczeństwo pacjenta oraz żywotność endoprotezy.
Pakiet nr 15 - Endoproteza stawu ramiennego
lp. | Nazwa artykułu | Jednostka | Ilość
1 | Trzpień prosty bezcementowy w części bliższej o przekroju prostokątnym, w części dystalnej okrągłym. Trzpień w 11 rozmiarach, średnica od 5 do 15mm i długości od 105 do 151 mm. Trzpień umożliwiający śródoperacyjną, płynną zmianę ułożenia stożka głowy w trzech płaszczyznach (inklinacja w zakresie 125 – 140 stopni, rotacja +/-10 stopni oraz offsetu 3,5 mm) po całkowitym obsadzeniu trzpienia. | Szt. | 4
2 | Głowa osadzona na trzpieniu mimośrodowo w średnicy od 40 do 56 mm z offsetem od 17 do 24 mm dostępna w 16 rozmiarach. | Szt. | 4
3 | Drut wiercący łamany, wykorzystywany w zabiegach osteotomii. Drut o średnicy 2.4 mm i długości 216 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny | Szt. | 4
4 | Panewka endoprotezy polietylenowa kilowa. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, XL | Szt. | 4
5 | "Panewka endoprotezy polietylenowa. Panewka z funkcją blokowania za pomocą dwóch kołków oraz jednego półokrągłego klina. Kliny oraz kołki wyposażone w odwrócone zadziory w celu lepszej fiksacji w kości. Dostępna w rozmiarach: S, M, L, LX" | Szt. | 4
6 | Płyta bazowa mocująca głowę w minimum 3 rozmiarach: S, M, L | Szt. | 4
7 | "Śruba mocująca płytę, blokowana, o średnicy 6,5mm w długościach od 15mm do 25mm. Dostępna w 3 rozmiarach. | Szt. | 4
Śruba mocująca płytę, nieblokowana, o średnicy 6,5mm w długościach od 15mm do 35mm. Dostępna w 5 rozmiarach."
8 | "Śruba mocująca płytę, blokowana, o średnicy 4,5mm w długościach od 24mm do 48mm. Dostępna w 5 rozmiarach. | Szt. | 4
Śruba mocująca płytę, nieblokowana, o średnicy 4,5mm w długościach od 24mm do 48mm. Dostępna w 5 rozmiarach."
9 | Wkładka w minimum 3 rozmiarach: S, M, L | Szt. | 4
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi i depozytu zawierającego pełny asortyment implantów po zgłoszeniu terminu zabiegu.
Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 16 - Substytut kości
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość
1 | Substytut kości 10 ml – | Szt. | 50
- macierz osteokondukcyjna składająca się 2-10µm warstwy hydroksyapatytu na rdzeniu z węglanu wapnia
- struktura i skład zbliżony do ludzkiej kości gąbczastej
- pory 280-770 µm
- wchłanianie 6-18 miesięcy
- granulki 1-4mm
- do mieszania z krwią i szpikiem
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu składającego się z 4 sztuk asortymentu.
Pakiet nr 17 - Wosk kostny
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość
1 | Wosk kostny opakowanie 12 szt. | Op. | 30
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu składającego się z 3 opakowań.
Pakiet nr 18 - Marker sterylny
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość
1 | Marker sterylny do skóry z miarką | Szt. | 50
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu składającego się z 10sztuk.
Pakiet nr 19 - Stapler skórny
Lp. | Nazwa sprzętu | jednostka | ilość
1 | Stapler skórny sterylny F 35 – R /35 zszywek/ średnica 0.6mm | Szt. | 450
Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu składającego się z 30sztuk.
Pakiet nr 20 - Implanty do rekonstrukcji ACL
lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Implanty do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego Implant typu endobutton, mocowanie udowe - ostro zakończona, 13mm płytka tytanowa, połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. | Szt. | 20 | 2
2 | Śruba biowchłanialna wykonana z kopolimeru kwasu mlekowego i glikolowego, z gwintem na całej długości lub zakończona główką. | Szt. | 20 | 1
Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Kaniulowane dla drutu nitinolowego 1.5 mm. Dostępne w rozmiarach od 7x20mm do 12x25 mm. Pakowane pojedynczo, sterylne. Bez barwników, półprzeźroczyste
3 | Mocowanie piszczelowe :śruba interferencyjna ,tytanowa ,z półokrągłym łbem, kaniulowana ,w rozmiarach :średnica 6,7,8,9 i 10mm i długość 25 i 30mm.Sterylny marker do zaznaczania przeszczepu | Szt. | 20 | 2
4 | Zestaw do szycia łąkotek metodą All-inside, składający się z dwóch implantów, wykonanych z poliestru, dający możliwość założenia jednego szwu. Implanty połączone szwem 2-0 niewchłanialnym. Szew z węzłem samozaciskowym. Implanty umieszczone rzędowo na dwóch pojedynczych, półotwartych, jednorazowych igłach, prostych lub zakrzywionych, posiadających podziałkę i określenie głębokości wbicia w łakotkę. Implanty wypychane są z igły za pomocą mechanizmu spustowego w rękojeści | Szt. | 20 | 2
Kompletne instrumentarium do rekonstrukcji ACL metodą hamstring.
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy. Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt na czas trwania umowy.
Pakiet nr 21 - Implanty do rekonstrukcji ACL dwupętlowe
lp. | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | Szt. | 20 | 2
2 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Pętla do podciągania przeszczepu (bez guzika) wykonana z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85 mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Implant dodatkowo wyposażony w niebieska nić zabezpieczająca przed przypadkowym ściągnięciem pętli. | Szt. | 20 | 1
3 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w trzech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm,14 mm i 20 mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 14mm i 20 mm dodatkowo z dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. | Szt. | 20 | 2
4 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny. | Szt. | 20 | 5
5 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. | Szt. | 1 | 1
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 22 - Osprzęt do wieży artroskopowej oraz implanty artroskopii
Lp | Nazwa sprzętu | Jedn. miary | Ilość | depozyt
1 | Końcówka do shavera Dyonisc II do usuwania tkanek miękkich ząbkowane 4,5mm | Op. | 40 | 1
2 | Końcówka do shavera Dyonisc II do usuwania tkanek miękkich ząbkowane 3,5mm | Op. | 10 | 1
3 | Końcówka do shavera Dynonis II do kości ząbkowane 3,5 mm typ walec | Op. | 1 | 1
4 | Końcówka do waporyzatora Wulkan Generator, bipolarna 3mm ,90 stopni | Szt. | 80 | 4
5 | Końcówka do waporyzatora Wulkan Generator ,bipolarna 3mm,haczyk | Op. | 10 | 1
6 | Implant do rekonstrukcji stożka rotatorów i obrąbka barkowego . | Szt. | 10 | 1
Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 5mm z wydłużonym ostrym końcem, zaopatrzona w 2 nitki niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz zaopatrzona w jednorazowy aplikator
7 | Implant do rekonstrukcji stożka rotatorów i obrąbka barkowego | Szt. | 10 | 1
Kotwica tytanowa samogwintująca (wkręcana) o średnicy 3,5mm zaopatrzona w szew niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz zaopatrzona w jednorazowy aplikator
Osprzęt w pakiecie 4 kompatybilny do wieży artroskopowej Dyonisc II Control System oraz Vulkan Generator .
Depozyt na czas trwania umowy.
Pakiet nr 23 - Zestaw do autotransfuzji z rany pooperacyjnej
Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Zamknięty System do autotransfuzji ze sprężyną z dwustopniową wewnętrzną filtracją, mieszek 400ml, worek do autotransfuzji 1000ml, dren łączący, 2 dreny Redon z trokarami 16Ch . | Szt. | 3
Wykonawca stworzy depozyt 1 zestawów do autotransfuzji
Pakiet nr 24 - GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - STERYLNE
Gwoździe śródszpikowe typu Gamma – STERYLNE
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych kości udowej , kaniulowany , sterylny. Długość gwoździa 180mm,średnica części bliższej gwoździa 15.5mm,średnica części dalszej gwoździa 11mm.Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125º i 130º.Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Szt. | 120 | 10 sztuk
2 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkretarzowych kości udowej , kaniulowany ,sterylny. Długość gwoździa 280mm-460mm ze skokiem co 20mm,średnica części bliższej gwoździa 15.5mm,średnica części dalszej gwoździa 11mm.Kąt szyjkowo-trzonowy 120º,125º i 130º.Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4º na valgus. Śruba antyrotacyjna kompresyjna Ø 8mm. | Szt. | 30 | Z każdego rozmiaru strona lewa i prawa po 4 sztuki
3 | Śruba główna (ciągnąca)tytanowa sterylna Ø10,5mm,dł.70-120mm | Szt. | 150 | Z każdego po 4 sztuki
4 | Śruba blokująca tytanowa sterylna Ø 5mm ,dł.25-90mm | Szt. | 200 | Z każdego po 4 sztuki
Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Gwoździe śródszpikowe udowe – STERYLNE
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Możliwość wprowadzenia gwoździa antegrade i retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Ostatni otwór w części dalszej w odległości 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. | Szt | 20 | 10 sztuk
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 100 | Z każdego po 4 sztuki
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm i dł. 0-15 mm | Szt. | 100 | Z każdego po 4 sztuki
4 | Śruba kondylarna tytanowa z nakładką, sterylna, śr. 5 mm i dł. 40-120 mm | Szt. | 6 | Z każdego po 4 sztuki
5 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanową | Szt. | 1 | Z każdego po 4 sztuki
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi
Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Gwoździe śródszpikowe do artrodezy stawu kolanowego – STERYLNE
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do artrodezy stawu kolanowego, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 540-780 mm ze skokiem co 40 mm, średnica gwoździa 11.5 i 13 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Gwoździe prawe/lewe. | Szt. | 2
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, śr. 5 mm, dł. 25-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 4
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna | Szt. | 1
Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia całej gamy implantów wraz z instrumentarium po telefonicznym zgłoszeniu terminu zabiegu.
Gwoździe śródszpikowe piszczelowe– STERYLNE .
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10° a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość zastosowania celownika z dostępu nadrzepkowego. | Szt. | 60 | 10 sztuk
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, śr 4 mm o długości 20-60 mm ze skokiem co 5 mm i śr 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm | Szt. | 240 | Z każdego po 10 sztuki
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, śr 8 mm | Szt. | 10 | Z każdego po 6 sztuki
4 | Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi . |  |  | 1 komplet
Depozyt na czas trwania umowy.
Gwoździe śródszpikowe ramienne – STERYLNE .
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. Ostatni otwór w części dalszej w odległości 10 mm od końca gwoździa. | Szt. | 10 | 10 sztuk
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna śr.4 mm, dł. 20-60 mm | Szt. | 80 | Z każdego po 10 sztuki
3 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna śr. 6 mm | Szt. | 20 | Z każdego po 6 sztuki
4 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa 150 mm oraz 220-300 mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6°. Możliwość dynamizacji w części dalszej gwoździa. Gwoździe prawe/lewe. | Szt. | 50 | Z każdego po 10 sztuki
5 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna śr. 4 i śr. 5 mm, dł. 25-60 mm | Szt. | 200 | Z każdego po 6 sztuki
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi .
Wykonawca gwarantuje wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Depozyt na czas trwania umowy. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Pakiet nr 25 - PŁYTY LCP
Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej.
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości udowej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 4 do 20. Długość płyty od 130 mm do 415 mm. Promień wygięcia płyty 1.8 m. W części nasadowej płyty 6 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr. 5.0 mm ustawione pod kątem 97 stopni w stosunku do trzonu płyty oraz 2 otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr.4.5 mm, śruby gąbczaste śr. 6.0 mm lub śruby blokowane śr. 5.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 5.3 mm a w części nasadowej 3.7 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | Szt. | 10
2 | Tytanowa śruba blokująca śr. 5.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T20 | Szt. | 60
3 | Tytanowa śruba korowa śr. 4.5 mm, dł. 14-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | Szt. | 120
4 | Tytanowa śruba gąbczasta śr. 6.0 mm (dł. gwintu 16 mm, 32 mm lub pełny), dł. śruby 20-150 mm, gniazdo śrubokręta T20 | Szt. | 120
Wykonawca gwarantuje dostawę zestawu płyt , śrub i instrumentarium do 24h po zgłoszeniu zabiegu. Wykonawca zobowiązuje się do organizowania szkoleń personelu z zakresu operacyjnego.
Tytanowe płyty blokowane ukształtowane anatomicznie do zespoleń kości piszczelowej i ramiennej.
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, boczna, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 2 do 22. Długości płyty: od 95 do 355 mm. W części nasadowej płyty 5 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr. 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr. 4.0 mm skierowaną we fragment tylno-przyśrodkowy) oraz dwa otwory niegwintowane. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr. 3.5 mm, śruby gąbczaste śr. 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr. 4.0 mm. Grubość płyty 3.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. Możliwość zastosowania przeziernego celownika. | Szt. | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki
2 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa (może być również umieszczona tylno-przyśrodkowo), prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długości płyty: od 71 do 305 mm. W części nasadowej płyty 4 otwory gwintowane pod śruby blokowane śr. 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr. 3.5 mm, śruby gąbczaste śr. 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr. 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm a w części nasadowej 2.4 mm. W nasadzie i trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Szt. | 30 | Z każdej długości po 4 sztuki
3 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przyśrodkowa, prawa i lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 22. Długość płyty: od 97 do 331 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr. 4.0 mm i 1 otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr. 3.5 mm, śruby gąbczaste śr. 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr. 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.0 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 60 | Z każdej długości po 4 sztuki
4 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do dalszej nasady kości piszczelowej, przednioboczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie: od 4 do 20. Długość płyty: od 102 do 305 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr. 4.0 mm (w tym otwór podpórkowy pod śrubę blokowaną śr. 4.0 mm skierowaną w kostkę przyśrodkową) i 3 otwory niegwintowane z możliwością zastosowania śrub korowych śr. 3.5 mm oraz śr. 2.7 mm. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr. 3.5 mm, śruby gąbczaste śr. 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr. 4.0 mm. Grubość płyty w części trzonowej 3.3 mm, w części nasadowej 2.3 mm a na końcu części nasadowej 1.3 mm. W trzonie płyty otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera. | Szt. | 10 | Z każdej długości po 4 sztuki
5 | Tytanowa płyta ukształtowana anatomicznie do bliższej nasady kości ramiennej, boczna, prawa lub lewa. Ilość otworów w trzonie od 3 do 20. Długość płyty od 86 mm do 306 mm. W części nasadowej płyty 7 otworów gwintowanych pod śruby blokowane śr. 4.0 mm i jeden otwór niegwintowany. W trzonie płyty otwory uniwersalne pod śruby korowe śr. 3.5 mm, śruby gąbczaste śr. 4.0 mm lub pod śruby blokowane śr. 4.0 mm. W trzonie płyty dwa otwory do wprowadzenia drutów Kirschnera | Szt. | 30 | Z każdej długości po 2 sztuki
6 | Tytanowa śruba blokująca śr. 4.0 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | Szt. | 800 | Z każdego po 4 sztuki
6 | Tytanowa śruba korowa śr. 3.5 mm, dł. 14-95 mm, gniazdo śrubokręta T15 | Szt. | 200 | Z każdego po 4 sztuki
7 | Tytanowa śruba gąbczasta śr. 4.0 mm (częściowo lub w pełni gwintowana), dł. 14-70 mm, gniazdo śrubokręta T15 | Szt. | 100 | Z każdego po 4 sztuki
Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .
Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań łokcia i obojczyka z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości ramiennej i wyrostka łokciowego. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od strony przyśrodkowej (standardowe i wydłużone - uniwersalne do obu kończyn) b) płytki blokowane od strony bocznej (prawe i lewe) c) płytki blokowane od strony tylno-przyśrodkowej (prawe i lewe) d) płytki blokowane od strony tylno-bocznej (prawe i lewe) i e) płytki blokowane na wyrostek łokciowy (prawe i lewe). Ilość otworów: od 4 do 12. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | Szt. | 40
2 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej. W skład systemu wchodzą a) płytki blokowane od góry na trzon (o zmniejszonej i zwiększonej krzywiźnie) b) płytki blokowane od przodu na trzon c) płytki blokowane od góry na część boczną d) płytki blokowane od przodu na część boczną e) płytki hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne. | Szt. | 30
4 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań kości obojczykowej, hakowe boczne. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. W części trzonowej płytki otwory blokująco-kompresyjne | szt | 10
4 | Śruba blokowana tytanowa śr. 2.7 mm, dł. 8-70 mm | Szt. | 60
5 | Śruba blokowana tytanowa śr. 3.5 mm, dł. 8-70 mm | Szt. | 400
6 | Śruba korowa tytanowa śr. 2.7 mm, dł. 8-70 mm | Szt. | 60
7 | Śruba korowa tytanowa śr. 3.5 mm, dł. 8-70 mm. | szt. | 200
Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt (po 4 sztuki), śrub i narzędzi.
Płyty tytanowe blokowane proste oraz na kostkę boczną z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowe płytki proste wąskie. Ilość otworów: od 3 do 10. Długość płyt: od 42 mm do 126 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | Szt. | 60 | Z każdej długości po 4 sztuki
2 | Tytanowe płytki proste szerokie. Ilość otworów: od 3 do 8. Długość płyt: od 43 mm do 103 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | Szt. | 60 | Z każdej długości po 4 sztuki
3 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń złamań dalszej nasady kości strzałkowej. Grubość płytek w części trzonowej 2.0 mm, w części nasadowej 1.3 mm. Szerokość płytek w części trzonowej 10 mm, w części nasadowej 16 mm. Ilość otworów: od 3 do 12. Długość płytek: od 77 do 185 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15°. | Szt. | 240 | Z każdej długości po 2 sztuki
4 | Tytanowe płytki proste do zespoleń złamań trzonu kości strzałkowej. Ilość otworów: od 2 do 16. Długość płytek: od 28.5 do 204 mm. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt. | 150 | Z każdej długości po 4 sztuki
5 | Śruba blokowana tytanowa śr. 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm. | Szt. | 2400 | Z każdego po 4 sztuki
6 | Śruba korowa tytanowa śr. 2.7 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 60 | Z każdego po 4 sztuki
7 | Śruba blokowana tytanowa śr.3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 300 | Z każdego po 4 sztuki
8 | Śruba korowa tytanowa śr. 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 300 | Z każdego po 4 sztuki
Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi 2 KOMPLETY
Tytanowe płyty blokowane anatomiczne do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej z możliwością blokowania śruby w zakresie +/- 15st.
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowe płytki do zespoleń złamań nasady dalszej kości promieniowej, anatomiczne i uniwersalne dłoniowe, grzbietowe oraz kolumnowe promieniowe i łokciowe, z otworami niegwintowanymi do śrub i kołków o średnicy 2.0 mm, 2.3 mm i 2.7 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w otworze w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt. | 50 | Z każdej długości po 4 sztuki
2 | Śruba blokowana tytanowa, śr. 2.7 mm, dł. 10-26 mm | Szt. | 300 | Z każdego po 8 sztuk
3 | Śruba blokowana tytanowa, śr. 2.3 mm, dł. 10-38 mm | Szt. | 100 | Z każdego po 8 sztuk
4 | Śruba korowa tytanowa (pełny lub częściowy gwint), śr. 2.7 mm, dł. 10-26 mm | Szt. | 100 | Z każdego po 8 sztuk
5 | Śruba korowa tytanowa, śr. 2.3 mm, dł. 10-38 mm |  | 100 | Z każdego po 8sztuk
Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .
Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości śródręcza i paliczków.
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Płytki dłoniowe tytanowe: 1) 4-16 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm; 2) 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 1.7 mm, grubość 1.0 mm; 3) 4-13 otworowe proste, kształt L, T i Z, prawe i lewe, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm; 4) 2x2 otwory, 3x2 otwory, 4x2 otwory, 2x2+2 otwory, ø 2.3 mm, grubość 1.5 mm | Szt. | 20
2 | Śruby korowe tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | Szt. | 60
3 | Śruby blokujące tytanowe, ø 1.7 mm, długość 5-24 mm, skok co 2 mm | Szt. | 50
4 | Śruby korowe tytanowe, ø 2.3 mm, długość 6-26 mm, skok co 2 mm | Szt. | 60
5 | VARIAX 2 HAND podkładka 1.2, 1.7, 2.3 mm | Szt. | 50
Tytanowe płyty blokowane ukształtowane anatomicznie do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Depozyt
1 | Tytanowe płytki anatomiczne do zespoleń kości stopy, śródstopia, kości piętowej, grubość płytek 1.0-1.5 mm, kształty: H, prostokątna, szeroka prosta, T, wygięta, L, ukośna T, 3D, piętowa standardowa i siatkowa. Otwory niegwintowane do śrub o średnicy 2.7 mm i 3.5 mm korowych i blokowanych z nagwintowanymi głowami, które blokują się w płycie przez plastyczne wytworzenie gwintu w trakcie wkręcania, bez konieczności stosowania śrubokrętu dynamometrycznego. Możliwość ustawienia kąta wprowadzenia śruby blokowanej w zakresie +/- 15° | Szt. | 60 | Z każdego kształtu po 2 sztuki
2 | Śruba blokowana tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | Szt. | 160 | Z każdego po 4 sztuki
3 | Śruba korowa tytanowa ø 2.7 mm, T8, dł. 8-50 mm | Szt. | 160 | Z każdego po 4 sztuki
4 | Śruba blokowana tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 160 | Z każdego po 4 sztuki
5 | Śruba korowa tytanowa ø 3.5 mm, T10, dł. 8-70 mm | Szt. | 160 | Z każdego po 4 sztuki
Wykonawca dostarcza w depozycie zestaw płyt , śrub i narzędzi .
Pakiet nr 26 - Śruby Herberta
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana | Depozyt
1 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.0 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.6 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | Szt. | 10 | Zestaw z pełną rozmiarówką
2 | Tytanowa dwugwintowa śruba kaniulowana ř 2.5 mm, samotnąca i samogwintująca, kaniulacja ř 1.05 mm, trzon śruby ř 1.8 mm, długość śruby 10-30 mm w odstępach co 2 mm, gniazdo śrubokręta w rozmiarze T7 | Szt. | 10 | Zestaw z pełną rozmiarówką
3 | Tytanowa śruba kaniulowana ř 4.0 mm, sterylna, kaniulacja ř 1.55 mm, pełny lub częściowy gwint, długość śruby 10-70 mm | Szt. | 10 | Zestaw z pełną rozmiarówką
4 | Tytanowa podkładka sterylna pod głowę śruby kaniulowanej ø 4.0 mm | Szt. | 10 | Zestaw z pełną rozmiarówką
Wykonawca gwarantuje udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do zakładania ww. implantów z dostawą do 7 dni od daty podpisania umowy oraz wymianę zużytych lub uszkodzonych w czasie eksploatacji narzędzi. Wykonawca gwarantuje bezpłatne udostępnienie zestawu narzędzi (instrumentarium) do usuwania ww. implantów również po wygaśnięciu umowy Wykonawca gwarantuje stworzenie depozytu zawierającego pełny asortyment implantów oraz uzupełnienie po zużyciu poszczególnych implantów w ciągu maksymalnie do 3 dni roboczych. Płatność za implanty zgodna z protokołem zużycia.
Pakiet nr 27 - Nośnik antybiotyku do stosowania śródoperacyjnego w infekcjach narządu ruchu
Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Biodegradowalny i biokompatybilny nośnik antybiotyku do leczenia infekcji kości i tkanek miękkich. Biodegradowalny i biokompatybilny nośnik antybiotyku - dwuwodny czysty siarczan wapnia ( CaSO4.2H2O ) do stosowania w infekcjach tkanek miękkich, kości i szpiku w trakcie leczenia operacyjnego. Dostępny jako pasta lub granulki o różnej wielkościach: 3mm, 4,8mm, 6mm. Antybiotyki uwalniają się w sposób kontrolowany ciągu 21-40 dni w dawce ponad 1000 krotnie wyższej niż dawka terapeutyczna. Opakowania z których można otrzymać od 12,5 do 50cc granulatu. | Kpl.
| Objętość granulatu 5cc | kpl. | 40
| Objętość granulatu 10cc | kpl. | 20
| Objętość granulatu 20cc | kpl. | 5
Pakiet nr 28 - Dostawa drutów Kirschnera
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość zamawiana
1 | Druty Kirschnera L 310 mm | Szt. | 1200
śr. od 0,8 do 2,8
2 | Druty do wiązania odłamów dł. 5000mm | Szt. | 20
Śr.od 0,7 do 1,2
Pakiet nr 29 - Dostawa drutów Steinmanów
1 | Groty Steinmana rozmiar 3/ 4,5 /5 | Szt. | 50
Pakiet nr 30 - Dostawa drutów do Ilizarowa
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Drut kirchnera z oliwką do stabilizatora Ilizarova | Szt. | 50
Pakiet nr 31 - Dostawa grotowkrętów
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość
1 | Grotowkręty Schanza samowiercące, stożkowe z gwintem kostnym HA ( A – część gwintująca ) | Szt. | 50
A=30mm śr .4,5 L-120mm
A=40mm śr.4,5 L .120mm
A=30mm śr.6,0 L120mm
A=40mm śr.6,0 L120mm
2 | Wkrety samonawiercające typu APEX – gładki ( A = część gwintująca ) | Szt. | 100
A = 30mm śr. 4,0 L. 95 mm
A = 45mm śr. 4,0 L. 95 mm
A = 50mm śr. 4,0 L. 95 mm
A = 35mm śr. 4,0 L. 80 mm
A = 45mm śr. 4,0 L. 100 mm
A = 30mm śr. 5,0 L. 95 mm
A = 45mm śr. 5,0 L. 95 mm
A = 50mm śr. 5,0 L. 95mm
3 | Grotowkręt samowiercący typu APEX – gładki A = część gwintująca | Szt. | 100
A=30mmśr.5,0mm.dł.60mm
A=40mm śr.5,0mm.dł.80mm
A=55mm śr.5,0mm dł.100mm
A=55mm Sr.5,0mm dł.135
4 | Samowiercący grotowkręt Schanza | Szt. | 50
5 | Grotowkręt stożkowy, samowiercący do stabilizatorów Dynastab A – część gwintująca | Szt. | 100
A=35mm dł.do95mm do145mm śr.5,0mm
A=75mm dł.od 95mm do 145mm śr.6,0mm
6 | Grotowkrety stożkowy, samowiercący do stabilizatora na miednice | Szt. | 20
-6mmx200x55
6mmx250mm x 85mm
Pakiet nr 32 - Implanty do stabilizatora zewnętrznego na miednicę
Lp. | Nazwa artykułu | Jedn. | Ilość
1 | Pin stalowy w rozmiarach ; | Szt. | 8
6mmx200mmx55mm,
6mmx250mmx85mm
5mmx120mmx30mm
5mmx160mmx35mm
5mmx200mx45mm
5mmx160mmx55mm
5mmx200mmx65mm