Załącznik  Nr 1 do SWZ   ZP. 271.1 .2024

.............................................................................................

Nazwa i adres firmy (wykonawcy)

.............................................................................................

(NIP, Regon)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Marka, typ, nazwa handlowa ambulansu (pojazdu skompletowanego), czyli samochodu po wykonaniu adaptacji:

………………………………………………………………………………………………………..…………………………

Ambulans ratunkowy typu. C  Ambulans ma spełniać wymagania aktualnej normy PN/EN 1789 w zakresie ambulansu typu C lub norm równoważnych.

UWAGA!!!

- W przypadku wystąpienia w materiałach opisujących przedmiot zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty  dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w SWZ oraz nieprowadzących do zmiany technologii.

- W przypadku wystąpienia w opisie przedmiotu zamówienia odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Instrukcja wypełnienia:

    - W kolumnie „Oferowane parametry”  w miejscach wykropkowanych należy wpisać (skonkretyzować) parametry oferowanego ambulansu, natomiast w pozycjach  tak/nie należy wpisać jedną z podanych odpowiedzi.

    - Wszystkie pozycje w kolumnie „Wymagane parametry techniczne” określają parametry wymagane przez Zamawiającego, zatem  zaznaczenie odpowiedzi „nie” lub nieuzupełnienie wykropkowanych miejsc będzie skutkowało uznaniem, że oferta nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, a tym samym zostanie odrzucona.

Część I

| Lp. |  |  | Wymagane parametry techniczne | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Typu „furgon podwyższony ”, > 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |  |
| 2. |  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami |  |  |  |
| 3. |  | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º, o wysokości minimum 1,75 m |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o ………..º, o wysokości ……………………… m |
| 4. |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym |  |  |  |
| 5. |  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |  |
| 6. |  | Kolor nadwozia żółty |  |  |  |
| 7. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |  |
| 8. |  | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |  |
| II.SILNIK |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |  |
| 2. |  | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Moc silnika …………… KM , moment obrotowy ……………… Nm |
| 3. |  | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji Spalin (EURO 6 lub EURO VI) |  |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Skrzynia biegów automatyczna o ……………. biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |
| 2. |  | Napęd 4x4 |  |  |  |
| 3. |  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ………………………………………………… |
| 4. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |  |
| 2. |  | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |  |
| 3. |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |  |
| 4. |  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |  |
| 5 |  | System wspomagający jazdę w dół na dużym nachyleniu np. DSR |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ………………………………………………. |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Ze wspomaganiem. |  |  |  |
| 2. |  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód - tył |  |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności ……………. Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu |
| 2. |  | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 250 A |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności …………………….. A |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |  |
| 2. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Zbiornik paliwa o pojemności………………..l. |
| 3. |  | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje). |  |  |  |
| 4. |  | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |  |
| 5. |  | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna kabiny kierowcy. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ………………………………………………….. |
| 6. |  | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 7. |  | Lusterko wewnętrzne. |  |  |  |
| 8. |  | Reflektory główne led (dzienne, mijania, drogowe) |  |  |  |
| 9. |  | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie |  |  |  |
| 10. |  | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |  |
| 11. |  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |  |
| 12. |  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  |  |  |
| 13. |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zainstalowane pod autem lub zestaw naprawczy |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………….. |
| 14. |  | Czujniki ciśnienia w kołach |  |  |  |
| 15. |  | Radioodbiornik |  |  |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Pojazd fabrycznie nowy –rok prod. 2024 |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Pojazd fabrycznie nowy –rok prod. …………………………………………. |
| 2. |  | Gwarancja 24 miesiące – na pojazd bazowy |  |  |  |
| 3. |  | Gwarancja 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |  |
| 4. |  | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże wszystkie dokumenty do rejestracji ambulansu w Polsce oraz niezbędne instrukcję obsługi, paszporty, itp. |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji długość …………………………… szerokość ………………………... wysokość…………………………. |
|  |  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |  |
|  |  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej ( różnych modeli) dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |  |
|  |  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |  |
|  |  | Miejsce wraz z mocowaniem urządzenia do kompresji klatki piersiowej (LUCAS) np. w zewnętrznym schowku |  |  |  |
|  |  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |  |  |  |
|  |  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka……………………………. Model……………………………. |
|  |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka……………………………. Model……………………………. Wydajność ……………………… m3/h |
|  |  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka……………………………. Model……………………………. |
|  |  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans). |  |  |  |
|  |  | Szyberdach |  |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |  |
| 2. |  | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  |  |  |
| 3. |  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . Panel przyciskowy nie typu touchscreen lub rezystencyjny. |  |  |  |
| 4. |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego Panel przyciskowy nie typu touchscreen lub rezystencyjny. |  |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” |  |  |  |
|  |  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
|  |  | Na przednich błotnikach, tylnych błotnikach, lusterkach zewnętrznych i tylnych słupkach lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
|  |  | W tylnej części dachu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania zapola pojazdu |  |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 150 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Dodatkowe sygnały (awaryjne)………… Marka……………………………. Model……………………………. |
|  |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu (logo) |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |  |
|  |  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu DM4601 Ładowarka do radiotelefonu DP4601 lub równoważna. |  |  |  |
|  |  | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |  |  |  |
|  |  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia |  |  |  |
|  |  | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet ZEBRA wraz ze stacją dokującą ,w kabinie kierowcy wraz z doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu i bez drukarki,). Uchwyt do drukarki po stronie Wykonawcy. Zamawiający używa drukarek HP202 |  |  |  |
|  |  | Moduł GPS Teltonika FM 6300 lub równoważny( przewidziany do współpracy z SWD PRM). |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………… |
|  |  | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zamontowany w ambulansie w kabinie kierowcy. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………… |
|  |  | Radiotelefon przenośny typu DP4601 lub równoważny |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………… |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |
|  |  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  |  |  |
|  |  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia |  |  |  |
|  |  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 160 cm, szerokość min. 40 cm .Jeżeli drzwi są zamontowane, nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem ,powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość …………. cm szerokość ……… cm |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  |  |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |  |
|  |  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny min. 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Na jednym adapterze zamontowana szyna Modura 30 cm. |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z 2 szt.butli 10l.(bez butli tlenowych) + dwa reduktory - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) - dodatkowy uchwyt na dwie małe butle przenośne. - przepływomierz wpinany do gniazda AGA bez nawilżacza |  |  |  |
|  |  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki, podać markę i model, (wraz z dostawą przedłożyć folder i deklarację zgodności) |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka………………………………………… Model………………………………………… |
|  |  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |  |
|  |  | Fotele w przedziale medycznym wyposażone w czujniki zapięcia pasów informujące kierowcę wizualnie i/lub dźwiękowo o tym że na fotelu w przedziale medycznym siedzi osoba i ma niezapięty pas bezpieczeństwa. |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |  |
| - praca |  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. |  |  |  |
|  |  | Kamera cofania |  |  |  |
|  |  | Lampka nad siedzeniem pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  |  | Ampularium |  |  |  |
|  |  | Tablica do pisania |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy stopień elektryczny przy prawych drzwiach przesuwnych |  |  |  |
|  |  | Koła zimowe (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 szt. |  |  |  |
|  |  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  |  | Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre |  |  |  |
|  |  | Ambulans ma być zatankowany do pełna. |  |  |  |
| VIII. WYMAGANIA OGOLNE |  |  |  | ------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą – 24 miesiące Gwarancja na zabudowę medyczną – 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – 60 miesięcy |  |  |  |  |
| 3. | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |  |  |  |  |
| 4. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |  |  |  |  |
| IX. SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Nosze główne: Podać markę, model. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 80 stopni Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy Wykonane z materiału odpornego na korozją lub innego odpowiedniego materiału i zabezpieczone środkami antykorozyjnymi Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, wydzielin, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) Waga noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka………………………………………… Model………………………………………… Dopuszczalne obciążenie …………….... kg Waga noszy ………………. kg |
|  |  | Transporter noszy: Podać markę, model. Wyposażony w system niezależnego składania podwozia (goleni przednich i tylnych, umożliwiający bezpieczny załadunek i rozładunek do/z ambulansu noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami Z regulacją wysokości w min. sześciu poziomach Z możliwością zapięcia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce wszystkie kółka jezdne skrętne o średnicy min. 160 mm i szerokości min. 50 mm., umożliwiające prowadzenie transportera bokiem do kierunku jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach); Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost Obciążenie dopuszczalne transportera min. 275 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); Waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg) Transporter musi posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi System mocowania transportera do lawety ambulansu musi być zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważnej Deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub równoważną transportera noszy głównych Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – dostarczyć wraz z urządzeniem |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka………………………………………… Model………………………………………… Dopuszczalne obciążenie …………….... kg Waga transportera ………………. kg |
|  |  | URZĄDZENIE DO BEZPIECZNEGO OCZYSZCZANIA POWIETRZA W KARETCE WBUDOWANE W POJAZD LUB UMOŻLIWIAJĄCEGO MONTAŻ W POJEŹDZIE Wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. Urządzenie służące do oczyszczania powietrza oraz dezynfekcji powierzchni płaskich. Służące do oczyszczania z mikroelementów wirusów i bakterii sprzętu medycznego. Posiadające tryb dezynfekcji w czasie obecności ludzi. Tryb przepływowy dezynfekuje powietrza za pomocą światła UVC. Moduł jonizacji plazmowej HPI. Posiadające tryb ozonowania poza obecnością ludzi. Tryb dezynfekujący powietrze i powierzchnie w ambulansie. Tryb pozwalający na dotarcie do zakamarków sprzętu medycznego, nie pozostawiając wilgoci ani osadów. Urządzenie z czujnikiem ruchu, który po wykryciu automatycznie wyłącza ozonowanie. Urządzenie posiadające wyświetlacz z informacją o trybach pracy. Urządzenie posiadające wymienne filtry. Zakres dezynfekcji: bakterie, wirusy, prątki, zarodniki grzyby itp. Czas dezynfekcji od 15 do 60 minut Wymiary max. 370x 230x90 mm Waga do 5 kg Zasilanie 12V kabel z wtyczką 2 pinową (do uzgodnienia przed dostawą). |  |  |  |
|  |  | VIDEOLARYNGOSKOP Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Wideolaryngoskop z wielorazową rękojeścią i jednorazowa osłoną rękojeści. Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 -Rękojeść wielorazowa dedykowana dla dzieci od 2 -go roku życia i dorosłych (różne rozmiary) , z przyciskiem do wykonywania zdjęć i nagrań video oraz wielorazowy tor wizyjny z kamerą CMOS i diodami LED - Jednorazowa osłona do rękojeści wielorazowych dla dzieci od 2-go roku życia i dorosłych ( po 5 szt z każdego rozmiaru) - Wyświetla min. 3 cala TFT LCD ,rozdzielczość 720x480 px - Odchylenie i rotacja ekranu :odchylenie 0°-110°,rotacja 0°-270° -Ekran dotykowy umożliwiający dostęp do ustawień i funkcji - Automatyczne obracanie ekranu - Kąt widzenia : 60° - Pamięć 32 GB ,pojemność min. 360 tys. zdjęć , 16 godz. Video - Źródło światła : diody LED o wysokiej intensywności - Rozdzielczość kamery : 1 Mpix - Czas pracy baterii min. 3,5 h przy pełnym naładowaniu - Czas ładowania max 3 godz. - Automatyczne wyłączenia po 10 min. braku aktywności - Temperatura pracy i przechowywania od -10 do + 40°C - Ładowarka zasilana na USB oraz z gniazda 230V - Łączność bezprzewodowa wi-fi -udostępnianie ekranu w czasie rzeczywistym oraz szybki dostęp do zdjęć i filmów - Walizka do transportowania zestawu |  |  |  |

| l.p. | Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabryczny czujnik martwego pola | TAK - 5pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 2. | Moc silnika >175 KM, maksymalny moment obrotowy powyżej 400 Nm | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  | Moc silnika ………... KM, maksymalny moment obrotowy …………. Nm |
| 3. | W kabinie kierowcy dodatkowe poduszki nadokienne (kurtyny) | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 4. | Fotel z systemem przesuwu u wezgłowia noszy umożliwiający odsunięcie fotela od ściany działowej w celu ułatwienia przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy oraz zajęcie właściwej pozycji przy głowie pacjenta. Przesuw dostępny w każdym momencie eksploatacji tj. gdy na fotelu siedzi osoba i ma zapięty pas bezpieczeństwa. Możliwość zwolnienia blokady przesuwu za pomocą dodatkowego przycisku znajdującego się na ścianie działowej, bezpośrednio przy przejściu. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Otwierany szyber dach– funkcja wyjścia ewakuacyjnego realizowana przez szyber dach – zgodnie z normą ECE – R 36 (podać wymiary szyber dachu) – lub równoważną | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  | Wymiary szyberdachu……………………… |
| 6. | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (nie standardowy nadmuch ciepłego powietrza) + Ogrzewanie pomocnicze elektryczne, zależne od silnika, współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury w kabinie kierowcy | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 7. | Kółka transportera noszy o średnicy min. 200mm | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  | Średnica ……………………………. Mm |
| 8. | Fabryczny system doświetlania zakrętów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Maksymalna łączna suma punktów | 40 pkt |  |  |

……………………………………………………………… (Kwalifikowany podpis elektroniczny – osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Część II

| Lp. |  |  | Wymagane parametry techniczne | TAK/NIE (określić) | Oferowane parametry (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie pojazdu bazowego |  |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Typu „furgon podwyższony ”, > 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny |  |  |  |
| 2. |  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele: pasażera i kierowcy ,fotele regulowane z podłokietnikami |  |  |  |
| 3. |  | Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º, o wysokości minimum 1,75 m |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Drzwi tylne wysokie , przeszklone dwuskrzydłowe, otwierane na boki o ………..º, o wysokości ……………………… m |
| 4. |  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym |  |  |  |
| 5. |  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby. |  |  |  |
| 6. |  | Kolor nadwozia żółty |  |  |  |
| 7. |  | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |  |
| 8. |  | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka |  |  |  |
| II.SILNIK |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych |  |  |  |
| 2. |  | Moc silnika minimum 170 KM , moment obrotowy nie mniejszy niż 380 Nm |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Moc silnika …………… KM , moment obrotowy ……………… Nm |
| 3. |  | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji Spalin (EURO 6 lub EURO VI) |  |  |  |
| III.ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Skrzynia biegów automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Skrzynia biegów automatyczna o ……………. biegach do przodu i biegu wstecznym, z możliwością automatycznej i manualnej redukcji biegów |
| 2. |  | Napęd 4x4 |  |  |  |
| 3. |  | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ………………………………………………… |
| 4. |  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania |  |  |  |
| IV.ZAWIESZENIE |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów |  |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |  |
| 2. |  | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |  |
| 3. |  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |  |
| 4. |  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” |  |  |  |
| 5 |  | System wspomagający jazdę w dół na dużym nachyleniu np. DSR |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ………………………………………………. |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Ze wspomaganiem. |  |  |  |
| 2. |  | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. góra – dół, przód - tył |  |  |  |
| VII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 180 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności ……………. Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu |
| 2. |  | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 250 A |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności …………………….. A |
| VIII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |  |
| 2. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 75l. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Zbiornik paliwa o pojemności………………..l. |
| 3. |  | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. dwa rodzaje). |  |  |  |
| 4. |  | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |  |
| 5. |  | Klimatyzacja półautomatyczna lub automatyczna kabiny kierowcy. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ………………………………………………….. |
| 6. |  | Lusterka zewnętrzne, regulowane, składane i podgrzewane elektrycznie |  |  |  |
| 7. |  | Lusterko wewnętrzne. |  |  |  |
| 8. |  | Reflektory główne led (dzienne, mijania, drogowe) |  |  |  |
| 9. |  | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie |  |  |  |
| 10. |  | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi |  |  |  |
| 11. |  | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. |  |  |  |
| 12. |  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża |  |  |  |
| 13. |  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zainstalowane pod autem lub zestaw naprawczy |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………….. |
| 14. |  | Czujniki ciśnienia w kołach |  |  |  |
| 15. |  | Radioodbiornik |  |  |  |
| IX. WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | -------------- | ----------------------------------------------- |
| 1. |  | Pojazd fabrycznie nowy –rok prod. 2024 |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Pojazd fabrycznie nowy –rok prod. …………………………………………. |
| 2. |  | Gwarancja 24 miesiące – na pojazd bazowy |  |  |  |
| 3. |  | Gwarancja 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru na perforację nadwozia ambulansu. |  |  |  |
| 4. |  | Wraz z pojazdem Wykonawca przekaże wszystkie dokumenty do rejestracji ambulansu w Polsce oraz niezbędne instrukcję obsługi, paszporty, itp. |  |  |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |  |  |  |  |
| I. NADWOZIE |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji długość …………………………… szerokość ………………………... wysokość…………………………. |
|  |  | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. |  |  |  |
|  |  | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej ( różnych modeli) dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) |  |  |  |
|  |  | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową |  |  |  |
|  |  | Miejsce wraz z mocowaniem urządzenia do kompresji klatki piersiowej (LUCAS) np. w zewnętrznym schowku |  |  |  |
|  |  | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych |  |  |  |
| II. OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, |  |  |  |
|  |  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V (podać markę i model urządzenia) |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka……………………………. Model……………………………. |
|  |  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 20 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka……………………………. Model……………………………. Wydajność ……………………… m3/h |
|  |  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC (proszę podać markę i model urządzenia), |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka……………………………. Model……………………………. |
|  |  | Klimatyzacja dwu parownikowa z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. (Zamawiający dopuszcza by fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy pojazdu bazowego była rozbudowana na przedział medyczny na etapie adaptacji na ambulans). |  |  |  |
|  |  | Szyberdach |  |  |  |
| III. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: 1. zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V - minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej - kabel zasilający o długości min. 10m, - automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), - grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. - inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) |  |  |  |
| 2. |  | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym |  |  |  |
| 3. |  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . Panel przyciskowy nie typu touchscreen lub rezystencyjny. |  |  |  |
| 4. |  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: - sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego Panel przyciskowy nie typu touchscreen lub rezystencyjny. |  |  |  |
| IV. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | W przedniej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis „ambulans” |  |  |  |
|  |  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
|  |  | Na przednich błotnikach, tylnych błotnikach, lusterkach zewnętrznych i tylnych słupkach lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |  |
|  |  | W tylnej części dachu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania zapola pojazdu |  |  |  |
|  |  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 150 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej – podać markę i model. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Dodatkowe sygnały (awaryjne)………… Marka……………………………. Model……………………………. |
|  |  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 03.01.2023 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „P - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu (logo) |  |  |  |
|  |  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia |  |  |  |
| V.WYPOSAŻENIE W ŚRODKI ŁĄCZNOŚCI |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następującej wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej -1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania –dookólna, - odporność na działanie wiatru min. 55 m/s.Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego(DMR). Instalację doprowadzić do miejsca instalacji radiotelefonu na desce rozdzielczej kierowcy, okablowanie z zapasem 50 cm |  |  |  |
|  |  | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu DM4601 Ładowarka do radiotelefonu DP4601 lub równoważna. |  |  |  |
|  |  | Zestaw anten dwuzakresowych GPS/GSM umożliwiających prawidłowe działanie wszystkich elementów systemu SWD PRM |  |  |  |
|  |  | Głośnik w przedziale medycznym z możliwością podłączenia do radia |  |  |  |
|  |  | Zamontowanie uchwytów mocujących stację dokującą pod tablet ZEBRA wraz ze stacją dokującą ,w kabinie kierowcy wraz z doprowadzeniem przewodów zasilających i przewodu USB łączącego tablet z drukarką.(bez tabletu i bez drukarki,). Uchwyt do drukarki po stronie Wykonawcy. Zamawiający używa drukarek HP202 |  |  |  |
|  |  | Moduł GPS Teltonika FM 6300 lub równoważny( przewidziany do współpracy z SWD PRM). |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………… |
|  |  | Radiotelefon przewoźny typu DM4601 lub równoważny zamontowany w ambulansie w kabinie kierowcy. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………… |
|  |  | Radiotelefon przenośny typu DP4601 lub równoważny |  |  | Należy wskazać oferowane parametry ……………………………………………… |
| VI. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy |  |  |  |
|  |  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |  |
|  |  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy , wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia) . |  |  |  |
|  |  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia |  |  |  |
|  |  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne (wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość min. 160 cm, szerokość min. 40 cm .Jeżeli drzwi są zamontowane, nie powinno być możliwości prowadzenia pojazdu z drzwiami w pozycji otwartej. Drzwi te powinny być zabezpieczone przed otwarciem gdy ambulans drogowy jest w ruchu. Podczas postoju pojazdu z zapalonym silnikiem ,powinna być możliwość otwarcia drzwi przesuwnych. |  |  | Należy wskazać oferowane parametry wymiary przejścia mierzone w świetle: wysokość …………. cm szerokość ……… cm |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. |  |  |  |
|  |  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm – podać wartość oferowaną - min. dwie szuflady - kosz |  |  |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |  |
|  |  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej |  |  |  |
|  |  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny min. 4 uniwersalne płyty mocującej – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. Na jednym adapterze zamontowana szyna Modura 30 cm. |  |  |  |
|  |  | Centralna instalacja tlenowa dostosowana do zasilania w tlen z 2 szt.butli 10l.(bez butli tlenowych) + dwa reduktory - minimum 3 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej i min. 1 w suficie) - dodatkowy uchwyt na dwie małe butle przenośne. - przepływomierz wpinany do gniazda AGA bez nawilżacza |  |  |  |
|  |  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki, podać markę i model, (wraz z dostawą przedłożyć folder i deklarację zgodności) |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka………………………………………… Model………………………………………… |
|  |  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |  |
|  |  | Fotele w przedziale medycznym wyposażone w czujniki zapięcia pasów informujące kierowcę wizualnie i/lub dźwiękowo o tym że na fotelu w przedziale medycznym siedzi osoba i ma niezapięty pas bezpieczeństwa. |  |  |  |
| - WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |  |
| - praca |  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. |  |  |  |
|  |  | Kamera cofania |  |  |  |
|  |  | Lampka nad siedzeniem pasażera w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  |  | Ampularium |  |  |  |
|  |  | Tablica do pisania |  |  |  |
|  |  | Dodatkowy stopień elektryczny przy prawych drzwiach przesuwnych |  |  |  |
|  |  | Koła zimowe (felga, opona, czujnik ciśnienia) – 4 szt. |  |  |  |
|  |  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy |  |  |  |
|  |  | Dywaniki podłogowe, pojemniki materiały ostre |  |  |  |
|  |  | Ambulans ma być zatankowany do pełna. |  |  |  |
| VIII. WYMAGANIA OGOLNE |  |  |  | ------------- | ----------------------------------------------------------- |
| 1. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego |  |  |  |  |
| 2. | Gwarancja na samochód bazowy – 24 miesiące Gwarancja na powłokę lakierniczą – 24 miesiące Gwarancja na zabudowę medyczną – 24 miesiące Gwarancja na sprzęt medyczny – 24 miesiące Gwarancja na perforację nadwozia – 60 miesięcy |  |  |  |  |
| 3. | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |  |  |  |  |
| 4. | Za okresowe przeglądy eksploatacyjne ambulansu i sprzętu medycznego płaci Zamawiający. Uwaga! Nie należy wliczać pakietów serwisowych w ofertę |  |  |  |  |
| IX. SPRZĘT MEDYCZNY |  |  |  | ------- | ------------------------------------ |
|  |  | Nosze główne: Podać markę, model. Urządzenie dopuszczone do użytkowania w karetce (ambulansie medycznym), na terenie Polski. Wraz z urządzeniem dostarczyć wszystkie wymagane dokumenty w języku polskim w szczególności: instrukcja obsługi, uzupełniony o wymagane dane paszport techniczny. Urządzenie posiada certyfikat CE i jest zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych – dostarczyć wymagane dokumenty wraz z urządzeniem. Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 80 stopni Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej. Nosze muszą posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Ze składanymi poręczami bocznymi, z chowanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy Z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy Wykonane z materiału odpornego na korozją lub innego odpowiedniego materiału i zabezpieczone środkami antykorozyjnymi Z cienkim niesprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nieabsorbującym krwi, brudu, wydzielin, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) Waga noszy max. 23 kg (podać wagę noszy w kg) |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka………………………………………… Model………………………………………… Dopuszczalne obciążenie …………….... kg Waga noszy ………………. kg |
|  |  | Transporter noszy: Podać markę, model. Wyposażony w system niezależnego składania podwozia (goleni przednich i tylnych, umożliwiający bezpieczny załadunek i rozładunek do/z ambulansu noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami Z regulacją wysokości w min. sześciu poziomach Z możliwością zapięcia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy Z możliwością ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce wszystkie kółka jezdne skrętne o średnicy min. 160 mm i szerokości min. 50 mm., umożliwiające prowadzenie transportera bokiem do kierunku jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach); Blokada kółek do jazdy na wprost uruchamiana przez operatora w momencie, w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost Obciążenie dopuszczalne transportera min. 275 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); Waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg) Transporter musi posiadać trwałe oznakowanie elementów związanych z ich obsługą, najlepiej graficznie Transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi System mocowania transportera do lawety ambulansu musi być zgodny z wymogami normy PN-EN 1789 lub równoważnej Deklaracja zgodności CE z normą PN-EN 1789 i PN-EN 1865 lub równoważną transportera noszy głównych Certyfikat zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 lub równoważną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – dostarczyć wraz z urządzeniem |  |  | Należy wskazać oferowane parametry Marka………………………………………… Model………………………………………… Dopuszczalne obciążenie …………….... kg Waga transportera ………………. kg |

| l.p. | Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabryczny czujnik martwego pola | TAK - 5pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 2. | Moc silnika >175 KM, maksymalny moment obrotowy powyżej 400 Nm | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  | Moc silnika ………... KM, maksymalny moment obrotowy …………. Nm |
| 3. | W kabinie kierowcy dodatkowe poduszki nadokienne (kurtyny) | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |  |
| 4. | Fotel z systemem przesuwu u wezgłowia noszy umożliwiający odsunięcie fotela od ściany działowej w celu ułatwienia przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy oraz zajęcie właściwej pozycji przy głowie pacjenta. Przesuw dostępny w każdym momencie eksploatacji tj. gdy na fotelu siedzi osoba i ma zapięty pas bezpieczeństwa. Możliwość zwolnienia blokady przesuwu za pomocą dodatkowego przycisku znajdującego się na ścianie działowej, bezpośrednio przy przejściu. | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 5. | Otwierany szyber dach– funkcja wyjścia ewakuacyjnego realizowana przez szyber dach – zgodnie z normą ECE – R 36 (podać wymiary szyber dachu) – lub równoważną | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  | Wymiary szyberdachu……………………… |
| 6. | Elektrycznie ogrzewana szyba przednia (nie standardowy nadmuch ciepłego powietrza) + Ogrzewanie pomocnicze elektryczne, zależne od silnika, współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury w kabinie kierowcy | TAK - 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
| 7. | Kółka transportera noszy o średnicy min. 200mm | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  | Średnica ……………………………. Mm |
| 8. | Fabryczny system doświetlania zakrętów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |  |
|  | Maksymalna łączna suma punktów | 40 pkt |  |  |

……………………………………………………………… (Kwalifikowany podpis elektroniczny – osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)