TP-21/24									Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia drobnoustrojów metodą Grama, dostawa podłoży wybiórczych i chromogennych do hodowli drobnoustrojów, odczynników do wykrywania mechanizmów oporności oraz  szczepów wzorcowych i systemu kriofiolek do przechowywania drobnoustrojów w stanie zamrożenia

Część nr 1 – Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia preparatów drobnoustrojów metodą Grama w okresie 36 miesięcy

- Aparat do automatycznego barwienia preparatów drobnoustrojów metodą Grama.

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent, kraj pochodzenia | podać |  |
| 2. | Nazwa, typ, model | podać |  |
| 3. | Rok produkcji | 2023/2024 |  |
| 4. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2023 lub 2024, niepowystawowy | Tak |  |
| 5. | Aparat posiadający certyfikat CE wyrobu medycznego | Tak |  |
| Wymagania techniczne |
| 6. | Aparat w pełni automatyczny wykonujący utrwalanie, barwienie i suszenie preparatów; całość procesów zachodząca w zamkniętym aparacie. | Tak |  |
| 7. | Aparat zaopatrzony w ekran dotykowy, wyposażony w gotowe procedury barwienia, z możliwością wprowadzenia zmian przez użytkownika | Tak |  |
| 8. | Prędkość obrotów programowana przez użytkownika. | Tak |  |
| 9. | Zintegrowany z aparatem pojemnik na odpady uniemożliwiający kontakt z odpadami | Tak |  |
| 10. | Jednorazowe załadowanie na minimum 12 preparatów. Możliwość barwienia pojedynczego preparatu | Tak |  |
| 11. | Natryskowa metoda nanoszenia barwnika na preparat, uniemożliwiająca kontaminację próbek | Tak |  |
| 12. | Możliwość dostosowania ilości zużywanych odczynników do grubości preparatów | Tak |  |
| 13. | Oddzielne dla każdego preparatu nanoszenie odczynnika | Tak |  |
| 14. | Informacja o postępie procesu dostępna na wyświetlaczu | Tak |  |
| 15. | Automatyczna informacja o dacie przydatności, poziomie wszystkich odczynników oraz o wysokim poziomie napełnienia pojemnika na odpady | Tak |  |
| 16 | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz, bez interwencji użytkownika | Tak |  |
| 17. | Całkowity cykl barwienia trwający do 10 minut | Tak |  |
| 18. | Brak bezpośredniego kontaktu operatora z odczynnikami podczas procesu barwienia | Tak |  |
| 19. | Odczynniki stosowane do barwienia umieszczone w szczelnie zamkniętych pojemnikach | Tak |  |
| 20. | Ciężar do 17 kg | Tak |  |
| 21. | Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty katalogiem oraz instrukcja obsługi w języku polskim dostarczoną wraz z aparatem | Tak |  |
| Warunki serwisu |
| 22. | Sprawowanie obsługi serwisowej zlokalizowanej na terenie RP | Tak |  |
| 23. | Bezpłatny autoryzowany serwis techniczny producenta w oparciu o oryginalne materiały i części zamienne przez okres gwarancji. Naprawa w ciągu 2 dni roboczych lub zapewnienie aparatu zastępczego o parametrach jakościowo porównywalnych z dzierżawionym aparatem | Tak |  |
| Wymagania dodatkowe |
| 24. | Dostarczenie i instalacją urządzenia w ciągu max. 20 dni roboczych od dnia podpisania umowy | Tak |  |
| 25. | Szkolenie poinstalacyjne na terenie laboratorium na koszt Wykonawcy | Tak |  |

2. 	Odczynniki oraz materiały zużywalne/eksploatacyjne do wykonania 8000 preparatów w okresie 36 miesięcy, niezbędne do wykonania planowanej liczby badań

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 dołączone do oferty | Tak |  |
| 2. | Odczynniki kompatybilne z dzierżawionym aparatem | Tak |  |
| 3. | Certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dołączony do każdej partii dostarczanych odczynników | Tak |  |
| 4. | Ważność odczynników: minimalny okres 6 miesięcy | Tak |  |
| 5. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. | Tak |  |

TP-21/24										Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia drobnoustrojów metodą Grama, dostawa podłoży wybiórczych i chromogennych do hodowli drobnoustrojów, odczynników do wykrywania mechanizmów oporności oraz  szczepów wzorcowych i systemu kriofiolek do przechowywania drobnoustrojów w stanie zamrożenia

Część nr 2 – Dostawa szczepów wzorcowych drobnoustrojów

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 dołączone do oferty | Tak |  |
| 2. | Certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dołączony do każdej partii dostarczanych odczynników | Tak |  |
| 3. | Ważność szczepów wzorcowych: minimalny okres 6 miesięcy | Tak |  |
| 4. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. | Tak |  |
| 6. | Staphylococcus aureus ATCC 29213 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 7. | Staphylococcus aureus ATCC 25923 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 8. | Escherichia coli ATCC 25922 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mokroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 9. | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 10 | Enterococcus faecalis ATCC 29212 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 11. | Escherichia coli ATCC 35218 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 12. | Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 13. | Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 – dostarczone w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 szt. | Tak |  |
| 14. | Haemophilus influenzae TACC 49766 – dostarczony w postaci zintegrowanego zestawu zawierającego liofilizowany mikroorganizm (I pasaż), zbiorniczek z płynem uwadniającym i wymazówkę – w ilości 1 sztuki | Tak |  |

TP-21/24										Załącznik nr 1 do SWZ

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego barwienia drobnoustrojów metodą Grama, dostawa podłoży wybiórczych i chromogennych do hodowli drobnoustrojów, odczynników do wykrywania mechanizmów oporności oraz  szczepów wzorcowych i systemu kriofiolek do przechowywania drobnoustrojów w stanie zamrożenia

Część nr 3 – Dostawa podłoży chromogennych i wybiórczych, odczynników do wykrywania karbapenemaz oraz systemu kiofiolek do przechowywania drobnoustrojów w stanie zamrożenia

| l.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Termin ważności | ilość szt./litry/kg | Parametry wymagane | Parametry oferowane (podać / potwierdzić / opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oświadczenie o posiadaniu Certyfikatu ISO 13485 dołączone do oferty |  |  | Tak |  |
| 2. | Certyfikat kontroli jakości produktu końcowego dołączony do każdej partii dostarczanych odczynników |  |  | Tak |  |
| 3. | Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych lub dokument potwierdzający brak substancji niebezpiecznych, które należy dostarczyć wraz z pierwszą dostawą. |  |  | Tak |  |
| 4. | W przypadku podłoży agarowych: opisy płytek na denku |  |  | Tak |  |
| 5. | Agar chromogenny do wybiórczej izolacji Salmonella spp – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 6 op. | Tak |  |
| 6. | Agar chromogenny do wykrywania ESBL – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 6 op. | Tak |  |
| 7. | Agar chromogenny do wykrywania enterokoków VRE – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 6 op. | Tak |  |
| 8. | Agar chromogenny do wybiórczej hodowli i identyfikacji Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz Candida auris – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op a 10 szt.) Identyfikacja Candida albicans, C.glabrata, C.krusei, C.tropicalis oraz Candida auris | 2 miesiące | 400 op. | Tak |  |
| 9. | Agar chromogenny do izolacji Listeria monocytogenes z materiałów klinicznych – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 10 op. | Tak |  |
| 10. | Agar chropmogenny do wykonywania badań przesiewowych w kierunku pałeczek Gram ujemnych wytwarzających karbapenemazy KPC, NDM, VIM, OXA-48 – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 20 op. | Tak |  |
| 11. | Kwas fenyloboronowy – roztwór o stężeniu 15 mg/ml, 1 szt.: 2x2ml | 12 miesięcy | 10 szt. | Tak |  |
| 12. | EDTA – roztwór o stężeniu 0,5M oraz pH 7,3-7,5, 1 szt.: 2x2ml | 12 miesięcy | 10 szt. | Tak |  |
| 13. | Podłoże agarowe do hodowli Salmonella i Shigella (podłoże SS) – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 6 op. | Tak |  |
| 14. | Podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego – gotowe do użytku podłoże w butelkach o pojemności do 500ml (1 sztuka: 500ml) | 6 – 12 miesięcy | 25 szt. | Tak |  |
| 15. | Podłoże do hodowli rzęsistka pochwowego – gotowe do użytku podłoże w probówkach 1 sztuka: 2,5ml | 6 – 12 miesiące | 1250 szt. | Tak |  |
| 16. | Podłoże agarowe Schaedler do wybiórczej izolacji Gram ujemnych pałeczek beztlenowych z dodatkiem kanamycyny i wankomycyny – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 20 op. | Tak |  |
| 17. | Podłożę agarowe Schaedler do wybiórczej izolacji Gram dodatnich ziarniaków beztlenowych z dodatkiem kolistyny i kwasu nalidyksowego – gotowe płytki o średnicy 90 mm (1 op. a 10 szt.) | 2 miesiące | 10 op. | Tak |  |
| 18. | Sterylne probówki z koralikami, do których przylegają drobnoustroje wraz z roztworem – zapewnione przechowywanie w temperaturze od -20 do -80 stopni Celsjusza (1 op. a 64 szt.) | min. 12 miesięcy | 6 op. | Tak |  |