# Nr postępowania 62 Z TP 23

## Załącznik nr 3 do SWZ

Nazwa i adres Wykonawcy: …………………

Oświadczenie

Oferowany w zakresie Pakietu 7 Przedmiot zamówienia może być poddany obowiązującym w Kujawsko – Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy procesom dekontaminacji, zachodzącym w niżej podanych warunkach:

1. Wstępne oczyszczanie sprzętu (jeśli zachodzi taka potrzeba)  w przepływowej myjni ultradźwiękowej - temp. mycia  40° C z zastosowaniem preparatu alkalicznego.

2. Mycie i dezynfekcja narzędzi i sprzętu  w automatycznej myjni dezynfekcyjnej
      z zastosowaniem preparatu  alkalicznego w  fazie mycia, temp. mycia 55°C – 5 min.

Dezynfekcja chemiczno – termiczna  w temp. 60° C w ciągu 5 min. z  zastosowaniem preparatu na bazie aldehydu glutarowego.

lub

Dezynfekcja termiczna w temperaturze 90° C w ciągu 5 min.

3. Możliwe metody sterylizacji (wymagana co najmniej jedna z poniższych metod):

|  | Parą wodną w nadciśnieniu, w parametrach: 134° C - 7 min., 121° C – 20 min. |
| --- | --- |
|  | Tlenkiem etylenu – 100%, w parametrach: 55° C – 3 h (faza sterylizacji – 1 h), wilgotność względna 40 – 80 %. |
|  | Plazmowa nadtlenkiem wodoru w urządzeniu Stericool Getinge stężenie H2O2 – 59%, temp. ≤ 55º do 50 min. |

 - zaznaczyć właściwe