ARKUSZ OFERTY wraz specyfikacją parametrów wymaganych i ocenianych

| Przedmiot zamówienia | Wartość netto [PLN] | Stawka podatku VAT | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4=2+VAT |
| Tomograf komputerowy do planowania radioterapii z opcją symulacji z dostawą i montażem |  | … % |  |
| Mammograf cyfrowy z funkcją tomosyntezy z dostawą i montażem |  | … % |  |
| Słownie wartość netto: ………………………………………………….………..………..…………… zł |
| Słownie wartość brutto: ……………………………………………………..……………………..…… zł |

- Całkowite wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
w tym również:

- koszty dostawy i ubezpieczenia na czas transportu,

- narzuty, ewentualne upusty,

- pozostałe czynniki cenotwórcze,

- podatek VAT,

- bezpłatny serwis i przeglądy gwarancyjne wymagane i zalecane przez producenta oferowanego przedmiotu zamówienia – sprzętu wraz z bezpłatnymi materiałami do realizacji przeglądu,

- przedłużenie gwarancji o każdą konieczność zatrzymania przedmiotu zamówienia w serwisie

- przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego.

- Oferowany przedmiot zamówienia  musi  być dopuszczony do obrotu na terenie RP i posiadać Deklaracje Zgodności oraz spełniać wymagania odpowiednich norm  i  przepisów, a w szczególności określonych w:

- Ustawie z 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z U. z 2019 r. poz. 175),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 5.11.2010r. w sprawie sposobu kwalifikacji wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2010r. Nr 215, poz. 1416),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 12.01.2011r. w sprawie wymagań zasadniczych  oraz procedur zgodności  wyrobów medycznych  (Dz. U. z 2011r. Nr 16, poz. 74),

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23.09.2010r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010r. nr 186, poz. 1252 z późn. zm.),

- Dyrektywie 2007/47/EC z 21.09.2007r. zmieniającej Dyrektywę 93/42/EWG z 14.04.1993r. - dotyczącej  wyrobów medycznych.

- Do oferty należy załączyć dokument potwierdzający autoryzację producenta na sprzedaż 
i serwis gwarancyjny zaoferowanego aparatu Tomografu i Mammografu na terenie Polski.

- Aparaty będą  pozbawione wszelkich blokad, kodów serwisowych itp. które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do serwisu lub naprawy aparatów przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

| LP. | PARAMETR | Parametr wymagany | Wartość oferowana – wypełnia Wykonawca | Parametry oceniane i punktacja w parametrach ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I Tomograf komputerowy do planowania radioterapii z opcją symulacji |
|  | Producent | Podać |  | Bez oceny |
|  | Oferowany model/typ | Podać |  | Bez oceny |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2019 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przedmiot oferty przeznaczony do planowania radioterapii umożliwiający akwizycję min. 16 nienakładających się warstw ponadmilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor | Tak, podać liczbę nienakładających się warstw ponadmilimetrowych |  | 16 warstw - 0 pkt.. ≥ 64 warstwy - 5 pkt. |
|  | Przedmiot oferty do badań całego ciała uzyskujący w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor (podczas skanu spiralnego i osiowego) min. 16 nienakładających się warstw submilimetrowych | Tak, podać liczbę nienakładających się warstw submilimetrowych |  | 16 warstw - 0 pkt.. ≥ 64 warstwy - 5 pkt. |
|  | Średnica otworu gantry ≥ 80 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Pochylanie gantry w zakresie min. ± 30° | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna dopuszczalna masa pacjenta ≥ 295 kg, dla precyzyjnego pozycjonowania ± 0,25 mm. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wyposażenie stołu: - materac - podgłówek do badania głowy - podgłówek do pozycji na wznak - pasy stabilizujące - podpórka pod ramię, kolana i nogi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Fluoroskopia TK składająca się z ramienia z monitorem zawieszonego w pokoju badań i panelu sterującego umocowanego z boku stołu, umożliwiająca wykonywanie zabiegów pod kontrola TK. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowy, wymienny blat stołu z włókna węglowego umożliwiający planowanie do celów radioterapii, z indekserem do systemów unieruchomienia zgodnym z posiadanymi akceleratorami Zamawiającego, Elekta VersaHD, które posiadają stoły iBEAM evo. | Tak |  | Bez oceny |
|  | System do unieruchomienia przepony pacjenta typu ang. Abdominal Compression Plate na potrzeby planowania radioterapii 4D IGRT, zgodny z posiadanym przez Zamawiającego systemem firmy Elekta. | Tak |  | Bez oceny |
| II Parametry skanowania |
|  | Szerokość detektora odniesiona do izocenrum (pokrycie anatomiczne detektora) - podać z dokładnością do 1 mm ≥ 19 mm | Tak, podać |  | 19,2 mm - 0 pkt.. > 19,2 mm - 5 pkt. ≥ 38 mm - 10 pkt. |
|  | Moc generatora dostępna w protokole badania ≥ 100 kW | Tak, podać |  | 100 kW - 0 pkt.. > 120 kW - 5 pkt. ≥ 140 kW - 10 pkt. |
|  | Zakres napięcia anodowego ≥ 80-135 kV | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość pozycji napięcia anodowego dostępna w protokole badania ≥ 4 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny prąd lampy dostępny w protokole badania ≥ 800 mA | Tak, podać |  | 800 mA - 0 pkt.. > 1000 mA - 5 pkt. ≥ 1200 mA - 10 pkt. |
|  | Maksymalne pole obrazowania do planowania radioterapii ≥ 80 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | System bramkowania oddechowego (typu Respiratory Gating For Scaners) wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem do wykonywania badań bramkowanych oddechowo i uzyskania obrazów 4D kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego akceleratorem Elekta VersaHD. | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Dodatkowy system bramkowania oddechowego uwzględniający ruchy serca i eliminujący ich wpływ na dane obrazowe w obrębie klatki piersiowej niewymagający zewnętrznych urządzeń. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody lampy lub jej ekwiwalent w przypadku konstrukcji innej niż klasyczna ≥ 8 MHU | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres badania w skanie spiralnym ≥ 150 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres badania w skanie osiowym ≥ 160 cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zgodność blatu stołu ze standardem TG66 | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość sterowania ruchami stołu za pomocą przycisków nożnych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Sterowanie ruchami stołu i gantry z przodu i tyłu gantry | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalny czas skanu pełnego obrotu układu(ów) lampa detektor ≤ 0,5 s | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas ciągłej akwizycji spiralnej ≥ 100 s | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość projekcji topogramu ≥ 3 | Tak, podać |  | 3 – 0 pkt. > 3 – 1 pkt. > 100 – 5 pkt. |
|  | Dedykowany, zaawansowany algorytm redukcji artefaktów w obrazach TK spowodowanych przez obiekty metalowe, implanty ortopedyczne, endoprotezy działający na danych surowych. | Tak, podać nazwę |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem właściwej serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej (DLP i CTDIvol), jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej wraz z możliwością archiwizacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do monitorowania zmian w protokołach badań z możliwością przejrzenia raportów/logów | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstw ≤ 0,65 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wartość diagnostycznego współczynnika pitch dla akwizycji min. 16 warstwowej ≥ 1,50 (wartość największa jest wartością najlepszą) | Tak, podać |  | 1,50 – 0 pkt. > 1,50 – 5 pkt. > 1,70 – 10 pkt. |
|  | Ilość skolimowanych akwizycyjnych pól skanowania ≥ 1 | Tak, podać |  | 1 – 0 pkt. > 1 – 5 pkt. |
|  | Kolimacja wiązki zgodna z polem skanowania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dwa wskaźniki zatrzymania oddechu wraz z licznikami czasu umieszczone z przodu i tyłu gantry tak by były widoczne dla pacjenta niezależnie od kierunku jego ułożenia na stole. | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Modulowanie promieniowania RTG w zależności od rzeczywistej pochłanialności badanej anatomii. Modulacja we wszystkich trzech osiach | Tak |  | Bez oceny |
| III Parametry jakościowe |
|  | Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z (voxel) dla skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm mierzona dla fantomu CATPHAN określona dla warstwy 10mm | Tak, podać |  | >7 mGy- 0 pkt. ≤ 7 mGy - 5 pkt. |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 16 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie XY w polu akwizycyjnym 50cm dla 0% krzywej MTF ≥ 15 pl/cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna rozdzielczość wysokokontrastowa [pl/cm] przy min. 16 jednocześnie zbieranych warstwach w czasie pełnego skanu w zapisie spiralnym w matrycy 512 x 512 w płaszczyźnie Z w polu akwizycyjnym 50cm dla 0% krzywej MTF ≥ 18 pl/cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
| IV Konsola operatorska |
|  | Dwumonitorowe stanowisko operatorskiej o przekątnej monitorów z aktywną matrycą ciekłokrystaliczną typu Flat nie mniejszą niż 19” | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dostępnej bazy danych dla obrazów [512 x 512] bez kompresji wyrażona ilością obrazów niezależnie od przestrzeni dyskowej dla danych surowych ≥ 240 000 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Szybkość rekonstrukcji obrazów w czasie rzeczywistym, w rozdzielczości 512 x 512 ≥ 16 obr. / sek. | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji danych surowych umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 40% we wszystkich rodzajach badań | Tak, podać nazwę algorytmu |  | Bez oceny |
|  | Ilość możliwych do zaprogramowania (prospektywnie) współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania ≥ 8 | Tak, podać |  | 8 – 0 pkt. > 8 – 2 pkt. > 12 – 5 pkt. |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 z następującymi klasami serwisowymi: - Send / Receive - Basic Print - Retrieve - Storage - Worklist - Structured Dose Report | Tak |  | Bez oceny |
|  | MIP (Maximum Intensity Projection) | Tak |  | Bez oceny |
|  | SSD (Surface Shaded Display) | Tak |  | Bez oceny |
|  | VRT (Volume Rendering Technique) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Reformatowanie wielopłaszczyznowe (MPR), rekonstrukcje wzdłuż dowolnej prostej lub krzywej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wielozadaniowość/wielodostęp w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wirtualna endoskopia z przekrojami w 3 głównych płaszczyznach (w tym endoskopia naczyń) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni, objętości) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nagrywanie obrazów na CD/DVD w formacie DICOM 3.0 z możliwością automatycznego dołączenia darmowej przeglądarki DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do analizy i opracowywania obrazów bramkowanych oddechowo 4D | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do przetwarzania danych z cyklu oddechowego wyposażone w następujące funkcje: - Automatyczne sortowanie obrazów 4D według fazy oddechu na wiele serii - Generowanie nowych serii faz TK - Generowanie obrazów MIP/Min-IP/Ave-IP z serii obrazów 4D | Tak |  | Bez oceny |
| V Serwer aplikacyjny z dwoma konsolami lekarskimi |
|  | Rozbudowa aktualnie posiadanego serwera Syngo.via do minimalnych parametrów: liczba procesorów: min. 4 procesory 16 rdzeniowe pamięć RAM: min. 256 GB System operacyjny serwera wykorzystujący min. 64-bitową architekturę sprzętową pojemność macierzy: min. 7 TB napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz możliwość jednoczesnego przetwarzania min. 80 000 warstw lub dostawa nowego serwera o powyższych parametrach | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs sieciowy zgodnie z DICOM 3.0 obsługujący następujące klasy serwisowe: Send / Receive Basic Print Query / Retrieve Storage Commitment | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dwa stanowiska lekarskie trzymonitorowe, każde wyposażone w: jeden monitor panoramiczny min. 30” i rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 x 1600. 1 monitor opisowy o min. przekątnej min. 21” i rozdzielczości nie mniejszej niż 1280 x 1024 komputer PC, wyposażony w: min. 16 GB RAM, dysk min. 512GB, napęd CD/DVD, interfejs LAN 1 Gb, system Windows 10 Pro lub nowszy | Tak |  | Bez oceny |
| VI Oprogramowanie serwera aplikacyjnego |
|  | Bezterminowe licencje na dostarczone oprogramowanie | Tak |  | Bez oceny |
|  | System musi pracować w oparciu o model licencji pływających, umożliwiając zainstalowanie oprogramowania klienckiego na dowolnej liczbie stacji klienckich. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instalacja oprogramowania cienkiego klienta na posiadanych 3 stacjach lekarskich. | Tak |  | Bez oceny |
|  | MIP, VRT, MPR | Tak, 6 jednoczasowych licencji |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię dróg powietrznych, jelita grubego itp. z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | Tak, 6 jednoczasowych licencji |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wirtualnej endoskopii umożliwiające endoskopię naczyń z przekrojami w trzech głównych płaszczyznach (wraz z interaktywną synchronizacją położenia kursora) | Tak/Nie 6 jednoczasowych licencji |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
|  | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości, histogramy) | Tak, 6 jednoczasowych licencji |  | Bez oceny |
|  | Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni, objętości) | Tak, 6 jednoczasowych licencji |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym obliczaniem objętości i z automatycznym porównaniem zmian z poprzedniego badania | Tak, 6 jednoczasowych licencji |  | Bez oceny |
|  | Jednoczesne automatyczne porównanie kilku zestawów danych tego samego pacjenta (np.: porównania badań wykonanych w tym samym dniu w różnych fazach lub porównanie badań wykonanych w znaczącym odstępie czasowym) z możliwością synchronizacji przestrzennej oraz możliwością powiązania i oceny zmian tych samych obszarów anatomicznych w czasie. | Tak, 6 jednoczasowych licencji |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do kolonografii i kolonoskopii TK, umożliwiające w pełni swobodne poruszanie się w obrębie jelita, umożliwiające jednoczesną prezentację wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach. Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych w punkcie powyżej. Automatyczna detekcja polipów w obrębie jelita grubego. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej wirtualnej dyssekcji jelita grubego i prezentacji w postaci jednej wstęgi rozłożonej na płaszczyźnie. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne oznaczanie i usuwanie obrazu resztek kałowych z obrazu jelita. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, oceną dynamiki wielkości zmian i rozróżnianiem charakteru guza (np. lity, częściowo lity, nielity) | Tak, 3 jednoczasowe licencje |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji wątroby na płaty i min. 8 segmentów gałęzi żyły wrotnej automatycznie obliczające objętość wątroby, płatów i poszczególnych segmentów. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie pozwalające na automatyczne wykrywanie i unikanie zmian chorobowych zachodzących na siebie | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej detekcji fazy wrotnej podczas przeprowadzania segmentacji wątroby. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające automatyczne obliczanie stosunku objętości guza do objętości segmentu, płatu i całej wątroby. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do objętościowego renderowania przedstawionej zmiany w wątrobie, wątroby wraz poszczególnymi płatami, segmentami, żyłą wrotną, w celu wzdłużnego porównania. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej segmentacji zmian ogniskowych z automatycznym wyznaczaniem parametrów: max średnicy, objętości, średniej gęstości wraz z odchyleniem standardowym zgodnie z kryteriami WHO, RECIST1.0, RECIST1.1 | Tak, 3 jednoczasowe licencje |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej klasyfikacji zmian nowotworowych zgodnie z kryteriami morfologicznymi oceny stworzonymi przez użytkownika | Tak/Nie 3 jednoczasowe licencje |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie automatycznie tworzące raporty z klasyfikacji zmian nowotworowych, zawierające: - liczbę poszczególnych sklasyfikowanych zmian - maksymalny wymiar i długość w osi krótkiej - objętość zmiany - procent wzrostu (w przypadku analizy zmian w czasie) | Tak, 3 jednoczasowe licencje |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do automatycznej fuzji obrazów różnych energii oraz obrazów z różnych systemów diagnostycznych: CT/MR, CT/PET, itp. | Tak, 1 jednoczasowa licencja |  | Bez oceny |
| VII Warunki instalacyjne |
|  | Wymagana moc podłączeniowa - podać w kVA | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymagana rezystancja sieci zasilającej - podać w W | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość ciepła emitowana przez poszczególne urządzenia - podać w kW | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymiary poszczególnych urządzeń: dług. x szer. x wys. - podać w cm | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Ciężary poszczególnych urządzeń - podać w kg | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymagana obciążalność stropu w pomieszczeniu badań - podać w kG/m2 | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymagana temperatura otoczenia w pomieszczeniu badań i w sterowni - podać w °C | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Wymagana wilgotność względna w pomieszczeniu badań - podać w % | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Bazodanowe oprogramowanie tworzące automatyczne tygodniowe/miesięczne/roczne raporty dotyczące dawek w pracowni z danych zebranych z tomografu komputerowego z porównaniem tych danych dla określonej populacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Bazodanowe oprogramowanie umożliwiające wyliczenie SSDE (ang. Size-Specific Dose Estimate — szacowana wielkość dawki zależna od rozmiaru). Wartość SSDE ma być wyliczana dla każdej serii badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyliczenie przesunięcia poza izocentrum, które umożliwia weryfikację prawidłowości ułożenia pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wyliczenia dawki narządowej dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych (automatyczne wykrywanie skanowanego obszaru i obliczanie dawek przyjmowanych przez narządy). | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS do przedmiotu oferty w tym konsoli operatorskiej, umożliwiający bezpieczne wyłączenie konsoli operatorskiej oraz podtrzymujący chłodzenie lampy w przypadku zaniku zasilania | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS do podtrzymania zasilania serwera aplikacyjnego | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS do podtrzymania zasilania dwóch konsol lekarskich | Tak |  | Bez oceny |
|  | Fantom do pomiaru gęstości materiałowych i korekcji jednostek HU (electron density) wraz z zestawem wkładek. (Fantom do wyznaczania krzywej konwersji HU, do gęstości elektronowych materiałów w zakresie wartości -1000 HU do 2900 HU). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Fantom pomiarowy umożliwiający wykonywanie testów podstawowych w zakresie zgodnym z „Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej” [Dz.U. 2011 nr 51 poz. 265], | Tak |  | Bez oceny |
| VIII Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy. Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Tak, podać |  | 36 miesięcy– 0 punktów 48 miesięcy – 5 punktów |
|  | Przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne aparatury, zgodnie z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi, dokonywane będą w ramach ceny przedmiotu umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem aparatury, zgodnie z zaleceniami producenta. Podać liczbę przeglądów zalecaną przez producenta. Ostatni przegląd, po którym zostanie wydane orzeczenie techniczne, nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji. | Tak, |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca zapewnia zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej przedmiotu oferty | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca musi posiadać własny, autoryzowany przez producenta, serwis na terenie Polski. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju | Tak |  | Bez oceny |
|  | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym – podać imię i nazwisko oraz nr telefonu, a także podać lokalizację punktów serwisowych (min. 1 punkt na terenie Polski) | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Dla dostarczonej/oferowanej aparatury, Wykonawca jest zobowiązany założyć Paszport | Tak |  | Bez oceny |
|  | Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej i dokona wpisu do Paszportu aparatury | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonywanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach, zgodnie z obowiązującym prawem (Rozp. MZ z 25 sierpnia 2005 roku) przez cały okres gwarancji dla tomografu komputerowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, udzielenie porady poprzez Help desk, itp.) przez wszystkie dni robocze -maks. 3 godz. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas przystąpienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgłoszenia uszkodzenia - maks. 2 dni robocze | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas wykonania naprawy gwarancyjnej (od powiadomienia przez Użytkownika o uszkodzeniu do zakończenia naprawy) bez konieczności importu części zamiennych - maks. 5 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny czas wykonania naprawy (od powiadomienia przez Użytkownika o uszkodzeniu do zakończenia naprawy) z koniecznością importu części zamiennych - maks. 10 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania aparatury, z przyczyn tkwiących w aparaturze | Tak |  | Bez oceny |
|  | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie czytelnie wypełniona karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu aparatury | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, a dla sprzętu IT i dla oprogramowania, okres ten wynosi 5 lat. | Tak |  | Bez oceny |
| IX Szkolenia |
|  | Wykonawca przeprowadzi szkolenie pracowników Zamawiającego na własny koszt, w zakresie obsługi aparatury, w wymiarze 30 dni, według harmonogramu ustalonego z Użytkownikiem. Przeprowadzone szkolenie udokumentowane zostanie imiennymi certyfikatami oraz listą przeszkolonych osób, podpisaną przez uczestników szkolenia i Wykonawcę | Tak |  | Bez oceny |
|  | Specjalistyczne szkolenia aplikacyjne lekarzy i techników poza siedzibą Zamawiającego ( ośrodki referencyjne, sympozja naukowe) przez min. 20 osobodni rozłożone w czasie ( oferent pokrywa wszelkie koszty związane ze szkoleniem : dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualne materiały edukacyjne) | Tak |  | Bez oceny |
| X Adaptacja pomieszczeń |
|  | Wykonanie projektu rozmieszczenia (ustawienia) zaoferowanych urządzeń i osłon stałych (okno z szybą Pb, drzwi Pb, ścianki działowe itd.) w pomieszczeniach Użytkownika (po uzgodnieniach technicznych z Zamawiającym i Użytkownikiem), w terminie maks. 7 dni od daty zawarcia umowy | Tak |  | Bez oceny |
| . | Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej adaptacji pomieszczeń pracowni rentgenowskiej do instalacji tomografu komputerowego i urządzeń towarzyszących, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym i Użytkownikiem, w zakresie: • technologii (koncepcji) • architektoniczno-konstrukcyjnym • instalacji elektrycznych, w tym zasilania elektrycznego tomografu • instalacji systemu klimatyzacji i wentylacji. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem rtg gabinetu TK) z zatwierdzeniem w SANEPID | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostosowanie (adaptacja) pomieszczeń pracowni rentgenowskiej (podłogi, ściany, sufity, okna i drzwi), zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie (ew. modyfikacja istniejącej) instalacji elektrycznej zasilającej tomograf i urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami | Tak |  | Bez oceny |
| . | Wykonanie (ew. modyfikacja istniejącej) instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej, zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji (ew. modyfikacja istniejącej) pomieszczeń pracowni rentgenowskiej, zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami | Tak |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja na wszystkie prace adaptacyjne wykonane w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej - min. 36 miesięcy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Demontaż i utylizacja starego tomografu wraz z przekazaniem dokumentu „Karta utylizacji odpadu” po wykonaniu całości prac Opolskiemu Centrum Onkologii. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Odbiór i utylizacja odpadów po budowlanych. | Tak |  | Bez oceny |
| XI Inne wymagania |
|  | Zapewnienie transportu i rozładunku (dostawy) nowych urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Ubezpieczenie na czas transportu, instalacji i rozruchu dla nowych urządzeń będących przedmiotem postępowania. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zabezpieczenie i ewentualne naprawy drogi transportu przedmiotu oferty do miejsca instalacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja oferowanego urządzenia z systemami typu RIS i PACS Zamawiającego w tym połączenie z systemem informatycznym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Montaż, instalacja i rozruch przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim dla wszystkich urządzeń (po 1 egz. w wersji papierowej) - przy dostawie. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumentacja DTR (tomografu komputerowego, strzykawki automatycznej i kamery cyfrowej) w języku polskim dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części - przy dostawie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie pomiarów promieniowania rentgenowskiego w pomieszczeniach Pracowni TK oraz w pomieszczeniach przyległych zakończonych protokołem stwierdzającym, że ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie osób zawodowo narażonych i osób postronnych jest zgodna z zasadą optymalizacji -po zakończeniu instalacji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. zakresie: • Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE w zależności od klasy wyrobu • Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (dotyczy wyrobów dla których wpis /zgłoszenie jest wymagane prawem) • Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z w/w dokumentów - przy dostawie (komplet dla Użytkownika) - kopie dokumentów załączyć również do oferty | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zestaw książek do pracowni TK: Netter Atlas anatomii radiologicznej; Edward C. Weber, joel A. Vilensky, Stephen W. Carmichael, Kenneth S. Lee, red. wyd. pol. Marek Sąsiadek Stradness Obrazowanie dopplerowskie w chorobach naczyń; R. Eugene Zierler, Red. wyd. pol. Ludomir Stefańczyk, red. wyd. pol. Marek Mysior 100 rozpoznań- ginekologia ( z serii Pocket Radiologist Top 100 Diagnoses); Hedvig Hricak, Susan M. Ascherrr, red. pol. Wyd. Monika Bekesińska , Romuald Dębski Diagnostyka obrazowa- głowa i szyja; H. Ric Harnsberger, Christine M. Glastonbury, Michelle A. Michel, Bernadette L. Koch Diagnostyka obrazowa- jama brzuszna; Michael P. Federle, R. Brooke Jeffrey, Paula J. Woodward, Armir Borhani Diagnostyka obrazowa- mózgowie; Anne G. Osborn, Karen L. Salzman A. James, red. wyd. pol. Marek Sąsiadek Diagnostyka obrazowa – układ mięśniowo- szkieletowy; B. J. Manaster, Cheryl A. Petersilge, Catherine C. Roberts, Christopher j. Hanrahan red. wyd. pol Jerzy Walecki Diagnostyka obrazowa- układ mięśniowo – szkieletowy; Andrew Sonin, B. J. Manaster, red. wyd. pol. Jerzy Walecki Obrazowanie w onkologii; Victoria Boh, Andy Adam, red. wyd. pol. Marek Sąsiadek Podstawy diagnostyki radiologicznej Tom 1; William E. Brant, Clyde A. Helms Podstawy diagnostyki radiologicznej Tom 2; William E. Brant, Podstawy diagnostyki radiologicznej Tom 3; William E. Brant, Clyde A. Helms Clyde A. Helms Podstawy diagnostyki radiologicznej Tom 4; William E. Brant, Clyde A. Helms Radiologia przewodu pokarmowego; Robert D. Halpert, Peter J. Feczko, tłum. T. Katarzyna Różyło | Tak |  | Bez oceny |

MAMMOGRAF CYFROWY Z FUNKCJĄ TOMOSYNTEZY

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca / | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAMMOGRAF CYFROWY |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia | Podać |  | Bez punktacji |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2019, mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Najważniejsze podzespoły min. detektor, generator, statyw pochodzą od tego samego producenta | TAK |  | Lampa RTG, generator, statyw, detektor tego samego producenta – 20 pkt. inne – 0 pkt. |
| II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy zintegrowany w statywie mammografu (w gantry) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zakres wysokiego napięcia | Min. 25 - 45 kV |  | Bez punktacji. |
|  | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | Min. 500 mAs |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, rodzaj filtra | TAK |  | Bez punktacji |
| III LAMPA RTG |
|  | Typ i producent lampy RTG | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Anoda minimum dwu materiałowa dla każdego ogniska lampy – materiał anody wybierany automatycznie, w zależności od budowy anatomicznej : -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o niskiej i średniej gęstości utkania (molibden) -materiał anody o charakterystyce widma promieniowania typowej dla tkanki o wysokiej gęstości utkania umożliwiający zmniejszenie dawki promieniowania u takiej grupy pacjentek (inny niż molibden) | TAK/NIE Podać rodzaje materiałów |  | TAK –20 pkt. NIE - 0 pkt. |
|  | Pojemność cieplna anody | Min. 300 kHU |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 20 pkt..graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC336 | Max. 0,1 mm |  | Bez punktacji |
|  | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC336 | Max. 0,3 mm |  | Bez punktacji |
|  | Filtry dodatkowe (minimum 2) – podać materiał każdego filtra | TAK |  | Bez punktacji |
| IV AUTOMATYKA |
|  | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstszego regionu ze skanu pola detektora | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Dobór wszystkich parametrów ekspozycji (kV, mAs, filtr, materiał anody) na podstawie gęstości radiologicznej tkanki (nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Minimum 3 różne tryby pełnej automatyki AEC (wpływające na wybór kV, mAs, filtra, materiału anody - na podstawie gęstości radiologicznej tkanki, nie na podstawie pomiaru grubości kompresji) | TAK/NIE podać |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | System automatycznej kontroli ekspozycji dedykowny do obrazowania piersi z implantami | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka doboru filtrów | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ręczna kontrola kompresji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zaawansowany system kompresji, umożliwiający pacjentce kontrolę kompresji przy asyście technika – zapewniający poprawę komfortu badania | TAK/NIE, opisać |  | Zaawansowany system kompresji pozwalający na kontrolę ucisku przez pacjentkę poprzez bezprzewodowy pilot TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
| V STATYW MAMMOGRAFICZNY |
|  | Statyw wolnostojący | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głowica o izocentrycznym ruchu obrotowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) | Min. 70 – 140 cm (wysokość stolika od podłogi) |  | Najmniejsza wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy -10 pkt., wartość odległości górnej powierzchni stolika od podłogi dla dolnej pozycji głowicy równa wartości granicznej – 0 pkt., pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Zakres obrotu głowicy | min. 350° |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180 o (detektor na górze, lampa na dole) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawienia głowicy (lampy RTG) w pozycji parkingowej (lampa wycofana z pola widzenia detektora) poprawiająca jakość pozycjonowania piersi. Automatyczny powrót lampy RTG do pozycji akwizycji po wciśnięciu przycisku ekspozycji przez technika. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 66 cm |  | Bez punktacji |
|  | Zestaw do zdjęć powiększonych o współczynnikach powiększenia min. 1,5x i 1,8x | TAK, podać współczynnik powiększenia |  | Bez punktacji |
|  | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Osłona twarzy pacjentki do klasycznych badań 2D | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): min. 18x23 cm min. 23x29 cm docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka kompresyjna o wymiarach 18x23 (-+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora. Automatyczne przesuwanie pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora wraz z przesuwaniem płytki 18x23 (+/- 1 cm) w projekcjach MLO | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Płytka kompresyjana z prostokątnym otworem lub otworami ułożonymi w matrycyę dedykowana do zakładania znaczników wraz z celownikiem krzyżowym zakładanym na kolimator | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne rozpoznawanie wielkości zainstalowanej płytki dociskowej i automatyczne dopasowywanie kolimacji do tej wielkości (autodetekcja) | TAK |  | Bez punktacji |
| VI DETEKTOR CYFROWY |
|  | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Detektor oparty na technologii jodku cezu (CsI), zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizacje/kalibrację detektora) | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Max. 15 s |  | Bez punktacji. |
|  | Rozmiar piksela (bok piksela) | Max. 100 µm, Podać bok i kształt piksela |  | Bez punktacji |
|  | Zakres dynamiki | Min. 14 bit |  | Bez punktacji |
|  | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm | Min. 65% |  | Największa wartość oferowanego parametru– 10 pkt. Wartość graniczna oferowanego parametru – 0 pkt. Pozostałe zakresy proporcjonalnie |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa dla trybu 2D - zapewniająca redukcje promieniowania rozproszonego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Max. 25 s, podać |  | Bez punktacji |
|  | Brak konieczności kalibracji detektora codziennie (lub z innym interwałem) w celu zachowania jakości obrazu – stabilna praca detektora. Detektor kalibrowany wyłącznie przez serwis podczas przeglądów technicznych lub w przypadku usterek. | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów | Podać [mm] |  | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej ≤ 50 mm – 10 pkt; Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej > 50 mm – 0 pkt |
| VII KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA |
|  | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) z ekranem dotykowym | TAK |  | Bez punktacji |
|  | UPS dedykowany do podtrzymania zasilania stacji technika, zabezpieczający przed zniszczeniem systemu plików | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szyba ochronna dla operatora | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb |  | Bez punktacji |
|  | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 19’’ (1280x1024 piksele) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 32 GB |  | Bez punktacji |
|  | Dysk twardy do archiwizacji obrazów | Min. 1 TB |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD w formacie DICOM | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrive | TAK TAK TAK TAK TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu -pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS | TAK |  | Bez punktacji |
| VIII TOMOSYNTEZA |
|  | Funkcjonalność tomosyntezy realizowanej poprzez obrót lampy wokół badanej piersi po łuku oraz oprogramowanie umożliwiające powstanie rekonstrukcji wolumetrycznej 3D. Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej , nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ekspozycje użyte do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) wykonywane bez zatrzymywania głowicy lampy lub w technice krokowej | TAK, podać |  | Technika krokowa - 20 pkt. Technika bez zatrzymania głowicy - 0 pkt. |
|  | Rozdzielczość zdjęć używanych do rekonstrukcji wolumetrycznej 3D (tomosyntezy) taka sama jak rozdzielczość zdjęć mammograficznych 2D (dotyczy wszystkich trybów tomosyntezy - jeśli system posiada więcej niż jeden) | TAK, podać rozmiar piksela w trybie 2D i 3D (dla wszystkich trybów tomosyntezy) |  | Bez punktacji |
|  | Czas wykonania skanu tomosyntezy | max. 25 s, podać |  | Minimalna wartość oferowanego parametru 10 pkt. Wartość graniczna 0 pkt. pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Zakres skanu tomosyntezy (dla trybu tomosyntezy, dla którego został podany czas skanu w punkcie nr 65 - jeśli system posiada więcej niż jeden tryb tomosyntezy) | min. +/- 7,5º, podać |  | Maksymalna wartość oferowanego parametru 10 pkt.graniczna wartość oferowanego parametru 0 pkt. Pozostałe wartości proporcjonalnie |
|  | Odległość między zrekonstruowanymi płaszczyznami w badaniu tomosyntezy (definiowana również jako grubość zrekonstruowanej płaszczyzny) | max. 1 mm, podać |  | Najmniejsza wartość oferowanego parametru 20 pkt. Wartość graniczna 0 pkt. pozostałe proporcjonalnie |
|  | Akwizycja obrazu 3D tomosyntezy z wykorzystaniem dedykowanej kratki przeciwrozproszeniowej lub kratki przeciwrozporszeniowej wykorzystywanej w technice 2D w celu redukcji promieniowania rozproszonego | TAK/NIE, podać |  | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość otrzymania syntetycznych zdjęć 2D z syntezy zdjęć tomo | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Iteracyjny algorytm rekonstrukcji obrazu z akwizycji w technice 3D | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Nieruchoma osłona twarzy do badań 3D (tomosyntezy) – osłona nie porusza się względem twarzy pacjentki podczas skanu tomosyntezy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość przeglądania obrazów 3D na stanowisku obrazowo-opisowym w formie płaszczyzn (do dokładnej oceny) oraz w formie umożliwiającej szybkie przeglądanie – warstw składającyc się z serii zrekonstruowanych płaszczyzn | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Średnia dawka gruczołowa w trybie AEC dla akwizycji 3D taka sama lub mniejsza jak w standardowym trybie 2D dla ekwiwalentu grubości piersi min. 20 – 70 [mm] (oba tryby dotyczą tego samego mammografu, dawki muszą być poniżej dawek granicznych EUREF) dla wszystkich trybów tomosyntezy (jeśli istnieje więcej niż jeden). | TAK/NIE, potwierdzić w materiałach informacyjnych dot. zaoferowanego mammografu |  | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
| IX STANOWISKO OBRAZOWO – OPISOWE DLA RADIOLOGA – 2 SZT. |
|  | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny | Podać typ i środowisko |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć operacyjna RAM | Min. 32 GB |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność dysku twardego dla obrazów, | Min. 1 TB |  | Bez punktacji |
|  | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Prezentacja obrazów z mammografii, tomosyntezy, rezonansu magnetycznego,USG | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Diagnostyczny monitor obrazowy LCD wysokiej klasy : - przekątna ekranu min 33” - rozdzielczość min 12 MPIx -kalibracja w standardzie DICOM - kontrast min 1200:1 -wbudowany czujnik podświetlenia -jednorodność przestrzenna min 95% -skalibrowana luminancja min 1000 cd/m2 - stabilizacja obrazu realizowana w trybie cciągłym przez wbudowany czujnik umieszczony z pprzodu ekranu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 19” | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na monitorze 12 MPIx- obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowania umożliwiającego wykonywanie analizy i oceny badań tomosyntezy | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzie przyspieszające ocenę badań tomosyntezy: możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w obszarze zdefiniowanym na syntetycznym zdjęciu 2D; automatyczne wyświetlanie płaszczyzny tomo po wskazaniu zmiany na syntetycznym zdjęciu 2D | TAK/NIE, opisać/podać nazwy narzędzi |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Możliwość przeglądania płaszczyzn tomosyntezy w pętli filmowej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Narzędzia tomo umożliwiające wskazanie głębokości, numeru płaszczyzny oraz kwadrantu w którym znajduje się zmiana | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt. |
|  | Możliwość prezentacji obrazów dwuenergetycznej mammografii spektralnej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcjonalność stopniowej redukcji tła przy przejściu od obrazu klasycznego do spektralnego (zrekonstruowanego) w celu łatwego porównania oraz oceny anatomicznego i morfologicznego charakteru zmiany patologicznej | TAK/NIE, opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  | Bez punktacji |
| X IMAMMOGRAFIA SPEKTRALNA Z KONTRASTEM |
|  | Funkcjonalność umożliwiająca wykonywanie dwuenergetycznej mammografii spektralnej z kontrastem jodowym (w oparciu o nisko- i wysokoenergetyczą ekspozycję). Opcja jest dopuszczona do sprzedaży i użytku komercyjnego na terenie Unii Europejskiej , nie jest w trakcie procedury programu badawczego na dzień składania ofert. Certyfikat CE lub Deklaracja Zgodności | TAK, opisać |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny wsztrzykiwacz kontrastu dedykowany do wykonywania mammografii spektralnej z kontrastem jodowym | TAK |  | Bez punktacji |
| XI PRZYSTAWKA DO BIOPSJI STEREOTAKTYCZNEJ |
|  | Przystawka biopsyjna do wykonywania biopsji stereotaktycznej z wykorzystaniem detektora zaoferowanego mammografu, składająca się z panelu dotykowego do kontrolowania systemu prowadzenia igły, uchwytu na igłę, dedykowanej płytki uciskowej oraz niezbędnym osprzętem. Nasuwana na stolik pacjenta – rozpoznawana automatycznie przez system mammografu. | TAK |  | Przystawka wyposażona w celownik laserowy, wskazujący miejsce wkłucia/.znieczulenia – 20 pkt Inne – 0 pkt |
|  | Przysztawka nasuwana na detektor oferowanego mammografu – rozpoznawana automatycznie przez system mammografu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystawka wyposażona w kratkę przeciwrozproszeniową w celu redukcji promieniowania rozproszonego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przystawka umożliwia pionowe i poziome dojście do zmiany w piersi. Zmiana kierunku podejścia (z pionowego na boczne lub z bocznego na pionowe) bez konieczności dekompresji piersi | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Łóżko mobilne/ fotel, sterowane elektrycznie: -minimalny udźwig 200kg - zakres regulacji oparcia umożliwiający pozycję siedzącą i leżącą ( 0- 9- stopni) - możliwość uzyskania pozycji Trendelenburga min – 10 stopni - minimalna szerokość w części barkowej 60cm - minimalna długość 160 cm - elektryczna regulacja wysokości | TAK |  | Bez punktacji |
| XII SZKOLENIA I MATERIAŁY EDUKACYJNE |
|  | Szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego przez okres min. 5 dni | TAK |  |  |
|  | Zestaw książek do Pracowni Mammografii: Diagnostyka obrazowa raka sutka - tom 1-2 (komplet) Marie Tartar, Christopher E. Comstock, Michael S. Kipper, red. wyd. pol. Ewa Wesołowska Diagnostic Breast Imaging Sylvia Helen Heywang-Koebrunner, Ingrid Schreer, Susan Barter Breast Imaging Lonie L. Salkowski Breast Imaging and Pathologic Correlations Dianne Georgian-Smith Breast Imaging Companion Gilda Cardenosa Breast MRI Virginia Molleran, Mary Mahooney Breast Tomosynthesis Liane E Philpotts, Regina J Hooley Comprehensive Atlas of Breast Imagin Haydee Ojeda-Fournier, Jade de Guzman Diagnosis of Breast Diseases Volker Barth Digital Breast Tomosynthesis Joerg Barkhausen | TAK |  | Bez oceny |
|  | Specjalistyczne szkolenia aplikacyjne lekarzy i techników poza siedzibą Zamawiającego (ośrodki referencyjne, sympozja naukowe) przez minimum 16 osobodni rozłożone w czasie (Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane ze szkoleniem: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualne materiały edukacyjne. | TAK |  | Bez oceny |
| XIII GWARANCJA I SERWIS. |
| 106. | Okres gwarancji – minimum 36 miesięcy. Gwarancja liczona od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. | Tak, podać |  | 36 miesięcy– 0 punktów 48 miesięcy – 5 punktów |
| 107. | Przeglądy gwarancyjne i konserwacyjne aparatury, zgodnie z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi, dokonywane będą w ramach ceny przedmiotu umowy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem aparatury, zgodnie z zaleceniami producenta. Podać liczbę przeglądów zalecaną przez producenta. Ostatni przegląd, po którym zostanie wydane orzeczenie techniczne, nastąpi w okresie 30 dni przed upływem okresu gwarancji. | Tak, |  | Bez oceny |
| 108. | Wykonawca zapewnia zdalny dostęp (on-line) do obsługi serwisowej przedmiotu oferty | Tak |  | Bez oceny |
| 109. | Wykonawca musi posiadać własny, autoryzowany przez producenta, serwis na terenie Polski. Serwis musi dysponować co najmniej 1 wykwalifikowanym inżynierem serwisu na terenie kraju | Tak |  | Bez oceny |
| 110. | Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym – podać imię i nazwisko oraz nr telefonu, a także podać lokalizację punktów serwisowych (min. 1 punkt na terenie Polski) | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 111. | Dla dostarczonej/oferowanej aparatury, Wykonawca jest zobowiązany założyć Paszport | Tak |  | Bez oceny |
| 112. | Po wykonaniu każdej naprawy w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego dopuszczenie aparatury do eksploatacji klinicznej i dokona wpisu do Paszportu aparatury | Tak |  | Bez oceny |
| 113. | Wykonywanie testów akceptacyjnych po istotnych naprawach, zgodnie z obowiązującym prawem (Rozp. MZ z 25 sierpnia 2005 roku) przez cały okres gwarancji dla mammografu | Tak |  | Bez oceny |
| 114. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  | Bez oceny |
| 115. | Maksymalny czas reakcji serwisu (przyjęcie zgłoszenia, udzielenie porady poprzez Help desk, itp.) przez wszystkie dni robocze -maks. 3 godz. | Tak |  | Bez oceny |
| 116. | Maksymalny czas przystąpienia serwisu do naprawy gwarancyjnej od zgłoszenia uszkodzenia - maks. 2 dni robocze | Tak |  | Bez oceny |
| 117. | Maksymalny czas wykonania naprawy gwarancyjnej (od powiadomienia przez Użytkownika o uszkodzeniu do zakończenia naprawy) bez konieczności importu części zamiennych - maks. 5 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
| 118. | Maksymalny czas wykonania naprawy (od powiadomienia przez Użytkownika o uszkodzeniu do zakończenia naprawy) z koniecznością importu części zamiennych - maks. 10 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
| 119. | Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas nie działania lub wadliwego działania aparatury, z przyczyn tkwiących w aparaturze | Tak |  | Bez oceny |
| 120. | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej – potwierdzeniem wykonania usługi będzie czytelnie wypełniona karta pracy serwisu, podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu aparatury | Tak |  | Bez oceny |
| 121. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres min. 10 lat od podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, a dla sprzętu IT i dla oprogramowania, okres ten wynosi 5 lat. | Tak |  | Bez oceny |
| XIV ADAPTACJA POMIESZCZEŃ. |
| 122. | Wykonanie projektu rozmieszczenia (ustawienia) zaoferowanych urządzeń i osłon stałych w pomieszczeniach Użytkownika (po uzgodnieniach technicznych z Zamawiającym i Użytkownikiem), w terminie maks. 7 dni od daty zawarcia umowy | Tak |  | Bez oceny |
| 123. | Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej adaptacji pomieszczeń pracowni mammograficznej do instalacji mammografu i urządzeń towarzyszących, wraz z niezbędnymi uzgodnieniami z Zamawiającym i Użytkownikiem, w zakresie: • technologii (koncepcji) • architektoniczno-konstrukcyjnym • instalacji elektrycznych, w tym zasilania elektrycznego mammografu • instalacji systemu klimatyzacji i wentylacji. | Tak |  | Bez oceny |
| 124. | Wykonanie dokumentacji ochrony radiologicznej (projektu osłon stałych przed promieniowaniem rtg gabinetu mammografii) z zatwierdzeniem w SANEPID | Tak |  | Bez oceny |
| 125. | Dostosowanie (adaptacja) pomieszczeń pracowni mammografii (podłogi, ściany, sufity, okna i drzwi), zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami. | Tak |  | Bez oceny |
| 125. | Wykonanie (ew. modyfikacja istniejącej) instalacji elektrycznej zasilającej mammograf i urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami | Tak |  | Bez oceny |
| 126. | Wykonanie (ew. modyfikacja istniejącej) instalacji elektrycznej oświetleniowej w pomieszczeniach pracowni mammograficznej, zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami | Tak |  | Bez oceny |
| 127. | Wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji (ew. modyfikacja istniejącej) pomieszczeń pracowni mammograficznej, zgodnie z wymaganiami instalowanych nowych urządzeń i odnośnymi szczegółowymi przepisami | Tak |  | Bez oceny |
| 128. | Gwarancja na wszystkie prace adaptacyjne wykonane w pomieszczeniach pracowni rentgenowskiej - min. 36 miesięcy | Tak |  | Bez oceny |
| 129. | Odbiór i utylizacja odpadów po budowlanych. | Tak |  | Bez oceny |
| XV INNE WYMAGANIA. |
| 130. | Zapewnienie transportu i rozładunku (dostawy) nowych urządzeń do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny |
| 131. | Ubezpieczenie na czas transportu, instalacji i rozruchu dla nowych urządzeń będących przedmiotem postępowania. | Tak |  | Bez oceny |
| 132. | Zabezpieczenie i ewentualne naprawy drogi transportu przedmiotu oferty do miejsca instalacji | Tak |  | Bez oceny |
| 133. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów po stronie Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny |
| 134. | Integracja oferowanego urządzenia z systemami typu RIS i PACS Zamawiającego w tym połączenie z systemem informatycznym. | Tak |  | Bez oceny |
| 135. | Wykonanie wymaganych prawem i zaleceniami producenta przedmiotu umowy testów odbiorczych i akceptacyjnych | Tak |  | Bez oceny |
| 136. | Montaż, instalacja i rozruch przedmiotu oferty w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego | Tak |  | Bez oceny |
| 137. | Wszelkie oprogramowanie związane z przedmiotem oferty, dostarczone będzie z bezterminową licencją na jego użytkowanie przez Zamawiającego, wliczoną w cenę przedmiotu oferty. | Tak |  | Bez oceny |
| 138. | Instrukcje obsługi w języku polskim lub angielskim dla wszystkich urządzeń (po 1 egz. w wersji papierowej) - przy dostawie. | Tak |  | Bez oceny |
| 139. | Dokumentacja DTR mammografu w języku polskim dotycząca przeglądów technicznych i wymiany części - przy dostawie | Tak |  | Bez oceny |
| 140. | Wykonanie pomiarów promieniowania rentgenowskiego w pomieszczeniach Pracowni MMG oraz w pomieszczeniach przyległych zakończonych protokołem stwierdzającym, że ekspozycja na promieniowanie rentgenowskie osób zawodowo narażonych i osób postronnych jest zgodna z zasadą optymalizacji -po zakończeniu instalacji | Tak |  | Bez oceny |
| 141. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu medycznego do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004r. zakresie: • Deklaracja zgodności lub Certyfikat CE w zależności od klasy wyrobu • Wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych (dotyczy wyrobów dla których wpis /zgłoszenie jest wymagane prawem) • Oświadczenie o klasyfikacji wyrobu, o ile nie wynika to z w/w dokumentów - przy dostawie (komplet dla Użytkownika) - kopie dokumentów załączyć również do oferty | Tak |  | Bez oceny |

UWAGA

- Parametry wymagane/graniczne muszą być bezwzględnie spełnione. Brak spełnienia wymaganych powyżej parametrów będzie powodem odrzucenia oferty.

- W kolumnie ( 2 ) Wykonawca powinien potwierdzić spełnienie wymagania/parametru słowem “Tak" lub “Nie", jeśli nie spełniają lub podać zaoferowaną wartość.

- Wykonawca powinien załączyć do oferty specyfikację dostawy oraz materiały techniczne zaoferowanych urządzeń typu “Product Data" lub inne materiały źródłowe producenta.

- Zamawiający w trakcie badania ofert może się zwrócić do Wykonawcy o udzielenie dodatkowych wyjaśnień dotyczących zaoferowanych parametrów.

- W przypadku braku wskazania deklarowanego okresu gwarancji  do oceny przyjęty zostanie okres minimalny.

- Oświadczenie Wykonawcy

Oświadczam, że wszystkie zaoferowane urządzenia są kompletnymi i nowymi i po ich dostarczeniu oraz zamontowaniu u Użytkownika będą służyły zgodnie z przeznaczeniem, bez dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

Podpis Wykonawcy