Załącznik nr 2 do SWZ

Specyfikacja wymaganych parametrów Czytnika Mikropłytek z automatyczną płuczką

Wykonawca: ................................................................................................................................

Producent: ....................................................................................................................................

Typ aparatu: .................................................................................................................................

Specyfikacja: Czytnika Mikropłytek z automatyczną płuczką

| Lp. | Opis parametrów technicznych | Parametry minimalna w tym graniczne | Parametry i wartości oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czytnik mikropłytek z automatyczną płuczką wraz oprogramowaniem sterującym i obliczeniowym | TAK |  |
| 2. | Napięcie | 240 V |  |
| 3. | Zakres długości fali min. 400 – 800 nm | TAK |  |
| 4. | Zakres pomiarowy min. 0 – 4,000 OD | TAK |  |
| 5. | Układ pomiarowy 8 – kanałowy z cyfrową kontrolą świecenia lampy (zmienna jasność lampy w zależności od warunków pomiarowych) | TAK |  |
| 6. | Tryby odczytu: EndPoint, Kinetyczny – dla pojedynczej i podwójnej długości fali. | TAK |  |
| 7. | Możliwość odczytu wielokrotnego dla co najmniej 4 długości fali z falą referencyjną | TAK |  |
| 8. | Odczyt płytek 96 dołkowych z dnem płaskim, okrągłym oraz typu V. | TAK |  |
| 9. | Dokładność min. +/-1,0% | TAK |  |
| 10. | Powtarzalność min. +/-0,5% | TAK |  |
| 11. | Wbudowane filtry interferencyjne 405, 450, 492, 620 nm | TAK |  |
| 12. | Czas odczytu płytki 96 dołków maks. 5 sek. | TAK |  |
| 13. | Wbudowany interfejs do podłączenia komputera USB | TAK |  |
| 14. | Wbudowana wytrząsarka z programowanym czasem pracy i amplitudą | TAK |  |
| 15. | Źródło światła - lampa halogenowa | TAK |  |
| PARAMETRY DODATKOWE |  |  |  |
| 16. | Deklaracja zgodności z normami Unii Europejskiej – przy dostawie | TAK |  |
| 17. | Pełne instrukcje w języku polskim dotyczące obsługi czytnika, oprogramowania – przy instalacji urządzenia | TAK |  |

Wszystkie parametry przy których występuje słowo TAK są parametrami minimalnymi i odcinającymi. Niespełnienie choćby jednego parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.