| Pakiet nr 5 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW TECHNICZNYCH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROCESOR OBRAZU Z WBUDOWANYM ŹRÓDŁEM ŚWIATŁA – 1 szt. |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2023 | Tak |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 6 | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | Tak |  |
| 7 | Obrazowanie min.: HDTV1080p, SXGA, SDTV | Tak |  |
| 8 | Rozdzielczość 1920x1080 p | Tak |  |
| 9 | Cyfrowe wyjścia HDTV 1080 min. DVI-D | Tak |  |
| 10 | Wyjście wideo standard min.: S-Video, Composite, RGB | Tak |  |
| 11 | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/ DICOM | Tak |  |
| 12 | Zintegrowanie źródło światła z procesorem obrazu w jednym urządzeniu | Tak |  |
| 13 | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących – USB Stick | Tak |  |
| 14 | Pamięć wewnętrzna procesora 4 GB | Tak |  |
| 15 | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów | Tak |  |
| 16 | Trzy tryby przysłony min.: auto, maksymalny, średni | Tak |  |
| 17 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi | Tak |  |
| 18 | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania struktury tkanek | Tak |  |
| 19 | Obrazowanie w wąskich pasmach światła optyczne i cyfrowe | Tak |  |
| 20 | Barwienie modyfikowanym światłem LED | Tak |  |
| 21 | Wybór barwienia w zmiennej wiązce światła LED | Tak |  |
| 22 | Procesor musi być wyposażony w wyjście komunikacyjne LAN | Tak |  |
| 23 | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze - min. 1 | Tak |  |
| 24 | Procesor umożliwia archiwizację obrazów medycznych w formatach JPEG, TIFF, DICOM | Tak |  |
| 25 | Możliwość powiększenia ruchomego obrazu endoskopowego podczas badania w trybie rzeczywistym zoom elektroniczny | Tak |  |
| 26 | Możliwość podłączenia aparatów jedno i dwukonektorowych | Tak |  |
| 27 | Możliwość podłączenia aparatów z zoom optyczny min x 135 | Tak |  |
| 28 | Możliwość podłączenia aparatów złączem optycznym | Tak |  |
| 29 | Źródło światła typu LED | Tak |  |
| 30 | Wbudowane min. 3 diody LED | Tak |  |
| 31 | Żywotność wbudowanego oświetlenia głównego min. 10 000 godz. | Tak |  |
| 32 | Manualna regulacja jasności oświetlenia +/- 10 stopni | Tak |  |
| 33 | Wbudowana regulowana pompa powietrza maksymalne ciśnienie 65 kPa | Tak |  |
| 34 | Stopniowa regulacja intensywności insuflacji powietrza - 4 stopnie | Tak |  |
| 35 | Kompatybilny z oferowanymi oraz posiadanymi prze pracownię endoskopami | Tak |  |
| 36 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Tak, podać |  |

| VIDEOGASTROSKOP HD – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 |  | Kąt obserwacji 1400 | Tak |  |  |
| 5 |  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |  |
| 6 |  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 7 |  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | Tak |  |  |
| 8 |  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 9 |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 9,3 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 9,2 mm | Tak |  |  |
| 11 |  | Średnica kanału roboczego 2,8 mm | Tak |  |  |
| 12 |  | Długość robocza min. 1100 mm | Tak, podać |  |  |
| 13 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 2100 -w dół 900 -w lewo 1000 -w prawo 1000 | Tak |  |  |
| 14 |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 15 |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |  |
| 16 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 17 |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |  |
| 18 |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |  |
| 19 |  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |  |
| 20 |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 180 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | Tak |  |  |
| 21 |  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |  |
| 22 |  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| VIDEOKOLONOSKOP HD – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 |  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |  |
| 5 |  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 6 |  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | Tak |  |  |
| 7 |  | Kąt obserwacji 1700 | Tak |  |  |
| 8 |  | Głębia ostrości min 2-100 mm | Tak, podać |  |  |
| 9 |  | Średnica zewnętrzna wziernika max. 12,8 mm | Tak, podać |  |  |
| 10 |  | Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu 12,8 mm | Tak |  |  |
| 11 |  | Średnica kanału roboczego 3,8 mm | Tak |  |  |
|  |  | Długość robocza 1330- 1600 mm | Tak, podać |  |  |
| 12 |  | Kąt zagięcia końcówki endoskopu: -w górę 1800 -w dół 1800 -w lewo 1600 -w prawo 1600 | Tak |  |  |
| 13 |  | Cztery programowalne przyciski endoskopowe | Tak |  |  |
| 14 |  | Obsługa min 3 trybów obrazowania w modyfikowanym świetle LED | Tak |  |  |
| 15 |  | Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS | Tak |  |  |
| 16 |  | Aparat w pełni zanurzalny, nie wymagający nakładek uszczelniających | Tak |  |  |
| 17 |  | Pełna separacja galwaniczna w konektorze łączącym endoskop z procesorem | Tak |  |  |
| 18 |  | Typ konektora - jednogniazdowy | Tak |  |  |
| 19 |  | Dodatkowy kanał do spłukiwania pola operacyjnego (Water Jet) | Tak |  |  |
| 20 |  | Na wyposażeniu podstawowym kleszcze biopsyjne o długości 230 cm; średnica 2,3 mm; pojedynczy drut zapobiegający pochyleniu ramion i zabezpieczający kanał roboczy przed uszkodzeniem – 10 szt. | Tak |  |  |
| 21 |  | Aparat kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu | Tak |  |  |
| 22 |  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| WÓZEK MEDYCZNY ENDOSKOPOWY – 2 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE |  | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | Oferent / Producent |  | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ |  | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2023 |  | Tak |  |  |
| 5 | Urządzenie fabrycznie nowe |  | Tak |  |  |
| 6 | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) |  | Tak |  |  |
| 7 | Podstawa jezdna z blokadą kół |  | Tak |  |  |
| 8 | 4 samonastawne kółka o średnicy Ø100mm, w tym 2 z hamulcami |  | Tak |  |  |
| 9 | Zasilanie centralne wózka |  | Tak |  |  |
| 10 | Uziemiona listwa z 3 wyjściami z wyłącznikiem, uwieszona na prawej kolumnie wózka |  | Tak |  |  |
| 11 | Możliwość ustawienia wszystkich elementów zestawu |  | Tak |  |  |
| 12 | Półki - wyjeżdżająca na klawiaturę - półka z rączką - półka z nogą pod monitor VESA 75/100 do 14 kg - stojak na endoskop ustawiany na obie strony wózka - wieszak na endoskopy |  | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość regulacji wysokości półek |  | Tak |  |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | Tak, podać |  |  |
| MONITOR LCD 24 cale - 1 szt. |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS / PARAMETR WYMAGANY | Wymogi graniczne | Parametry oferowane/ podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 |  | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 |  | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 |  | Rok produkcji 2023 | Tak |  |  |
| 5 |  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |  |
| 6 |  | Oferowane urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.) (certyfikat CE,) | Tak |  |  |
| 7 |  | Przekątna min. 24 cale | Tak, podać |  |  |
| 8 |  | Matryca TFT LCD (LED) | Tak |  |  |
| 9 |  | Rozdzielczość obrazu 1920 x 1200 pixeli | Tak |  |  |
| 10 |  | Jasność 300 cd/m2 | Tak |  |  |
| 11 |  | Kąt widzenia obrazu prawo/lewo góra/dół min. 170o | Tak, podać |  |  |
| 12 |  | Współczynnik kontrastu 1000:1 | Tak |  |  |
| 13 |  | Format obrazowania 16:10 | Tak |  |  |
| 14 |  | Sygnał wejścia: DVI, SDI, VGA, C-Video, S-Video | Tak |  |  |
| 15 |  | Sygnał wyjścia: SDI | Tak |  |  |
| 16 |  | Czas reakcji max. 14 ms | Tak, podać |  |  |
| 17 |  | Waga max. 8 kg | Tak, podać |  |  |
| 18 |  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |

Załącznik nr 1 do SWZ- Pakiet nr 5

| LP | Nazwa oraz parametry | Ilość szt. | #### Nazwa własna #### Producent #### Numer katalogowy | Cena jednostkowa netto | Stawka VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor obrazu z wbudowanym źródłem światła | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Videogastroskop | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Videokolonoskop | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Wózek medyczny endoskopowy | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitor LCD 24 cale | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: | x | #### x | x | x |  |  |

Wartość netto ……………….   PLN                                                                             Wartość brutto …………. PLN