Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2019

Zadanie nr 1

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Mikroskop operacyjny  - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp | Parametry i warunki graniczne | Warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Mikroskop laryngologiczny | Tak |  |
| 2. | Zmotoryzowany układ wewnętrznego ogniskowania dla odległości roboczych od 200 do 450 mm bez wymiany obiektywu. Optyka apochromatyczna | Tak, podać |  |
| 3. | Regulowana przesłona irysowa do ustawiania głębi ostrości uzyskiwanego obrazu | Tak |  |
| 4. | Zmotoryzowany układ ciągłej zmiany powiększenia (zoom) | Tak |  |
| 5. | Szeroka baza stereoskopii o wartości 25 mm dla uzyskania odpowiedniej głębi ostrości i orientacji przestrzennej w polu operacyjnym | Tak/Nie, podać Tak — 5 pkt Nie — 0 pkt |  |
| 6. | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 200 stopni dla szybkiego przestawienia do wybranej pozycji głowicy mikroskopu | Tak/Nie, podać Tak — 5 pkt Nie — 0 pkt |  |
| 7. | Okulary szerokokątne dla operatora 10x z regulacją korekcji sferycznej w zakresie od — 8 Dioptrii do + 5 Dioptrii | Tak, podać |  |
| 8. | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich osi swobody głowicy mikroskopu. Wyważanie głowicy mikroskopu pokrętłami łatwo dostępnymi pod folią operacyjną | Tak |  |
| 9. | Zakres regulacji ustawienia głowicy: Rotacja wokół osi pionowej 540 stopni. Boczny przechył 40 stopni w lewo i 40 stopili w prawo. Pochylenie do przodu 30 stopni Pochylenie do tyłu 120 stopni | Tak, podać |  |
| 10. | Rękojeści z przyciskami do regulacji następującymi funkcjami: zmotoryzowany zoom, zmotoryzowane ogniskowanie, zwolnienie hamulców elektromagnetycznych, ciągła regulacja jasności światła | Tak |  |
| 11. | Źródło światła diodowego o mocy co najmniej 45 W z wbudowanym zapasowym modułem do szybkiej wymiany. Oświetlenie typu „ spot" do głębokich kanałów. Ciągła regulacja wielkości plamy światła | Tak, Podać moc światła diodowego 45 W - 0pkt Pow. 45W – 5pkt |  |
| 12. | Oświetlenie światłowodowe dla oddalenia źródła światła od pola operacyjnego | Tak |  |
| 13. | Mobilna kolumna podłogowa na kołach o średnicy co najmniej 140 mm i masie do 240 kg +/- 15kg dla łatwego jej przemieszczania. Hamulec na każdym kole do zablokowania pozycji kolumny na podłodze | Tak, podać |  |
| 14. | Hamulce elektromagnetyczne na wszystkich przegubach kolumny sterowane z obu rękojeści mikroskopu oraz z przycisków na statywie | Tak |  |
| 15. | Wyważanie statywu w pionie przy pomocy pokrętła. Kierunek wyważania pokrętłem oraz stan równowagi wyświetlany na ekranie mikroskopu | Tak |  |
| 16. | Automatyczna blokada ruchu mikroskopu w pionie przy braku wyważenia celem zabezpieczenia pacjenta przed niespodziewanym opadnięciem głowicy i celem zabezpieczenia operatora przed niespodziewanym ruchem głowicy w górę. Sygnalizacja braku wyważenia na ekranie mikroskopu | Tak |  |
| 17. | Układ samotestowania uruchamiany po włączeniu mikroskopu i układ automatycznego ustawienia pozycji startowej mikroskopu | Tak |  |
| 18. | Menu użytkownika mikroskopu w języku polskim | Tak/Nie, podać Tak — 5 pkt Nie — 0 Pkt |  |
| 19. | Wbudowany dwukierunkowy interfejs do komunikacji z systemami Image Guided Surgery (1GS) | Tak |  |
| 20. | Mikroskop asysty, boczny, regulacja w trzech osiach z nasadką okularową z korekcją sferyczną w zakresie od -7 do + 7 D | Tak, podać |  |
| 21. | Tor wizyjny z kamerą CMOS fuli HD 1920(H) x 1080(V) efektywnych pikseli. Rozdzielczość pozioma co najmniej 900 linii. Adapter z przesłoną irysową dla regulacji głębi ostrości. Medyczny monitor full HD 21'5" zawieszony na ramieniu przegubowym na kolumnie mikroskopu. Medyczny system rejestracji strumienia wizji i fotografii fuli HD z HDD co najmniej 500 Mb. Klawiatura bezprzewodowa do wprowadzania danych. Możliwość jednoczesnego nagrywania na dysk wewnętrzny, zewnętrzny nośnik USB lub do sieci. | Tak, podać |  |
| 22. | System z manualną zmianą parametru focus i zoom w sytuacjach awarii napędu lub braku zasilania. | Tak/Nie, podać Tak — 5 pkt Nie — 0 Pkt |  |
| 23. | System bezpiecznego zawieszenia podglądu asystenckiego bez zmiany położenia przy pochylaniu głowicy mikroskopu w przód i tył. | Tak/Nie, podać Tak — 5 pkt Nie — 0 Pkt |  |
| 24. | Zabezpieczenie podglądu asystenckiego przed przypadkową zmianą położenia w postaci dźwigni blokady ruchu. | Tak/Nie, podać Tak — 5 pkt Nie — 0 Pkt |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 1.2 do SIWZ

Nr sprawy Szp/FZ – 50/2019

Zadanie nr 2

Zestawienie wymaganych minimalnych parametrów techniczno – użytkowych

Przedmiot zamówienia – Aparat usg - 1 szt.

Nazwa własna …………………………………………………………........................……

Oferowany model ………………………………………………………….........................

Producent …………………………………………………………………………................

Kraj pochodzenia …………………………………………………………………...............

Rok produkcji …………………………………………………………………….................

| Lp. | parametry i warunki graniczne | warunek graniczny | Opis parametrów oferowanych* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Aparat nowy nie używany. Rok produkcji 2019 | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy używane przez głowice podłączane do aparatu [MHz].min 2 – 18 MHz | TAK |  |
|  | Dynamika systemu w dB . > 300 dB | TAK |  |
|  | Technologia cyfrowa – system równoległego przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki min. 30 wiązek jednocześnie | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów odbiorczych. Min 1 500 000 | TAK |  |
|  | Fizyczna ilość kanałów nadawczych TX i odbiorczych RX Min. po 192 | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych identycznych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych. Min. 4 | TAK |  |
|  | Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. Wysoka rozdzielczość. min 21’’ | TAK |  |
|  | Rozdzielczość monitora LCD min. 1920 x 1080 | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie | TAK |  |
|  | Monitor umieszczony na min. 3 przegubowym ruchomym ramieniu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi dostępna na panelu dotykowym | TAK |  |
|  | Ekran dotykowy min. 12” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji. Obsługa ekranu jak tablet. | TAK |  |
|  | Regulacji wysokości panelu sterowania min. 30 cm | TAK |  |
|  | Regulacji odchylenia panelu sterowania min. +/- 35 stopni | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) – min. 8000 obrazów | TAK |  |
|  | Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 60 sek | TAK |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów | TAK |  |
|  | System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, DICOM | TAK |  |
|  | Eksportowanie na nośniki przenośne DVD/CD, Pen-Drive, HDD z załączaną przeglądarką DICOM | TAK |  |
|  | Napęd CD/DVD wbudowany w aparat | TAK |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy HDD – dostępna dla użytkownika pojemność min, 600 GB | TAK |  |
|  | Podłączenie zewnętrznego dysku do archiwizacji danych | TAK |  |
|  | Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic | TAK |  |
|  | Wideoprinter cyfrowy czarno – biały | TAK |  |
|  | Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań | TAK |  |
|  | Porty USB z obsługą 3.0/2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – min.3 porty USB w tym: Min. jeden port umieszczony w monitorze. | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet 10/100Mbps lub więcej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist, Structures Report) | TAK |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy – min. 40 cm | TAK ≥ 45cm – 5 pkt |  |
|  | Możliwość regulacji TGC i LGC min. po 6 suwaków do regulacji | TAK |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15 | TAK |  |
|  | Porównywanie min. 6 ruchomych obrazów 2D tego samego pacjenta. | TAK |  |
|  | Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode – min 400 obr/sek | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D, PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa) | TAK |  |
|  | Ciągła optymalizacja wzmocnienia w trybie 2D | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe – min. +/- 20 stopni | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu – wymienić | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |
|  | Wykorzystanie techniki obrazowania harmonicznego typu inwersji pulsu | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |
|  | Zastosowania technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w zależności od badanej struktury – dopasowanie do prędkości rozchodzenia się fali ultradźwiękowej w zależności od badanej tkanki. | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne min. 4 ustawienia | TAK |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru min. 4 ustawienia | TAK |  |
|  | Oprogramowanie ulepszające obrazowanie –wizualizację igły biopsyjnej (np. B-Steer+, NBe) | TAK |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD) | TAK |  |
|  | Tryb Triplex (2D + PWD+CD) z rejestrowaną prędkością min. 12 m/sek dla zerowego kąta | TAK ≥ 15 m/sek – 5 pkt. |  |
|  | Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D z wolnej ręki | TAK |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
|  | Zakres prędkości min. 15 m/sek dla zerowego kąta | TAK |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] – min. 0,4 -18 mm | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej – min +/-25 stopni | TAK ≥ 30 stopni – 5 pkt. |  |
|  | Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie | TAK |  |
|  | Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej – podać w stopniach | TAK |  |
|  | Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) działająca w trybie wieloczęstotliwościowym | TAK |  |
|  | Prędkość odświeżania dla CD min. 300 klatek/sek | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-25 stopni | TAK ≥ 30 stopni – 5 pkt. |  |
|  | Regulacja ilość map kolorów – podać ilość | TAK |  |
|  | Optymalizacja zapisów CD za pomocą jednego przycisku (ustawienie skali, linii bazowej, częstotliwości pracy) | TAK |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) oraz Power Doppler kierunkowy | TAK |  |
|  | Tryb dopplerowski o wysokiej czułości, zapewniający większą rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów | TAK |  |
|  | Obrazowanie naczyń narządów miąższowych (nerki, wątroba) przed i po transplantacji do wizualizacji bardzo wolnych przepływów poniżej 1 cm/sek. w mikronaczyniach pozwalające obrazować przepływy bez artefaktów ruchowych dostępny na zaoferowanej głowicy convex, linia, endocavity. Możliwość prezentacji kierunku napływu. Prędkość odświeżania FR>50 obr/sek dla przepływów poniżej 1 cm/sek przy bramce większej niż 2 x 2 cm. | TAK. Podać min 4 typy sond obsługujących to obrazowanie. |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, piersi, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, urologiczne. | TAK |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych – min 10 | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego | TAK |  |
|  | Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes | TAK |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające wyznaczenie procentu unaczynienia w danym obszarze | TAK |  |
|  | Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i możliwością wykonywania pomiarów na obrazach z archiwum | TAK |  |
|  | Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólnych. Sonda typu single crystal. | TAK |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 2-8 | TAK |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) min. 90 stopni | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 180 | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain i akustycznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 69 | TAK/NIE Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów | Tak |  |
|  | Głowica liniowa z kanałem biopsyjnym przez czoło głowicy | Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 3 -6 | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 128 | TAK |  |
|  | FOV głowicy – 80 mm +/- 5 mm | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Min. 3 kąty wprowadzania igły w tym 90 stopni | TAK |  |
|  | Grubość igły min. Od 14G do 20G | TAK |  |
|  | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej lub równoważnej | Podać model |  |
|  | Zakres pracy przetwornika [MHz] – min. 8-18 | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 1000 | TAK |  |
|  | FOV głowicy – 40 mm +/- 5% | TAK |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do obrazowania małych przepływów z pkt. 69 | TAK/NIE Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii typu strain | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-20 stopni | TAK |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z możliwością wykonywania pomiarów min. 150 cm z możliwością wykonywania pomiarów | TAK/NIE Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę convex z kanałem biopsyjnym przez czoło sondy z możliwością wyboru min. 3 kątów wejścia w tym jednym zbliżonym do 90 stopni. | TAK/NIE Tak- 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie pozwalające „nakładać” obrazy na ultrasonografie w trybie B-mode z obrazami uzyskiwanych z CT i MR tzw. Fuzia obrazów w czasie rzeczywistym z synchronizacją płaszczyzn. Możliwość zastosowania fuzji obrazów na zaoferowanej sondzie convex i linia, endocavity | TAK Podać typy sond |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerka, jądra, ścięgna itp – podać nazwę własną | TAK/NIE Możliwość rozbudowy- 5pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowice śródoperacyjne i laparoskopową. Podać model | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł Elastografii obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej, convex, endocavity. – wymienić głowice na których istnieje taka możliwość. Wskaźnik prawidłowej siły ucisku wyświetlany na ekranie Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni oraz oprogramowanie umożliwiające porównywanie elastyczności min. 2 miejsc. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy convex. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK, podać głowice |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy liniowej. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek | TAK, podać głowice |  |
|  | Elastografia akustyczna dostępna na głowicy liniowej ≥ 14 MHz | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię akustyczna, moduł określający sztywność tkanek na podstawie analizy prędkości fali poprzecznej – SW Shear Wave dostępne na głowicy endocavity. Możliwość uzyskania wyników pomiarowych wyrażonych w kPa lub m/sek. | TAK/NIE Tak - 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Analiza jakości otrzymywanych wyników obrazowaniu elastografii akustycznej pozwalające ocenić gdzie jest najlepszy obszar do wykonania pomiaru. | TAK |  |
|  | Elastografii akustyczna działająca w czasie rzeczywistym z regulowaną wielkością pola obrazowania elastograficznego na głowicach liniowych, convex, endocacity | TAK |  |
|  | Elastografii akustyczna ma mieć możliwość regulacji pola analizy oraz pokazywać elastyczności tkanek za pomocą kolorów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar zwłóknienia w czasie rzeczywistym przy pomocy elastografii akustycznej w kPa lub m/sek | TAK/NIE Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Możliwość rozbudowy o porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR) z obrazem USG na żywo | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |

*)  w kolumnie należy opisać  parametry oferowane i  podać ewentualne zakresy

Parametry określone w kolumnie nr 2 są parametrami granicznymi, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w kolumnie 4 będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzeń.

……..……..……………………..

(podpis i pieczątka imienna osoby

uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)