Załącznik nr 2b do SWZ

ZP/05/2024

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Zadanie nr 2 – Szyna rehabilitacyjna typu Ortoflex  – 1 kpl.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: 	……………………………………………..…………………………

Nazwa producenta: 			……………………………………………..…………………………

Kraj produkcji: 				……………………………………………..…………………………

Rok produkcji:   	 			……………………………………..…………………………………

| Lp. | Wymagane warunki i parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rehabilitacyjna szyna ruchowa z napędem przeznaczona do ciągłej biernej mobilizacji stawu kolanowego i biodrowego | TAK |  |
| 2. | Min. 1 ekran LCD/LED pozwalający na wprowadzenie parametrów zabiegu – min. kąt zginania i wyprostu kończyny (w zakresie -5o do 120o), obciążenie, czas trwania zabiegu, prędkość, kontrola momentu obrotowego. Wbudowane programy terapeutyczne. | TAK, podać |  |
| 3. | Zasilanie: 240V | TAK, podać |  |
| 4. | Zakres ruchu szyny: - Kąt zakresu ruchomości stawu kolanowego od -5° do 120° - Kąt zakresu ruchomości stawu biodrowego od 25° do 100° - Kąt zakresu ruchomości stawu skokowego od 0° do 40° - Zakres ustawienia dla kości udowej od 32 do 49 cm - Zakres ustawienia dla goleni od 25 do 57 cm | TAK, podać |  |
| 5. | Waga urządzenia: poniżej 10kg | TAK, podać |  |
| WYMAGANIA INNE |  |  |  |
| 6. | Przedmiot oferty oznaczony znakiem CE | Tak |  |
| 7. | Deklaracja lub certyfikat zgodności na przedmiot oferty, wystawiony przez uprawniony podmiot, zgodne z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022r., poz. 974 ze zm.) oraz paszport techniczny przy dostawie | Tak |  |
| 8. | Materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne itp. – w języku polskim lub angielskim), w których wymaga się zaznaczenie wymaganych parametrów. | Tak |  |
| 9. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, | Tak, podać |  |
| 10. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – max. 3 | Tak, podać |  |
| 11. | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów | Tak |  |
| 12. | Urządzenie zastępcze na czas naprawy (w przypadku naprawy trwającej powyżej 5 dni roboczych). | Tak |  |
| 13. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego (min. 2 pracowników) w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | Tak, podać |  |
| 14. | Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim wraz z dostawą przedmiotu oferty (dopuszcza się załączenie w formie elektronicznej na płycie CD-R). | Tak |  |
| 15. | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2024 (sprzęt nie powystawowy i/ lub nie demonstracyjny) | Tak |  |
| 16. | Okres gwarancji zgodnie z Formularzem oferty – zał. nr 1 do SWZ licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego przez bezpośredniego użytkownika i Kierownika Działu Administracyjnego Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki urządzenia, wszelkie naprawy i przeglądy w okresie gwarancji wykonywane są na koszt Dostawcy, łącznie z częściami zamiennymi wymaganymi w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 17. | Wykonawca zapewni przeglądy techniczne (konserwacje) przedmiotu oferty, zgodnie z wymaganiami producenta (przy czym ostatni ww. przegląd nastąpi w terminie 30 dni przed upływem okresu gwarancji) | Tak, podać liczbę przeglądów (konserwacji) w okresie gwarancji |  |
| 18. | Punkty serwisowe, lokalizacja (adres, nr tel. i fax.) | Tak, podać |  |
| 19. | Czas reakcji na zgłoszenie usterki do 12 godzin w dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 20. | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 48 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 21. | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - max 5 dni roboczych rozumianych jako dni od pn-pt, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 22. | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji - max 2 dni robocze rozumiane, jako dni od pn-pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy | Tak, podać |  |
| 23. | Okres dostępności części zamiennych od daty zakończenia gwarancji - min. 10 lat | Tak, podać |  |
| 24. | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | Tak, podać |  |

Uwagi:

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisane powyżej urządzenie jest nowe, kompletne i będzie po montażu i zainstalowaniu gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów (poza materiałami eksploatacyjnymi).

…………..…, dnia ……………………                    			  									                                                                …............................................

podpis osoby/osób uprawnionych                                                                                                                                                             
                 do reprezentacji Wykonawcy

lub pełnomocnika1

_______________________________________________

1 kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty