# Szp-241/ZP-094/ 789 /2023					         	           Wrocław, dnia 15.11.2023 r.

# INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

# Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a zgodnie z art. 135 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: ,,Zakup sprzętu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi”

Pytanie 1 – dotyczy projektu umowy §3 ust. 1 pkt 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu realizacji na 15.12.2023?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji.

Pytanie 2 – dotyczy projektu umowy §7 ust. 2

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę postanowienia na „w odpowiednim terminie ustalonym z Zamawiającym, nie krótszym niż 7 dni roboczych”?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 3 – dotyczy projektu umowy §6 ust.11

# Wykonawca wnosi o zmianę użytego w w/w postanowieniu sformułowania „gwarantuje” na „zobowiązuje się zapewnić”. Zwracamy uwagę, iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność kontraktową na zasadach ogólnych - art. 471 i n. k.c.- za zawinione działania lub zaniechania.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 4 – dotyczy projektu umowy §8 ust. 2 pkt 1)

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z postanowienia fragmentu: „jednak nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy”?

# W przypadku określonych urządzeń producenci zalecają wykonywanie w/w czynności np. raz na 2 lata. Zwiększenie częstotliwości przeglądów może prowadzić do zwiększenia kosztów po stronie Wykonawcy, a tym samym wpływać na cenę oferty.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 5 – dotyczy projektu umowy §8 ust. 2 pkt 2) zd.1

Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy wystarczający czas na realizację przedmiotu umowy, w tym odpowiedni czas na reakcję na zgłoszoną awarię. W związku z tym, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu dotyczącego terminu w ust. 2 w następujący sposób:

„przystąpienia do usunięcia awarii w terminie do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1500) od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.”

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 6 – dotyczy projektu umowy §8 ust. 2 pkt 7)

# Nie każda stwierdzona awaria w przedmiocie zamówienia wiąże się z potrzebą całkowitej wymiany urządzenia. Standardowo w celu usunięcia usterki wystarczająca pozostaje naprawa lub wymiana danej części lub elementu. Pozostawienie tak restrykcyjnych, niestandardowych zapisów dot. zasad gwarancji, jak proponowane obecnie przez Zamawiającego będzie wiązało się z ponoszeniem przez Wykonawcę nieproporcjonalnie dużego ryzyka finansowego, które będzie musiało zostać uwzględnione w cenie oferty, co wpłynie na koszt zamówienia. Wobec powyższego zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w następujący sposób:

# „wymiany elementu/zespołu/modułu na nowy jeżeli w okresie gwarancji zostaną dokonane 3 naprawy gwarancyjne tego samego elementu/zespołu/modułu.”

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 7 – dotyczy projektu umowy §8 ust. 3 zdanie 2

# Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na  zmianę treści w/w postanowienia poprzez nadanie mu następującej postaci:

# „Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji.”

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 8 – dotyczy projektu umowy §8 ust. 4

# Ze względu na fakt, że technologie wytwarzania oferowanego sprzętu ulega szybkim zmianom i cykle produkcyjne podzespołów są stosunkowo krótkie w celu zastąpienia ich nowymi technologicznie odpowiednikami, zwracamy się z prośbą o skrócenie terminu dostępności części zamiennych do 7 lat.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 9 – dotyczy projektu umowy §11 ust.1 pkt 2)

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia poprzez obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki?

# Zgodnie z poglądami sądów powszechnych kara umowna naliczana za zwłokę powinna być kalkulowana w wartości ułamkowej, zaczynającej się od 0,1% (np. SO Wrocław, XII C 698/19). Zaproponowana  w ww. postanowieniu wartość kary (współczynnik kary) jest w ocenie Wykonawcy rażąco wygórowana już w dacie jej zastrzegania (art. 484 §2 k.c.). Zwracamy uwagę, że wszelkie ryzyka finansowe, związane z wykonaniem przedmiotu umowy będą musiały zostać wkalkulowane w cenę ofertową, co finalnie nie będzie korzystne dla Zamawiającego.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 10 – dotyczy projektu umowy §11 ust.1 pkt 3)

# Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości umownej brutto za każdy dzień zwłoki?

# Kara w zaproponowanej wysokości spełni także należycie swoje funkcje, w tym kompensacyjną i stymulacyjną.

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 11 – dotyczy projektu umowy §11 ust. 3

# Prosimy o potraktowanie Wykonawcy symetrycznie w stosunku do Zamawiającego, przywrócenie równowagi kontraktowej stron poprzez zmianę w/w postanowienia:

# „W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne nie pokryją wartości poniesionej szkody, Strona poszkodowana uprawniona będzie do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.”

# Odpowiedź:

# Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 12 – dotyczy projektu umowy §14

# Natychmiastowe wypowiedzenie umowy jest każdorazowo najdalej idącym, niekoniecznie korzystnym dla Zamawiającego w skutkach rozwiązaniem. Wezwanie do prawidłowej realizacji umowy w praktyce może zapobiec potrzebie zerwania umowy. Wykonawca powinien mieć zatem zapewnioną możliwość realizacji określonych czynności, a wyznaczony termin powinien mu to umożliwiać. Wobec powyższego, czy Zamawiający zgodzi się na dopisanie zdania ostatniego:

# „Przed wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w niniejszym postanowieniu Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytej realizacji i wyznaczy dodatkowy termin minimum 5 dni roboczych na podjęcie działań naprawczych i poinformowanie Zamawiającego.”?

# Odpowiedź:

# Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu projektu umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie 13 – dotyczy do załącznika nr 6 – umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych §6 ust. 1 pkt 1)

# Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) nakłada na administratora obowiązek zgłoszenia stwierdzonego naruszenia ochrony danych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 72h. Wedle Wytycznych Grupy Roboczej art. 29 (https://ec.europa.eu/newsroom/article29/items/612052) termin 72h na zawiadomienie, o którym mowa w art. 33 ust. 1 RODO rozpoczyna swój bieg w przypadku Administratora dopiero od powiadomienia go o tym fakcie przez Podmiot przetwarzający. Proponowany we wzorze umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych termin – w zależności od zakresu, rodzaju incydentu naruszenia danych – może być terminem niewystarczającym, niedostosowanym do danej sytuacji faktycznej. Wykonawca proponuje zatem następujące brzmienie §6 ust. 1 pkt 1):

# „przekazania Administratorowi informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.”

# Odpowiedź:

# Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Pytanie 14 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1 – pkt. 78

# Czy Zamawiający dopuści ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia, bez regulacji wysokości? Czy Zamawiający dopuści ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia, bez regulacji wysokości?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Zadaniu nr 1 - Załącznik nr 1.1 – pkt. 78 ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją przesuwu w poziomie i kąta pochylenia, bez regulacji wysokości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1 – pkt. 89

# Czy Zamawiający dopuści automatyczną kalkulację parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej pacjenta?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 - Załącznik nr 1.1 – pkt. 89 automatyczną kalkulację parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy należnej pacjenta. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 16 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1 – pkt. 129

# Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor obsługiwany poprzez ekran dotykowy, bez pokrętła?

# Odpowiedź:

# Zamawiający dopuszcza w Zadaniu nr 1 - Załącznik nr 1.1 – pkt. 129 kardiomonitor obsługiwany poprzez ekran dotykowy, bez pokrętła. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 17 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1

# Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga zaoferowania wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza AGA. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1

# Prosimy o doprecyzowanie jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

# • bierny odciąg lub brak instalacji odciągu,

# • czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2,

# • czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu.

# Odpowiedź:

# Zamawiający informuje że na stanowisku, na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia posiada czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2.

Pytanie 19 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1

# Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II ( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga zaoferowania wtyków odciągu gazów poanestetycznych AGSS AGA. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 20 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1

# Prosimy o doprecyzowanie typu wykorzystywanych przetworników ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, co pozwoli na wycenę i dostawę kompatybilnych przewodów interfejsowych.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wykorzystuje przetworniki ciśnienia Edwards.

Pytanie 21 – dotyczy Zadania nr 1 – Załącznik nr 1.1

# Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wlewu parownika do sevofluranu: QF Abbvie czy STS Baxter, będzie wymagał Zamawiający.

# Odpowiedź:

# Zamawiający wymaga zaoferowania wlewu parownika do sevofluranu STS Baxter.

Pytanie 22 – dotyczy Zadania nr 2 – Załącznik nr 1.2

# Zapisy Opisu Przedmiotu Zamówienia spełnia wyłącznie jeden producent systemów monitoringu i kardiomonitorów obecny na polskim rynku. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści rozwiązanie alternatywne, spełniające zapisy poniższej tabeli?

| LP. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagane |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor stacjonarny 19 cali z modułem transportowym – 12 sztuk |  |  |
|  | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb "Standby" - tymczasowe wstrzymanie monitorowania pacjenta oraz sygnalizowania alarmów, np. na czas toalety pacjenta lub badania diagnostycznego. Po wznowieniu monitorowania następuje kontynuacja monitorowania tego samego pacjenta bez utraty zapisanych danych | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w tryb prywatności: możliwość wstrzymania wyświetlania na ekranie monitora danych demograficznych pacjenta (numer ID, imię, nazwisko, itp. – bez konieczności usuwania ich z monitora), a także krzywych i parametrów oraz sygnalizowania alarmów bezpośrednio na stanowisku pacjenta - w tym czasie pacjent pozostaje pod ciągłym nadzorem na stanowisku centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Monitor zapewnia potencjalną kontynuację monitorowania min.: EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP na wypadek zaniku zasilania w energię elektryczną - w zależności od podłączonych modułów pomiarowych | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta przeznaczony do monitorowania pacjentów we wszystkich kategoriach wiekowych: dorosłych, dzieci i noworodków | TAK |  |
|  | Wszystkie elementy systemu monitorowania pacjenta chłodzone konwekcyjnie, pasywnie - bez użycia wentylatorów | TAK |  |
|  | Zasilanie | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe, zgodne z PN, dostosowane do 230V/50Hz | TAK |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania, zgodnej ze standardem Ethernet. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wykorzystanie jednej fizycznej infrastruktury teleinformatycznej, do celu sieci centralnego monitorowania oraz innych aplikacji szpitalnych, w sposób zapewniający bezpieczeństwo i priorytet przesyłania wrażliwych danych medycznych | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają zdalny podgląd ekranu innego kardiomonitora pracującego w sieci centralnego monitorowania. Funkcjonalność zależy wyłącznie od funkcjonowania sieci monitorowania i nie wymaga obecności dedykowanych komputerów, serwerów, centrali monitorującej, itp. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają wyświetlanie informacji o alarmach występujących na pozostałych kardiomonitorach pracujących w sieci centralnego monitorowania. Możliwość konfiguracji stanowisk, pomiędzy którymi mają być wymieniane informacje o alarmach. | TAK |  |
|  | Monitory umożliwiają automatyczne otwarcie ekranu zdalnego monitora w momencie wystąpienia zdarzenia alarmowego - funkcja konfigurowalna przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania krzywych, raportów, na podłączonej do sieci centralnego monitorowania tradycyjnej drukarce laserowej | TAK |  |
|  | Sposób montażu | TAK |  |
|  | Do każdego monitora ujęty uchwyt montażowy do ściany, zapewniający min. obrót, zmianę nachylenia i wysokości. Dostępne uchwyty montażowe monitora: do kolumny medycznej, aparatu do znieczulania i podstawa jezdna z hamulcem i koszem na akcesoria. | TAK |  |
|  | Monitor stacjonarny | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 19" i rozdzielczości min. 1280 x 1024 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 10 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu powielającego o przekątnej min. 19” | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu USB. | TAK |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | TAK |  |
|  | Moduł transportowy | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,0” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu, itp.). Obsługa gestów. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | TAK |  |
|  | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | TAK |  |
|  | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | TAK |  |
|  | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora wyświetlany na ekranie monitora głównego, modułu transportowego oraz bezpośrednio na akumulatorze - umożliwiający sprawdzenie stanu naładowania akumulatora przed wymianą na nowy. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1m | TAK |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX4 | TAK |  |
|  | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | TAK |  |
|  | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt – rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | TAK |  |
|  | Moduł transportowy mocowany w dedykowanej stacji dokującej niezależnej od obudowy monitora głównego | TAK |  |
|  | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej 2kg | TAK |  |
|  | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP z możliwością rozbudowy o pomiar min. dodatkowych 2 kanałów IBP oraz CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | TAK |  |
|  | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK |  |
|  | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy i pyłów do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. IP47 | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20 - 300 ud/min. | TAK |  |
|  | Oferowane monitory umożliwiają pomiar i analizę EKG spoczynkowego z 12-odprowadzeń z interpretacją. Funkcja analizy dostępna jednocześnie w każdym kardiomonitorze. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierają kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (ACI-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej. Funkcja automatycznego uruchomienia analizy po przekroczeniu granicy alarmu odchylenia ST. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. Dodatkowo na całą instalację 2 komplety przewodów do diagnostycznego monitorowania 12 odprowadzeń EKG. | TAK |  |
|  | Analiza arytmii | TAK |  |
|  | Analiza arytmii w min. 2 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie - zgodnie z zaleceniem AHA | TAK |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, w tym migotania przedsionków. Dopuszcza się realizację tej funkcjonalności przez zewnętrzny aparat EKG na podstawie jezdnej, z trybem monitorowania ciągłego - w takiej sytuacji należy zaoferować 1 szt. takiego aparatu na każdy oferowany kardiomonitor. | TAK |  |
|  | Analiza ST | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK |  |
|  | Analiza prowadzona automatycznie z zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | TAK |  |
|  | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 -(+) 15,0 mm | TAK |  |
|  | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | TAK |  |
|  | Oddech | TAK |  |
|  | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/min. | TAK |  |
|  | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do pacjentów oddychających przeponą lub szczytami płuc, bez konieczności fizycznego przepinania przewodów do elektrod. | TAK |  |
|  | Saturacja (SpO2) | TAK |  |
|  | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany wykorzystywanego algorytmu pomiarowego w przyszłości na inny bez konieczności wymiany modułu transportowego i odsyłania go do serwisu | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru SPO2 jako źródła częstości rytmu serca | TAK |  |
|  | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | TAK |  |
|  | Pomiar metodą oscylometryczną | TAK |  |
|  | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | TAK |  |
|  | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK |  |
|  | Temperatura | TAK |  |
|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach z możliwością rozbudowy do min. 5 | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru – w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 15 nazw | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry oraz wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych/dzieci. | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach - dostępne również w transporcie | TAK |  |
|  | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | TAK |  |
|  | Pomiar SPV ręczny, w dedykowanej zakładce | TAK |  |
|  | Automatyczny, ciągły pomiar i jednoczesna prezentacja na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał) | TAK |  |
|  | Pomiar rzutu minutowego serca (CCO) metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej – 2szt. Pomiar realizowany za pośrednictwem modułu oferowanego systemu monitorowania pacjenta lub zewnętrznego urządzenia medycznego podłączonego do oferowanego kardiomonitora, zapewniającego prezentację wyników pomiarów na ekranie kardiomonitora i zapisywanie ich w pamięci trendów monitora, obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów docelowych sygnalizowane są kolorystycznie. W komplecie zestaw akcesoriów pomiarowych do każdego modułu. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiary metaboliczne. Pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem. Prezentacja parametrów min.: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii (CO2). Pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu metodą strumienia bocznego u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dostępny stacjonarnie | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz'a. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP). Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT. Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość wykorzystania jednego czujnika u pacjentów dorosłych i dzieci, na dłoni i stopie. Możliwość wykorzystania modułu do lokalizacji nerwu przy zabiegach prowadzonych w blokadzie regionalnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie poziomu analgezji poprzez analizę reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania pacjenta, z wykorzystaniem czujnika saturacji. | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie głębokości uśpienia. Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni twarzy, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR oraz graficzną prezentacją pomiaru na wspólnym wykresie z pomiarem poziomu analgezji. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar oksymetrii mózgowej rSO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK |  |
|  | Alarmy | TAK |  |
|  | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | TAK |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | TAK |  |
|  | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | TAK |  |
|  | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem. | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty min. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK |  |
|  | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK |  |
|  | Trendy | TAK |  |
|  | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 72 godzin z rozdzielczością 1-minutową. | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | TAK |  |
|  | Inne | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | TAK |  |
|  | Kalkulator dawek leków | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z dostępnym klinicznym systemem informatycznym (CIS) producenta oferowanego systemu monitorowania pacjenta, w polskiej wersji językowej, umożliwiającym prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej i zapewniającym jej ciągłość w zakresie opieki około-intensywnej i około-operacyjnej, zapewniającym przynajmniej: automatyczną akwizycję parametrów życiowych z oferowanych monitorów, ale także: respiratorów, aparatów do znieczulania, pomp infuzyjnych i do terapii nerkozastępczej; dokumentację terapii płynowej i lekowej, obliczanie bilansu płynów, ocenę stanu pacjenta wg. znanych skal ocen (m.in.: APACHE II, GCS, TISS-28, SOFA ), tworzenie zleceń lekarskich, dokumentację procesu opieki pielęgniarskiej, generowanie raportów (w tym karta znieczulenia). | TAK |  |
|  | System monitorowania pacjenta o budowie modułowej w technologii wymiennych modułów podłączanych podczas pracy z automatyczną rekonfiguracją ekranu uwzględniającą pojawienie się nowych parametrów pomiarowych. | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
|  | Centrala monitorująca do oferowanych kardiomonitorów | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 16 pacjentów (oferowanych kardiomonitorów i nadajników telemetrycznych). | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 2 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
|  | Podgląd wybranego pacjenta realizowany minimum na połowie ekranu jednego z ekranów centrali. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia podgląd min. 72 godzin trendów dla każdego pacjenta. Trendy tabelaryczne oraz graficzne. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone we wbudowaną pamięć pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure): min. 120 godzin przynajmniej 12-tu krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) dla każdego pacjenta. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia wykonywanie szczegółowych pomiarów krzywych dynamicznych (w tym zespołów QRS, odchylenia ST) z wykorzystaniem ekranowego narzędzia (np. suwmiarki). | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania wyposażone we wbudowaną pamięć zdarzeń alarmowych: min. 1000 zdarzeń na każdego monitorowanego pacjenta. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia wyświetlanie alarmów ze wszystkich monitorowanych łóżek. Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, rozróżniane wizualnie i dźwiękowo, z identyfikacją alarmującego łóżka | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia konfigurację granic alarmowych, a także wyciszanie bieżących stanów alarmowych w monitorach pacjenta | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia zdalne przyjmowanie pacjenta w kardiomonitorze poprzez wprowadzenie jego danych demograficznych za pośrednictwem klawiatury. Wprowadzenie danych w centrali powoduje ich aktualizację na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję pobierania danych demograficznych pacjenta ze szpitalnego systemu informatycznego (HIS), za pośrednictwem protokołu HL7, w celu uproszczenia procesu przyjęcia. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia drukowanie raportów, trendów i zapisów za pomocą sieciowej drukarki laserowej. W ofercie ujęta drukarka sieciowa kompatybilna z centralą oraz oferowanymi kardiomonitorami – 1 szt. na całą instalację. | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o funkcję wysyłania parametrów życiowych monitorowanych przez oferowane kardiomonitory do szpitalnego systemu informatycznego, za pośrednictwem protokołu HL7, w celu ich archiwizacji. | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia rozbudowę o zdalny podgląd monitorowanych pacjentów w czasie zbliżonym do rzeczywistego, za pośrednictwem komputerów PC z systemem Windows podłączonych do sieci informatycznej szpitala. Dostępny podgląd bieżących wartości parametrów, podgląd krzywych dynamicznych, a także trendów tabelarycznych. | TAK |  |
|  | System centralnego monitorowania umożliwia wyświetlanie na ekranie centrali danych z urządzeń (min. respiratory, aparaty do znieczulania) podłączonych do oferowanych kardiomonitorów. Dane wyświetlane w formie przynajmniej: liczbowej oraz krzywych dynamicznych, zapisywane w pamięci centrali. | TAK |  |
|  | W komplecie na całą instalację 1 stanowisko komputerowe umożliwiające podgląd parametrów życiowych pacjentów, analizę danych archiwalnych i pomiary zespołów QRS w dyżurce lekarskiej. Ekran minimum 21 cali. | TAK |  |
|  | System monitorowania telemetrycznego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Opis ogólny | TAK |  |
|  | Nadajnik telemetryczny - 10 szt., z funkcją monitorowania EKG. | TAK |  |
|  | Masa nadajnika nie przekracza 300 gramów. | TAK |  |
|  | Nadajnik zasilany przez standardowe, ogólnodostępne baterie lub dedykowane akumulatory. W przypadku zasilania akumulatorowego w ofercie ujęta ładowarka umożliwiająca ładowanie akumulatorów lub całych nadajników. | TAK |  |
|  | Czas pracy na wbudowanym zasilaniu podczas monitorowania EKG, min 21 godz. | TAK |  |
|  | Praca na zasilaniu min. 100 godzin bez wymiany baterii/akumulatora. | TAK |  |
|  | Wskaźnik poziomu naładowania baterii. | TAK |  |
|  | Klasa ochrony przeciwko wnikaniu wody: min IPX 7. | TAK |  |
|  | Nadajnik odporny na upadek z wysokości min. 1 m. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze do min 37 st. C. | TAK |  |
|  | Antena zewnętrzna lub antena wewnętrzna lub moduł wykorzystujące podłączony do nadajnika zestaw przewodów do EKG. | TAK |  |
|  | Praca w sieci centralnego monitorowania | TAK |  |
|  | Nadajniki telemetryczne komunikują się z oferowaną centralą z wykorzystaniem wydzielonej sieci bezprzewodowej. W ofercie ujęta budowa stosownej infrastruktury sieciowej na obszarze ok. 1500 m2. | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry i alarmy wyświetlane są i sygnalizowane na ekranie oferowanej centrali systemu monitorowania pacjenta. | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry | TAK |  |
|  | EKG | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG przy użyciu przewodu do 3-, 5- lub 6 elektrod. | TAK |  |
|  | Wskaźnik prawidłowego kontaktu elektrod. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego nadajnika: wielorazowy przewód do podłączenia min. 6- elektrod. | TAK |  |
|  | Zaawansowana analiza arytmii. | TAK |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa analiza arytmii, zgodnie z zaleceniami AHA, w min. 4 odprowadzeniach jednocześnie. Rozpoznawanie arytmii komorowych i przedsionkowych. | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST. | TAK |  |
|  | W komplecie do każdego nadajnika min. 50 jednorazowych nosidełek oraz 10 sztuk nosidełek wielorazowego użytku. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd przynajmniej 16 pacjentów (oferowanych kardiomonitorów i nadajników telemetrycznych). | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania zapewnia jednoczesny podgląd min. 2 krzywych dynamicznych dla każdego monitorowanego pacjenta, na ekranie zbiorczego podglądu pacjentów. | TAK |  |
|  | Stanowisko centralnego monitorowania umożliwia szczegółowy podgląd wybranego pacjenta: mierzone krzywe dynamiczne i skojarzone parametry, szczegółowy podgląd danych archiwalnych: trendów tablicowych, graficznych, pełnych przebiegów krzywych dynamicznych (Full Disclosure) oraz historii zdarzeń alarmowych. | TAK |  |
|  | Podgląd wybranego pacjenta realizowany minimum na połowie ekranu jednego z ekranów centrali. | TAK |  |

# Odpowiedź:

# Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

# Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.