Cz. 1.

Przedmiot zamówienia  :  STÓŁ OPERACYJNY  - szt. 1

Producent…………………………………………

Nazwa/model/typ…………………………………

Rok produkcji : 2018/19 ( fabrycznie nowy )

| LP | PARAMETR / WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr ofertowy Należy wpisać oferowany parametr |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ogólnochirurgiczny mobilny stół operacyjny z napędem elektromechanicznym, | TAK |  |
| 2. | Konstrukcja podstawy i kolumny ze stali nierdzewnej polerowanej zapewniającej stabilność, trwałość konstrukcji i łatwość dezynfekcji | TAK |  |
| 3. | Stół, podstawa, kolumna oraz elementy blatu wykonane w technologii chromoniklowej | TAK |  |
| 4. | Podstawa stołu w kształcie litery H, Podstawa profilowana dla dobrego dostępu dla stóp operatorów, | TAK |  |
| 5. | Długość podstawy 860 mm (±50mm),szerokość podstawy 240 mm (±20mm), gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długość min. 750mm | TAK |  |
| 6. | Cztery podwójne koła średnicy min. 125 mm, blokowane centralnie za pomocą dźwigni nożnej | TAK |  |
| 7. | Blat stołu na całej swojej długości wyposażony w tunel kasety RTG o szerokości min. 400 mm | TAK |  |
| 8. | Dostępność aparatu RTG z ramieniem C | TAK |  |
| 9. | Wymiary stołu: - długość 2150 mm (±50mm) - szerokość leża 540 mm, szerokość z listwami 600 mm | TAK |  |
| 10. | Blat w konfiguracji złożonej z następujących segmentów: segment głowowy, segment plecowy, segment siedziska, segment nożny dwuczęściowy, | TAK |  |
| 11. | Maksymalna obciążenie robocze umożliwiające prowadzenie operacji w każdej pozycji> 250 kg | TAK |  |
| 12. | Funkcje sterowane za pomocą pilota przewodowego lub bezprzewodowego: góra/dół, przechyły boczne, przesuw wzdłużny, pozycja anty i Trendelenburga pozycja "flex" i .reflex" , segment plecowv. | TAK |  |
| 13. | Możliwość zapamiętania 3 preferowanych ułożeń stołu | TAK |  |
| 14. | Pilot z kolorowym wyświetlaczem informującym o - aktualnie wykonywanej regulacji - stanie naładowania baterii w min 3 kolorach - kierunku aktualnie wykonywanej regulacji | TAK |  |
| 15. | Automatyczne rozłączenie po max 5 min. od ostatniego ruchu. Aktywacja pilota przyciskiem oznaczonym innym kolorem od pozostałych | TAK |  |
| 16. | Pilot przewodowy lub bezprzewodowy. | TAK |  |
| 17 | Pilot zabezpieczony osłoną z gumy przeciw uderzeniom i uszkodzeniom. | TAK-10 pkt. NIE-0 pkt. |  |
| 18 | Możliwość sterowanie awaryjnego wszystkich funkcji w przypadku uszkodzenia głównego pilota z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu. | TAK |  |
| 19 | Dodatkowy panel na kolumnie z identycznymi funkcjami i wskazaniami jak na pilocie | TAK |  |
| 20 | Zakres elektrycznej regulacji segmentu pleców w zakresie min. -40°/+70° | TAK |  |
| 21 | Zakres elektrycznej regulacji wysokości blatu bez materaca od w zakresie min. 600 mm do 950 mm | TAK |  |
| 22 | Zakres elektrycznej regulacji pozycji Trendelenburga w zakresie min. 30° | TAK |  |
| 23 | Zakres elektrycznej regulacji pozycji anty Trendelenburga min. +25° | TAK |  |
| 24 | Przycisk pozycji Trendelenburga /antyszokowej/ oznaczony innym kolorem od pozostałych | TAK |  |
| 25 | Zakres elektrycznej regulacji przechyłów bocznych blatu w zakresie min 20° każdą stronę | TAK |  |
| 26 | Zakres elektrycznej regulacji pozycji flex/reflex z zakresie min 220°/110° | TAK |  |
| 27 | Przesuw wzdłużny min. 280 mm realizowany elektrycznie | TAK |  |
| 28 | Powrót blatu do pozycji wyjściowej po naciśnięciu jednego przycisku na pilocie | TAK |  |
| 29 | Ręczna regulacja segmentu głowy w zakresie min -40°/+40°, wspomagana sprężyną gazową. | TAK |  |
| 30 | Ręczna regulacja segmentu nóg w zakresie min -90/+30° wspomagana sprężynami gazowymi | TAK |  |
| 31 | Ręczna regulacja odwodzenia segmentu nóg na boki w zakresie min 180° | TAK |  |
| 32 | Podgłówek oraz podnóżki odejmowane | TAK |  |
| 33 | Dźwignie regulacji manualnych /podgłówka, podnóżków/ oznaczone kolorem /żółtym lub czerwonym | TAK |  |
| 34 | Stół zasilany bezpiecznym napięciem z wewnętrznego akumulatora. Ładowarka wbudowana w podstawę stołu. | TAK |  |
| 35 | Materace stołu profilowane o wysokości min 80mm, wykonane z pianki p/odleżynowej z pamięcią kształtu. Możliwość wyboru kolorystyki | TAK |  |
| 36 | Możliwość mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 37 | Wyposażenie: podpora ręki 1 x ekran anestezjologiczny 1 x podkolanniki ginekologiczne 1 kpl wieszak kroplówki miska z odpływem uchwyt ręki | TAK |  |
| 38 | Autoryzacja producenta na terenie Polski | TAK |  |
| 39 | Instrukcja w języku polskim | TAK |  |
| 40 | Długość gwarancji min. 24 miesiące | TAK |  |
| 41 | Montaż i przeszkolenie personelu | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy,  że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe

do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Data i podpis…………………………