Łódź, 29 lipca  2022 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę angiografu z funkcjami kardiologicznymi i chirurgii naczyniowej numer sprawy: 28/D/22.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy Zamawiający potwierdza, że wentylacja spełnia aktualne wymogi dla sal zabiegowych. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o jednoznaczny zakres modernizacji. Pragniemy zauważyć, że nie wskazanie zakresu spowoduje konieczność uwzględnienia w cenie oferty kosztów, na wyrost (prawdopodobnie nie uzasadnionych) Prosimy o udostępnienie projektu wentylacji, bądź jej inwentaryzacji wraz z protokołem skuteczności.

Odpowiedź: Tak – spełnia. Dostarczymy projekt z pomiaru wentylacji.

Pytanie 2

Z powodu braku możliwości ustalenia na wizji lokalnej wnosimy o określenie rodzaju (miedź / aluminium), przekroju i długości kabla zasilającego z rozdzielni głównej do rozdzielni aparatu.

Odpowiedź: Miedź. Długość kabla 70mb.

Pytanie 3

Prosimy o podanie zestawienia sprzętu do demontażu i utylizacji przez Wykonawcę.

Odpowiedź: Demontaż starego angiografu wraz z osprzętem.

Pytanie 4

Prosimy o podanie wartości wydatku ciepła generowanego przez obecne urządzenia w pomieszczeniu przewidzianym dla UPS?

Odpowiedź: Zamawiający nie zna wartości wydatku ciepła, bez klimatyzacji temperatura pomieszczenia wynosi 300C.

Pytanie 5

Czy Zamawiający potwierdza informację uzyskana na wizji lokalnej, że Wykonawca ma w swoim zakresie (poza instalacja aparatu) wykonanie konstrukcji zawieszeń sufitowych, koryt kablowych i mocowanie płyt bazowych a prace wykonywane przez Zamawiającego będą skoordynowane czasowo i zakresowo z pracami Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA