Szczecin, dnia 09 listopada 2020r

ZP/220/73/20

w sprawie: przetargu nieograniczonego na dostawę masek filtrujących

Wyjaśnienia 3

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca I

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne wiązane na troki, wykonane z trzech warstw niepylącej włókniny: warstwa zewnętrzna zielona - 25g/m2 +/-2g/m2, warstwa filtracyjna biała  - 25g/m2 +/-2g/m2, warstwa wewnętrzna biała - 25g/m2 +/-2g/m2. Wymiary maski 17,5cm x 9,5cm.  Długość troków 40 cm, szerokość 1cm.  Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II– poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683)

Odpowiedź.

Zamawiający nie dopuszcza

Zadanie 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski medyczne w opakowaniu jednostkowym a’50szt i w opakowaniu zbiorczym/transportowym 20 opakowań x50szt?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza.

Zadanie 2 pozycja 1

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu zgodności z normą PN-EN 140:2001/Ap1:2003 sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaski i ćwierćmaski), gdyż norma ta dotyczy masek wielorazowego użytku z wymiennymi filtrami.

Odpowiedź

Zamawiający zgadza się na odstąpienie od wymogu zgodności ze wskazaną normą.

Wykonawca II

Zadanie 2

Prosimy o dopuszczenie maski respiratorowej typu FFP2 zgodnej z normą PN-EN+149:2010, która jest jedyna i właściwa dla masek respiratorowych

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 3

Prosimy o dopuszczenie maski respiratorowej typu FFP3 z zaworem zgodnej z normą PN-EN+149:2010

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Zadanie 2,3

Czy Zamawiający potwierdza, że zamierza zakupić maski wielorazowe zgodne z EN 140. Jeśli jednak Zamawiający zamierza zakupić jednorazowe maski respiratorowe FFP2/FFP3 to prosimy o usunięcie niewłaściwej normy z opisu siwz i posługiwanie się wyłącznie właściwą dla masek respiratorowych normą EN 149

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o maski jednorazowe. W załączeniu przekazuje zał nr 2 (formularz cen jednostkowych) z wykreślonym zapisem o zgodności z normą PN-EN 140

Wykonawca III

Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 2

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca  FFP2 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, w kształcie maski medycznej bez zaworu, o niskich oporach oddechowych poniżej 300 Pa, poprawiających komfort oddychania, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 94%, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z norma EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 1 – dotyczy zadania nr 3

Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na produkt równoważny: Półmaska filtrująca  FFP3 NR zgodna z wymaganiami normy EN 149:2001 + A1:2009 o działaniu aktywno-pasywnym, w kształcie maski medycznej, bez zaworu, o niskich oporach oddechowych poniżej 300 Pa, poprawiających komfort oddychania, w kształcie maski medycznej, wielowarstwowa, warstwy wewnętrzna i zewnętrzna wykonane z włókniny osłonowej typu Spund-Bond, warstwy filtracyjne wykonane z włókniny filtracyjnej typu Melt-Blown, o potwierdzonej skuteczności filtracji wobec areozoli i cząstek stałych na poziomie ≥ 99%, poziom filtracji bakteryjnej BFE ≥ 99% oraz o potwierdzonej skuteczności filtracji na poziomie cząsteczki koronawirusa. Maska ze zintegrowanym zaciskiem nosowym, zabezpieczonym piankową uszczelką oraz z systemem doszczelnienia podbródka. Mocowana na gumki z klipsem do ich połączenia w celu zapewnienia ścisłego przylegania do twarzy oraz eliminacji ucisku uszu. Nieuczulająca, przeznaczona do użycia na 8 godzin. Oznakowanie na masce zgodnie z w/w normą. Produkt do użytku w środowisku medycznym zgodny z norma EN 14683 typ I, II, IIR, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I, zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie sposobu dokonywania zgłoszeń i powiadomień dotyczących wyrobów (Dz. U. z 2016 r. poz. 210). Dla zapewnienia wymaganej czystości biologicznej każda sztuka pakowana osobno.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza, wymagamy  z zaworem

Zamawiający wyznacza nowe terminy składania i otwarcia ofert:

-składanie do dnia 13-11.2020 do godz 09:30

-otwarcie odbędzie  się 13-11-2020 o godz 09:35

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia oraz zapisy podczas sporządzania i składania ofert.

Z poważaniem

Sprawę prowadzi:

Przemysław Frączek

Tel. 91 466 1087