Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. Profesora Zbigniewa Religi

w Słubicach Sp. z o. o.

NIP 598 16 18 971 REGON 080445872 NR R-KU BANKOWEGO 15 8369 0008 0069 5697 2000 0010

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze: KRS 0000359690 Wysokość kapitału zakładowego: 2.670.000,00 zł

Słubice, dnia 15.12.2022 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn.zm.) na dostawę fabrycznie nowego, przelotowego sterylizatora parowego wraz ze stacją zmiękczającą i wózkiem transportowym do materiałów sterylnych dla NZOZ Szpital im. prof. Zbigniewa Religi w Słubicach Sp. z o. o.; nr sprawy: ZP/TP/20/22

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą, w dniu 13.12.2022r. do siedziby Zamawiającego wpłynął wniosek w sprawie wyjaśnienia treści SWZ. W trybie art. 284 ust. 2 ustawy Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory 322x322x1000 o pojemności 101 l, 1,5 STU?
Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. wymagane wymiary komory sterylizacyjnej: wysokość 400 mm x szerokość 400 mm x głębokość 700 mm +/- 5% dla wszystkich wymiarów.

Pytanie nr 2

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory 333x666x720 o pojemności 157 l, 2 STU?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. wymagane wymiary komory sterylizacyjnej: wysokość 400 mm x szerokość 400 mm x głębokość 700 mm +/- 5% dla wszystkich wymiarów.

Pytanie nr 3

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach komory 452x452x720 o pojemności 144 l, STU?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. wymagane wymiary komory sterylizacyjnej: wysokość 400 mm x szerokość 400 mm x głębokość 700 mm +/- 5% dla wszystkich wymiarów.

Pytanie nr 4

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie masie całkowitej 600 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. dopuszczalna waga całkowita sterylizatora 495 kg +/-10%.

Pytanie nr 5

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie masie całkowitej 740 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. dopuszczalna waga całkowita sterylizatora 495 kg +/-10%.

Pytanie nr 6

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie masie całkowitej 800kg?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. dopuszczalna waga całkowita sterylizatora 495 kg +/-10%.

Pytanie nr 7

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z jednym punktem wlotu pary do komory?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, tj. wlot pary do komory sterylizacyjnej poprzez dwa punkty w komorze umieszczone po przeciwnych stronach.

Pytanie nr 8

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający wymaga by urządzenie posiadało komorę o chropowatości <0,2 mikrometrów?

Odpowiedź:

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ) wykazał aby komora sterylizacyjna była polerowana, o chropowatości nie gorszej niż Ra <0,8µm (mikrometrów). Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ, natomiast dopuszcza wyżej wskazane rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania urządzenia o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania.

Pytanie nr 9

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie izolowane termicznie materiałem o lepszych parametrach izolacyjnych niż wełna mineralna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pkt. 16 opisu przedmiotu zamówienia (tabela – dodatek nr 3 do SWZ) aby komora sterylizacyjna i płaszcz były izolowane termicznie materiałem o lepszych parametrach izolacyjnych niż wełna mineralna, przy zachowaniu pozostałych parametrów opisu (określonego w pkt. 16 dodatku nr 3 do SWZ).

Pytanie nr 10

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o drzwiach przesuwanych w bok?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 11

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z 60 programami umożliwiającymi całkowitą konfigurowalność użytkownika?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 12

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z standardowym suszeniem próżnią oraz próżnią i impulsami powietrza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez zbiornika wody recylkulacyjnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe. Zamawiający wymaga zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 14

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z rejestracją danych w pamięci wewnętrznej sterownika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania urządzenia o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania.

Pytanie nr 15

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z kompresorem zewnętrznym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku zaoferowania urządzenia o w/w dopuszczonych parametrach, Wykonawca winien odnotować ten fakt (opisać zaoferowany  asortyment) w dodatku nr 3 do SWZ (załącznik nr 2 do oferty) w tabeli (pod opisem Zamawiającego) z zaznaczeniem, że Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania produktu w odpowiedziach na pytania.

Pytanie nr 16

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez wózek załadowczy w wersji podstawowej, a co przez wersję ponadpodstawową?

Odpowiedź:

Dotyczy punktu 32, p/pkt. b) opisu przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ):

„b) wózek załadowczo-wyładowczy w wersji co najmniej podstawowej, z centralnym zamkiem – szt. 1;”

Zamawiający pod pojęciem „wersji podstawowej” rozumie wózek bez regulacji wysokości. Wersja ponadpodstawowa – tj. z regulacją wysokości.

Pytanie nr 17

Dotyczy –  zapisów SWZ/ dodatek nr 3 do SWZ

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie centralny zamek w wózku załadowczym?

Odpowiedź:

Dotyczy punktu 32, p/pkt. b) opisu przedmiotu zamówienia (dodatek nr 3 do SWZ):

„b) wózek załadowczo-wyładowczy w wersji co najmniej podstawowej, z centralnym zamkiem – szt. 1;”

Zamawiający przez „centralny zamek” rozumie wózek z możliwością blokady kosza na wózku poprzez ramię blokujące które uniemożliwia ewentualne przemieszczanie się kosza na wózku.

Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana, staje się częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i jest wiążąca dla wszystkich wykonawców.

Pozostałe ustalenia treści SWZ pozostają bez zmian.

Prezes Zarządu – Adam Koniuk

(podpis na oryginale)

Wiceprezes Zarządu – Magdalena Wiadomska-Łażewska

(podpis na oryginale)

Pismo zamieszczono na Platformie Zakupowej.