## formularz asortymentowo-cenowy
| Załącznik nr 1- formularz ofertowy |  |  | cpv 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne
cpv 38.43.40.00-6 -analizatory
Zakup i dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów : głównego i "back up"na okres 36 m-cy
I. ZESTAWIENIE KOSZTÓW ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I ZUŻYWALNYCH
Lp | Nazwa towaru | Cecha dodatkowa opak. jednost. ( ilość testów z opakowania/ sposób konfekcjonowania) | Zamówienie ilość/3lata | Ilość opak.* | Nazwa handlowa | Nr katalogowy | Cena netto 1 opak. w PLN | Cena brutto 1 opak. w PLN | Stawka VAT | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | APTT SP |  | 54000**
2 | PT-fib.recomb. |  | 48000**
3 | Clauss Fibrynogen |  | 3000**
4 | D-dimer |  | 33000**
5 | mat zużywalne w tym: płyny systemowe, kontrole, kalibratory, części zamienne (wypełnia oferent)
Razem
* Oferowane odczynniki i materiały zużywalne zaokraglamy do pełnych opakowań w górę i podajemy w ilości uwzględniającej pracę analizatora 24h /dobę
** Podana ilość testów odzwierciedla ilość zleceń, nie uwzględnia kalibracji i kontroli - w ofercie należy uwzględnić konieczne na założoną ilość testów kalibracje (wg zaleceń producenta) oraz kontrole wykonywane w trybie 1xdziennie na 2 poziomach
II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW DZIERŻAWY ANALIZATORÓW
| Lp | Nazwa analizatora/model | Nr fabryczny/identyfikacyjny | Rok produkcji | WARTOŚĆ ANALIZATORA NETTO | WARTOŚĆ ANALIZATORA BRUTTO | Rata miesięczna dzierżawy netto | Stawka podatku VAT | Rata miesięczna dzierżawy brutto | Koszt dzierżawy netto na 4 lata | Wartość podatku VAT | Koszt dzierżawy brutto na 36 lata
| 1 | Analizator nr1 - główny
| 2 | Analizator nr2- "back up"
Razem
Razem wartość pakietu (I+II) netto:
Razem wartość pakietu (I+II) brutto:

## opis przedmiotu zamówienia
załącznik nr2 - opis przedmiotu zamówienia |  | cpv 33.69.65.00-0 odczynniki laboratoryjne
cpv 38.43.40.00-6 -analizatory
Zakup i dostawa odczynników , kalibratorów, materiałów kontrolnych, materiałów zużywalnych i płynów systemowych do koagulologii wraz z dzierżawą analizatorów : głównego i "back up"na okres 36 m-cy
I. PARAMETRY GRANICZNE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW
Lp | WYMAGANIA | Warunek graniczny | Potwierdzenie (opis, dane techniczne, parametry)
A1.WYMAGANIA TECHNICZNE-ANALIZATOR GŁÓWNY
1 | Analizator główny: fabrycznie nowy lub używany ( rok prod nie wcześniej niż 2021) | TAK
2 | Analizator wyposażony we własny stół (stół dostarcza Wykonawca), komputer, drukarkę, UPS | TAK
3 | Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek i kalibratorów | TAK
4 | Średnia wydajność aparatu dla jednoczesnych oznaczeń PT/APTT nie mniej niż 180 ozn/godz. | TAK
5 | Metodyka oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi na zasadzie optyczej lub mechanicznej, chromogennymi i immunologicznymi | TAK
6 | System pomiarowy umożliwiający oznaczenie próbek lipemicznych, zhemolizowanych i ikterycznych | TAK
7 | Panel oznaczeń obejmujący (PT, APTT, Fibrynogen met. Claussa, TT, białko C, D-Dimery, antytrombina III, ) | TAK
8 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK
9 | Możliwość oznaczania PT,APTT, Fibrynogenu w jednym biegu aparatu | TAK
10 | System operacyjny analizatora, umożliwiający pracę wielozadaniową – t.j. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotować listę roboczą dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru. | TAK
11 | Jednorazowe kuwety reakcyjne z możliwością ich "doładowania" na pokład bez przerywania ciągłości paracy aparatu | TAK
12 | Oddzielne igły pipetujące dla odczynnków i próbek (zapobieganie kontaminacji) | TAK
13 | Analizator wyposażony w przebijak korków | TAK
14 | Możliwość wykonywania oznaczeń w trybie citowym | TAK
15 | Automatyczne rozcieńczanie próbek w tym kalibracyjnych i kontrolnych | TAK
16 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników | TAK
17 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań oparty na regułach Westgarda wraz z możliwością graficznego jej przedstawienia w postaci krzywej Levey-Jennigsa | TAK
18 | Oprogramowanie analizatora wyposażone w bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych | TAK
19 | Możliwość zapamiętywania krzywych kalibracyjnych dla różnych serii tego samego odczynnika | TAK
21 | Możliwość wydruku krzywych kalibracyjnych | TAK
23 | Czytnik kodów paskowych -do identyfikacji próbek i odczynników jako integralna część analizatora | TAK
A2.WYMAGANIA DLA ODCZYNNIKÓW
1 | Materiały kontrolne do d-dimerów na 2 poziomach | TAK
2 | Kalibracja D-dimerów przeprowadzona w taki sposób aby wynik był w ng/ml FEU. Wymagany punkt odcięcia 500 ng/ml FEU | TAK
3 | Certyfikat FDA do D-dimerów poświadczający przydatność testu do wykluczania żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w przypadku ujemnego wyniku testu - dołączyć do oferty kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem | TAK
4 | Tromboplastyna ludzka o ISI zbliżonym do 1,0 (+/-0,1) | TAK
5 | Materiały standardowe (kalibratory),osocza kontrolne: mianowane pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z możliwością zamrażania po rekonstytucji( gwarancja producenta) | TAK
6 | Wykonawca zapewni niezmienność serii dla materiałów kontrolnych (ten sam nrLOT) przez okres co najmniej 12 m-cy | TAK
7 | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika | TAK
8 | Okres ważności oferowanych odczynników min. 6 m-cy od daty dostawy | TAK
A.WYMAGANIA TECHNICZNE-ANALIZATOR ZASTĘPCZY
1 | Analizator nowy lub używany, rok prod nie wcześniej niż 2021 | TAK
2 | Minimalna wydajność analizatora: 40 PT/h | TAK
3 | Minimalna ilość miejsc na próbki badane w raku: 10 pozycji | TAK
4 | Analizator kompatybilny z analizatorem głównym pod względem odczynnikowym w pełnym zakresie | TAK
B. WYMAGANIA SERWISOWE
1 | Możliwość zgłaszania awarii 24 godz./dobę, 7 dni w tygodniu (podać sposób komunikacji) | TAK
2 | Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia - nie dłuższy niż 24 godz.-przyjazd | TAK
3 | W przypadku przestoju w pracy analizatora dłuższego niż 48 godz Wykonawca zapewni analizator zastępczy | TAK
4 | W przypadku 3 kolejnych awarii dotyczących tych samych podzespołów Wykonawca zobowiązuje się wymienić analizator na nowy | TAK
5 | Autoryzowany, pełny serwis gwarancyjny w okresie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
6 | Przeglądy techniczne analizatorów co najmniej 1x w roku w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
7 | Pozostałe wizyty serwisu związane z użytkowaniem analizatorów, np.. zmiana lokalizacji analizatora itp.., Wykonawca zapewni w ramach czynszu dzierżawnego | TAK
8 | Przeprowadzenie szkolenia personelu Laboratorium Analityki Medycznej w zakresie obsługi analizatorów w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
9 | Jeśli oferowany analizator nie jest nowy to musi mieć dokonany (udokumentowany) pełny przegląd techniczny | TAK
C. WYMAGANE DOKUMENTY
1 | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim przy pierwszej dostawie (w formie papierowej i elektroniczej) | TAK
2 | Instrukcje metodyczne w j. polskim zebrane w postaci przewodnika metodycznego w wersji papierowej i/lub elektronicznejprzy pierwszej dostawie | TAK
3 | Specyfikacja techniczna producenta dla wszystkich urządzeń w j. polskim - zawierająca szczegółowy ich opis (dołączyć do oferty) | TAK
4 | Deklaracje CE dla wszystkich oferowanych odczynników i aparatury (dołączyć do oferty) | TAK
5 | Karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w postaci dokumentacji papierowej i elektronicznej przy pierwszej dostawie lub oświadczenie,że oferowane odczynniki nie wymagają kart charakterystyki | TAK
6 | Oświadczenie o zgłoszeniu produktu / lub rejestracji / do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobiójczych - dla wyrobów, których dotyczy (dołączyć do oferty) | TAK
7 | Paszport techniczny zawierający dane techniczne urządzenia przy pierwszej dostawie | TAK
D. WYMAGANIA DODATKOWE
1 | Wykonawca zapewni na swój koszt udział w niezależnej zewnętrznej kontroli jakości Riqas wszystkich parametrów (materiał niemianowany)- częstotliwość minimum raz na kwartał , chyba, że parametr kontrolowany ma inny cykl dostępnych kontroli. | TAK
2 | Koszt zakupu odczynników, płynów systemowych i materiałów koniecznych do wykonania badań, a nie ujętych w ofercie ponosi Wykonawca | TAK
3 | W przypadku źle obliczonych ilości odczynników, płynów systemowych i materiałów zużywalnych (niedoszacowanie) na założoną ilość badań ( przy pracy analizatora 24h /dobę), koszty dodatkowych dostaw ponosi Wykonawca | TAK
4 | Wykonawca zapewni dostosowanie pomieszczeń pracowni (kubatura 35,25 m3) pod względem temperaturowym (klimatyzacja) do wymagań analizatora | TAK
5 | Zapewnienie pakietu startowego (tj.wszelkie akcesoria, płyny i odczynniki w ilości niezbędnej do uruchomienia analizatorów oraz ich walidacji) | TAK
6 | Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora w terminie ustalonym z Kierownikiem Laboratorium | TAK
7 | Podłączenie analizatoragłównego i back up do systemu InfoMedica Zamawiającego leżące po stronie Wykonawcy , w czasie maksymalnie 1 m-ca od daty podpisania umowy. | TAK
Niespełnienie któregokolwiek z powyższych wymagań spowoduje odrzucenie oferty
II. PARAMETRY OCENIANE DOTYCZĄCE OFEROWANEGO ANALIZATORA I ODCZYNNIKÓW (jakość, funkcjonalność, parametry techniczne)
Lp. | Opis parametrów | Wartość punktów | Odpowiedź Wykonawcy
1 | Tromboplastyna ludzka rekombinowana | tak-3pkt, nie-0pkt
2 | Odczynnik do APTT w postaci ciekłej zawierający aktywator krzemionkowy i fosfolipidy roślinne/syntetyczne o dużej wrażliwości na niedobory czynników krzepnięcia, heparynę i antykoagulant toczniowy | tak-4pkt, nie-0pkt
3 | Fibrynogen metodą Clauss'a bez wstępnego manualnego rozcieńczania osocza o zakresie pomiarowym przy pierwszym oznaczeniu 0,8-8,0 g/l lub szerszym | tak-4pkt, nie-0pkt
4 | Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa | tak-3pkt, nie-0pkt
5 | Liniowość odczynnika do D-dimerów bez rozcieńczania: | do 4000 0 pkt 4000-7000 2 pkt, >7000 4pkt
6 | Ukośne ustawienie odczynników w rakach celem zminimalizowania objętości martwej | tak-5pkt, nie-0pkt
7 | Analizator główny wyposażony w 5 filtrów optycznych, wstępna obróbka próbki w kierunku HIL przy pierwszym badaniu, bez potrzeby manualnej zmiany filtra optycznego. | tak-4pkt, nie-0pkt
8 | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora głównego: do 2- 10oC | tak-5pkt, nie-0pkt
9 | Funkcjonalność analizatora głównego pozwalająca na rozpoznawanie rodzaju probówki (zamknięta/otwarta) dająca możliwość stosowania różnego typu probówek w trakcie jednego badania w jednym raku. | tak-4pkt, nie-0pkt
10 | Stabilność odczynników po rozpuszczeniu na pokładzie analizatora głównego min 4 dni | tak-4pkt, nie-0pkt
Maksymalna ilość punktów za parametry oceniane: 40