Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (płynów dializacyjnych) oraz dzierżawą aparatu dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.”, nr post. ZP/04/2021

Opis przedmiotu zamówienia / aparatu

| Nazwa aparatu |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model |  |
| Rok produkcji |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Lp. | Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych | Wartość wymagana/ graniczna | PARAMETRY OFEROWANE | W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __ |
| 1 | Rok produkcji – nie starszy niż 2016 r. | TAK, podać |  |  |
| 2 | Możliwość wykonywania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH) | TAK |  |  |
| 3 | Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze | TAK |  |  |
| 4 | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD) | TAK |  |  |
| 5 | Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF) | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF) | TAK |  |  |
| 7 | Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF) | TAK |  |  |
| 8 | Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP) | TAK |  |  |
| 9 | Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | TAK |  |  |
| 10 | Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | TAK, podać |  |  |
| 11 | Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min. | TAK, podać |  |  |
| 12 | Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie min. 10 – 70 ml/min. | TAK, podać |  |  |
| 13 | Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min. | TAK, podać |  |  |
| 14 | Układ podgrzewania płynów z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu | TAK |  |  |
| 15 | Możliwość regulacji temperatury w zakresie 35 – 39 ºC | TAK, podać |  |  |
| 16 | Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 10 – 450 ml/min. | TAK, podać |  |  |
| 17 | Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety | TAK |  |  |
| 18 | System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp. | TAK |  |  |
| 19 | Dokładność ważenia – 1 g | TAK |  |  |
| 20 | Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu. | TAK |  |  |
| 21 | Minimum cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza | TAK, podać |  |  |
| 22 | Dodatkowa pompa perystaltyczna umożliwiająca ciągłą podaż roztworu wapnia bez zmiany worka przez min. 20 godz. | TAK, podać |  |  |
| 23 | Możliwość poboru płynu dializacyjnego z 4 worków po 5 l. jednocześnie | TAK |  |  |
| 24 | Moduł cytrynian – wapń | TAK |  |  |
| 25 | Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową (CVVHD i CVVHDF CiCa) | TAK |  |  |
| 26 | Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu drenów | TAK |  |  |
| 27 | KRYTERIUM OCENY OFERT: Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej bez dodatkowych zewnętrznych pomp | TAK -10 pkt NIE – 0 pkt | poniżej wpisać: TAK lub NIE ………………………. |  |
| 28 | Detektor przecieku krwi | TAK |  |  |
| 29 | Detektor powietrza | TAK |  |  |
| 30 | Pułapki powietrza (za i/lub przed hemofiltrem) | TAK, podać |  |  |
| 31 | Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim | TAK |  |  |
| 32 | Termin ważności płynów oraz akcesoriów jednorazowego użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia | TAK |  |  |
| Gwarancja i Warunki dodatkowe |  |
| 33 | Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy | TAK |  |  |
| 34 | Dokumentacja dopuszczająca do używania (paszport), Karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu | TAK |  |  |
| 36 | Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ | TAK |  |  |

UWAGI:

- Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

- Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

- Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

- Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

- Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.