Załącznik nr 5 do SWZ

Dotyczy postępowania na: „Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych (płynów dializacyjnych) oraz dzierżawą aparatu dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu Sp. z o.o.”, nr post. ZP/04/2021

Opis przedmiotu zamówienia / aparatu

Nazwa aparatu
Producent
Model
Rok produkcji
Kraj pochodzenia
Lp.	Opis wymaganych informacji, parametrów technicznych i właściwości użytkowych	Wartość wymagana/
graniczna	PARAMETRY OFEROWANE	W przypadku różnic parametru oferowanego od wymaganego podać podstawę jego dopuszczenia do zaoferowania, znak pisma: pytanie Nr __
1	Rok produkcji – nie starszy niż 2016 r.	TAK, podać
2	Możliwość wykonywania zabiegu ciągłej żylno – żylnej filtracji (CVVH)	TAK
3	Możliwość wykonywania zabiegu wysokoobjętościowej ciągłej żylno – żylnej hemofiltracji (HV – CVVH). Substytucja podawana jednocześnie przed i po hemofiltrze	TAK
4	Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodializy (CVVHD)	TAK
5	Możliwość wykonania zabiegu żylno – żylnej hemodiafiltracji (CVVHDF)	TAK
6	Możliwość wykonania zabiegu powolnej ciągłej ultrafiltracji (SCUF)	TAK
7	Możliwość wykonania zabiegu plazmaferezy (PF)	TAK
8	Możliwość wykonania zabiegu hemoperfuzji (HP)	TAK
9	Graficzny kolorowy podgląd istotnych stanów pracy urządzenia	TAK
10	Bateria, która w przypadku braku zasilania sieciowego, zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min.	TAK, podać
11	Regulowana ultrafiltracja 0 – 100 ml/min.	TAK, podać
12	Przepływ płynu substytucyjnego w zakresie min. 10 – 70 ml/min.	TAK, podać
13	Przepływ dializatu od 10 – 70 ml/min.	TAK, podać
14	Układ podgrzewania płynów z możliwością wyłączenia w trakcie zabiegu	TAK
15	Możliwość regulacji temperatury w zakresie

35 – 39 ºC	TAK, podać
16	Regulacja przepływu pompy krwi w zakresie min. 10 – 450 ml/min.	TAK, podać
17	Kasetowy system drenów umożliwiający łatwy i szybki montaż oraz wielokrotną wymianę samego hemofiltra w trakcie zabiegu, bez konieczności wymiany całej kasety	TAK
18	System bilansujący: cztery niezależne wagi do płynów dializacyjnych, substytucyjnych, osocza, ultrafiltratu, itp.	TAK
19	Dokładność ważenia – 1 g	TAK
20	Najwyższy stopień ochrony przeciwporażeniowej (CF) umożliwiający bezpieczną defibrylację pacjenta podczas zabiegu.	TAK
21	Minimum cztery pompy umożliwiające przepływ krwi, płynu dializacyjnego, substytucyjnego, ultrafiltratu lub osocza	TAK, podać
22	Dodatkowa pompa perystaltyczna umożliwiająca ciągłą podaż roztworu wapnia bez zmiany worka przez min. 20 godz.	TAK, podać
23	Możliwość poboru płynu dializacyjnego z 4 worków po 5 l. jednocześnie	TAK
24	Moduł cytrynian – wapń	TAK
25	Ciągła hemodializa i hemodiafiltracja z regionalną antykoagulacją cytrynianową

(CVVHD i CVVHDF CiCa)	TAK
26	Możliwość zmiany rodzaju antykoagulacji z cytrynianowej na heparynową w trakcie zabiegu bez konieczności zmiany zestawu drenów	TAK
27	KRYTERIUM OCENY OFERT:

Możliwość prowadzenia jednoczesnej antykoagulacji cytrynianowej i heparynowej bez dodatkowych zewnętrznych pomp	TAK -10 pkt

NIE – 0 pkt	poniżej wpisać:

TAK lub NIE

……………………….
28	Detektor przecieku krwi	TAK

29

Detektor powietrza	TAK
30	Pułapki powietrza (za i/lub przed hemofiltrem)	TAK, podać
31

Oprogramowanie i komunikacja w języku polskim	TAK
32	Termin ważności płynów oraz akcesoriów jednorazowego użytku nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty ich dostarczenia	TAK
Gwarancja i Warunki dodatkowe
33	Gwarancja na całość systemu 36 miesięcy	TAK
34	Dokumentacja dopuszczająca do używania (paszport), Karta gwarancyjna, instrukcja w języku polskim dostarczona przy dostawie aparatu	TAK
36

Warunki gwarancji i obsługi serwisowej całego zamówienia zgodnie z projektem umowy, który stanowi załącznik Nr 4 do SWZ	TAK

UWAGI:

Parametry określone jako „tak” i „podać” oraz parametry liczbowe są warunkami granicznymi, których niespełnienie skutkuje odrzuceniem oferty z wyłączeniem pozycji, gdzie Zamawiający dopuścił odpowiedź NIE.

Do dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć wszystkie akcesoria potrzebne do sprawdzenia wszystkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji.

Oświadczamy, że w/w oferowany przedmiot zamówienia jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych inwestycji,

Oświadczamy, że dostarczymy na swój koszt materiały potrzebne do sprawdzenia czy przedmiot zamówienia funkcjonuje prawidłowo

Oświadczamy, że wszystkie zaoferowane elementy przedmiotu zamówienia są ze sobą kompatybilne.

2

ZP/04/2021

1

Małgosia

2021-10-21