Łódź,  16 sierpnia  2022 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów i akcesoriów medycznych wraz z dzierżawą aparatu do operacji zaćmy metodą fakoemulsyfikacji- numer postępowania: 30/D/22

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, SP ZOZ MSWiA w Łodzi wyjaśnia co następuje:

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający wyrazi na cesję praw i obowiązków z wzoru umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

Pyt. 3

Dotyczy § 5 ust. 3 wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wg poniższych zapisów:

3.	Strony ustalają, iż w przypadku:

a)	opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto przedmiotu umowy nie dostarczonego w ustalonym terminie za każdy dzień opóźnienia;

b)	opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub po upływie okresu reklamacji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wartości brutto dostawy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

c)	opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu dzierżawy lub nie dostarczenia aparatu  zastępczego w wysokości 20 zł. za każdy dzień opóźnienia;

d)	braku  możliwości wykonywania procedur medycznych lub ich ograniczenia spowodowanego awarią dzierżawionego sprzętu  medycznego, w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w § 7 ust. 8, 12 i 13, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1  % wartości netto przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień niewykonywania zabiegów spowodowanego awarią aparatu;

e)	W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury wraz z zamówieniem,  Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kary umownej w wysokości 0,1 %  wartości brutto wystawionej faktury nie dostarczonej w ustalonym terminie za każdy dzień zwłoki,.

f)	rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy, w szczególności w przypadku nie dostarczenia przedmiotu dzierżawy o którym mowa w § 7 poniżej lub dostarczenia go z opóźnieniem przekraczającym 7 dni.

Wyżej wymienione kary mogą podlegać sumowaniu”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w projekcie umowy.

Pyt. 6

Dotyczy pakietu nr 1.

Czy zamawiający dopuści jałowe jednorazowe  zestawy medyczne  do przeprowadzenia zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji o składzie:

- obłożenie stolika,150x160 cm - 1szt.

- obłożenie pacjenta,100x120 z workiem odpływowym - 1szt.

- osłonka plastikowa na oko -  1szt.

- kubek plastikowy - 2 szt.

- Microgąbki - 6 szt.

- kaniula do hydrodyssekcji  27G - 1 szt.

- kaniula 27G	2 szt.

- kaniula 25G do przedniej komory (zagięta)	- 1 szt.

- sączek	- 1 szt.

- opatrunek  na oko - 1 szt.

- fartuch L długi z ręcznikiem - 1 szt.

- fartuch M (operator) - 1 szt.

- igła 25G 25 - 1szt.

- gaziki 7,5x7,5 cm - 10 szt.

- strzykawka 3ml LL - 2 szt.

- strzykawka 20 ml LL - 1 szt.

- nóż  typu Slit szer. 2,4 mm	  -  1 szt.

- folia  na panel przedni pasująca do wielkości ekranu - 1 szt.

- kaseta do aparatu 1 szt.

Pozycje od „a” do „q” zapakowane w jedno sterylne opakowanie, pozycje „r” i „s” zapakowane w kolejne sterylne opakowanie – oba sterylne opakowania zapakowane w jeden zbiorczy niesterylne worek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w/w skład jednorazowego zestawu medycznego.

Pyt. 7

dotyczy pakietu nr 2.

Czy zamawiający dopuści roztwór do wewnątrzgałkowych irygacji o składzie:

W plastikowych butelkach o pojemności 500 ml?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyżej zaproponowanego roztworu.

Pyt. 8

dotyczące aparatu do operacji zaćmy metoda fakoemulsyfikacji

Czy zamawiający dopuści nowoczesny aparat do usuwania zaćmy metoda fakoemulsyfikacji o następujących parametrach:

| L.p. | Konfiguracja aparatu do fakoemulsyfikacji | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konsola aparatu zintegrowana z wysięgnikiem kroplówki | 1 |
| 2. | Przełącznik nożny | 1 |
| 3. | Instrukcja obsługi w języku polskim | 1 |
| 4. | Pilot zdalnego sterowania (bezprzewodowy) | 1 |
| 5. | Pokrowiec na aparat | 1 |
| 6. | Czytelny dotykowy ekran (min. 15 cali) sterujący i wyświetlający parametry pracy aparatu | 1 |
| 7. | Głowice do fakoemulsyfikacji z możliwością pracy ultradźwiękowej w trybie zimnej fakoemulsyfikacji | 4 |
| 8. | Pęseta do diatermii wielokrotnego użytku | 3 |
| 9. | Przewód do diatermii wielokrotnego użytku | 3 |
| 10. | Końcówki I/A bimanualne wielokrotnego użytku do portów bocznych, końcówka z nasypem (zestaw zawiera 2 sztuki) | 4 |
| 11. | Metalowy kluczyk do odkręcania tipów | 3 |

| L.p. | Parametry/Cecha | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Certyfikaty CE (świadectwo) | TAK |
| 2. | Instrukcja obsługi-oryginalna producenta oraz broszura potwierdzająca parametry- oryginalna producenta | TAK |
| 3. | System - rok produkcji: | 2022 |
| Ogólne: Fakoemulsyfikator |
| 3. | 2 Porty USB | TAK |
| 4. | Zasilanie 220-240V/50-60Hz | TAK |
| 5. | Klasa ochronności I | TAK |
| 6. | Możliwość blokowania kół podstawy jezdnej aparatu | TAK |
| 7. | Menu obsługi aparatu w języku polskim | TAK |
| 8. | Sygnalizacja wizualna i dźwiękowa parametrów pracy i stanów alarmowych | TAK |
| 9. | Witrektomia przednia zintegrowana z aparatem | TAK |
| 10. | Diatermia zintegrowana z aparatem | TAK |
| 11. | Zintegrowana taca o regulowanej wysokości i położeniu | TAK |
| 12. | Zintegrowany statyw kroplówki z podstawą jezdną aparatu | TAK |
| 13. | Sterowanie wysokości statywu kroplówki - z ekranu i pilotem | TAK |
| 14. | Programowanie wysokości statywu kroplówki dla każdego etapu zabiegu | TAK |
| 15. | Praca w trybie I/A coaxialnym oraz bimanualnym | TAK |
| 16. | Możliwość pracy w trybie fako coaxialnym przy cięciach: 2.4mm, 2.2mm, 1.8mm oraz trybie bimanualnym 1,5mm | TAK |
| 17. | Bezprzewodowy sterownik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |
| 18. | Kompresor wbudowany w konsole aparatu - bez konieczności korzystania z zewnętrznego źródła powietrza. | TAK |
| 19. | Sensor poziomu płynu w kasecie - sygnalizowany dźwiękowo i wizualnie na ekranie | TAK |
| 20. | Jednorazowe, sztywne kasety na płyn biologiczny o pojemności 300ml | TAK |
| 21. | Zamknięty system płynowy | TAK |
| Irygacja - aspiracja: bimanualna, wielokrotnego użytku |
| 22. | Pompa odśrodkowa (centryczna) wbudowana w konsolę aparatu | TAK |
| 23. | Regulacja szybkości narastania podciśnienia pompy | TAK |
| 24. | Zakres regulacji parametrów podciśnienia minimum 0-660 mmHg | TAK |
| 25. | Przepływ zwrotny podczas I/A - reflux sterowany za pomocą sterownika nożnego z możliwością wyboru minimum 3 różnych rodzajów refluxu | TAK |
| Fakoemulsyfikacja |
| 26. | Nominalna częstotliwość pracy głowicy przy pracy wzdłużnej tipa poniżej 29,0 kHz | TAK |
| 27. | Zakres mocy 0-35 Watt | TAK |
| 28. | Głowica do fakoemulsyfikacji z minimum 6 kryształowym elementem piezoelektrycznym | TAK |
| 29. | System stabilizacji komory przedniej | TAK |
| 30. | Praca w trybie pulsacyjnym "pulse" | TAK |
| 31. | Możliwość pracy w trybie "burst" z kontrolą czasu trwania i stałą mocą ultradźwięków | TAK |
| 32. | Możliwość pracy w trybie "multiple burst"-bursty wielosekwencyjne, z kontrolą czasu trwania i cyklu pracy oraz stałą mocą ultradźwięków | TAK |
| 33. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym fakoemulsyfikacji powyżej 200 pulsów/sekundę | TAK |
| 34. | Tryb "burst" fakoemulsyfikacji minimum 80-600ms | TAK |
| 35. | Tryb "multiburst" fakoemulsyfikacji minimum 2-600ms | TAK |
| 36. | Płynna regulacja mocy ultradźwięków w zakresie 0-100% | TAK |
| 37. | Możliwość włączenia modulacji fali ultradźwiękowej (sinusoidalny kształt fali ultradźwiękowej) | TAK |
| 38. | Możliwość podwójnej liniowej kontroli parametrów pracy - równoczesna liniowa kontrola mocy ultradźwięków oraz liniowa kontrola podciśnienia za pomocą sterownika nożnego w dwóch różnych płaszczyznach (tryb dual linear) | TAK |
| 39. | Ciągła irygacja w trybie fakoemulsyfikacji - uruchamiana z ekranu i sterownika nożnego | TAK |
| 40. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla min. 20 operatorów | TAK |
| 41. | System wymuszonej infuzji – infuzja ciśnieniowa płynowa (nie grawitacyjna) w trybie fakoemulsyfikacji | TAK |
| Witrektom przedni: zestawy sterylne (jednorazowego użytku) |
| 42. | Witrektom o napędzie pneumatycznym | TAK |
| 43. | Możliwość pracy noża do witrektomii przedniej z prędkością min. 2500 cięć/minutę | TAK |
| 44. | Zakres regulacji parametrów podciśnienia w trybie witrektomii 0-600mmHg | TAK |
| 45. | Możliwość ustawienia trybu pojedynczego cięcia do wykonania irydektomii | TAK |
| Diatermia: bipolarna |
| 46. | Sterowanie z przełącznika nożnego | TAK |
| 47. | Płynne programowanie w zakresie 0-100% | TAK |
| 48. | Opcja stałej lub liniowej koagulacji | TAK |
| II. | SERWIS GWARANCYJNY |
| 1. | Okres gwarancyjny na czas trwania umowy, nie mniej niż 12 miesiące. | TAK |
| 2. | Zagwarantowanie dostępności części zamiennych przez minimum 10 lat od daty dostawy. | TAK |
| 3. | Autoryzowany serwis na terenie kraju. | TAK |
| 4. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godz. - w dni robocze, 72 godz. - niedziele i święta. | TAK |
| 5. | Zastępczy sprzęt na okres naprawy przekraczający 72 godziny. | TAK |
| 6. | Paszport techniczny uwzględniający zapisy wszystkich napraw i dokonanych przeglądów zaleconych przez producenta sprzętu udostępniony dla zamawiającego od dnia instalacji sprzętu. | TAK |
| 7. | Przeglądy okresowe, naprawy dokonywane przez jeden autoryzowany serwis | TAK |
| 8. | Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego w ciągu 3 dni od dnia dostarczenia urządzenia – możliwość wydłużenia czasu szkolenia według potrzeb zamawiającego | TAK |

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego aparatu.

Zamawiający informuje, iż:

- powyższe odpowiedzi i zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

- wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed jej podpisaniem z Zamawiającym.

- pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian,

- termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

Zamawiający