Dodatek nr 3 do SWZ (po modyfikacji z dnia 16.09.2022r.)

dotyczy:

Ratalny zakup fabrycznie nowego aparatu tomograficznego na potrzeby NZOZ Szpital im. prof. Z. Religi w Słubicach Sp. z o. o. (nr sprawy: ZP/N/12/22)

# SZCZEGÓŁOWY OPIS   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

- Zamawiający wymaga by oferowany aparat tomograficzny był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, rok produkcji – min. 2022 rok z minimalną 24 – miesięczną pełną gwarancją.

- Typ, model, nazwa handlowa aparatu tomograficznego:

……………………………………………………………………………………………………………..

- Producent aparatu/Firma/Kraj pochodzenia producenta:

…………………………………………………………………………………………............................

- Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania następujących warunków gwarancji:

- minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące;

- termin gwarancji rozpoczyna się od daty przekazania aparatu do eksploatacji Zamawiającemu, potwierdzonego stosownym protokołem przekazania;

- wykonawca zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw zgodnych z instrukcją obsługi producenta aparatu,

- w okresie gwarancyjnym nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji               z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań,

- wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu 24 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku                 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy liczony od momentu telefonicznego zgłoszenia awarii przez Zamawiającego,

- termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maksymalnie 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie,

- termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie,

- w okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia instruktażu obsługi aparatu dla personelu medycznego w zakresie jego działania i obsługi oraz przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsług technicznych, eksploatacji i napraw w terminie wyznaczonym                    w porozumieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość przedmiotu zamówienia, zgodność  z warunkami technicznym i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

| LP | Opis parametru | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE APARATU TOMOGRAFICZNEGO |  |  |  |  |
| 1. | Producent / Firma | TAK, podać |  |  |
| 2. | Kraj pochodzenia | TAK, podać |  |  |
| 3. | Urządzenie typ / model | TAK, podać |  |  |
| 4. | Rok produkcji aparatu tomograficznego: nie wcześniej niż 2022 | TAK, podać |  |  |
| 5. | Wyrób medyczny (podać klasę wyrobu) | TAK, podać |  |  |
| 6. | Certyfikat CE (podać nr certyfikatu, oznakowanie znakiem CE) Deklaracja CE dostarczona będzie wraz z dostawą towaru. | TAK, podać |  |  |
| 7. | Wszystkie elementy składowe urządzenia (jako urządzenie rozumiany jest: aparat tomograficzny wraz z lekarską stacją opisową, poglądową stacją roboczą technika radiologii i automatycznym wstrzykiwaczem do podawania kontrastu i wszystkimi częściami dostarczonymi przez producenta) oraz wyposażenie dodatkowe fabrycznie nowe, nierekondycjonowane. | TAK, podać |  |  |
| 8. | Ilość fizycznych elementów detekcyjnych w kierunku osi Z (ilość rzędów detektora). Wykonawca gwarantuje, że zaoferowany system będzie miał możliwość pracy w trybie zaoferowanej liczby rzędów. | ≥ 32 |  |  |
| 9. | Możliwość uzyskania min. 64 Ilość warstw akwizycyjnych dla badanego obszaru w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor i jednej energii promieniowania. | ≥ 64 |  |  |
| GANTRY i STÓŁ |  |  |  |  |
| 10. | Średnica otworu gantry min 70 [cm] | TAK |  |  |
| 11. | Kąt pochylania gantry ≥ +/- 30 [°]. Zamawiający dopuszcza opcjonalnie - cyfrowe pochylanie gantry. | TAK, podać |  |  |
| 12. | Możliwość sterowania ruchami stołu i/lub gantry: - z obu stron gantry (lewa/prawa), - za pomocą przycisku nożnego, - z konsoli w sterowni. | TAK |  |  |
| 13. | Gantry wyposażone we wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu. | TAK |  |  |
| 14. | Funkcja „treningu oddechowego” umożliwiająca przećwiczenie z pacjentem wstrzymywania oddechu przed wykonaniem badania. Opcjonalnie Wskaźnik informujący pacjenta o konieczności wstrzymania oddechu i możliwości wypuszczenia powietrza | TAK, podać |  |  |
| 15. | Przynajmniej jeden monitor wbudowany w gantry wyświetlający niezbędne informacje m.in. rodzaj badania, ułożenie pacjenta, opóźnienie startu badania, czas skanowania, EKG. | TAK |  |  |
| 16. | Tryb badań nagłych umożliwiający start badania bez wcześniejszego wpisywania do systemu danych pacjenta. | TAK |  |  |
| 17. | Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm [kg] | ≥200 [kg] |  | 200 – 0 pkt 201-220 – 5 pkt > 220 – 10 pkt |
| 18. | Wyposażenie stołu min. w: - materac, - podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych, - pasy unieruchamiające, - podpórka pod głowę i ręce, - podgłówek do pozycji na wznak, - podpórka pod kolana i nogi. | TAK, podać |  |  |
| 19. | Najniższa wysokość od podłogi | ≤48 [cm] |  |  |
| 20. | Zakres skanowania | ≥160 [cm] |  | 160 cm – 0 pkt. >160-170 cm – 5 pkt. >170 – 10 pkt. |
| 21. | Szybkość poruszania się stołu w poziomie | ≥160 [mm/s] |  | 160 mm/s – 0 pkt >160 mm/s – 10 pkt. |
| 22. | Szybkość poruszania się stołu w pionie | ≥25 [mm/s] |  |  |
| 23. | Szerokość stołu | ≥60 [cm] |  |  |
| 24. | Długość stołu | ≥220 [cm] |  | 220 cm – 0 pkt >220 cm – 10 pkt. |
| 25. | Zakres ruchu w poziomie | ≥168 [cm] |  | 168 cm – 0 pkt >168 cm – 10 pkt. |
| 26. | Kamera do obserwacji pacjenta | TAK |  |  |
| GENERATOR I LAMPA RTG |  |  |  |  |
| 27. | Maksymalna moc generatora możliwa do zastosowania w protokołach klinicznych. | ≥ 32 [kW] |  | 32 kW - 0 pkt >32-50 kW – 5 pkt >50 kW – 10 pkt. |
| 28. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) pojemność cieplna anody lampy | ≥ 3,5 [MHU] |  | 3,5 MHU – 0 pkt ˃3,5 – 5,0 MHU – 5 pkt >5 MHU – 10 pkt |
| 29. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≤ 80 [kV] |  |  |
| 30. | Maksymalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] Wymagane wartości napięć anody muszą być dostępne w protokołach klinicznych. | ≥ 130 [kV] |  |  |
| 31. | Liczba możliwych nastaw kV | ≥3 |  | 3 nastawy – 0 pkt >3 nastawy – 10 pkt |
| 32. | Liczba ognisk lampy RTG | ≥ 2 |  |  |
| 33. | Automatyczny wybór ognisk | TAK |  |  |
| 34. | Maksymalny prąd anody lampy rtg możliwy do zastosowania w protokole badania [mA] | ≥ 400 [mA] |  | 400 mA – 0 pkt > 400 mA – 10 pkt |
| 35. | Rzeczywista (nie ekwiwalent) szybkość chłodzenia lampy | ≥ 800 [kHU/min] |  | 800 [kHU/min] – 0 pkt >800–1000 [kHU/min] – 5 pkt >1000 [kHU/min] – 10 pkt |
| SYSTEM SKANOWANIA |  |  |  |  |
| 36. | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 32 warstwowej | ≤ 0,7 [mm] |  |  |
| 37. | Szerokość zespołu detektorów z osi z. | ≥ 20 [mm] |  | 20 mm – 0 pkt >20-30 mm – 5 pkt >30 mm – 10 pkt. |
| 38. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º) układu lampa rtg - detektor | ≤ 0,8 [s] |  | 0,8 s – 0 pkt <0,8 s – 10 pkt |
| 39. | Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie lub opcjonalnie – możliwość wykonywania skanu spiralnego z cyfrowym pochylaniem gantry | TAK |  |  |
| 40. | Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego | ≥ 100 [s] |  |  |
| 41. | Maksymalna wartość współczynnika pitch | ≥ 1,5 |  |  |
| 42. | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 [cm] |  |  |
| 43. | Maksymalna dostępna matryca rekonstrukcji obrazów | ≥ 512x512 |  | 512x512 – 0 pkt 768x768 – 5 pkt ≥ 1024x1024 – 10 pkt |
| 44. | Matryca prezentacyjna | ≥ 1024x1024 |  |  |
| POGLĄDOWA STACJA ROBOCZA TECHNIKA RADIOLOGII |  |  |  |  |
| 45. | Monitor obrazowy - przekątna monitora | ≥ 21 " lub 2 monitory min. 19” |  | monitor 21” – 0 pkt > monitor 21 " lub stacja dwumonitorowa min. 19” – 10 pkt |
| 46. | Pojemność dysku twardego w ilości obrazów w matrycy 512 x 512 | ≥ 200 000 obrazów |  |  |
| 47. | Archiwizacja badań pacjentów na CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0. | TAK |  |  |
| 48. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji głosowej z pacjentem. | TAK |  |  |
| 49. | Kompletny zestaw protokołów do badań wszystkich obszarów anatomicznych (zarówno badań osób dorosłych jak i dzieci), z możliwością ich projektowania i zapamiętywania. | TAK |  |  |
| 50. | Rekonstrukcje 2D, 3D. | TAK |  |  |
| 51. | MIP | TAK |  |  |
| 52. | VRT | TAK |  |  |
| 53. | SSD | TAK |  |  |
| 54. | MPR | TAK |  |  |
| 55. | Prezentacje cine. | TAK |  |  |
| 56. | MinIP | TAK |  |  |
| 57. | Pomiary geometryczne (długości / kątów / powierzchni / objętości). | TAK |  |  |
| 58. | Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, profile gęstości). | TAK |  |  |
| 59. | Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle (w trakcie skanowania). | TAK |  |  |
| 60. | Obliczanie całkowitej dawki ekspozycyjnej, jaką uzyskał pacjent w trakcie badania i jej prezentacja na ekranie konsoli operatorskiej. | TAK |  |  |
| 61. | Algorytm iteracyjny rekonstrukcji danych w standardzie DICOM, pozwalający na obniżenie dawki o min. 60% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom oraz artefaktom obrazowym, pracujący w takim samym tempie rekonstrukcji jak FBP. | ≥60% |  | 60% - 0 pkt >60% - 10 pkt |
| 62. | Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka cieniującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych. | TAK |  |  |
| 63. | Dedykowany algorytm do redukcji artefaktów obrazu pochodzących od elementów metalowych w badanej anatomii (endoprotezy, protezy zębowe). | TAK |  |  |
| LEKARSKA KONSOLA OPISOWA |  |  |  |  |
| 64. | Konsola lekarska wyposażona w dwa monitory kolorowe, diagnostyczne o przekątnej min. 19” | TAK, podać |  |  |
| 65. | Funkcjonalności do oceny badań: - pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni), - pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne), - elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu, dodawanie obrazów). | TAK |  |  |
| 66. | Prezentacje Cine. | TAK |  |  |
| 67. | MIP | TAK |  |  |
| 68. | MinIP | TAK |  |  |
| 69. | VRT | TAK |  |  |
| 70. | MPR | TAK |  |  |
| 71. | CPR | TAK |  |  |
| 72. | SSD | TAK |  |  |
| 73. | Automatyczne usuwanie struktur kostnych | TAK |  |  |
| 74. | Oprogramowanie do analizy guzów płucnych, min.: - Automatyczne wykrywanie i zaznaczanie podejrzanych guzków - Narzędzia do edycji konturu guzków. - Automatyczny pomiar średnicy guzka, objętości, wartości CT itp.; Ocena porównań guzków między badaniami wyjściowymi i dalszymi u tego samego pacjenta Opcjonalnie Oprogramowanie do analizy guzów płucnych, min.: - Synchronizowana analiza obrazów oraz segmentacji guzka - Automatyczna wizualizacja guzka - Automatyczna analiza guzka (objętość, czas podwojenia, % wzrostu) - Automatyczne śledzenie zmian - Interaktywny raport | TAK, podać |  |  |
| 75. | Oprogramowanie do analizy rozedmy płuc, min.: a) ekstrakcja płata płucnego b) pomiar gęstości i objętości płuc c) ocena ilościowa współczynnika rozedmy płuc d) pomiar powierzchni / średnicy ściany oskrzeli Opcjonalnie Oprogramowanie do analizy POChP, obejmujące zapalenie oskrzeli oraz rozedmę płuc, min.: a) wyświetlanie wewnętrznych i zewnętrznych konturów, b) automatyczna segmentacja płuc i dróg oddechowych c) pomiary grubości ścian d) segmentacja i wizualizacja płatów | TAK, podać |  |  |
| 75. | Oprogramowanie do obrazowania, wykrywania, oceny ilościowej i oceny stopnia zajęcia naczyń procesem miażdżycowym. | TAK |  |  |
| 76. | Oprogramowanie do do wykrywania zmian chorobowych w okrężnicy: - automatyczna segmentacja okrężnicy, - elektroniczne oczyszczenie obrazu, - automatyczne wykrywanie polipów, - wirtualna endoskopia. | TAK |  |  |
| AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ DO PODAWANIA KONTRASTU |  |  |  |  |
| 77. | Producent | Podać |  |  |
| 78. | Nazwa i typ aparatu | Podać |  |  |
| 79. | Rok produkcji: 2022, sprzęt fabrycznie nowy | TAK |  |  |
| 80. | Automatyczny wstrzykiwacz bezwkładowy środka cieniującego i soli fizjologicznej, współpracujący z materiałami zużywalnymi o certyfikowanej sterylności przez 12 i 24 godziny, z wykorzystaniem wyłącznie materiałów eksploatacyjnych nie zawierających związków DEHP (ftalany dietylohekylu). | TAK |  |  |
| 81. | Kolorowy wyświetlacz/ terminal dotykowy na konsoli zdalnego sterowania | TAK |  |  |
| 82. | Wyświetlacz/ panel graficzny na strzykawce | TAK |  |  |
| 83. | Możliwość włączania strzykawki zarówno z pozycji wyświetlacza na głowicy, jak i na konsoli lub posiadający dwa niezależne włączniki | TAK |  |  |
| 84. | Funkcja automatycznego napełniania | TAK |  |  |
| 85. | Funkcja automatycznego usuwania powietrza | TAK |  |  |
| 86. | Funkcja testowania drożności naczyń | TAK |  |  |
| 87. | Limit ciśnienia szczytowego regulowany w zakresie min. 30-190 psi możliwy w odstępach co min. 1 psi. | TAK, podać |  |  |
| 88. | Prędkość przepływu 0,1-10ml/s, możliwość regulacji skokiem 0,1 ml/s. | TAK, podać |  |  |
| 89. | Możliwość zapisania i odtworzenia min. 40 protokołów (pamięć) | TAK, podać |  |  |
| 90. | Funkcja symultaniczna - jednoczesne wstrzyknięcie kontrastu i soli | TAK |  |  |
| 91. | Funkcja opóźnienia wlewu min. 0 - 600 sekund regulowanych w odstępach co 1 sekundę. | TAK, podać |  |  |
| 92. | Bezpieczeństwo iniekcji – czujniki bezpieczeństwa (podać jakie) | TAK, podać |  |  |
| 93. | Podgrzewacz kontrastu | TAK |  |  |
| 94. | W zestawie niezbędne akcesoria do prawidłowego działania sprzętu (wymienić jakie) | TAK, podać |  |  |
| 95. | Materiały eksploatacyjne – pakiet startowy na min. 10 badań | TAK, podać |  |  |
| 96. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |  |
| 97. | Wstrzykiwacz sprzężony z oferowanym tomografem | TAK/ NIE, podać |  |  |
| 98. | Gwarancja – minimum 24 miesiące | TAK, podać |  |  |
| 99. | Autoryzowany serwis gwarancyjny najbliższy lokalizacji Zamawiającego z możliwością kierowania zgłoszeń i komunikowania się w języku polskim – nazwa, dane adresowe, telefon, fax, adres e-mail – podać | TAK, podać |  |  |
| INNE |  |  |  |  |
| 100. | Integracja urządzeń będących przedmiotem umowy z systemem RIS Eskulap/PACS Medidok/HIS Eskulap Zamawiającego: a) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego systemu RIS, b) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego modułu Zlecenia Medyczne – Pracownia Diagnostyczna w systemie HIS, c) podłączenie i integracja do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS. | TAK |  |  |
| 101. | Zestaw ochrony radiologicznej pacjenta w skład, którego wchodzi między innymi (min.): a) fartuch RTG dla dorosłych – 2 szt., b) polfartuch ołowiowy (0,5 mmPb) – 1 szt. b) ochrona RTG na tarczycę – 1 szt. c) ochrona RTG na gonady – 1 kpl. d) koc ochrony RTG (rozmiar standardowy), 0,5 mmPb – 1 szt. e) wieszak na fartuchy (naścienny lub na statywie jezdnym) – 1 szt. f) rękawice ochronne 0,25 mm Pb – 1 para Fartuchy RTG dla dorosłych oraz ochrona na tarczycę i gonady mają być wykonane z materiałów lekkich/ minimalny ekwiwalent ołowiu: - fartuchy RTG dla dorosłych 0,50 mmPb z przodu/ 0,25 mmPb z tyłu - ochrony na tarczyce 0,50 mmPb - osłony na gonady 1 mmPb. | TAK, podać |  |  |
| 102. | Zestaw fantomów kontrolnych – min. wszechstronny fantom do oceny jakości obrazowania tomografów komputerowych, oprogramowanie do oceny i archiwizacji testów, instrukcja obsługi z dokładnym opisem wykonania każdego testu, opakowanie do przechowywania zestawu (zgodnie z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem MZ) | TAK |  |  |
| 103. | Duplikator do nagrywania płyt CD/DVD wraz z komputerem sterującym/ integracja duplikatora z systemem RIS. Duplikator spełniający niżej wymienione minimalne wymagania: - Typ urządzenie: duplikator płyt CD/DVD, - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt CD: minimum 30 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) - Prędkość nagrywania i zadrukowywania płyt DVD: minimum 15 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki) - Prędkość druku: minimum 60 nośników wydruku na godzinę (tryb szybki), minimum 40 nośników wydruku na godzinę (tryb wysokiej jakości) - Głowica drukująca: Micro Piezo - Kierunek drukowania:dwukierunkowo, jednokierunkowo - Rozdzielczość drukowania: nie mniej niż 1.440 DPI x 720 DPI (tryb szybki), nie mniej niż 1.440 DPI (tryb wysokiej jakości) - Konfiguracja dysz: co najmniej 180 dysz czarnych, co najmniej 180 dysz na kolor - Liczba napędów: 2 - Szybkość zapisywania: CD-R 40x, DVD-R 8x - Typy nośników wydruku: CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-R DL, DVD+R DL - Złącze komunikacyjne: USB 2.0/ USB 3.0 | TAK, podać |  |  |
| 104. | Prace adaptacyjne / instalacyjne (dostawa wszystkich materiałów niezbędnych do prac adaptacyjnych / instalacyjnych i montaż po stronie Wykonawcy): - Pomieszczenie główne pracowni tomografii komputerowej (wg szkicu nr 2) wydzielenie pomieszczeń: - sala badań, - pomieszczenie technika radiologicznego (sterownię) - pomieszczenie przygotowania pacjenta - pomieszczenie higieniczno-sanitarne - szatnię-przebieralnię dla pacjenta - pomieszczenia dostosować do wymagań dla pracowni tomografii komputerowej - Pokój opisów: - dostosować do wymagań dla pomieszczenia, - zamontować drzwi pomiędzy pokojem opisów a pozostałymi pomieszczeniami pracowni RTG - We wszystkich pomieszczeniach - naprawa tynków oraz malowanie pomieszczeń, - demontaż, utylizacja starej wykładziny na całej powierzchni pracowni, - wykonanie nowej wykładziny w pomieszczeniach pracowni, - czyszczenie istniejącej wentylacji mechanicznej, zapewnić wymaganą ilość wymian powietrza, a w przypadku potwierdzonym stosownym badaniem wykonać nowy zewnętrzny nawiew mechaniczny w celu spełnienia wymogu ilości wymiany powietrza, - wykonanie sufitów podwieszanych w całym obszarze remontu, - dostosowanie kanałów kablowych, - wykonanie klimatyzacji dla pomieszczeń Sali badań, pomieszczenia sterowni oraz pokoju opisów pomieszczenia przygotowania pacjenta, - wykonanie niezbędnych prac elektrycznych, - montaż sufitów podwieszanych, - montaż oświetlenia LED we wszystkich pomieszczeniach, - montaż drzwi radiologicznych w miejscach tego wymagających, - montaż okna radiologicznego pomiędzy sterownią a salą badań, - wymiana drzwi płycinowych – ilość zależna od podziału pomieszczenia, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - zapewnienie odbioru odpadów po remontowych oraz opakowań po dostawach sprzętu - wykonanie kontroli dostępu dla nowych drzwi automatycznych prowadzących z korytarza (poczekalni szpitalnej) do pracowni (dwie sztuki); - Zamawiający wymaga, aby system kontroli dostępu został zintegrowany z już istniejącym. Zamawiający administruje systemem kontroli dostępu RACS 5 firmy Roger z czytnikami zbliżeniowymi pracującymi w oparciu o technologię MIFARE. | TAK |  |  |
| 105. | Gwarancja na prace adaptacyjne wykonane w pomieszczeniach pracownik TK – min. 24 miesiące. Okres rękojmi na przedmiot dostawy równy jest okresowi gwarancji. | TAK, podać |  |  |
| 106. | Wykonanie projektu osłon stałych ochrony radiologicznej w Sali badań dla zaoferowanego aparatu tomograficznego. | TAK |  |  |
| 107. | Szkolenia personelu w miejscu instalacji urządzeń: - personelu medycznego z obsługi urządzeń (minimum 5 jednodniowych, ośmiogodzinnych szkoleń), - personelu technicznego – szkolenie serwisowe w zakresie czynności na jakie zezwala instrukcja obsługi i warunki gwarancyjne (minimum jednodniowe ośmiogodzinne szkolenie); | TAK podać |  |  |
| 108. | Dokumenty dopuszczające do użytkowania i obrotu na terenie RP dla zaoferowanego aparatu tomograficznego, lekarskiej stacji opisowej, poglądowej stacji roboczej technika radiologii, automatycznego wstrzykiwacza do podawania kontrastu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. | TAK |  |  |
| 109. | Testy akceptacyjne i specjalistyczne w okresie gwarancji. | TAK |  |  |
| 110. | Gwarancja minimum 24 miesiące – pełna gwarancja na aparat tomograficzny wraz z lampą RTG. | TAK, podać |  | 24 miesiące – 0 pkt 36 miesięcy – 5 pkt. >36-60 miesięcy – 10 pkt. |
| 111. | Przeglądy techniczne wszystkich zainstalowanych urządzeń wraz z konserwacją w okresie gwarancji – w zakresie i terminach zgodnych z dokumentacją DTR. | TAK |  |  |
| 112. | W trakcie trwania gwarancji wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne przewidziane przez producenta wraz z materiałami zużywalnymi wykonywane na koszt Wykonawcy (łącznie z dojazdem) – nie rzadziej jednak niż raz w każdym rozpoczętym roku udzielonej gwarancji. | TAK, podać |  |  |
| 113. | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie uszkodzenia – maks. 24h w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia awarii. | TAK, podać |  |  |
| 114. | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej bez konieczności importu części zamiennych – maks. 3 dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie. | TAK, podać |  |  |
| 115. | Termin wykonania naprawy gwarancyjnej z koniecznością importu części zamiennych – maks. 10 dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od daty zgłoszenia o wadzie. | TAK, podać |  |  |
| 116. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej – przy dostawie. | TAK |  |  |
| 117. | W okresie gwarancyjnym dotyczącym systemu nieograniczony dostęp zdalny w tym telefoniczny do konsultacji z wykwalifikowanym aplikantem w celu konsultacji zaawansowanych technik wykonywania badań. | TAK |  |  |
| 118. | W okresie gwarancyjnym oraz pogwarancyjnym darmowe aktualizacje oprogramowania, aż do końca życia produktu, wykonywane zdalnie lub fizycznie, raz w roku bądź na życzenie Zamawiającego. | TAK |  |  |
| 119. | Instalacja aparatu tomograficznego przez autoryzowany serwis producenta, który zapewni także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać dane serwisu: nazwa, dane teleadresowe). | TAK, podać |  |  |
| 120. | Gwarancja dostępności do części zamiennych i dostępności serwisu pogwarancyjnego przez okres co najmniej 10 lat liczonych od daty instalacji urządzeń | TAK |  |  |

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 160 pkt.

…………………………………………………

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny