Załącznik Nr 1 do SWZ

Formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Zestaw do monitorowania przebiegu i funkcji nerwu twarzowego w trakcie zabiegów parotidektomii

dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej

nr referencyjny: ZP/PN/58/12/2023

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji, kraj pochodzenia nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1. | ZESTAW DO MONITOROWANIA PRZEBIEGU I FUNKCJI NERWU TWARZOWEGO W TRAKCIE ZABIEGÓW PAROTIDEKTOMII | zestaw | 1 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest

to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

| Lp. | Zakres przedmiotu zamówienia | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowania* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ZESTAW DO MONITOROWANIA PRZEBIEGU I FUNKCJI NERWU TWARZOWEGO W TRAKCIE ZABIEGÓW PAROTIDEKTOMII |  |  |  |
| 1.1 | Zestaw do monitorowania przebiegu i funkcji nerwu twarzowego w trakcie zabiegów parotidektomii | TAK |  |  |
| 1.2 | Urządzenie fabrycznie nowe - rok produkcji 2023 nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.3 | Kompaktowy neuromonitor obsługujący do 8 kanałów EMG, o przekątnej ekranu dotykowego minimum 15” | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.4 | Multimodalny system neuromonitoringu z modułami: -EMG -SEP -AEP -MEP | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.5 | 4-kanałowe oprogramowanie EMG do lokalizacji i funkcjonalnej kontroli nerwów ruchowych podczas zabiegów chirurgicznych. Odpowiedź sygnału akustycznego i wizualnego. Przechowywanie do minimum 5 programów konfigurowalnych przez użytkownika. | TAK |  |  |
| 1.6 | Ekran dotykowy ze szklanym frontem ułatwiającym higienę | TAK |  |  |
| 1.7 | Zintegrowana baza danych z automatycznym przechowywaniem wszystkich stymulowanych sygnałów EMG | TAK |  |  |
| 1.8 | Rozbudowana dokumentacja – trendy zawarte w raporcie | TAK |  |  |
| 1.9 | Sygnał EMG o najwyższej amplitudzie jest wykrywany i wyświetlany po okresie stymulacji | TAK |  |  |
| 1.10 | Możliwa sterylna praca przy użyciu osłon na ekran | TAK |  |  |
| 1.11 | Metoda nieinwazyjna w chirurgii tarczycy | TAK |  |  |
| 1.12 | Interfejs pacjenta EMG minimum 4-kanałowy | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.13 | Sensor wyciszający, długość kabla minimum 4 m | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.14 | Adapter sondy stymulującej, długość 15-25 cm | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.15 | Przewód akwizycji sygnału EMG 4-kanałowy, etykietowane wejścia 1-4 do połączenia elektrod jednorazowych kodowanych w kolorze, elektrody ze złączami zgodnie z DIN 42802-1, długość przewodu 1,4 - 1,6 m, ekranowany | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.16 | Jednorazowa elektroda podskórna monopolarna igłowa kodowana w kolorze, długość igły 18 mm, średnica igły 0,4 mm, długość kabla 1,5 m, ze złączem wg DIN 42802-1, pakowane pojedynczo - 24 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.17 | Wyposażenie: min. 1 stymulator stałoprądowy z zakresem regulacji częstotliwości impulsów od min. 3Hz do min. 30 Hz. Czas trwania impulsu - 200 μs. Prąd stymulacji regulowany w zakresie 0,05 – 10 mA, w krokach 0,01 mA / 0,1 mA i 1 mA | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.18 | Aparat wyposażony w pamięć wewnętrzną do zapisu danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu lub zapisem w pamięci USB | TAK |  |  |
| 1.19 | Jednorazowa sonda do stymulacji monopolarna 20 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.20 | Drukowanie raportu z zabiegu do pliku PDF | TAK |  |  |
| 1.21 | Zestaw jednorazowych podskórnych elektrod igłowych kodowanych w kolorze, składający się z 2 elektrod długość igły 18 mm, długość kabla 1,5 m, ze złączami wg DIN 42802-1, pakowane pojedynczo sterylnie - 48 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.22 | Zestaw jednorazowych podskórnych elektrod igłowych kodowanych w kolorze, składający się z 2 elektrod, długość igły 18 mm, długość kabla 1,5 m, ze złączami wg DIN 42802-1, pakowane pojedynczo sterylnie – 48 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.23 | Jednorazowa podskórna monopolarna elektroda igłowa kodowana w kolorze, długość igły 18 mm, średnica igły 0,4 mm, długość kabla 1,5 m, ze złączem wg DIN 42802-1, pakowane pojedynczo sterylnie - 24 szt. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 1.24 | Obsługa w języku polskim | TAK |  |  |
| 2. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| 2.1 | Gwarancja dostępności części zamiennych jak i możliwość rozbudowy urządzeń na minimum 10 lat od dnia dostawy. | TAK |  |  |
| 2.2 | Oryginalne materiały techniczne producenta, potwierdzające parametry wpisane w tabeli, dołączone do oferty. | TAK |  |  |
| 2.3 | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2.4 | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | TAK |  |  |
| 2.5 | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją zgodności i Certyfikatem CE. | TAK |  |  |
| 2.6 | Instalacja przez autoryzowany serwis producenta. | TAK |  |  |
| 2.7 | Pełna autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanych urządzeń. | TAK |  |  |
| 2.8 | Wykonawca zapewnia, dla przedmiotu zamówienia, autoryzowany serwis gwarancyjny oraz umożliwia serwis pogwarancyjny (serwis oraz naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne będą świadczone przez autoryzowany serwis producenta), przeglądy i konserwacje zgodnie z wymaganiami producenta, nie rzadziej niż raz w roku. | TAK |  |  |
| 2.9 | W czasie trwania gwarancji obowiązkowe przeglądy okresowe wykonywane będą bezpłatnie. Przeglądy w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej łącznie z wymianą wszystkich części i materiałów eksploatacyjnych (zawartych w cenie oferty) niezbędnych do wykonania przeglądu, obejmujący naprawy w pełnym zakresie zgodnie z kartą gwarancyjną. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |  |
| 2.10 | Serwis, naprawy gwarancyjne tylko w autoryzowanym serwisie producenta. | TAK |  |  |
| 2.11 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 3 dni robocze. | TAK |  |  |
| 2.12 | Czas naprawy urządzenia bez konieczności wymiany części lub podzespołów – w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub podzespołów z zagranicy maksymalnie do 10 dni roboczych. | TAK |  |  |
| 2.13 | Gwarancja (minimum 24 miesiące) | TAK/PODAĆ |  |  |

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ……………………………………………………………………………..…………………..

(Dokument składany, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)