OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia:
Kliniczy , cyfrowy aparat ultrasonograficzny

Parametry

-Waga aparatu bez głowic max 70 kg
- regulacja wysokości pulpitu- max 25 cm
-Przetwornik cyfrowy- min 14- bitowy
-Ilość aktywnych gniazd głowicy- min 3
- dynamika systemu – min. 290 dB
- zakres częstotliwości pracy- min 2 MHz- do 20 MHz
- dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsole- przekątna min 10 cali
- Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przelotu- przekątna ekranu min 21 cali
- konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach góra- dół, dół- góra- Tak
- powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym- max x40
- regulacja głębokości pola obrazowania- min 2-40 cm
- podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami
- pamięć dynamiczna dla trybu M- mode lub D- mode – min 10 s
-przełączenie głowic z klawiatury , przypisanie głowic do poszczególnych presetów,
- wejście wideo: DVI, HDMI,
- pełne oprogramowanie do badań: brzusznych, ginekologiczno- położniczych, małych narządów, naczyniowych, ortopedycznych,
- głowica liniowa- zakres częstotliwości pracy- min. 2,0-12,0 MHZ, szerokość pola skanowania - max 40 mm, liczna elementów – min. 60,
- głowica endokawitarna- zakres częstotliwości pracy – min 3,0-9,0 MHz, liczba elementów- min 600, kąt skanowania- min. 190 st.,
- głowica Convex szerokopasmowa- zakres częstotliwości pracy- min 1,0-5,0 MHz, liczba elementów – min 600 , kat skanowania min. 70st. ,
- Gwarancja na cały system( głowice, aparat, printer) – 24 miesiące

Termin wykonania zamówienia:
Do 8 tygodni od otrzymania zamówienia
Warunki płatności:
Przelew 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury

Miejsce realizacji zamówienia:
Areszt Śledczy w Warszawie- Grochowie ul. Chłopickiego 71a 04-275 Warszawa

Kryteria oceny:
Cena 100%