## Arkusz1
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena Netto w zł | Wartość netto w zł | Stawka Vat | Wartość podatku VAT | Kwota brutto w zł | Producent | Numer katalogowy
Zakres 1
1. | Włókno laserowe - włóknWłókno laserowe - włókno laserowe wielorazowe o średnicy 272/365/550 μm i długości 3 m, kompatybilne z urządzeniami laserowymi emitującymi wiązkę o długości 2100μm. Włókno wyposażone w system RFID, z rdzeniem kwarcowym w otulinie koloru niebieskiego z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do użycia w połączeniu z laserem holmowym Litho 35W. Do (10- krotnej ) sterylizacji.o laserowe wielorazowe o średnicy | 8 |  |  | 8%
2. | Szkiełko ochronne do lasera Litho 35W - soczewka ochronna Blast Shield zabezpieczająca przed zanieczyszczeniem wewnętrznej optyki lasera, na wypadek spalenia włókna lub innych zanieczyszczeń, przeznaczona do użytku w połączniu z laserem holmowym Litho 35 W. | 4 |  |  | 8%
3. | Ureterorenoskop giętki czasowy Cyfrowy, wielorazowy ureterorenoskop giętki o ograniczonym czasie prac do 21 godzin. Długość robocza min. 670 mm, maksymalna średnica zewnętrzna części roboczej Ø 2,8 mm, średnica zewnętrzna części dystalnej F 7,5. Średnica kanału roboczego Ø 1,2 mm, pole widzenia 110°, głębia ostrości 2-50 mm, wygięcie części dystalnej 270° góra i 270° dół. Możliwość sterylizacji plazmowej oraz EO. | 10 |  |  | 8%
4. | Jednostka sterująca pracą ureterorenoskopu. Jednostka sterująca dedykowana do oferowanego ureterorenoskopu giętkiego. Zintegrowane źródło światła LED o żywotności diody LED min. 10.000 godzin. Sterownik wyposażony w min. 21 calowy monitor Sterownik oraz min. dwa wyjścia wideo. Możliwość rejestrowania zdjęć oraz nagrywania filmów. Wbudowany port USB 3.0. Specjalny tryb pracy kamery pozwalający na wzmocnienie obrazu w celu zmniejszenia koloru krwi. Waga urządzenia max 11 kg. W zestawie: adapter do podłączenia ureterorenoskopu giętkiego oraz tester szczelności. | 1 |  |  | 8%
5. | Adapter typu Y do irygacji, wprowadzenia światłowodu lub narzędzia kompatybilnym do uretroskopu giętkiego firmy HAWK. Adapter typu „Y”, z kanałem roboczym (do wprowadzenia włókna światłowodowego, lub narzędzia) z blokadą, oraz kanałem do irygacji. Złącze do podłączenia typu luer-lock. | 10 |  |  | 8%
6. | Koszyk do ureterorenoskopu. Kosz stalowy perforowany, wykonany z jednego arkusza blachy, o wymiarach wewnętrznych: 538mm x 251mm x 62mm. Uchwyty składane po bokach. Z pokrywą zamykającą z uchwytami do przenoszenia. Perforacja dna kosza i pokrywy maksymalnie 4 mm. Kosz wyłożony matą sylikonową. Mocowania sylikonowe w ilości wystarczającej do zamocowania endoskopu, z możliwością zmiany ich położenia.Koszyk do ureterorenoskopu | 2 |  |  | 8%
| SUMA | xx |  |  | 8%
Zakres 2
1. | Ureterorenoskop sztywny kompatybilny z marką Olimpus. Ureterorenoskop OES Elite z wbudowanym filt-rem moire o końcówce dystalnej 7,3 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 10,8 Fr, rozmiar w najs-zerszym miejscu 13,2 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylo-ny, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr). | 1 |  |  | 8%
2. | Łącznik do ureterorenoskopu OES Elite z przyłączem luer, rozbieralny kranik | 2 |  |  | 8%
3. | Rozgałęziony dren z dwoma złączami luer, łączący dwa wejścia do kanału roboczego ureterorenoskopów OES Elite ze złączem myjni- dezynfektora. | 1 |  |  | 8%
4. | Uszczelka 0,7mm | 10 |  |  | 8%
5. | Transportowy kontener. Kontener do mycia, dezynfekcji i sterylizacji ureterorenoskopów serii OES Elite z pokrywą, wymiary 171x104x608 mm. Sterylizacja: autoklaw. W kontenerze znajduje się miejsce na kompatybilny światłowód oraz koszyk na drobne akcesoria. | 2 |  |  | 8%
6. | Ureterorenoskop półsztywnyz wbudowanym filtrem moire o końcówce dystalnej 6,7 Fr, odcinek dystalny maksymalnie 8,8 Fr, rozmiar w najszerszym miejscu 11,85 Fr, długość robocza maks. 431 mm, okular odchylony, kąt patrzenia 5°, kanał roboczy 4,2 Fr (narzędzie maks. 3,5 Fr) kompatybilny z marka Olimpus | 1 |  |  | 8%
7. | Łącznik do ureterorenoskopu z przyłączem luer, rozbieralny kranik kompatybilny z marka Olimpus | 1 |  |  | 8%
8. | Dren ze złączem luer, łączący kanał roboczy jednokanałowego ureterorenoskopu 6,7/8,4 Fr kompatybilny z ureterorenoskopem marki Olimpus ze złączem myjni-dezynfektora. | 1 |  |  | 8%
9. | Kleszczyki chwytające, ząbkowane, obwód 5 Fr. , długość 640 mm, giętkie | 2 |  |  | 8%
10. | Szczypce biopsyjne 3-5 Fr dł 600 - 640mm, | 1 |  |  | 8%
11. | Kleszczyki chwytające, 3 Fr, długość 60 cm, do kawałków kamieni, giętkie | 2 |  |  | 8%
12 | Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g; typ CF kompatybilny z marką Olimpus. | 6 |  |  | 8%
13 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 12 stopni, długość robocza 280 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. kompatybilna z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
14 | Płaszcz zewnętrzny do płaszcza uretrotomu do zakładania cewnika balonowego maks. 18 Fr kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
15. | Płaszcz zewnętrzny 26 Fruretrotomu . Kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
16. | Płaszcz, 22 Fr., do uretrotomu marki Olimpus kraniki kanału roboczego i przepływu medium nierozbieralne; kanał roboczy 4Fr | 1 |  |  | 8%
17. | Element pracującydo uretrotomu marki Olimpus 22Fr z kanał emroboczym 4Fr | 1 |  |  | 8%
18. | Nóż półgiętki półkolisty,do uretrotomu marki Olimpus 22Fr z kanał emroboczym 4Fr | 3 |  |  | 8%
19. | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być wkładem do kontenera. | 1 |  |  | 8%
20. | Pokrywa do samodzielnych wkładów kontenera | 1 |  |  | 8%
21. | Nóż typu Lancet do uretrotomu marki Olimpus 22Fr z kanał emroboczym 4Fr | 2 |  |  | 8%
22. | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. Kompatybilna z cystoskopem marki Olimpus. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | 2 |  |  | 8%
23. | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 70 stopni, długość robocza 284 mm, pin zatrzaskowy. Kompatybilna z cystoskopem marki Olimpus. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. | 1 |  |  | 8%
24 | Kontener do sterylizacji maks. 2 optyk, o wymiarach 446x49x88 mm, uchwyty silikonowe podtrzymujące optykę, przeźroczysta pokrywa | 2 |  |  | 8%
25 | Płaszcz cystoskopu 21 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów kompatybilny z marką Olimus. | 1 |  |  | 8%
26 | Obturator, optyczny, 21 Fr. kompatybilny z marką Olimus. | 1 |  |  | 8%
27 | Mostek do cystoskopu, jednodrogowy, nierozbieralny zawór kompatybilny z marką Olimus. | 1 |  |  | 8%
28 | Wkład pracujący Albarran kompatybilny z marką Olimus | 1 |  |  | 8%
29 | Płaszcz cystoskopu 22,5 Fr, zakończony dziobem; w zestawie z obturatorem; 2 nierozbieralne kurki zaworów kompatybilny z marka Olimpus. | 1 |  |  | 8%
30 | Kontener do sterylizacji o wymiarach 537x139x268 mm, z pokrywą z tworzywa sztucznego do sterylizacji i przechowywania instrumentów. Nadaje się do sterylizacji parowej | 3 |  |  | 8%
31 | Pojemnik do sterylizacji, do urologii (resektoskop, cystoskop, uretrotom) o wymiarach 478 x 68 x 224 mm. Pojemnik może być jednocześnie wkładem do kontenera. | 3 |  |  | 8%
32 | Szczypce chwytające 7 Fr, długość 330 mm, giętkie | 1 |  |  | 8%
33 | Szczypce chwytające 9 Fr, długość 330 mm, giętkie | 1 |  |  | 8%
34 | Przewód płytki pacjenta, wielorazowy, długość 4,5m kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
35 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 282,2 mm, pin zatrzaskowy. W zestawie tuba ochronna o długości 305 mm. Kompatybilna z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
36 | Płaszcz wewnętrzny 24 Fr, do płaszcza zewnętrznego 26 Fr, z obturatorem kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
37 | Element pracujący aktywny do resektoskopu bipolarnego TURis/TCRis, uchwyt dla palców kciuka, przyłącze kabla od dołu i od góry kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
38 | Kabel HF, bipolarny do TURiS/TCRiS do generatora ESG-400, długość 4 m kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
38 | Adapter, kleszczyki optyczne w płaszczu resektoskopu kompatybilny z marką Olimpus. | 1 |  |  | 8%
40 | Kleszczyki biopsyjne optyczne, typ łyżeczkowy, do optyki 30° kompatybilne z marką Olimpus | 1 |  |  | 8%
41 | Kleszczyki biopsyjne optyczne, typ łyżeczkowy, do optyki 30°kompatybilne z marką Olimpus | 1 |  |  | 8%
42 | Elektroda resekcyjna bipolarna kompatybilna z marką Olimpus. Elektroda do resekcji plazmowej(bipolarnej), średnia pętla do optyki 30stopni sterylna jednorazowego użytku 12 sztuk w opakowaniu | 10 |  |  | 8%
43 | Elektroda resekcyjna bipolarna kompatybilna z marką Olimpus. Elektroda do resekcji plazmowej(bipolarnej), duża pętla do optyki 30stopni, sterylna, jednorazowego użytku 12 sztuk w opakowaniu | 10 |  |  | 8%
44 | Elektroda kulkowa kompatybilna z marką Olimpus.Elektroda koagulacyjna do resekcji plazmowej(bipolarnej), kulka, do optyki 12 i 30 stopni, sterylna, jednorazowego użytku 12 sztuk w opakowaniu | 10 |  |  | 8%
45 | Elektroda igłowa kompatybilna z marką Olimpus.Elektroda do resekcji plazmowej(bipolarnej), igłowa – wygięta 90 stopni do optyki 12 i 30stopni, sterylna, jednorazowego użytku 12 sztuk w opakowaniu, 5 sztuk w opakowaniu | 10 |  |  | 8%
| SUMA | xx |  |  | 8%
Zakres 3
1 | CircumcyzerSterylne, jednorazowe urządzenie do obrzezania, urządzenie automatycznie tnie i zszywa staplerem. Stapler z szywkami bez łączenia silikonem. Urządzenie w kształcie pistoletowym umożliwiające pracę jedną ręką. Dostępne rozmiary 21mm, 26mm, 30mm i 36mm w zależności od potrzeb zamawiającego. W zestawie z urządzeniem 2 sterylne plastikowe opaski zaciskowe używane podczas zabiegu. | 100 |  |  | 8%
| SUMA | xx |  |  | 8%
Zakres 4
1 | Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 85cm. Produkt sterylny. | 35 |  |  | 8%
2 | Prowadnica wymienna typu Lunderquist, wykonana ze stali nierdzewnej. Koniec dystalny typu J, miękki na dł. 4,5cm, półsztywny na dł. 5,5cm, sztywny na dalszej części. Średnica 0.035", długość 100cm. Produkt sterylny. | 35 |  |  | 8%
3 | Prowadnica czarna z rdzeniem nitionolowym i powłoką hydrofilową na dystalnym końcu o dł. 5cm, odporna na zagięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez wąskie fragmenty moczowodu. Zakończenie proste, giętki koniec dystalny oraz proksymalny. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | 40 |  |  | 8%
4 | Prowadnica czarna z rdzeniem nitionolowym i powłoką hydrofilową na dystalnym końcu o dł. 5cm, odporna na zagięcia i złamania, ułatwiająca przejście przez wąskie fragmenty moczowodu. Zakończenie proste, giętki koniec dystalny oraz proksymalny. Długość 150cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | 40 |  |  | 8%
5 | Prowadnica pokryta powłoką teflonową (PTFE) typu Seldinger, z nieruchomym rdzeniem wykonanym ze stali nierdzewnej. Zakończenie proste, bezpieczne na dł. 10cm. Długość 150 cm, średnica 0.035". Produkt sterylny. | 40 |  |  | 8%
6 | Koszulka dostępu moczowodowego pokryta hydrożelem wewnątrz i na zewnątrz kanału roboczego oraz na powierzchni dystalnego rozszerzadła, umieszczona w specjalnym aplikatorze ułatwiającym nawilżenie przed użyciem bez uszkodzenie powłoki hydrofilnej, z możliwością wprowadzenia przy użyciu techniki Rapid Release (szybkiego zwalniania ) co eliminuje potrzebę stosowania drugiego prowadnika. Prowadnik utrzymuje stały dostęp do nerki a jednocześnie nie zajmuje kanału roboczego koszulki. Możliwość klasycznego zakładania koaksjalnego. Na końcu koszulki znajduje się pierścień widoczny w RTG – ułatwiający lokalizację koszulki. Wewnątrz mandrynu koszulki znajdują się 2 kanały w tym jeden zakończony w części dystalnej 3 otworami, umożliwiającymi podanie kontrastu z pozostawieniem prowadnicy w miejscu. Rozmiary 10-12CH, 12-14CH długości 28-45cm. | 60 |  |  | 8%
7 | Zestaw do cystoskopowego szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z miękkiego poliuretanu w rozmiarach 4,8 Fr, 6Fr; 7Fr; lub 8Fr - do wyboru przez Zamawiającego; otwarty-otwarty lub otwarty-zamknięty, długości: 24-30 cm dla wersji O/O oraz 24-28 cm dla wersji O/Z - do wyboru przez Zamawiającego, prowadnica z powłoką teflonową 0.035" o długości 150 cm z nieruchomym rdzeniem, popychacz prosty długości 40 cm. Cewnik o potwierdzonej biokompatybilności do 3 miesięcy. Zestaw sterylny, dostarczany w opakowniu jednostkowym typu peel pouch. | 150 |  |  | 8%
8 | Szynowanie moczowodów do 12 miesięcy. Zestaw do szynowania moczowodów. Cewnik wykonany z materiału dwuwarstwowego, innego niż poliuretan, sztywny w środku, miękki na zewnątrz, z pamięcią kształtu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z popychaczem: prosty dla zestawu do URS o dł. 75cm oraz sterowalny dla zestawów cystoskopowych dł. 40cm, prowadnica z rdzeniem nitinolowym hydrofilna na całej długości o średnicy 0.035” dł. 150 cm. System otwarty/otwarty. Rozmiar: CH4.8, CH6, CH7, CH8. Długość: 22-28 cm (co 2 cm) dla romiaru 4.8CH(URS), 22-30 cm (co 2 cm) dla rozmiaru 4.8CH (cystoskop), 22-30 cm dla rozmiaru 6/7CH, 26-30 cm dla rozmiaru 8CH. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. | 140 |  |  | 8%
9 | Szynowanie moczowodów do 12 miesięcy 100% silikonZestaw do szynowania wewnętrznego moczowodu. W skład zestawu wchodzi: cewnik DJ wykonany z silikonu. Każdy stent jest dostarczany w zestawie z: popychaczem sterowalnym o dł. 40cm, prowadnicą z powłoką teflonową lub prowadnicą nitinolową o śr. 0.035" dł. 150cm z nieruchomym rdzeniem. System otwarty-otwarty. Rozmiar cewnika CH6/7/8 dł. 22-30 cm (co 2 cm) - do wyboru przez Zamawiającego. Cewnik wykonany z materiału biokompatybilnego, z maksymalnym czasem stosowania do 12 miesięcy potwierdzonym w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Produkt sterylny. | 20 |  |  | 8%
10 | Łącznik ruchomy z mechanizmem obrotowym Luer-Lock, uniwersalny adapter do worków na mocz. Produkt pozbawiony lateksy w składzie. Długość min. 25cm. | 20 |  |  | 8%
11 | Zestaw do nefrostomii wielostopniowej - proste rozszerzadła + rozszerzadło z rozrywalną koszulką. Zestaw do nefrostomii wielostopniowej o składzie: 2 igły typu Chiba 2częściowe 18G (1.3mm) oraz 22G (0.7mm), długość 20cm - igły o wysokiej echogeniczności w USG, skalowanie co 1cm; cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29 cm, z silikonową szpulką mocującą, prowadnica Schullera o średnicy 0.035” (0.89mm) o długości 100cm z miękkim bezpiecznym zakończeniem typu J; zestaw rozszerzadeł dopasowanych do rozmiaru cewnika z rozrywalną koszulką na ostatnim rozszerzadle; kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z momentem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm. Elementy zestawu pakowane indywidualnie. Rozmiary cewnika: CH8 i CH10. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. | 100 |  |  | 8%
12 | Zestaw do bezpośredniego nakłucia nerki (One step)Zestaw do nefrostomii jednostopniowej o składzie: trokar 19G (1.1mm), koncówka igły o charakterystyczny, cewnik typu pigtail wykonany z materiału dwuwarstwowego innego niż poliuretan z pamięcią kształtu o długości 29cm, silikonowa szpulka mocująca kranik Luer-Lock; bezlateksowy łącznik/reduktor do worka na mocz wykonany z PCV z mechanizmem obrotowym, o długości całkowitej minimum 25cm, tulejka prostująca. Rozmiar cewnika CH8 i CH10. Zestaw sterylny jednorazowego użytku. | 30 |  |  | 8%
13 | Cewnik wymienny do nefrostomii 100% silikon. Cewnik do nefrostomii balonowy o długości 40cm. Balon 3mm. Wykonany z silikonu 100%, zwiększa komfort pacjent. Posiada znaczniki RTG. Opakowanie 10 sztuk, sterylne. Dwa otwory powyżej i poniżej balonu. Rozmiar 10/12/14/16/18/20 Ch/Fr. Produkt sterylny. | 30 |  |  | 8%
14 | Zestaw do cystostomii z cewnikiem typu J z poliuretanu. Zestaw do drenażu nadłonowego. Skład zestawu: cewnik typu pigtail wykonany z miękkiego poliuretanu CH8/11/14, dł. całkowita 43cm dla CH8 oraz 48cm dla CH11/14, osiem oczek drenażowych wewnatrz pętli; rozrywalny trokar dł. 12cm o średnicy wewnętrznej CH9 dla cewnika CH8, CH12 dla cewnika CH11 oraz CH15 dla cewnika CH14, silikonowa tulejka mocująca, zacisk, worek na mocz 2000ml. Zestaw sterylny. | 100 |  |  | 8%
15 | Sonda moczowodowa z zakończeniem Couvelaire, prosty typu oliwka lub nelaton wykonana z materiału plastycznego Neoplex, z dwoma otworami drenażowymi, dostarczany z zestawie z mandrynem metalowym bądź poliestrowym oraz łącznikiem. Długość 70cm, skalowany co 1cm. Rozmiar: CH3/4/5/6/7/8. Produkt pakowany pojedyczno, w opakowaniu zbiorczym 10 sztuk. Produkt sterylny. | 180 |  |  | 8%
16 | Cewnik dwudrożny z zakończeniem typu Tiemann do trudnego cewnikowania, wykonany z 100% silikonu, długość 40cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką z jednym otworem, o gładkiej powierzchni, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Stosowanie do 30 dni potwierdzone w oryginalnej instrukcji obsługi producenta. Pojemność balonu 10ml dla rozmiarów CH12/14, 15ml dla CH16-24. Rozmiar CH12-24, kodowany kolorystycznie. | 40 |  |  | 8%
17 | Cewniki dwudrożne typu Foley CH 14-26, poj. balonu 30-50 ml, wykonane z lateksu silikonowanego, sztywna zastawka kanału do napełniania balonu. Na zakończeniu portu do napełniania balonu ze sztywną zastawką w kodzie barwnym rozmiaru CH następujące oznaczenie: logo marki, nazwa materiału cewnika, kod numeryczny rozmiaru CH, śr. zewnętrzna cewnika w mm oraz pojemność balonu w ml. Opakowanie jednostkowe papier folia, w środku opakowanie wewnętrzne foliowe PE z trzema nacięciami do otwarcia – jedno poziomo wzdłuż całego opakowania, i dwa pionowo przy obu końcach opakowania. Długość ok. 40 cm. Sterylizacja EtO | 2500 |  |  | 8%
18 | Cewnik trójdrożny typu Dufour, wykonany z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczą zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie. | 120 |  |  | 8%
19 | Jednorazowy system zamknięty do ręcznej irygacji podczas zabiegów ureteroskopii z pompką o kształcie poduszeczki, zapewniający możliwość pracy przy wykorzystaniu dwóch przepływów: ciągły regulowany przez ciśnienie hydrostatyczne oraz wymuszony siłą przyłożoną. Linia posiada dwie zastawki antyzwrotny oraz przełącznik InLine Flow zapewniający pełną kontrolę irygacji. Maksymalna objętość bolusa 2,5-5 ml. Dostarczany w zestawie z dodatkową linią Luer Lock o dł. 60cm. Produkt sterylny. | 60 |  |  | 8%
20 | Koszyk do ekstrakcji kamieni. Nitinolowy ekstraktor złogów z otwarciem frontalnym, łączący właściwoścy koszyka i chwytaka. Stosowany w całym układzie moczowym. Rozmiar CH1.5 i CH2, długość 120 cm, koszyczek 8-11 mm. Produkt posiada poliamidową powłokę ułatwiającą wprowadzanie oraz wzmocnioną poliestrem końcówkę dla zapewnienia trwałości. Ergonomiczna rękojeść z przesuwnym systemem otwarcia. Produkt sterylny. | 30 |  |  | 8%
SUMA
Zakres 5
1 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium w wymiarach 540x144x65 mm. pokrywa aluminiowa posiada miejsca na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa i wanna z filtrem wystarczającym na min.1000 cykli sterylizacji. w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowej | 2 |  |  | 8%
2 | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym o wymiarach 300x281x152 mm, wanna ze stopu aluminium na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziłu i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowymwystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. w kontenerze w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali i mata silikonowa | 2 |  |  | 8%
SUMA
Parametry oceny jakości w pakietach 1-4
Wrażliwośc na zagięcia 0-15 punktów
| Występuje | 0-15
| Nie występuje | 0-15
Łatwość montażu 0-20 punktów
| Tak | 0-20
| Nie | 0-20
Stabilność mocowania 0-20
| Stabilne | 0-20
| Niestabilne | 0-20
Razem suma punktów

## Arkusz2
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w szt. | Cena Netto | Kwota netto | Stawka Vat | Kwota brutto | Producent | Numer katalogowy
1. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym, wanna ze stopu aluminium w wymiarach 540x144x65 mm. pokrywa aluminiowa posiada miejsca na 2 tabliczki z nazwą oddziału i zestawu, pokrywa i wanna z filtrem wystarczającym na min.1000 cykli sterylizacji. w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali oraz pozycjonery do optyki laparoskopowej | 2 | 4910 | 9820 | 8% | 10605.6 | AESCULAP AG. | JK020 JN021 JF428R JK091 JG785B
2. | Kontener bezobsługowy w systemie otwartym o wymiarach 300x281x152 mm, wanna ze stopu aluminium na wannie po obu stronach miejsce na plomby tabliczki z nazwą oddziłu i zestawu, pokrywa aluminiowa z filtrem teflonowymwystarczającym na min. 5000 cykli sterylizacji. w kontenerze w kontenerze koszo-sito wykonane z jednego kawałka stali i mata silikono-wa | 2 | 3910 | 7820 | 8% | 8445.6 | AESCULAP AG. | JK342 JP135 JF112R JF938 JG785U
xx | SUMA | xx | xx | 17640 | xx | 19051.2 | xx | xx

## Arkusz4
przetarg urologiczny EXCEL.xls — raport zgodności
Uruchom na: 18.12.2023 14:28
Jeśli skoroszyt zostanie zapisany w starszym formacie pliku lub otwarty w starszej wersji programu Microsoft Excel, wymienione funkcje będą niedostępne.
Znacząca utrata funkcjonalności | Liczba wystąpień | Wersja
Ten skoroszyt zawiera informacje o etykietach, które zostaną utracone lub będą niewidoczne, jeśli plik zostanie zapisany w formacie starszej wersji programu Excel. | 1 | Excel 97–2003
Excel 2007
Excel 2010
Excel 2013
Excel 2016
Excel 2019
Nieznaczna utrata wierności danych
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 33 | Excel 97–2003

## Arkusz5
przetarg urologiczny EXCEL.xls — raport zgodności
Uruchom na: 18.12.2023 14:29
Jeśli skoroszyt zostanie zapisany w starszym formacie pliku lub otwarty w starszej wersji programu Microsoft Excel, wymienione funkcje będą niedostępne.
Znacząca utrata funkcjonalności | Liczba wystąpień | Wersja
Ten skoroszyt zawiera informacje o etykietach, które zostaną utracone lub będą niewidoczne, jeśli plik zostanie zapisany w formacie starszej wersji programu Excel. | 1 | Excel 97–2003
Excel 2007
Excel 2010
Excel 2013
Excel 2016
Excel 2019
Nieznaczna utrata wierności danych
Niektóre komórki lub style w tym skoroszycie zawierają formatowanie, które nie jest obsługiwane w wybranym formacie pliku. Te formaty zostaną przekonwertowane na najbardziej podobne dostępne formaty. | 33 | Excel 97–2003