ZP/104/2019                                                                                                                              Załącznik nr 2a do SIWZ

PAKIET I

FORMULARZ

PARAMETRY JAKOŚCIOWE

Aparat echokardiograficzny z głowicą przezprzełykową – 1 szt.

Producent …………………………………

Model ……………………………

Rok produkcji …………

| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry jakościowe | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
|  | Aparat echokardiogrficzny, cyfrowy, składający się z jednostki głównej oraz 2 głowic. |  |  |
|  | Aparat do badań kardiologicznych i naczyniowych. |  |  |
|  | Zasilanie 230V / 50 Hz. |  |  |
|  | Aparat na 4 kółkach, skrętnych, z blokadą co najmniej 2 kółek. |  |  |
|  | Waga aparatu nie większa niż 150 kg. |  |  |
|  | Monitor kolorowy w technologii nie gorszej niż LCD-LED, o przekątnej ekranu co najmniej 21 cali. |  |  |
|  | Opcjonalnie: monitor kolorowy w technologii OLED – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Regulacja monitora w 3 płaszczyznach, niezależnie od panelu sterowania: wysokość góra-dół prawo-lewo przód-tył |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu monitora nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Co najmniej 4 aktywne, niezależne gniazda do przyłączania głowic. |  |  |
|  | Głowice przełączane elektronicznie. |  |  |
|  | Co najmniej 6 000 000 procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania. |  |  |
|  | Opcjonalnie: więcej niż 6 000 000 kanałów przetwarzania – dodatkowo punktowane. | 6 000 001 – 6 999 999 – 2 pkt. 7 000 000 i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Panel dotykowy z klawiaturą alfanumeryczną, o przekątnej co najmniej 10 cali, umożliwiający szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem. |  |  |
|  | Opcjonalnie: przekątna panelu dotykowego większa niż 10 cali – dodatkowo punktowane. | 10,1 – 11,9 cali – 2 pkt. 12 cali i więcej – 5 pkt. |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych pacjentów, komentarzy, opisów obrazu oraz badań. |  |  |
|  | Położenie panela dotykowego regulowane w 3 płaszczyznach. |  |  |
|  | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu. |  |  |
|  | Obraz diagnostyczny wypełnia ekran monitora w co najmniej 60 %. |  |  |
|  | Opcjonalnie: obraz diagnostyczny wypełnia ekran monitora w więcej niż 60 % – dodatkowo punktowane. | (61-80) % – 2 pkt. pow. 80 % – 5 pkt. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy podłączanych głowic co najmniej (1-18) MHz. |  |  |
|  | Opcjonalnie: zakres częstotliwości pracy większy niż 18 MHz – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 1 TB. |  |  |
|  | Formaty zapisu obrazów na dysku wewnętrznym co najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. |  |  |
|  | Funkcja nagrywania danych na nośniki zewnętrzne: wbudowane w aparat nagrywarka CD/DVD R/RW oraz co najmniej 2 porty USB. |  |  |
|  | Format nagrywania obrazów na nośniki zewnętrzne co najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. |  |  |
|  | Przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne automatycznie dodawana przeglądarka plików DICOM 3.0. |  |  |
|  | Dynamika systemu aparatu co najmniej 300 dB. |  |  |
|  | Opcjonalnie: dynamika systemu aparatu większa niż 300 dB – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej prezentacji B (2D) oraz kolor Doppler nie mniejsza niż 2 000. |  |  |
|  | Opcjonalnie: funkcja duplikowania obrazu wyświetlanego na monitorze na panelu dotykowym (w tym obrazu 3D), z możliwością manipulowania obrazem – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Opcjonalnie: aparat z technologią fotorealistycznej prezentacji kardiologicznego obrazu 3D z funkcją podświetlania obrazu i możliwością dowolnego ustawienia pozycji światła na obrazie 3D (podświetlanie struktur z zewnątrz oraz ustawienie głębokości światła w celu podświetlenia struktur od wewnątrz) – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Co najmniej 8 regulatorów wzmocnienia głębokościowego. |  |  |
|  | Co najmniej 4 regulatory wzmocnienia poprzecznego. |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. |  |  |
|  | Videoprinter małego formatu, czarno-biały. |  |  |
|  | Aparatu współpracuje z różnymi typami głowic, co najmniej: wieloelementowymi (tzw. phased array) liniowymi konweksowymi przezprzełykowymi wielopłaszczyznowymi dopplerowskimi typu ołówkowego matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym – echokardiografia przezklatkowa matrycowymi do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym – echokardiografia przezprzełykowa |  |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania co najmniej: prezentacja B (2D), prezentacja M, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler mocy, Doppler mocy kierunkowy, Doppler ciągły, tryb dupleks (prezentacja B + Doppler pulsacyjny), tryb tripleks (prezentacja B + kolor Doppler/ Doppler mocy + Doppler pulsacyjny), Doppler spektralny, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu, obrazowanie 3D. |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji pola obrazowanego co najmniej (2-30) cm. |  |  |
|  | Opcjonalnie: zakres głębokości penetracji pola obrazowanego poniżej 2 cm – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Opcjonalnie: zakres głębokości penetracji pola obrazowanego większy niż 30 cm – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B nie mniejsza niż 2500 obrazów/sek. |  |  |
|  | Opcjonalnie: częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B większa niż 2500 obrazów/sek. – dodatkowo punktowane. | 2 pkt. |  |
|  | W prezentacji Doppler spektralny z falą ciągłą sterowanie pod kontrolą obrazu 2D. |  |  |
|  | Maksymalna prędkość mierzona w prezentacji Doppler spektralny z falą ciągłą dla 0º co najmniej 12 m/s. |  |  |
|  | Opcjonalnie: prędkość większa niż 12 m/s – dodatkowo punktowane. | 2 pkt. |  |
|  | Funkcja anatomicznego M-mode z zatrzymanych w pamięci i archiwum pętli obrazowych. |  |  |
|  | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej w zakresie co najmniej (1- 15) mm. |  |  |
|  | Opcjonalnie: regulacja wielkości bramki dopplerowskiej powyżej 15 mm – dodatkowo punktowane. | 5 pkt. |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym: prezentacja B + B i Doppler kolor. |  |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym co najmniej 2 niezależnych płaszczyzn na głowicach trójwymiarowych kardiologicznych, w prezentacji B i Doppler kolorowy. |  |  |
|  | Możliwość kolorowego odwzorowania przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z głowic trójwymiarowych. |  |  |
|  | Pakiet badań kardiologicznych i naczyniowych. |  |  |
|  | Co najmniej 16-stopniowe powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Co najmniej 16-stopniowe powiększenie obrazu zamrożonego. |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana za pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). |  |  |
|  | Ciągła automatyczna optymalizacja obrazu 2D uruchamiana za pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu). |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz częstotliwości powtarzania impulsów PRF). |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum. |  |  |
|  | Funkcja zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji. |  |  |
|  | Funkcja adaptacyjnego przetwarzania obrazu redukującego artefakty i szumy z możliwością regulacji poziomu jego wzmocnienia. |  |  |
|  | Oprogramowanie do ilościowej i jakościowej oceny funkcji kurczliwości LV z wykorzystaniem śledzenia markerów ultrasonograficznych 2D i rezultatem w postaci wykresów Strain oraz tzw. „oka bawołu”. |  |  |
|  | Pakiet badań wysiłkowych dla obrazowania 2D. |  |  |
|  | Funkcja importu do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT w celu dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy funkcji aparatu o: funkcję obrazowania z wykorzystaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dla technologii z niskim indeksem mechanicznym głowicę sektorową matrycową do obrazowania 3D serca w czasie rzeczywistym do badań przezklatkowych oprogramowanie do oceny całkowitej funkcji prawej komory, lewego przedsionka, ruchomości ścian na odcinkach, deformacji i synchronii z wykorzystaniem śledzenia markerów ultrasonograficznych 2D oprogramowania do automatycznego wykrywania granic prawej komory z obrazu 3D, wyznaczania modelu 3D prawej komory z obliczeniem: objętości prawej komory w skurczu i rozkurczu oraz frakcji oprogramowanie do automatycznego pomiaru ruchu zastawki mitralnej |  |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica matrycowa 3D do obrazowania serca w czasie rzeczywistym do badań przezprzełykowych zakres częstotliwości pracy co najmniej (2-7) MHz tryby obrazowania: prezentacja B, prezentacja M, Doppler kolor, Doppler z falą ciągłą, Doppler mocy liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 2500 |  |  |
|  | Głowica sektorowa z obrazowaniem harmonicznym do badań przezklatkowych serca zakres częstotliwości pracy co najmniej (1-5) MHz tryby obrazowania: prezentacja B, prezentacja M, Doppler kolor, Doppler z falą ciągłą, Doppler mocy |  |  |

Aparat ultrasonograficzny kardiochirurgiczny – 1 szt.

Producent …………………………………

Model ……………………………

Rok produkcji …………

| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry jakościowe | Parametry graniczne (wymagane) | Parametry oferowane potwierdzić TAK oraz podać /opisać |
|  | Aparat ultrasonograficzny, cyfrowy, dedykowany procedurom kardiochirurgicznym, składający się z jednostki głównej oraz 3 głowic. |  |  |
|  | Aparat ultrasonograficzny do wykonywania badań z zakresu kardiochirurgii. |  |  |
|  | Stacja dokująca na 4 kółkach, skrętnych, z blokadą co najmniej 2 kółek, z zasilaczem sieciowym. |  |  |
|  | Zasilanie 230 V / 50 Hz. |  |  |
|  | Stacja dokująca. |  |  |
|  | Wbudowany akumulator pozwalający na ciągła pracę aparatu bez stałego źródła zasilania przez co najmniej 30 min. |  |  |
|  | Monitor LCD o przekątnej ekranu co najmniej 15 cali. |  |  |
|  | Rozdzielczość ekranu monitora nie gorsza niż 1920 x 1080 pikseli. |  |  |
|  | Co najmniej 3 aktywne, niezależne gniazda do przyłączania głowic. |  |  |
|  | Głowice przełączane elektronicznie. |  |  |
|  | Co najmniej 500 000 kanałów przetwarzania. |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy podłączanych głowic co najmniej (1-15) MHz |  |  |
|  | Dysk wewnętrzny o pojemności co najmniej 160 GB. |  |  |
|  | Formaty zapisu obrazów na dysku wewnętrznym co najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. |  |  |
|  | Funkcja nagrywania danych na nośniki zewnętrzne: wbudowane w aparat nagrywarka DVD R/RW oraz co najmniej 1 port USB. |  |  |
|  | Format nagrywania obrazów na nośniki zewnętrzne co najmniej: DICOM 3.0, AVI, JPG. |  |  |
|  | Aktywne złącze do eksportu danych i transmisji w sieci w standardzie DICOM 3.0 zawierający co najmniej DICOM Worklist oraz raporty strukturalne. |  |  |
|  | Dynamika systemu aparatu co najmniej 170 dB. |  |  |
|  | Funkcja generowania raportów z obrazami z badań. |  |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji. |  |  |
|  | Zainstalowany system ochrony antywirusowej. |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o: tryb 3D |  |  |
|  | Opcjonalnie: możliwość rozbudowy aparatu o integrację z aparatami RTG do badań naczyniowych – dodatkowo punktowane. | 2 pkt. |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Tryby obrazowania co najmniej: prezentacja B (2D), prezentacja M, kolor Doppler, Doppler pulsacyjny, Doppler spektralny z falą ciągłą, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu. |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji pola obrazowanego co najmniej (2-30) cm. |  |  |
|  | Opcjonalnie: zakres głębokości penetracji poniżej 2 cm – dodatkowo punktowane. | 2 pkt. |  |
|  | Funkcja regulacji wzmocnienia głębokościowego i poprzecznego. |  |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu w prezentacji B nie mniejsza niż 750 obrazów/sek. |  |  |
|  | Regulacja wielkość bramki dopplerowskiej w zakresie co najmniej (1-20) mm. |  |  |
|  | Powiększenie dla obrazu rzeczywistego i zamrożonego. |  |  |
|  | Funkcja wyświetlania co najmniej 2 obrazów jednocześnie. |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu co najmniej w prezentacji B i Doppler spektralny realizowana za pomocą jednego przycisku. |  |  |
|  | Technologia obrazowania w trybie wielokierunkowej emisji i składania wiązki ultradźwiękowej dla co najmniej 5 kierunków emitowania wiązki dla prezentacji B i obrazowania harmonicznego. |  |  |
|  | Opcjonalnie: więcej niż 5 kierunków emitowania wiązki – dodatkowo punktowane. | 6-7 – 1 pkt. 8 – 2 pkt. 9 i więcej – 2 pkt. |  |
|  | Funkcja wykonywania pomiarów na obrazie, co najmniej: odległość, obwód, pole powierzchni, objętość, kąt, ROI. |  |  |
|  | Pakiet obliczeniowy kardiologiczny. |  |  |
|  | Pakiet badań naczyniowych. |  |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji widma dopplerowskiego realizowana za pomocą jednego przycisku. |  |  |
|  | Funkcja automatycznego obrysu widma i wyznaczania parametrów przepływu na zatrzymanym widmie oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym widmie. |  |  |
| GŁOWICE |  |  |  |
|  | Głowica sektorowa: do badań echokardiograficznych zakres częstotliwości pracy co najmniej (1-5) MHz kąt pola skanowania głowicy nie mniejszy niż 90 stopni liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 80 |  |  |
|  | Głowica do badań przezprzełykowych: zakres częstotliwości pracy co najmniej (2-7) MHz liczba elementów akustycznych nie mniejsza niż 2500 |  |  |
|  | Głowica do badań naczyniowych: zakres częstotliwości pracy co najmniej (3-12) MHz |  |  |

Formularz musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym