Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia
Videogastroskop – 1 szt.

Lp.	PARAMETR/WARUNEK	WARTOŚĆ WYMAGANA	WARTOŚĆ OFEROWANEGO PARAMETRU, OPISAĆ
1	2	3	4
1.	Produkt fabrycznie nowy, nieużywany do prezentacji, rok produkcji min. 2022, wyklucza się produkty demonstracyjne, rekondycjonowane itd.	TAK, podać
2.	Oferowany model/nazwa handlowa, Producent, Rok produkcji (nie starszy niż rok 2022)	TAK, podać
I	WYMAGANIA TECHNICZNE
1.	Kąt obserwacji 1400	TAK, podać
2.	Głębia ostrości min 2-100 mm	TAK, podać
3.	Średnica zewnętrzna wziernika: max 9,3 mm	TAK, podać
4.	Długość robocza min 1100 mm	TAK, podać
5.	Średnica zewnętrzna końcówki endoskopu: max 9,2 mm	TAK, podać
6.	Średnica kanału roboczego: min 2,8 mm	TAK, podać
7.	Kąt zagięcia końcówki endoskopu: / -w górę. 2100 / -w dół. 900 / -w lewo .1000 / -w prawo 1000	TAK, podać
8.	Kanał do spłukiwania pola obserwacji -Water Jet	TAK, podać
9.	Endoskop w pełni kompatybilny z oferowanym procesorem obrazu.	TAK, podać
10.	Kamera endoskopu z matrycą w technologii CMOS	TAK, podać
11.	Videogastroskop w pełni zanurzalny podczas mycia i dezynfekcji.	TAK, podać
12.	Endoskop w pełni kompatybilny z posiadanymi przez Pracownię Endoskopową procesorami obrazu EPX 3500 i EPX 4450	TAK, podać
II	POZOSTAŁE WYMAGANIA
1.	Gwarancja min. 24 miesięcy, od dnia instalacji potwierdzonej protokołem uruchomienia i przekazania urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu.	TAK, podać
2.	Gwarancja obejmująca naprawy, konserwację, przeglądy wraz z materiałami w szczególności częściami zamiennymi i materiałami eksploatacyjnymi użytymi do napraw, przeglądów stanu technicznego, konserwacją, regulacją oraz praca i dojazd zespołu serwisowego w okresie gwarancyjnym obciążają Wykonawcę. Częstotliwość przeglądów okresowych zgodnie z zaleceniami producenta, lecz nie rzadziej niż 1 raz w roku (min. co 12 miesięcy, min. 2 przeglądy w ciągu 24 miesięcy).	TAK, podać
3.	Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji rozumiane jako stawienie się serwisanta w siedzibie Zamawiającego i przystąpienie do usunięcia wszelkich usterek – max. 48 godzin w dni robocze.	TAK, podać
4.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Wpisać lub podać w formie załącznika ilość punktów serwisowych, nazwa serwisu, adres, nr telefonu, fax, adres em	TAK, podać
5.	Czas oczekiwania na skuteczne usunięcie uszkodzenia (naprawa) wynosi: / a)nie wymagającej importu części nie dłużej niż 5 dni robocze, / b)wymagającej importu części nie dłużej niż 14 dni roboczych.	TAK, podać
6.	Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczana ze sprzętem oraz w formie elektronicznej.	TAK, podać
7.	Szkolenie personelu medycznego i technicznego wraz z montażem i uruchomieniem urządzenia w terminie uwzględniającym czas pracy personelu obejmujące min. / - zasady obsługi; / - instrukcje dla użytkowników dotyczące sposobu korzystania ze sprzętu w celu zminimalizowania wpływu na środowisko w czasie instalacji, użytkowania, przeglądu i recyklingu/usunięcia, w tym instrukcje dotyczące sposobu ograniczenia do minimum zużycia energii, wody, zużywanych materiałów/elementów, emisji; / - zalecenia dotyczące odpowiedniej konserwacji produktu, w tym informacje dotyczące części zamiennych podlegających wymianie, porady dotyczące utrzymania produktu w czystości; / - regulacji i dostrajania parametrów sprzętu związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej (na przykład tryb czuwania) w celu zoptymalizowania zużycia energii.	TAK, podać
8.	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z dostawą przedmiotu zamówienia wypełnionych paszportów technicznych z informacjami zawierającymi datę zainstalowania i termin następnego przeglądu.	TAK, podać
9.	Dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP zgodnie z Ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych. Wykonawca załączy do oferty deklarację zgodności UE, certyfikat jednostki notyfikowanej.	TAK, podać
10.	Dostępność części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty uruchomienia.	TAK, podać
11.	Czas dostawy maksymalnie do 4 tygodni	TAK, podać

Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad technicznych, materiałowych, fizycznych i prawnych, zgodne z właściwymi normami i przepisami prawa, w tym w szczególności w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022, poz. 974) i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. 2010, Nr 215, poz. 1416 z późn. zm.), kompletne i po zainstalowaniu będą gotowe do podjęcia działalności leczniczej bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego żadnych dodatkowych nakładów finansowych, organizacyjnych i technicznych.

...................................... ..........................................
Miejscowość, data Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy