Postępowanie nr: 24 Z PN 21

Bydgoszcz, dnia 23.09.2021 r.

E.ZP.261.30.2021

# Do Wykonawców

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę torów wizyjnych, aparatu USG, bronchoskopu i wideobronchoskopu.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści brak obrazowania auto-fluorescencyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści inne filtry bez czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści przywołanie podglądu wykonanych zdjęć z klawiatury dedykowanej do procesora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 4

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści główne wyjście wideo FULL HD (HD-SDI, DVI)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 5

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści główne wejście wideo do podłączenia aparatu USG lub RTG: composite?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie. Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 6

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści regulację jasności w 10 stopniach na skali -4 do +5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 7

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 28

Czy Zamawiający dopuści funkcję zapisu czasu trwania badania zamiast rozpoczęcia i zakończenia badania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 8

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści brak funkcji sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 9

Pakiet nr 1 I Centrala

Poz. 32

Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną bez wyposażonej funkcji umożliwiające stosowanie endoskopów Exera II dla wszystkich procesorów stosowanych w pracowni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 10

Pakiet nr 1 II Monitor

Poz. 6, 8

Czy Zamawiający dopuści jasność monitora 350 cd/m, o większym kontraście 1500:1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 11

Pakiet nr 1 II Monitor

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wejścia sygnału 4K: 12G-SDIx1, Display Port x1, HDMIx1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 12

Pakiet nr 1 II Monitor

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału 2K: 12G-SDIx1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 1 II Monitor

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści brak funkcji klonowania zawartości monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 14

Pakiet nr 1 II Monitor

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści funkcję skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K realizowane przez skaler?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 15

Pakiet nr 1 II Monitor

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny zasilacz monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 16

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści brak obrazowania auto-fluorescencyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 17

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 6

Czy Zamawiający dopuści inne filtry bez czerwonego obrazowania dichromatycznego w celu uwidocznienia naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 18

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści przywołanie podglądu wykonanych zdjęć z klawiatury dedykowanej do procesora?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 19

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści główne wyjście wideo FULL HD (HD-SDI, DVI)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 20

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 15, 16

Czy Zamawiający dopuści główne wejście wideo do podłączenia aparatu USG lub RTG: composite?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 21

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 22

Czy Zamawiający dopuści regulację jasności w 10 stopniach na skali -4 do +5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 22

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 28

Czy Zamawiający dopuści funkcję zapisu czasu trwania badania zamiast rozpoczęcia i zakończenia badania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 23

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 29

Czy Zamawiający dopuści brak funkcji sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 24

Pakiet nr 2  I Centrala

Poz. 32

Czy Zamawiający dopuści pamięć wewnętrzną bez wyposażonej funkcji umożliwiające stosowanie endoskopów Exera II dla wszystkich procesorów stosowanych w pracowni?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 25

Pakiet nr 2  II Monitor

Poz. 6, 8

Czy Zamawiający dopuści jasność monitora 350 cd/m, o większym kontraście 1500:1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 26

Pakiet nr 2  II Monitor

Poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wejścia sygnału 4K: 12G-SDIx1, Display Port x1, HDMIx1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 27

Pakiet nr 2  II Monitor

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści wyjścia sygnału 2K: 12G-SDIx1?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 28

Pakiet nr 2  II Monitor

Poz. 14

Czy Zamawiający dopuści brak funkcji klonowania zawartości monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 29

Pakiet nr 2  II Monitor

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści funkcję skalowania obrazu HD do rozdzielczości 4K realizowane przez skaler?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 30

Pakiet nr 2  II Monitor

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści zewnętrzny zasilacz monitora?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła realizowanej w sposób cyfrowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 8

Czy Zamawiający dopuści kat zginania końcówki góra 180o i dół 130o?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 33

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 9

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „rotacja sondy lewo/prawo -120o” parametr charakterystyczny tylko dla jednego oferenta tj. firmy Olympus?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 34

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści funkcje identyfikacji endoskopów przez oferowane procesory w postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 35

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści konektor jednogniazdowy elektroniczny i świetlny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 36

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 37

Pakiet nr 6 I Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop obsługujący inne filtry bez RDI , TXI – filtry obsługiwane przez procesor firmy Olympus?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 38

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści funkcję obrazowania w wąskim paśmie światła realizowanej w sposób cyfrowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 39

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 9

Czy Zamawiający zrezygnuje z zapisu „rotacja sondy lewo/prawo -120o” parametr charakterystyczny tylko dla jednego oferenta tj. firmy Olympus?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 40

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 10

Czy Zamawiający dopuści programowalne przyciski endoskopowe – 2?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 41

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 12

Czy Zamawiający dopuści funkcje identyfikacji endoskopów przez oferowane procesory w postępowaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 42

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 13

Czy Zamawiający dopuści konektor jednogniazdowy elektroniczny i świetlny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pozostałe zapisy bez zmian.

Pytanie nr 43

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 15

Czy Zamawiający dopuści bronchoskop kompatybilny z oferowanym torem wizyjnym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 44

Pakiet nr 6 II Wideobronchoskop HDTV 1080p

Poz. 16

Czy Zamawiający dopuści kompatybilne z myjnią enodoskopową ETD z koniecznością modyfikacji przyłączy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Pytanie nr 45

Dot. Pkt. V/16

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat USG z głowicą convex, która posiada 5 pasm częstotliwości harmonicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia o proponowanym opisie.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z treścią 
Modyfikacji z dnia 23.09.2021 r.

Obowiązujący wzór Opisu przedmiotu zamówienia – po modyfikacji – w załączeniu 
do pisma o modyfikacji. Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert na wzorze załącznika zmodyfikowanego.

Pytanie nr 46

Dotyczy pakietu nr 3 – Tor wizyjny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niektórych elementów przedmiotu zamówienia, tj. silikonową klawiaturę USB – spełniającą wszystkie wymagania Zamawiającego ale nie podlegającą ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych a zatem obowiązkowi wystawienia certyfikatu medycznego (tzw. wyrób niemedyczny) i odstąpi od konieczności dostarczenia do w/w wyrobu niemedycznego Deklaracji Zgodności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przedmiotu zamówienia.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.