115 SZPITAL WOJSKOWY

Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ

ul. Boczna 10,  84-150 Hel

Hel, dn. 22.07.2024 r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA SWZ

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr spr. 6/TP/2024/D

którego przedmiotem jest dostawa sprzętu medycznego

Zamawiający: 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ ul. Boczna 10, 84-150 Hel

w dniu: 19.07.2024 r. otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących wyjaśnień:

Pytanie o uprząż pediatryczną:

- W związku ogłoszonym postępowaniem pytamy czy Zamawiający dopuści matę pediatryczną przeznaczoną wykonaną z łatwozmywalnego, wytrzymałego materiału, mata przeznaczona do zabezpieczenia niemowląt i dzieci od 70 cm (wiek ok. 6 miesięcy) do 130 cm (wiek do ok. 7 lat), wyposażona w 4 pasy na służące do mocowania do noszy, 5-punktowy zamek łączy 2 wyściełane paski naramienne, 2 paski boczne i 1 paski na nogi, wszystkie paski regulowane z klamrami, zgodny z DIN 13071, wymiary w opakowaniu długość 48 cm, 26 cm szerokość, wysokość ok 9 cm, wymiary po rozłożeniu długość 95 cm, szerokość 45 cm, waga w opakowaniu ok 1,9 kg, w załączeniu zdjęcie proponowanego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 1 dotyczy pozycji „ Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.”

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności, w efekcie której Zamawiający ma większe  szanse uzyskać  bardziej korzystną cenowo ofertę  dopuści defibrylator wykonujący automatycznie autotest z możliwością wydruku w dowolnym momencie przez operatora, przy każdorazowym uruchomieniu defibrylatora, co nie wiąże się dla obsługującego z żadnymi dodatkowymi czynnościami?

Powyższe rozwiązanie pozwala dokładnie tak jak w przypadku opisanego przez Zamawiającego urządzenia otrzymać informacje o sprawności defibrylatora  a dodatkowo pozwala na potwierdzenie gotowości za każdym razem kiedy defibrylator ma być użyty, a nie tylko 1 raz w ciągu doby. Proponowany sposób sprawdzenia gotowości pozwala dodatkowo na otrzymanie informacji zwrotnej o podstawowych elementach takich jak chociażby gotowość kondensatora, jak również informację o podpięciu lub uszkodzeniu akcesoriów do monitorowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcję autotestu, reszta zapisów zgodnie SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pozycji „ Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii min od 5 do 360 J.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora umożliwiającego defibrylację asynchroniczną oraz synchroniczną w zakresie energii od 2 do 200 J przy zaoferowaniu 43 poziomów energii, przy zastosowaniu kondensatorów generujących wyższe napięcie, oraz zakresie pomiaru impedancji 15 Ω do 600 Ω co pozwala na osiągnięcie tego samo efektu klinicznego przy użyciu niższych energii.

Ilość wyładowań przy zastosowaniu energii 200J wynosi w oferowanym przez nas defibrylatorze co najmniej 200 wyładowań tylko na 1 baterii.

Najnowsze badania oraz wytyczne wskazują, że obydwie protokoły są równoważne. Główna różnica polega na kształcie krzywej defibrylacji oraz osiąganych przez nią wartościach czasu, natężenia oraz napięcia. Istotnym elementem jest również to, że w przypadku użycia niskoenergetycznego protokołu, szczytowe natężenie prądu jest bardzo zbliżone do średniego natężenia, co pozwala na ograniczenie ryzyka uszkodzenia mięśnia sercowego podczas zabiegu elektroterapii.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 3 dotyczy pozycji "Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie defibrylatora, który posiada możliwość automatycznego wydruku po każdej defibrylacji oraz ręczne z poziomu panelu czołowego defibrylatora.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza funkcję automatycznego wydruku, reszta zapisów zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy pozycji „ Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min”

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora umożliwiającego monitorowanie tętna za pomocą technologii Masimo Rainbow set w zakresie od 25- 240 ud/ min.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dotyczy pozycji „ Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. Od 0,125 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.”

Czy Zamawiający wyraz zgodę na zaoferowanie defibrylatora oferującego wzmocnie sygnału EKG na poziomach 0,25x, 0,5x, 1x, 2x oraz tryb auto, który dostosowuje wielkość krzywej EKG tak by zapis EKG o największej amplitudzie zajmował 50% miejsca dostępnego na ekranie ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wzmocnienie sygnału EKG na poziomie 0,25x, 0,5x, 1X, 2x, reszta zapisów zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dotyczy pozycji „Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych.”

Czy Zamawiający celem zwiększenia konkurencyjności postępowania dopuści urządzenie umożliwiające zapis rejestrowanych danych po przez  wbudowany napęd pamięci przenośnej w postaci karty CF o pojemności 2 GB?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 dotyczy pozycji „ Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury.” Oraz „Możliwość rozbudowy o moduł IBP.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje możliwości rozbudowy o obydwie wymienione w tych punktach funkcje- to znaczy że oferowany defibrylator ma mieć możliwość jednoczesnej rozbudowy o funkcję pomiaru temperatury głębokiej oraz pomiaru ciśnienia metodą krwawą „IBP”

Odpowiedź: Zamawiający opisał parametry w tabeli – zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 dotyczy pozycji „ Defibrylator w pełni kompatybilny z systemem teletransmisji danych Lifenet – modem w zestawie”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie na zasadzie równoważności defibrylatora Corpuls 3, wykorzystującego do przesyłu zapisu EKG i innych danych medycznych system oparty na przesyle tych danych na adres email. Proponowane przez nas rozwiązanie, używa modemu GSM zainstalowanego w defibrylatorze do połączenia się z serwerem, który otrzyma zapis EKG. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że system teletransmisji defibrylatora Corpuls 3 oparty na przesyle danych na adres email jest całkowicie bezpłatny (Zamawiający ponosi jedynie koszt karty SIM- tak jak w przypadku każdego oferowanego na rynku systemu).

Chcemy w tymi miejscu podkreślić fakt, że system transmisji EKG oferowany w opisanym przez Państwa defibrylatorze jest systemem płatnym oraz zamkniętym- nie dającym możliwości połączenia go z innymi dostępnymi na rynku systemami. System LIFENET jest systemem dedykowanym tylko i wyłącznie  defibrylatorom marki LIFEPAK, dystrybuowanym w Polsce przez firmę STRYKER POLSKA, wcześniej Physio- Control.

W naszym przekonaniu, oferowany przez nas system transmisji EKG jest produktem równoważnym, zapewniającym Zamawiającemu nadrzędną funkcjonalność jaką jest przesył zapisu EKG do pracowni hemodynamiki, celem oceny stanu pacjenta pod kątem konieczności pilnej interwencji angioplastyki. W przypadku defibrylatora Corpuls 3, proces ten polega na zmierzeniu zapisu EKG, wraz ze wszystkimi mierzonymi w chwili wykonywania badania parametrami życiowymi pacjenta- np. NIBP, EtCO2, SpO2, SpMet, SpHb, RR, temperatura ciała. Te wszystkie parametry mogą być mierzone i wysyłane bezpłatnie do pracowni hemodynamiki. Po przesłaniu tych danych system transmisji wysyła zapis w formie dokumentu „PDF” na wskazany przez odbiorcę adres email, do którego będzie zawsze miał dostęp lekarz dyżurny w pracowni.

Z medycznego punktu widzenia nie ma znaczenia czy przesył danych EKG jest realizowany za pomocą jednego lub dwóch niezależnych systemów. Celem bowiem jest ich sprawne dostarczenie do pracowni hemodynamiki.

Wskazywanie konkretnego systemu teletransmisji jest niezgodne z ustawą o zamówieniach publicznych (wyniki kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru zamówienia z wolnej ręki UZP/DKD/KSR/2881/KZ/655/09). W przedstawionym wyniku Prezes Urzędu podaje, że „defibrylatory z możliwością transmisji danych oferowane są bowiem przez różne podmioty funkcjonujące na rynku, zatem Zamawiający nie może określać przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający krąg potencjalnych wykonawców danego zamówienia poprzez powiązanie go z innymi produktami (w niniejszej sprawie z systemem teleinformatycznym), gdyż takie działanie narusza zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców opisaną w art. 7 ust. 1 ustawy. W ocenie Prezesa Urzędu, realizacja zamówień przez zamawiających powinna prowadzić do możliwości swobodnego wyboru spośród dostępnych na rynku produktów lub usług. Nie może być akceptowana sytuacja, w której Zamawiający poprzez opis przedmiotu zamówienia wyłącza konkurencję w zakresie obszaru, co do którego można dokonać wyboru wykonawcy w trybie konkurencyjnym. W przeciwnym przypadku mielibyśmy bowiem do czynienia z sytuacją, w której stosowanie określonego systemu teleinformatycznego determinowałoby na wiele lat zakup urządzeń tylko jednego producenta. Działania takie prowadziłby do naruszenia zasad wolnego rynku, na którym działają podmioty konkurencyjne, stały również w sprzeczności z ustawą Prawo zamówień publicznych, a ich sankcjonowanie prowadzi do patologii systemu zamówień publicznych”.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza równoważny lub lepszy system teletransmisji, reszta parametrów zgodnie z SWZ.

MODYFIKACJA SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                     (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) Zamawiający zmienia SWZ w n/w zakresie:

| Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| --- | --- |
| # TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 21.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. | # TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.08.2024 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. |
| # SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23.07.2024 r. do godz. 10.00 | # SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 25.07.2024 r. do godz. 10.00 |
| # TERMIN OTWARCIA OFERT - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2024 r., o godzinie 10.15 | # TERMIN OTWARCIA OFERT - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.07.2024 r., o godzinie 10.15 |

Niniejszy dokument jest integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców złożenia oferty z uwzględnieniem odpowiedzi na pytania i zmienionej treści SWZ.

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

KOMENDANT

/podpisano na oryginale/