Zał nr 1-formularz asortymentowo-cenowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia

Dane Wykonawcy:

Nazwa:	……………………………………………………….………………

Nawiązując do postępowania w trybie zapytania ofertowego Dostawa, montaż i uruchomienie kamery ze sterownikiem, histeroskopu oraz resektoskopu dla potrzeb Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w formularzu oferowym i opisem zamówienia:

| Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Cena netto | Jednostka miary | Podatek VAT % | Cena brutto | Producent | Nazwa własna | Numer katalogowy (jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=C+E | G | H | I |
| 1 | Głowica kamery FULL HD |  | 1 szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterownik kamery FULL HD |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 3 | Histeroskop |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| 4 | Resektoskop bipolarny |  | 1 zestaw |  |  |  |  |  |
| Łączna cena netto i brutto w PLN ( w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |  |  |  |  |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW  WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia : Kamera ze sterownikiem, histeroskop, resektoskop

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI Zamawiający wymaga, aby wskazane niżej sprzęty były ze sobą kompatybilne | PARAMETR WYMAGANY | SPEŁNIENIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU GRANICZNEGO OKREŚLONEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO TAK LUB NIE | ZAOFEROWANE PARAMETRY: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Głowica kamery FULL HD - 1 szt. Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2024) | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | Tak |  |  |
|  | Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD, progressive scan | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | Tak |  |  |
|  | Standardowy adapter okularowy | Tak |  |  |
|  | Waga głowicy nie większa niż 135 g | Tak |  |  |
|  | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące w tym 2 programowalne zapewniające wybór zaprogramowanych funkcji i dostęp do menu sterownika kamery | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery FULL HD - 1 zestaw Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2024) | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery umożliwiający współpracę z różnorodnymi kompatybilnymi głowicami kamery i giętkimi wideoendoskopami | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w 2 wejścia do jednoczesnego podłączenia dedykowanej głowicy kamery i wideoendoskopu | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjścia wideo DVI-D do podłączenia monitora operacyjnego lub innego odbiornika sygnału wideo | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w min. 4 gniazda USB do podłączania opcjonalnych akcesoriów, takich jak: zewnętrzna klawiatura, pamięć USB, dedykowana drukarka, przełącznik nożny | Tak |  |  |
|  | Min. 1 z gniazd USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | Tak |  |  |
|  | Możliwość ustawienia bezpiecznego dostępu do sterownika kamery poprzez system dostępu bazujący na rolach i kontach użytkowników zabezpieczonych indywidualnymi hasłami | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w funkcję zapisu zdjęć i filmów wideo oraz danych pacjenta w pamięci USB podłączonej do sterownika kamery | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w buforową pamięć wewnętrzną do zapisu danych, pojemność pamięci min. 45 GB | Tak |  |  |
|  | Zapis zdjęć w formacie JPEG | Tak |  |  |
|  | Zapis filmów wideo w formacie MPEG-4 | Tak |  |  |
|  | Funkcja regulacji jasności kamery | Tak |  |  |
|  | Funkcja szybkiego przełączania się pomiędzy podłączoną kamerą i wideoendoskopem | Tak |  |  |
|  | Funkcja balansu bieli | Tak |  |  |
|  | Funkcja zatrzymania obrazu "Freeze" | Tak |  |  |
|  | Funkcja cyfrowego powiększenia obrazu Zoom | Tak |  |  |
|  | Funkcja zmiany orientacji obrazu: obrót o 180 st., odbicie lustrzane | Tak |  |  |
|  | Sterownik kamery wyposażony w menu szybkiego dostępu wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | Tak |  |  |
|  | Możliwość skonfigurowania ikon wyświetlanych w menu | Tak |  |  |
|  | Poruszanie się po menu poprzez przyciski głowicy kamery oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | Tak |  |  |
|  | Funkcja wprowadzania danych pacjenta | Tak |  |  |
|  | Histeroskop Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2024) | Tak |  |  |
|  | Optyka histeroreskopowa o śr. 2 mm, dł. 26 cm i kącie patrzenia 30°, autoklawowalna, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, - oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu w postaci cyfrowej lub graficznej umieszczone obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem typu QR lub DATA MATRIX umożliwiającym identyfikację optyki przez systemy skanujące, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów. - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy wewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 3,6 mm, kompatybilny z płaszczem zewnętrznym i optyką histeroskopową o średnicy 2 mm i długości 26 cm, wyposażony w: - kanał dla optyki histeroskopowej z mocowaniem obrotowym, - kanał roboczy do wprowadzania półsztywnych instrumentów o rozmiarze 5 Fr i podawania płynu płuczącego; wejście kanału roboczego wyposażone w uszczelkę z otworem o średnicy 0,8 mm i rozbieralny kranik, - oddzielne przyłącze typu LUER-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu z płynem płuczącym. - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz histeroskopowy zewnętrzny o owalnym profilu przekroju o rozmiarze nie większym niż 4,2 mm, kompatybilny z płaszczem wewnętrznym wyposażony w: - oddzielne przyłącze typu Luer-Lock z rozbieralnym kranikiem do podłączenia drenu do odsysania; koniec dystalny płaszcza wyposażony w boczne otwory umożliwiające odsysanie. - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Kleszcze chwytająco - biopsyjne, półsztywne, dwie bransze ruchome, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm. Instrument wyposażony w przyłącze typu LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu podczas mycia - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchoma, rozm. 5 Fr., dł. 34 cm. Instrument wyposażony w przyłącze typu LUER umożliwiające przepłukanie wnętrza instrumentu podczas mycia - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Resektoskop bipoalarny Urządzenie fabrycznie nowe, wolne od wad fabrycznych i prawnych, urządzenie nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot (rok produkcji minimum 2024) | TAK |  |  |
|  | Element pracujący resektoskopu bipolarnego, typ bierny, wykorzystujący elektrody bipolarne dwubiegunowe działające w oparciu o technikę w pełni bipolarną, w której bieguny aktywny i powrotny umieszczone są na tej samej prowadnicy w części dystalnej; technika bipolarna niewymagająca zaangażowania płaszcza resektoskopowego jako części obwodu przepływu prądu HF. Element pracujący wyposażony w pełne uchwyty na palce. - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Optyka do resektoskopu bipolarnego, śr. 2,9 mm, dł. 30 cm, kąt patrzenia 12°, autoklawowalna 134°C, wyposażona w: - układ optyczny z system soczewek wałeczkowych, - oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, - oznakowanie kodem typu Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki, - przyłącze światłowodowe wyposażone w min. 3 adaptery do światłowodów różnych producentów. - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Płaszcz resektoskopowy rozmiar 22 Fr., obrotowy, przepływowy, składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z obrotowym mocowaniem pomiędzy płaszczami; przyłącza płukania i odsysania zintegrowane z płaszczem zewnętrznym, wyposażone w końcówki typu LUER-Lock i rozbieralne, metalowe kraniki; płaszcz wewnętrzny z końcówką ceramiczną ściętą ukośnie - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopowym 22 Fr. - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda pętlowa tnąca, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 22 Fr. - 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Elektroda koagulacyjna w kształcie kulki lub półkulki, bipolarna, dwubiegunowa, obydwa bieguny umieszczone na tej samej prowadnicy w części dystalnej, kompatybilna z płaszczem 22 Fr. - 6 szt. | Tak |  |  |
|  | Tuba plastikowa do sterylizacji elektrod - 1 szt. | Tak |  |  |
|  | Przewód HF do resektoskopu bipolarnego, wykorzystujący tylko jedną wtyczkę podłączeniową od strony elementu pracującego resektoskopu, dł. 300 cm - 1 szt. | Tak |  |  |

Dokument należy podpisać podpisem elektronicznym: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym bądź wydrukowany dokument podpisać własnoręcznie, zeskanować - załączyć do oferty poprzez platformę zakupową