Zamrażarka niskotemperaturowa x 1szt.

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane | Proszę o potwierdzenie parametrów sprzętu |
| --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. |  |
|  | konstrukcja skrzyniowa, otwierana od góry |  |
|  | zakres temperatur: nie węższy niż od -60°C do -80°C |  |
|  | pomiar i regulacja temperatury z dokładnością do 1°C |  |
|  | czujnik temperatury Pt1000Ω |  |
|  | wyświetlacz LED, wskazujący temperaturę w komorze roboczej |  |
|  | pojemność: nie mniej niż 84 L |  |
|  | wymiary zewnętrzne: nie większe niż 550 x 685 x 945 mm (szer. x gł. x wys.) |  |
|  | wymiary wewnętrzne: nie mniejsze niż 405 x 490 x 425 mm (szer. x gł. x wys.) |  |
|  | pokrywa wewnętrzna minimalizująca straty chłodu |  |
|  | chłodzenie okołokomorowe |  |
|  | naturalne czynniki chłodnicze R245a, R600, R23 oraz R14 |  |
|  | agregat wbudowany, mieszący się w dole urządzenia |  |
|  | pojedynczy kompresor o mocy nie mniejszej niż 400W |  |
|  | zamek drzwi z kluczem – klucz w zestawie do urządzenia |  |
|  | obudowa wykonana ze stali malowanej |  |
|  | wnętrze komory wykonane ze stali nierdzewnej |  |
|  | izolacja o grubości nie większej niż 70 mm |  |
|  | izolacja wykonana z pianki poliuretanowej i paneli półpróżniowych typu VIP Plus z rdzeniem wykonanym z włókna szklanego |  |
|  | alarmy dźwiękowe i świetlne wskazujące: zbyt wysoką/niską temperaturę (regulowane zakresy), brak zasilania, otwarte drzwi |  |
|  | wykonanie bezfiltrowe, bez konieczności okresowego czyszczenia filtra skraplacza |  |
|  | co najmniej 4 kółka i dwie nóżki poziomujące |  |
|  | co najmniej 2 porty dostępu, o średnicy nie mniejszej niż 17 mm |  |
|  | poziom hałasu pracy urządzenia: nie wyższy niż 47 dB |  |
|  | możliwość pracy urządzenia w pomieszczeniu nieklimatyzowanym o temperaturze otoczenia 30°C lub niższej |  |
|  | główny wyłącznik zasilania |  |
|  | pobór energii elektrycznej: nie wyższy niż 5kWh/dobę |  |
|  | panel sterowniczy blokowany za pomocą dwóch przycisków |  |
|  | gniazdo alarmu zdalnego |  |
|  | masa: nie większa niż 67 kg |  |
|  | zasilanie: 230 V / 50-60 Hz |  |

………………………

Podpis Wykonawcy