Załącznik nr  4 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy LI.262.1.3.2024

FORMULARZ CENOWO –TECHNICZNY  - zadanie nr 3

A. Oferuję dostawę przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | ###### Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9:4 | Wartość brutto 9=6+7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Wideobronchoskop ultasonograficzny – 1 szt. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem cena oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

B. Oświadczam, że okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi……………..miesięcy.

Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z niżej wskazanymi parametrami:

| Wideobronchoskop ultrasonograficzny- 1 szt. |  |  |  | Typ ……………………….... Model …………………... Producent………………….. Kraj pochodzenia …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | 2023 |  |  |  |
|  | Certyfikat CE |  |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nie powystawowy |  |  |  |  |
|  | Pole Widzenia: min. 80° |  |  |  |  |
|  | Kierunek widzenia: do przodu ukośny 20° |  |  |  |  |
|  | Głębia Ostrości: 2 do 50 mm |  |  |  |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki: max. 6,9 mm |  |  |  |  |
|  | Średnica zewn. Sondy: 6,5 mm |  |  |  |  |
|  | Zakres odchylenia końcówki: G:160° D: 70° |  |  |  |  |
|  | Długość robocza sondy: max. 600 mm |  |  |  |  |
|  | Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego: 2,2 mm |  |  |  |  |
|  | Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora: 4 przyciski |  |  |  |  |
|  | Możliwość podłączenia zarówno do zewnętrznych central ultrasonograficznych jak i małych central modułowych mieszczących się na wózku endoskopowym |  |  |  |  |
|  | Zakres skanowania EBUS: min. 65o |  |  |  |  |
|  | Częstotliwość: 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz |  |  |  |  |
|  | Metoda skanowania: elektronicznie zakrzywione liniowe |  |  |  |  |
|  | Funkcje ultrasonograficzne min.: B mode, H-FLOW mode, THE mode |  |  |  |  |
|  | Możliwość odłączania przewodu łączącego endoskop z USG od endoskopu |  |  |  |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym systemem raportowania poprawność procesów mycia i dezynfekcji Endoskan |  |  |  |  |
|  | Pełna współpraca z posiadanym torem wizyjnym Evis Exera III i oferowanym w zadaniu 1 |  |  |  |  |
|  | Wyposażony w przewód łączący z USG |  |  |  |  |
|  | Średnica zewn. Końcówki: max. 6,9 mm |  |  |  | 6,7-6,9 mm – 0 pkt < = 6,6 mm – 10 pkt |
|  | Średnica zewn. Sondy: 6,5 mm |  |  |  | >= 6,4 mm – 0 pkt < 6,4 mm – 10 pkt |
|  | Możliwość odłączania przewodu łączącego endoskop z USG od endoskopu |  |  |  | NIE – 0 pkt TAK – 10 pkt |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt medyczny musi być kompletny, kompatybilne z akcesoriami, fabrycznie nowe, gotowe do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem |  |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga instalacji i uruchomienia sprzętu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |  | = 24 miesiące = 0 pkt = 25-36 miesięcy = 2 pkt > 36 miesięcy = 5 pkt |
|  | Wykonanie przeglądów serwisowych – wg zaleceń producenta - w trakcie trwania gwarancji (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) |  |  |  |  |
|  | Wraz z dostarczonym sprzętem Wykonawca przekaże Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej, paszport techniczny, kartę gwarancyjną oraz wykaz podmiotów upoważnionych przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji |  |  |  |  |
|  | Częstość przeglądów wymagana przez producenta zgodnie z instrukcją obsługi. |  | Częstotliwość przeglądów |  |  |

C. Oświadczam, że dostarczony Zamawiającemu przedmiot zamówienia spełniać będzie właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

D. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt B i C posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek.

………………………………………………

Imię i nazwisko osoby uprawionej do

reprezentowania Wykonawcy